ZMIANA Z DNIA 17.09.2012 r.

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OFERTA CENOWA – PAKIET NR 3

1. Zakup systemów planowania leczenia: dwie stacje planowania dla technik IMRT oraz VMAT, dwie licencje typu floating na moduł do konturowania obszarów wraz z możliwością fuzji obrazów CT, MR, PET oraz zakup do najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędną modernizacją wyposażenia komputerowego oraz systemem archiwizacji danych–szt.1 Model ………………………………………………. Rok produkcji: 2012 ( urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia …………………………………………….

| Parametr | Wymagania | Parametr oferowany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Dwie stacje planowania dla technik IMRT oraz VMAT. |
|  | Oferowana konfiguracja systemu kompatybilna z posiadanym systemem MONACO wykorzystywanym w Zakładzie Radioterapii. | TAK |  |  |
|  | System z narzędziami do przygotowania planów leczenia: dla technik dynamicznych typu VMAT, dla technik IMRT typu step&shoot, dla dynamicznych technik IMRT. | TAK |  |  |
|  | System wykorzystuje co najmniej dwa algorytmy obliczeniowe dla wiązek fotonowych w tym jeden oparty na metodach Monte Carlo. | TAK |  |  |
|  | Możliwość optymalizacji planów na podstawie modeli biologicznych. | TAK |  |  |
|  | System pozwala na realizację planów leczenia dla technik dynamicznych na akceleratorach zainstalowanych u Zamawiającego (ELEKTA SYNERGY). | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego systemami w zakresie standardu DICOM RT. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania do planowania leczenia zestawu struktur pacjentów przygotowanych w posiadanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania do planowania leczenia geometrii wiązek terapeutycznych dla pacjentów przygotowanych w posiadanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia. | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja systemu zapewnia import z posiadanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia w standardzie DICOM RT. | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja systemu zapewnia eksport z oferowanego systemu planowania leczenia do posiadanych przez Zamawiającego systemach planowania leczenia w standardzie DICOM RT. | TAK |  |  |
|  | Minimalne wymagania dla stacji planowania leczenia technikami VMAT i IMRT (2 stacje): - Komputer typu STACJA ROBOCZA np HP Z800 Workstation równoważna lub lepsza - zasilacz min. 1110W - klawiatura USB CCID, - mysz optyczna z kółkiem - karta graficzna np. NVIDIA Quadro 2000 1GB GFX równoważna lub lepsza - dysk min 160GB SATA 10K równoważny lub lepszy - dysk min 600GB 10K RPM SATA - system operacyjny Windows 7 Professional 64bit OS - DVDRW SATA - procesory typu Intel Xeon E5620 2.40 12M 1066 4C – równoważny lub lepszy - sensor otwarcia obudowy - min 12GB DDR3-1333 ECC pamięci RAM, równoważnej lub lepszej - system chłodzenia cieczą - gwaracja min 3 lata typu ON SITE NEXT WORK DAY /równoważna lub lepsza/ - monitor 24" LCD Monitor typu HP LP2465 równoważny lub lepszy - przewody zasilające HP 1.83m 10A C13 EU Power Cord - płyta główna obsługująca wyżej wymienione podzespoły | TAK |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji system podlega uaktualnianiu do najnowszej wersji oprogramowania w zakresie oferowanej funkcjonalności. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |  |
| II. | Dwie licencje typu floating na moduł do konturowania obszarów wraz z możliwością fuzji obrazów CT,MR,PET oraz modernizacja do najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędną modernizacją wyposażenia komputerowego oraz systemem archiwizacji danych |
|  | Konfiguracja zawiera dwie licencje na moduł do konturowania kompatybilne z systemem planowania leczenia Oncentra Master Plan wykorzystywanymi przez Zamawiającego w Zakładzie Radioterapii. | TAK |  |  |
|  | Oferowane licencje są typu pływającego (floating) zapewniając automatyczne przydzielanie przez serwer na dowolną stację systemu planowania leczenia Oncentra Master Plan. | TAK |  |  |
|  | Oferowane licencje zapewniają narzędzia do realizacji funkcji fuzji obrazów CT z obrazami MR, PET oraz diagnostyczne badania CT. | TAK |  |  |
|  | Upgrade systemu planowania leczenia Oncentra MasterPlan do najnowszej wersji systemu w zakresie programowym. | TAK |  |  |
|  | Minimalne wymagania dla stacji planowania leczenia z modułem konturowania (2 stacje): Zestaw komputerowy STACJA ROBOCZA typu np HP Z620 Workstation, równoważna lub lepsza Zasilacz 800W Karta graficzna NVIDIA Quadro 2000 1GB równoważna lub lepsza Dysk HDD min 300GB 10K SATA równoważny lub lepszy Dysk HDD min 600GB 10K SATA Równoważny lub lepszy Klawiatura USB CCID równoważna lub lepsza Mysz typu USB Laser Scroll System operacyjny Windows 7 Professional 64bit EN DVDRW SATA Procesor typu Intel Xeon E5 – 1603 4C 2.80 10MB 1066 CPU równoważny lub lepszy Pamięć RAM 8GB DDR3-1600 równoważna lub lepsza Gwarancja 3 lata typu ON SITE NEXT WORK DAY równoważna lub lepsza Monitor typu HP LP2465 24" LCD równoważny lub lepszy Przewody zasilające UPS Płyta główna obsługująca wymienione podzespoły | TAK |  |  |
|  | Minimalne wymagania dla rozbudowy stacji planowania leczenia Oncentra MasterPlan (jedna stacja): - Komputer typu STACJA ROBOCZA np HP Z800 Workstation równoważna lub lepsza - zasilacz min. 1110W - klawiatura USB CCID, - mysz optyczna z kółkiem - karta graficzna np. NVIDIA Quadro 2000 1GB GFX równoważna lub lepsza - dysk min 160GB SATA 10K równoważny lub lepszy - dysk min 600GB 10K RPM SATA - system operacyjny Windows 7 Professional 64bit OS - DVDRW SATA - procesory typu Intel Xeon E5620 2.40 12M 1066 4C – równoważny lub lepszy - sensor otwarcia obudowy - min 12GB DDR3-1333 ECC pamięci RAM, równoważnej lub lepszej - system chłodzenia cieczą - gwarancja min 3 lata typu ON SITE NEXT WORK DAY /równoważna lub lepsza/ - monitor 24" LCD Monitor typu HP LP2465 równoważny lub lepszy - przewody zasilające HP 1.83m 10A C13 EU Power Cord - płyta główna obsługująca wyżej wymienione podzespoły | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji danych systemów planowania leczenia z wykorzystaniem serwera PACS w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala poprzez powiększenie macierzy o 4TB i rozbudowę pamięci RAM do 64 GB oraz ustanowienie konfiguracji umożliwiającej archiwizowanie i przywracanie danych z serwera OMP | TAK |  |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera niezbędną modernizację systemu obrazowego PACS. | TAK |  |  |
|  | System obrazowy PACS po modernizacji zapewnia narzędzia dystrybucji obrazów w formacie DICOM. Komunikacja Systemu PACS z wszystkimi urządzeniami oraz systemami posiadanymi w chwili obecnej przez Zamawiającego w Zakładzie Radioterapii i Pracowni Diagnostyki Obrazowej w zakresie standardu DICOM. | TAK |  |  |
|  | System posiada możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 oraz DICOM RT. | TAK |  |  |
|  | System PACS posiada możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET. | TAK |  |  |
|  | System posiada możliwość obsługi storage commitment. | TAK |  |  |
|  | System obrazowy posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną lub terapeutyczną. | TAK |  |  |
|  | System posiada możliwość definiowania reguł autoroutingu. | TAK |  |  |
|  | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów i jego konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. | TAK |  |  |
|  | System obrazowy posiada możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 5 kryteriów m. in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania, identyfikator pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania przez www pracy serwera, bazy danych, wykonywania backupów, działania procesów na serwerze. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do archiwizacji danych typu LTO4 wraz z niezbędnym kontrolerem oraz oprogramowaniem wspomagającym | TAK |  |  |
|  | Integracja z oferowanym systemem weryfikacji i zarządzania w zakresie danych obrazowych RT Image, CBCT, RT Sturcture, RT Plan. | TAK |  |  |
|  | Integracja serwera Oncentra Master Plan z serwerem obrazowym ( Pixel ) w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w zakresie archiwizacji danych. | TAK |  |  |
|  | W czasie trwania gwarancji system podlega uaktualnieniu do najnowszej wersji oprogramowania w zakresie oferowanej funkcjonalności. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesięcy. | TAK |  |  |
| 1.Zakup systemów planowania leczenia: dwie stacje planowania dla technik IMRT oraz VMAT, dwie licencje typu floating na moduł do konturowania obszarów wraz z możliwością fuzji obrazów CT, MR, PET oraz zakup do najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędną modernizacją wyposażenia komputerowego oraz systemem archiwizacji danych–szt.1: Cena netto: cyfrą ……………………………………………………… zł VAT %: ……………… Zamówienie obejmuje również: - instalację, - uruchomienie, - instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzony w języku polskim w miejscu instalacji - okres gwarancji – 24 miesięcy, - serwis gwarancyjny, - zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii z systemami planowania leczenia: XiO wersja 4.2.2, Oncentra MasterPlan wersja 3.1, Oncentra Sim wersja 2.1.1, stacją roboczą Coherence Oncology wersja 1.0.592, system Monaco 3.1, systemem zarządzania danymi Mosaiq wersja 2.20.08D7, - integrację z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY z radiologii - przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, zakończone podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”, wraz z wystawieniem faktury - do dnia 20.11.2012 r. |
| Cena całkowita brutto podana w ofercie: cyfrą ………………………………………............ zł Cena całkowita brutto podana w ofercie: słownie ………………………………………......................zł |
| 2. Koszt 2-letniego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) Cena netto: cyfrą …………………………………..……….............................. zł VAT %: …………… Cena brutto: cyfrą ………………………………………………………......... zł Cena brutto: słownie …………………………………………………........................................ |

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej