# Załącznik Nr 2 do SIWZ

….............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OFERTA CENOWA

Pakiet nr 2 Zestaw do codziennych pomiarów dozymetrycznych – 1 komplet

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Urządzenie do codziennej kontroli jakości akceleratora – 1 szt. Rok produkcji: ………... (urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane) Kraj pochodzenia ……………………………. Producent: ………………………………………. Model: ………………………………………. |
|  | Urządzenie do codziennej kontroli jakości akceleratora używanego w teleterapii | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
|  | Liczba wszystkich detektorów nie mniej niż 13 | TAK |  |
|  | Jednoczesny pomiar parametrów takich jak: dawka, płaskość, symetria osiowa i poprzeczna wiązki, wymiar pola napromienianego. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: elektrony od 4 MeV do 18 MeV, fotony od 6 MV do 15 MV, w tym FFF od 6MV do 10 MV w zakresie mocy dawki do 2400MU/min. | TAK |  |
|  | Wbudowane mierniki temperatury i ciśnienia | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja odczytu detektorów na temperaturę i ciśnienie | TAK |  |
|  | Wbudowany buildup | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kompensatory do pomiaru wiązek FFF w zakresie od 6 do 10 MV | TAK |  |
|  | Pomiar w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Urządzenie sterowane w czasie rzeczywistym z poziomu oprogramowania | TAK |  |
| Oprogramowanie sterująco -pomiarowe Producent: ………………………………………. Nazwa, wersja: ………………………………………. |
|  | Urządzenie pomiarowe wyposażone w przenośny komputer wraz z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, pakietem MS Office i licencją umożliwiającą instalację na dowolnej liczbie komputerów należących do zamawiającego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterująco-pomiarowe umożliwiające współpracę z urządzeniem w czasie rzeczywistym w trakcie trwania pomiaru | TAK |  |
|  | Upgrade oprogramowania sterująco-pomiarowego w trakcie trwania gwarancji | TAK |  |
|  | Prezentacja aktualnych odczytów z detektorów w czasie rzeczywistym w trakcie wykonywania pomiaru | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja i wykresy trendów danych pomiarowych w przedziałach czasowych definiowanych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Baza danych ze zdalnym i lokalnym dostępem do danych pomiarowych zainstalowana na komputerze wskazanym przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość akceptacji (zapisu w bazie danych) i odrzucenia wyników ostatniego pomiaru | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia szablonów pomiarowych dla pomiarów codziennych, miesięcznych, rocznych dla każdego z akceleratorów znajdującego się u zamawiającego | TAK |  |
|  | Okres pełnej gwarancji na dostarczone urządzenie wraz z komputerem i oprogramowaniem (liczony od daty oddania urządzenia do eksploatacji) 24 miesiące | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia urządzenia z eksploatacji | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, od daty oddania urządzenia do eksploatacji – co najmniej 6 lat. | TAK |  |
|  | Aktualna Deklaracja Zgodności oznaczona znakiem CE dopuszczająca wyrób medyczny do obrotu na terenie Unii Europejskiej | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie zestawu do codziennych pomiarów dozymetrycznych – 1 komplet – Pakiet nr 2 ( zgodnie ze SIWZ i Załącznikiem Nr 2 do SIWZ) wraz z transportem sprzętu, instalacją, montażem, uruchomieniem, przekazaniem do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, okresem gwarancji - 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym. cena netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena brutto: ………………………………………………………………………………….. 1.1.Szkolenie personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”. cena netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena brutto: ………………………………………………………………………………….. Łącznie cena ( suma poz. 1 i poz. 1.1.) cena netto cyfrą…………………………………………………. cena brutto cyfrą : ………………………………………………... cena brutto słownie ………………………………………………………………………………. 1.2 Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy: …… (należy wpisać) |
| 2. Dwuletni serwis pogwarancyjne (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Parametry wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

….............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OFERTA CENOWA

Pakiet nr 3 Elektrometr/Dawkomierz klasy referencyjnej – szt.1, wraz z przewodami do połączenia elektrometru z komorami – szt.2

| Elektrometr/Dawkomierz klasy referencyjnej – szt.1 Rok produkcji: ………... (urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane) Kraj pochodzenia ……………………………. Producent: ………………………………………. Model: ……………………………………… |
| --- |
|  | Dawkomierz klasy referencyjnej „Secondary Standard”, przeznaczony do pomiarów w radioterapii, rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej oraz ochronie radiologicznej; - wymagane jest spełnienie następujących standardów: IEC 60731 – jako dawkomierz klasy referencyjnej, IPEM – jako dawkomierz klasy „Secondary Standard” IEC 61674 – jako dawkomierz dla diagnostyki rtg, IEC 60846 - jako dawkomierz dla fizyki medycznej, IEC 60601-1, DIN 6800-2 – jako przyrząd elektryczny stosowany w aplikacjach medycznych; | TAK |  |
|  | Elektrometr musi być przystosowany do pracy z napięciem zasilającym 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Elektrometr musi być wyposażony w zespół akumulatorów NiMH umożliwiający pracę niezależną od sieci zasalającej, tj. bez zewnętrznego zasilania (np. praca w warunkach polowych) | TAK |  |
|  | Wymagany minimalny czas pracy z zasilaniem z zespołu akumulatorów: 2 godziny/1 kpl. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone we wbudowany wewnętrzny zasilacz do ładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny system autodiagnostyki po włączeniu | TAK |  |
|  | Wymagana liczba kanałów pomiarowych: 1 | TAK |  |
|  | Wymagany typ przyłącza pomiarowego: TNC (gniazdo) | TAK |  |
|  | Wymagane automatyczne zerowanie wzmacniacza, czas zerowania nie dłuższy niż 120 s | TAK |  |
|  | Dopuszczalny maksymalny prąd upływu mniejszy niż: < ±1*10 -15A (1fA) | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru prądu i ładunku od -0,5% do +0,5% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wskazań dawkomierza nie gorsza niż: 1x10-14C dla pomiaru ładunku, 1x10-15A dla pomiaru prądu | TAK |  |
|  | Wymagana możliwość jednoczesnego wyświetlania pomiaru dawki i mocy dawki lub ładunku i prądu | TAK |  |
|  | Powtarzalność pomiarów nie gorsza niż ± 0,25 % | TAK |  |
|  | Stabilność długo czasowa lepsza niż ± 0,1 %/rok | TAK |  |
|  | Nieliniowość: - nie gorsza niż ± 0,25 % dla pomiarów dawki - nie gorsza niż ± 0,25 % dla pomiarów mocy dawki | TAK |  |
|  | Wymagane referencyjne zakresy pomiaru i rozdzielczości przy pomiarze prądu dla radioterapii: - zakres najniższy (LOW): od 400 fA do 250 pA z rozdzielczością minimum 1fA; - zakres średni (MEDIUM): od 20 pA do 25 nA z rozdzielczością minimum 50 fA; - zakres najwyższy (HIGH): od 2 nA do 2,5 μA z rozdzielczością minimum 5 pA; | TAK |  |
|  | Wymagane referencyjne zakresy pomiaru i rozdzielczości przy pomiarze ładunku dla radioterapii: - zakres najniższy (LOW): od 4 pC do 890 μC z rozdzielczością minimum 10 fC; - zakres średni (MEDIUM): od 200 pC do 890 mC z rozdzielczością minimum 0,5 pC; - zakres najwyższy (HIGH): od 20 nC do 8,9 C z rozdzielczością minimum 50 pC; | TAK |  |
|  | Wymagany zakres regulacji napięcia polaryzującego w zakresie od -400 V od +400 V z krokiem nie większym niż 1V | TAK |  |
|  | Wymagana dopuszczalna maksymalna różnica w zadanej wartości wysokiego napięcia nie więcej niż± 1V | TAK |  |
|  | Miernik musi posiadać automatyczny system sprawdzania wysokiego napięcia pomiędzy elektrodami komór pomiarowych | TAK |  |
|  | Wymagane podawanie zmierzonych wielkości w jednostkach pomiaru: prądu, ładunku, dawki, mocy dawki, kermy, aktywności | TAK |  |
|  | Wymagana jest możliwość wyboru używanych jednostek pomiarowych elektrycznych i radiologicznych | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość prezentowania wyników pomiarów w następujących jednostkach: Gy, Gy/min., R, R/min., Sv, Sv/godz., Gy*m2, Gy*m2/godz., Bq, Ci, C, A | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wbudowaną bibliotekę umożliwiającą zapamiętywanie i wybór typu detektora oraz współczynników kalibracyjnych dla detektorów | TAK |  |
|  | Wymagane jest miejsce dla zapamiętania minimum 10 rekordów w bibliotece | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość dokonywania zmian oraz zapamiętywania współczynników korekcji temperatury i ciśnienia | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone we wbudowane interfejsy komunikacyjne, wymagany jest interfejs RS-232 oraz interfejs Ethernet IEEE 802.3 (10Mb/s) z obsługą protokołu TCP/IP | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci komputerowej |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać pamięć nie ulotną o typowym czasie życia 10 lat | TAK |  |
| B. Przewody do połączenia elektrometru z komorami – szt.2 Producent: ………………………………………. Nazwa, typ : ………………………………………. |
|  | Długość przewodu 18m | TAK |  |
|  | Średnica przewodu min. 5mm | TAK |  |
|  | Przewód niskoszumowy | TAK |  |
|  | Przewód nawinięty na dedykowaną rolkę | TAK |  |
|  | Przewód zakończony złączem typu TNC (wtyk/gniazdo) | TAK |  |
| 6. | Możliwość podłączenia produktów użytkownika ze złączem TNC różnych producentów | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie Elektrometru/Dawkomierza klasy referencyjnej – szt.1, wraz z przewodami do połączenia elektrometru z komorami – szt.2 – Pakiet nr 3 ( zgodnie ze SIWZ i Załącznikiem Nr 2 do SIWZ) wraz z transportem sprzętu, instalacją, montażem, uruchomieniem, przekazaniem do żytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, okresem gwarancji - 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym. cena netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena brutto: ………………………………………………………………………………….. 1.1.Szkolenie personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”. cena netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena brutto: ………………………………………………………………………………….. Łącznie cena ( suma poz. 1 i poz. 1.1.) cena netto cyfrą…………………………………………………. cena brutto cyfrą : ………………………………………………... cena brutto słownie ………………………………………………………………………………. 1.2 Termin dostawy sprzętu w dniach kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy: …… (należy wpisać) |
| 2. Dwuletni serwis pogwarancyjne (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Parametry wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej