Katowice, dnia 16.05.2016 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 17.05.2016 r.

oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/ 29    /2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.kco.katowice.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie aparatury medycznej:

- Aparat do znieczulenia ogólnego – Pakiet nr 1,

- Stanowisko intensywnej terapii – Pakiet nr 2, z podziałem na:

-    Część A – respirator

-    Część B – łóżko do intensywnej opieki medycznej

-    Część C – stanowisko infuzyjne

-    Część D – stanowisko centralnego monitorowania

- Ssaki medyczne – Pakiet nr 3,

- Pompy infuzyjne – Pakiet nr 4,

- Kardiomonitory – Pakiet nr 5,

- Aparaty EKG - Pakiet nr 6,

- Defibrylatory automatyczne – Pakiet nr 7,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Zamówienie obejmuje również:

- transport sprzętu do miejsca przeznaczenia,

- montaż , instalację i uruchomienie,

- szkolenie personelu w ilości 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia” ,

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

- okres gwarancji – 24 miesiące,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu, w tym:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych,

- łączna niesprawność sprzętu ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność sprzętu poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego,

niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, z rokiem produkcji 2016

- zapewnienie dostępności serwisu i części przez okres min. 8 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33172100 – 7 – urządzenia do anestezji,

33157400 – 9 – medyczna aparatura oddechowa,

33192120 – 9 – łóżka szpitalne,

33194110 – 0 – pompy infuzyjne,

33123210 – 3 – urządzenia do monitorowania czynności serca,

33123200 – 0 – urządzenia do elektrokardiografii,

33182100 – 0 – defibrylatory,

33190000 – 8 – różne urządzenia i produkty medyczne,

50421000 – 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety, a w przypadku Pakietu nr 2 dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części A,B,C,D.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

48 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

- termin realizacji zamówienia w zakresie transportu sprzętu do miejsca dostawy, montażu, instalacji 
i uruchomienia, szkolenia personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończony podpisaniem „Protokołu szkolenia” ,

całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu” – do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostarczenia

Katowickie Centrum Onkologii:

- ul. Raciborska 27 ( Pawilon Operacyjny, Oddział Ginekologiczno - Położniczy)

- ul. Józefowska 119 ( Oddział Onkologiczny )

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ - Zawartość Oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ,.

2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową (w Pakietach, na które Wykonawca składa ofertę), stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym.

6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.

7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2  ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie..(Wykonawca musi wykazać się co najmniej 2 dostawami sprzętu tożsamego z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę)

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:

- Opis sprzętu, foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem w katalogu/ opisie.

11. Inne dokumenty:

- Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju.

- Informację o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego,    nr telefonu i faxu  do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach    medycznych ( t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 876, z późn. zm. ).

- Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę    zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych           ( t.j.: Dz. U. z 2015r, poz. 876, z późn. zm. ).

12. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 8 
do SIWZ.

13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych t.j. w przypadku, gdy w przedmiotowym postępowaniu złożyły oferty podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, chyba, że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (o ile dotyczy) albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Katowickie Centrum Onkologii

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 		                             32 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak

Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

3 900,00 zł w Pakiecie nr 1

3 600,00 zł w Pakiecie nr 2 część A

1 500,00 zł w Pakiecie nr 2 część B

900,00 zł w Pakiecie nr 2 część C

1 650,00 zł w Pakiecie nr 2 część D

1 350,00 zł w Pakiecie nr 3

660,00 zł w Pakiecie nr 4

810,00 zł w Pakiecie nr 5

480,00 zł w Pakiecie nr 6

405,00 zł w Pakiecie nr 7

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Katowickiego Centrum Onkologii –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia  08.06.2016 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2014 r., poz. 1804, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie   złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Katowickie Centrum Onkologii>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup i dostarczenie aparatury medycznej >

nie otwierać przed < 08.06. 2016r., godz. 11:00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

<Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na <zakup i dostarczenie aparatury medycznej>

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.	Oferty można składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

w terminie do dnia 08.06.2016.r. do godziny 10:00

2.	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 08.06.2016 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) | 80% |
| 2. | Cena brutto za 23 miesiące serwisu pogwarancyjnego | 20% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2)jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2 wymienione w pkt 2.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości - 70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi  w wysokości -  30%

#### Istotne postanowienia umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym.

#### Środki Ochrony Prawnej:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

1. W zakresie serwisu pogwarancyjnego:

zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wysokość zamówień uzupełniających wynosi do 30 % wartości zamówienia podstawowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych

- Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

FORMULARZ OFERTY

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

b) przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury Vat za zrealizowany przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół bezusterkowego odbioru sprzętu”, a termin płatności wystawionej faktury vat wynosić będzie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy – dot. zakupu i dostarczenia aparatury medycznej (bez serwisu pogwarancyjnego)

d) zapewniam 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu w przypadku napraw gwarancyjnych.

e) zapewniam, iż łączna niesprawność sprzętu ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność sprzętu poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego.

f) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

g) zapewniam dostępność serwisu i części przez okres min. 8 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

h) zapewniam dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, z rokiem produkcji 2016 r.

i) zapewniam 23 miesięczny serwis pogwarancyjny po upływie gwarancji na zaoferowaną aparaturę medyczną.

j) wniosłem wadium w postaci *…………………..

k) zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w postaci * ……………………, przed zawarciem umowy.

Uwaga!

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

….............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ                           OFERTA CENOWA

Pakiet nr 1

APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO w ilości 1 szt.

Miejsce przeznaczenia: Pawilon Operacyjny

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego do powieszenia na kolumnie MOVITA | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | Tak, Podać |  |
|  | masa poniżej 120 (kg) | Tak, Podać |  |
|  | aparat wyposażony w blat do pisania | Tak |  |
|  | zasilanie gazowe(O2, Powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na ≥ 60 minut w warunkach standardowej pracy | Tak, Podać |  |
|  | prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i wielorazowym zbiornikiem na wydzielinę o pojemności min. 0, 7 [l] oraz minimum ,jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | Tak |  |
|  | system uniemożliwiający jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednoczenie | Tak |  |
|  | System dystrybucji gazów |  |  |
|  | precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, powietrza | Tak |  |
|  | zakres przepływu świeżych gazów do min. 15 L/min | Tak |  |
|  | wyświetlanie wartości przepływu gazów oraz prezentacja graficzna (tzw.wirtualne przepływomierze), na ekranie aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | awaryjna podaż tlenu (np. W przypadku uszkodzenia respiratora) zintegrowany (lub wbudowany) system podaży z regulacją przepływu w minimalnym zakresie od 0 do10 l/min | Tak |  |
|  | dodatkowy niezależny przepływomierz do biernej podaży tlenu przez kaniule donosowe lub maskę | Tak |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25 [%] | Tak |  |
|  | Mieszalnik elektroniczny, zapewniający, stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności, czujniki przepływu wdechowy i wydechowy | Tak |  |
|  | układ oddechowy z wymiennymi i do sterylizacji (m.in. rurami, workami, czujnikami przepływu), pozbawiony lateksu | Tak |  |
|  | obejście tlenowe, wydajność minimum 25 l/min, | Tak, Podać |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeźroczystej i pojemności mim. 1,5 [l] (możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych) | Tak, Podać |  |
|  | możliwość zmiany pochłaniacza podczas znieczulenia | Tak |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych do sieci odciągowej | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny z napędem elektrycznym |  |  |
|  | Tryby Wentylacji |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | Tak |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
|  | SlMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | Tak |  |
|  | SlMV/Ps - Wentylacja synchronizowa ze wspomaganiem ciśnieniowym lub SIMV/ PCV VG - Wentylacja synchroniczna z wentylacją ciśnieniowo zmienną z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości w zakresie co najmniej od 0,5 do 10 l/min wraz z wartościami skrajnymi | Tak, Podać |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu lub PSVPro (wsparcie ciśnieniowe z trybem wentylacji rezerwowej w razie bezdechu | Tak |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | co najmniej zakres PEEP – co najmniej od 0 do 20 [cm H2O] wraz z wartościami skrajnymi, | Tak, Podać |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 4: 1do 1 :4 | Tak, Podać |  |
|  | regulacja częstości oddechu – minimum od 3 do 100 [odd/min]l(wentylacja objętościowa i ciśnieniowa) | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej –minimalny zakres od 5 do 1400 [ml] | Tak, Podać |  |
|  | Czas wdechu w zakresie min. 0,2 – 6,0 sek. | Tak, Podać |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV -minimum: od 5 do 60 [cm H2O] wraz z wartościami skrajnymi | Tak, Podać |  |
|  | regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 0-60 [%] | Tak, Podać |  |
|  | Przepływ świeżego gazu w zakresie min. 0,2 do 15 l/min. | Tak, Podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | niskiej pojemności minutowej MV i/lub oddechowej TV z regulowanymi progami | Tak |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | alarm Apnea | Tak |  |
|  | POMIAR l OBRAZOWANIE W APARACIE |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar częstotliwości oddechowej f, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia szczytowego, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia Plateau, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia średniego, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia PEEP, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego środków anestetycznych posiadanych przez zamawiającego w tym minimum: izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego CO2 w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wyziewowego, kalkulacja MAC w aparacie do znieczulania lub monitorze (MAC skorygowane do wieku pacjenta) | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 12” oraz rozdzielczości 800x600 pikseli. | Tak, Podać |  |
|  | ekran wbudowany w przednią ścianę aparatu | Tak |  |
|  | sposób sterowania (np. dotykowy, pokrętło funkcyjne, przyciski) | Tak, Podać |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - krzywa | Tak |  |
|  | krzywa ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | pętla ciśnienie-objętość | Tak |  |
|  | trendy parametrów - zapis minimum 6 godzin | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Ekonometr znieczulania | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w przyłącze do mocowania parowników ogólnie dostępnych na rynku | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: min, 25 szt. drenów jednorazowych, min. 12 szt. pułapek wodnych, min. 50 szt. linii pomiarowych; dreny do podłączenia gazów o dł. min. 5 m; dren do odciągu gazów wraz z wtykiem dopasowanym do posiadanej kolumny; ramię do podtrzymania | Tak, Podać |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | aparat gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Opis funkcjonalny systemu monitorowania |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Tak |  |
|  | System monitorowania pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami | Tak |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | Tak |  |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | Tak |  |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | Tak |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | Tak |  |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA | Tak |  |
| 77. | Monitor pracuje w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | Tak |  |
| 78. | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | Tak |  |
| 79. | Oferowany monitor umożliwia wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | Tak |  |
| 80. | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | Tak |  |
| 81. | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta. | Tak |  |
| 82. | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | Tak |  |
|  | MONTAŻ | Tak |  |
| 83. | Dostępne systemy montażu monitora na ścianę, kolumnę medyczną oraz do aparatu do znieczulania. | Tak |  |
| 84. | Moduł transportowy mocowany w sposób umożliwiający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | Tak |  |
| 85. | Monitor stacjonarny mocowany na ramieniu umożliwiającym: obrót, nachylenie i wspomaganą regulację wysokości (np. sprężyna gazowa) | Tak |  |
| 86. | W ofercie ujęty system mocowania do aparatu do znieczulania | Tak |  |
| 87. | Monitor stacjonarny i moduł transportowy mogą być mocowane po przeciwnych stronach łóżka pacjenta lub aparatu do znieczulania, w czasie monitorowania stacjonarnego zapewniają jednoczesną prezentację monitorowanych parametrów życiowych i sterowanie funkcjami monitora, przynajmniej: wyciszanie alarmów, regulacja granic alarmowych, uruchomienie pomiaru NIBP, wpisywanie danych demograficznych pacjenta, itp. | Tak |  |
| 88. | Dostępne mocowania modułu transportowego do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | Tak |  |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |
| 89. | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 6”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 90. | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | Tak |  |
| 91. | Łączna masa moduł transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1 kg | Tak |  |
| 92. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | Tak |  |
| 93. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą przynajmniej na poziomie IPX4 | Tak |  |
| 94. | Moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, CO2. | Tak |  |
| 95. | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | Tak |  |
| 96. | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych i wartości wszystkich mierzonych parametrów z chwili zdarzenia | Tak |  |
| 97. | Moduł transportowy zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, a po jego zakończeniu automatycznie przejmuje układ ekranu i granice alarmowe wymagane na nowym stanowisku, zapewnia przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska na nowe oraz chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania i elektronicznych systemów zarządzania danymi medycznymi pacjenta, dane zapamiętane w transporcie | Tak |  |
| 98. | Moduł transportowy, w czasie monitorowania stacjonarnego, zapewnia jednoczesne z monitorem stacjonarnym wyświetlanie monitorowanych parametrów oraz umożliwia sterowanie funkcjami monitora pacjenta (min. regulacja granic alarmowych, wyciszanie alarmów, rozpoczęcie pomiaru NIBP) | Tak |  |
| 99. | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | Tak |  |
| 100. | Moduł transportowy umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | Tak |  |
|  | MONITOR STACJONARNY | Tak |  |
| 101. | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych ekranów kopiujących. | Tak |  |
| 102. | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych na stanowisku | Tak |  |
| 103. | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 96 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | Tak |  |
| 104. | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki wszystkich krzywych dynamicznych i wartości wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | Tak |  |
| 105. | Dedykowana aplikacja ułatwiająca bezpieczne przeprowadzanie manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych: skupia na skorelowanych czasowo wykresach wybrane parametry mierzone przez monitor pacjenta i parametry wentylacyjne z respiratora i pozwala z 1-sekundową rozdzielczością obserwować ich zmiany na żywo, oddech za oddechem, umożliwiając ocenę prawidłowości przeprowadzenia manewru | Tak |  |
| 106. | Monitor stacjonarny posiada wbudowany komputer medyczny z możliwością rozbudowy o funkcję uruchamiania na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych: systemów szpitalnych (HIS), systemów diagnostyki obrazowej (RIS), systemów laboratoryjnych (LIS), itp. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na komputerze medycznym lub za pośrednictwem technologii CITRIX lub równoważnej. | Tak |  |
| 107. | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy podłączanych przez port USB | Tak |  |
| 108. | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 8 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | Tak |  |
| 109. | Monitor stacjonarny umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | Tak |  |
| 110. | Monitor stacjonarny automatycznie przełącza się w tryb nocny wyświetlania | Tak |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
| 111. | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz | Tak |  |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY |  |  |
| 112. | EKG |  |  |
| 113. | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | Tak |  |
| 114. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 odprowadzeń | Tak |  |
| 115. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak |  |
| 116. | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 117. | Dostępne przewody EKG z elektrodami umieszczonymi szeregowo | Tak |  |
| 118. | W komplecie przewody do podłączenia 3- i 5- elektrod szeregowo, po 1 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | ANALIZA ST |  |  |
| 119. | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | Tak |  |
| 120. | Monitorowanie sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | Tak |  |
| 121. | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STCVM), z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | Tak |  |
|  | ANALIZA ARYTMII |  |  |
| 122. | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | Tak |  |
|  | ODDECH |  |  |
| 123. | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | Tak |  |
| 124. | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30s | Tak |  |
|  | SATURACJA (SPO2) |  |  |
| 125. | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET | Tak |  |
| 126. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, w zakresie przynajmniej 70 – 100%, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz współczynnik PI | Tak |  |
| 127. | Możliwość rozbudowy o pomiar, obsługiwany w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora, przynajmniej: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec | Tak |  |
| 128. | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec dla dorosłych, po 1 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | TEMPERATURA |  |  |
| 129. | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | Tak |  |
| 130. | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | Tak |  |
| 131. | W komplecie czujnik temperatury skóry i czujnik temperatury głębokiej, po 1 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |
| 132. | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |
| 133. | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | Tak |  |
| 134. | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | Tak |  |
| 135. | Funkcja stazy żylnej | Tak |  |
| 136. | W komplecie przewód połączeniowy i mankiety dla dorosłych w 3 różnych rozmiarach, po 1 komplecie do każdego monitora | Tak |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |  |  |
| 137. | Możliwość monitorowania przynajmniej 2 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością rozbudowy do 4 ciśnień | Tak |  |
| 138. | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | Tak |  |
| 139. | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | Tak |  |
| 140. | W komplecie przewody do podłączenia przetworników Edwards, po 2 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | MONITOROWANIE GAZOWE |  |  |
| 141. | Kardiomonitor zapewnia wyświetlanie parametrów CO2, O2, N2O oraz stężenia anestetyków monitorowanych samodzielnie lub za pośrednictwem aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM DO ZNIECZULANIA |  |  |
| 142. | Monitor zapewnia wyświetlanie krzywych i pętli oddechowych z oferowanego aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | UKŁADY ALARMOWE |  |  |
| 143. | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | Tak |  |
| 144. | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | Tak |  |
| 145. | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | Tak |  |
| 146. | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | Tak |  |
| 147. | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | Tak |  |
| 148. | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | Tak |  |
| 149. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 150. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie aparatu do znieczulenia ogólnego– ilość 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Koszt dwudziesto trzy miesięcznego serwisu pogwarancyjnego aparatu do znieczulenia ogólnego z Pakietu nr 1 cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

Pakiet nr 2

STANOWISKO INTENSYWNEJ TERAPII w ilości 1 szt., z podziałem na:

Część A – respirator

Miejsce przeznaczenia: Pawilon Operacyjny

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do zamontowania na moście typu Ponta | TAK |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V; 60 Hz / 50 Hz. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia. | TAK |  |
|  | CMV, CMVAssist. | TAK |  |
|  | SIMV. | TAK |  |
|  | PSV. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP. | TAK |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu MMV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu PPS lub PAV+ | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu Volume Support (VSV) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu VPS (tzw. wentylacja „szumowa”) | TAK |  |
|  | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania na podstawie analizy etCO2 w respiratorze | TAK |  |
|  | Automatyczna komplensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) | TAK |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). | TAK |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 5 – 95 1/min. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2500 ml. | TAK |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 5 do 90 cmH2O. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. | TAK |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji P,01 | TAK |  |
|  | NIF – Negative Inspiratory Force | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną | TAK |  |
|  | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze | TAK |  |
|  | Kalkulacja współczynnika eliminacji dwutlenku węgla V’CO2 | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 17” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie. | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 17” ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość. | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 17” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 5 dni. | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | TAK |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności. | TAK |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | TAK |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | TAK |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu. | TAK |  |
|  | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora. | TAK |  |
|  | 100 sztuk jednorazowych nawilżaczy / filtrów HME do każdego respiratora. | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta wraz z zastawką wydechową. | TAK |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK |  |
|  | Skrócona instrukcja obsługi na ekranie aparatu. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie poza wymienionymi powyżej parametrami winno zawierać wyposażenie standardowe producenta. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie respiratora – ilość 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Koszt dwudziesto trzy miesięcznego serwisu pogwarancyjnego respiratora z Pakietu nr 2 Część A cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

Pakiet nr 2

STANOWISKO INTENSYWNEJ TERAPII w ilości 1 szt., z podziałem na:

Część B – łóżko do intensywnej opieki medycznej z przechyłami na boki i wagą

Miejsce przeznaczenia: Pawilon Operacyjny

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
| 2. | Długość łóżka 215 cm +/- 5 cm z możliwością elektrycznego skracania i wydłużania |  |  |
| 3. | Elektryczna regulacja długości leża 25cm +/-5cm | Tak |  |
| 4. | Szerokość łóżka 100 cm +/- 5 cm | Tak |  |
| 5. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu | Tak |  |
| 6. | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . | Tak |  |
| 7. | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających | Tak |  |
| 8. | Szczyt łóżka od strony nóg wyposażony w blokadę na czas transportu | Tak |  |
| 9. | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |
| 10. | Barierki boczne o wysokości minimum 45cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości do 23 cm pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek | Tak, Podać |  |
| 11. | Barierki boczne wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. | Tak |  |
| 12. | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ | Tak |  |
| 13. | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy Możliwość wykonywania zdjęć zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta | Tak |  |
| 14. | regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych - wysokości leża w zakresie 40-80cm +/-5 cm - - segmentu pleców do min 70 stopni - segmentu uda min 35 stopni - segmentu podudzia min 40 stopni - wydłużania lub skrócenie leża w zakresie min 20 cm - funkcji Trendelenburga do min 12 stopni - funkcji antyTrendelenburga do min 12 stopni - funkcji przechyłów bocznych 30 stopnii | Tak |  |
| 15. | Regulacja przechyłów bocznych minimum 30 stopni w każdą stronę | Tak, Podać |  |
| 16. | Lateralna pozycja leża ze wskaźnikiem stopni pochylenia w celu monitoringu odpowiedniego pozycjonowania pacjenta | Tak |  |
| 17. | Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki bezpieczeństwa uniemożliwiające wykonanie przechyłu w dowolna stronę przy opuszczonej barierce bocznej. Łóżko komunikuje o konieczności podniesienia barierki przed wykonaniem przechyłu bocznego | Tak |  |
| 18. | Możliwość wyłączenia alarmu opuszczonych barierek bocznych. | Tak |  |
| 19. | Sterowanie elektryczne przy pomocy : zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu 4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem (blokada elektroniczna i mechaniczna )Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża. Panelu centralnego sterowania wszystkimi funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |
| 20. | Łóżko wyposażone w podwójny precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutny(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach umieszczonych w barierkach bocznych | Tak |  |
| 21. | Po odłączeniu zasilania sieciowego np. na czas transportu system ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu akumulatorowym bez utraty wskazywanych pomiarów. | Tak |  |
| 22. | Panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające - zerowanie wagi - zamrażanie wskazań wagi - alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta - poziomu głośności alarmu | Tak |  |
| 23. | Wysoka precyzyjność pomiarów. Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maxymalnie 100g niezależnie od wagi pacjenta | Tak |  |
| 24. | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru | Tak |  |
| 25. | Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. piżamy) czy też zmiany materac, prześcieradła itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru | Tak |  |
| 26. | Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez podpórki rąk do wspierania się przy opuszczaniu leża z zintegrowanym sterowaniem regulacji wysokości leża do pozycji odpowiedniej dla wzrostu pacjenta | Tak |  |
| 27. | Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez możliwość wypychania pacjenta do pozycji stojącej poprzez zintegrowane sterowanie regulacji wysokości w podpórkach rąk oraz funkcji przechyłu bocznego leża | Tak |  |
| 28. | Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 29. | Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu | Tak |  |
| 30. | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
| 31. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga min.12 stopni | Tak, Podać |  |
| 32. | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . | Tak |  |
| 33. | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej | Tak |  |
| 34. | Przyciski sterowania nożnego zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego) . | Tak |  |
| 35. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  |
|  | elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  |
| 36. | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  |
| 37. | Elektryczna, pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy przycisków nożnych | Tak |  |
| 38. | Elektryczna , pozycja Orthopneic wspomagająca funkcje oddychania pacjenta (plecy pacjenta w pozycji wyprostowanej pionowej, segment uda odchylony w celu zniwelowania nacisku w odcinku jamy brzusznej, segment podudzia opuszczony w dół) , możliwość podparcia przez pacjenta ramion oraz stóp poprzez regulowany elektrycznie szczyt łóżka będący podpórką pod stopy w celu uruchomienia dodatkowych mięśni wspomagających oddychanie pacjenta | Tak |  |
| 39. | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych | Tak |  |
| 40. | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany. | Tak |  |
| 41. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach | Tak |  |
| 42. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | Tak |  |
| 43. | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
| 44. | Przycisk bezpieczeństwa STOP lub tez o innym oznaczeniu powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, odcinający również funkcje w przypadku pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi. | Tak |  |
| 45. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 46. | Pojedyncze koła tworzywowe z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. | Tak |  |
| 47. | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta | Tak, Podać |  |
| 48. | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka | Tak |  |
| 49. | Wyposażenie: - materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej zapobiegającej odleżyną do drugiego stopnia włącznie. Materac ze ściętymi krawędziami przystosowany do leża łóżka. Materac posiadający nacięcia w okolicach głowy i pięt zmniejszające nacisk oraz specjalne profilowania w części centralnej dla najlepszej dystrybucji nacisku. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. - wieszak do kroplówki - listwa na worki urologiczne – listwa posiada tworzywowe uchwyty z możliwością dowolnego rozmieszczenia - materac przeciwodleżynowy – opisany poniżej | Tak |  |
| 50. | Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian, co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej). | Tak |  |
| 51. | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund(istotne w czasie zagrożenia życia pacjenta i konieczności szybkiego spuszczenia powietrza z materaca celem prowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo oddechowej). | Tak |  |
| 52. | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. | Tak |  |
| 53. | Wysokość komór materaca 12,5 cm. Możliwość wyposażenia materaca w dodatkowy materac podkładowy o wysokości 6 cm, zintegrowany w jednym pokrowcu (celem zwiększenia skuteczności terapii przeciwodleżynowej szczególnie u pacjentów o dużej wadze). | Tak |  |
| 54. | Wymiary materaca 90x200cm ±2cm | Tak |  |
| 55. | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg | Tak |  |
| 56. | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). Powlekane koszulki na spodzie pokrowca materaca przyczyniające się do zmniejszenia sił tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej i w ten sposób zapobiegających uszkodzeniom skóry u tych pacjentów. | Tak |  |
| 57. | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | Tak |  |
| 58. | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | Tak |  |
| 59. | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 60. | Pompa: niski poziom hałasu do 26 dB, (spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia) co daje komfort pacjentowi oraz personelowi medycznemu pracującemu w pobliżu pompy) sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca, funkcję tłumienia drgań alarm wizualny przy niskim ciśnieniu stały 10 minutowy cykl pracy uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka z regulacją rozstawu w celu stabilnego zainstalowania na szczycie łóżka sygnalizację awaryjnego działania pompy, wbudowany filtr powietrza, łatwy do wymiany bez użycia narzędzi zasilana 220-230V | Tak |  |
| 61. | Instrukcja obsługi w języku polskim( z dostawą) | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie łóżka do intensywnej opieki medycznej z przechyłami na boki i wagą – ilość 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Koszt dwudziesto trzy miesięcznego serwisu pogwarancyjnego łóżka z Pakietu nr 2 Część B cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

Pakiet nr 2

STANOWISKO INTENSYWNEJ TERAPII w ilości 1 szt., z podziałem na:

Część C – stanowisko infuzyjne

Miejsce przeznaczenia: Pawilon Operacyjny

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw składający się z 5 pomp strzykawkowych, 1 pomp objętościowej oraz 1 stacji dokującej na 6 pomp o parametrach opisanych poniżej. | TAK |  |
| POMPY STRZYKAWKOWE |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Każda pompa wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające pracę w stacji dokującej jak również poza nią, czyli w systemie jako pojedyncza pompa. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stracji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Mocowanie strzykawki |  |  |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji |  |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK |  |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |
|  | Programowanie infuzji |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania infuzji, co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
|  | Trzy rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu Z ręki manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości EMERGENCY | TAK |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |
|  | Wypełnienie linii 3 tryby Obowiązkowy Nieobowiązkowy Zalecany | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK |  |
|  | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /00 min. 1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji. | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | TAK |  |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | TAK |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h zapis ustawień | TAK |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK |  |
|  | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany, co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | TAK |  |
|  | Panel sterowania |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK |  |
|  | Klawiatura symboliczna | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
|  | Układ alarmów |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
|  | Alarm okluzji | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji przez port USB bezpośrednio z pompą. | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |
| POMPA OBJĘTOŚCIOWA |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Każda pompa wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające pracę w stacji dokującej jak również poza nią, czyli w systemie jako pojedyncza pompa. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | TAK |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | TAK |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin. | TAK |  |
|  | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów | TAK |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. | TAK |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | TAK |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | TAK |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji przez RS232, USB, Ethernet bezpośrednio z pompą | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem | TAK |  |
| STACJA DOKUJĄCA |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym | TAK |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. | TAK |  |
|  | Masa stacji dokującej maksymalnie 6 kg bez stojaka. | TAK |  |
|  | Stacji dokujących wyposażonych w porty do komunikacji | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w wewnętrzną baterię umożliwiającą zasilanie przez minimum godzinę 6 pomp zainstalowanych w stacji jak również zapewniającą utrzymanie komunikacji z systemem monitorowania i zapisu danych. | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA CAŁEGO ZESTAWU |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie stanowiska infuzyjnego – ilość 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Koszt dwudziesto trzy miesięcznego serwisu pogwarancyjnego stanowiska infuzyjnego z Pakietu nr 2 Część C cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

Pakiet nr 2

STANOWISKO INTENSYWNEJ TERAPII w ilości 1 szt., z podziałem na:

Część D – stanowisko centralnego monitorowania

Miejsce przeznaczenia: Pawilon Operacyjny

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| L.P. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Stacja robocza (komputer) stanowiska centralnego monitorowania certyfikowana jako urządzenie medyczne, przystosowana do pracy w bezpośredniej bliskości pacjenta | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania pracuje w oparciu o system operacyjny Unix/Linux | TAK (podać) |  |
|  | Ekran stanowiska centralnego monitorowania kolorowy, panoramiczny, płaski, wykonany w technologii LCD TFT, o przekątnej przynajmniej 22" | TAK (podać) |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w 1 ekran | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia jednoczesny podgląd przynajmniej 7 oferowanych monitorów pacjenta jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania przynajmniej 2 przebiegów falowych z każdego monitora, na ekranie podglądu wszystkich monitorów, nie tylko EKG | TAK (podać) |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania z możliwością rozbudowy o nadzór przynajmniej 64 pacjentów (monitory stacjonarne i telemetryczne), po zakupieniu odpowiedniej licencji | TAK (podać) |  |
|  | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z wybranego monitora | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wyświetlanie parametrów, krzywych dynamicznych i sygnalizowanie alarmów z aparatów do znieczulania i oferowanych respiratorów połączonych z monitorami pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy 3 stopniowe (wizualne i akustyczne ) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK |  |
|  | Możliwość przyjmowania pacjenta (wpisywanie danych demograficznych) z poziomu stanowiska centralnego monitorowania i monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pamięć trendów graficznych i tablicowych wszystkich monitorowanych parametrów dla każdego pacjenta, 96 godzin z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie, z możliwością rozbudowy w przyszłości do co najmniej 120 godzin | TAK (podać) |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pamięć ciągłych przebiegów krzywych dynamicznych z ostatnich 96 godzin, co najmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych ( EKG + inne ) dla każdego pacjenta, z możliwością wglądu w dowolnym fragmencie tego zapisu. Możliwość rozbudowy w przyszłości do co najmniej 120 godzin i 16 krzywych dynamicznych dla każdego pacjenta. | TAK (podać) |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pamięć przynajmniej 1000 zdarzeń alarmowych dla każdego pacjenta | TAK (podać) |  |
|  | Mechanizm nawigacji pozwalający w łatwy sposób dotrzeć do wymaganych informacji: np. wybór zdarzenia alarmowego ogniskuje dane „holterowskie” i trendy na chwili wystąpienia tego zdarzenia | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania i monitory pacjenta połączone siecią zgodną ze standardem Ethernet (IEEE802.3 ) | TAK |  |
|  | W komplecie urządzenia sieciowe niezbędne do skonfigurowania systemu spełniającego wszystkie podane wymagania | TAK |  |
|  | W komplecie sieciowa drukarka laserowa umożliwiająca wydruk danych ze stanowiska centralnego monitorowania oraz oferowanych monitorów pacjenta, do każdej stacji centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy stanowiska centralnego monitorowania o podgląd bieżących przebiegów dynamicznych i dostęp do zapamiętanych danych pacjentów (trendów, przebiegów dynamicznych, zdarzeń alarmowych, danych demograficznych) w celu ich analizy, wykonywania pomiarów i generowania i wydruku raportów, za pośrednictwem typowych komputerów PC i przeglądarki internetowej Internet Explorer, podłączonych do szpitalnej sieci informatycznej Ethernet | TAK |  |
| SYSTEM MONITOROWANIA PACJENTA |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA | TAK |  |
|  | Monitory pracują w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | TAK (podać) |  |
|  | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | TAK |  |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | TAK |  |
|  | Monitory gotowe do współpracy z oferowanym stanowiskiem centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci typu Ethernet (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta. | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | TAK |  |
|  | MONTAŻ | TAK |  |
|  | Dostępne systemy montażu monitora na ścianę, kolumnę medyczną oraz do aparatu do znieczulania. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy mocowany w sposób umożliwiający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny mocowany na ramieniu umożliwiającym: obrót, nachylenie i wspomaganą regulację wysokości (np. sprężyna gazowa) | TAK |  |
|  | W ofercie ujęty system mocowania do kolumny medycznej posiadanej przez Zamawiającego (Zamawiający wymaga wizytacji na miejscu celem doboru odpowiednich ramion) | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny i moduł transportowy mogą być mocowane po przeciwnych stronach łóżka pacjenta lub aparatu do znieczulania, w czasie monitorowania stacjonarnego zapewniają jednoczesną prezentację monitorowanych parametrów życiowych i sterowanie funkcjami monitora, przynajmniej: wyciszanie alarmów, regulacja granic alarmowych, uruchomienie pomiaru NIBP, wpisywanie danych demograficznych pacjenta, itp. | TAK |  |
|  | Dostępne mocowania monitora pacjenta do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | TAK |  |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 6”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK (podać) |  |
|  | Łączna masa moduł transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1 kg | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą przynajmniej na poziomie IPX4 | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, CO2. | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych i wartości wszystkich mierzonych parametrów z chwili zdarzenia | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, a po jego zakończeniu automatycznie przejmuje układ ekranu i granice alarmowe wymagane na nowym stanowisku, zapewnia przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska na nowe oraz chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania i elektronicznych systemów zarządzania danymi medycznymi pacjenta, dane zapamiętane w transporcie | TAK |  |
|  | Moduł transportowy, w czasie monitorowania stacjonarnego, zapewnia jednoczesne z monitorem stacjonarnym wyświetlanie monitorowanych parametrów oraz umożliwia sterowanie funkcjami monitora pacjenta (min. regulacja granic alarmowych, wyciszanie alarmów, rozpoczęcie pomiaru NIBP) | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | TAK |  |
|  | MONITOR STACJONARNY | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych ekranów kopiujących. | TAK (podać) |  |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych na stanowisku | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 96 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK (podać) |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki wszystkich krzywych dynamicznych i wartości wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | TAK (podać) |  |
|  | Dedykowana aplikacja ułatwiająca bezpieczne przeprowadzanie manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych: skupia na skorelowanych czasowo wykresach wybrane parametry mierzone przez monitor pacjenta i parametry wentylacyjne z respiratora i pozwala z 1-sekundową rozdzielczością obserwować ich zmiany na żywo, oddech za oddechem, umożliwiając ocenę prawidłowości przeprowadzenia manewru | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny posiada wbudowany komputer medyczny z możliwością rozbudowy o funkcję uruchamiania na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych: systemów szpitalnych (HIS), systemów diagnostyki obrazowej (RIS), systemów laboratoryjnych (LIS), itp. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na komputerze medycznym lub za pośrednictwem technologii CITRIX lub równoważnej. | TAK (podać) |  |
|  | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy podłączanych przez port USB | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 8 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny automatycznie przełącza się w tryb nocny wyświetlania | TAK |  |
|  | ZASILANIE | TAK |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz | TAK |  |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Dostępne przewody EKG z elektrodami umieszczonymi szeregowo | TAK |  |
|  | W komplecie przewody do podłączenia 3- i 5- elektrod szeregowo, po 1 szt. do każdego monitora | TAK |  |
|  | ANALIZA ST | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | TAK (podać) |  |
|  | Monitorowanie sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | TAK |  |
|  | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STCVM), z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | TAK |  |
|  | ANALIZA ARYTMII | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | TAK (podać) |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30s | TAK (podać) |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, w zakresie przynajmniej 70 – 100%, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz współczynnik PI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar, obsługiwany w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora, przynajmniej: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec dla dorosłych, po 1 szt. do każdego monitora | TAK |  |
|  | TEMPERATURA | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK (podać) |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury skóry i czujnik temperatury głębokiej, po 1 szt. do każdego monitora | TAK |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) | TAK |  |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK (podać) |  |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja stazy żylnej | TAK |  |
|  | W komplecie przewód połączeniowy i mankiety dla dorosłych w 3 różnych rozmiarach, po 1 komplecie do każdego monitora | TAK |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania przynajmniej 2 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością rozbudowy do 4 ciśnień | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  |
|  | W komplecie przewody do podłączenia przetworników Edwards, po 2 szt. do każdego monitora | TAK |  |
|  | CIĄGŁY RZUT MINUTOWY SERCA (CCO) | TAK |  |
|  | Pomiar wykonywany przy pomocy zewnętrznego, dedykowanego urządzenia, z możliwością podłączenia do oferowanego systemu monitorowania w celu wyświetlania na ekranie mierzonych parametrów | TAK (podać) |  |
|  | Monitor do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych: metodą termodylucji przezpłucnej (drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej) analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi (drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego- dostęp tętniczy) metodą nieinwazyjną opartą o model rekonstrukcji fali ciśnienia na poziomie tętnicy ramiennej i aorty wraz z jednym modułem pompy na wszystkie urządzenia możliwość rozbudowy o pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modulem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z jednym modułem optycznym na wszystkie urządzenia | TAK (podać) |  |
|  | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: rzut serca (CO); objętość wyrzutowa (SV); systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); zmienność objętości wyrzutowej (SVV); indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); indeks funkcji serca (CFI); wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); ciągły pomiar saturacja krwi żylnej (SCVO2 i SVO2) | TAK |  |
|  | Moduł oksymetryczny do pomiaru saturacji żylnej – 1 szt na wszystkie monitory | TAK |  |
|  | KAPNOGRAFIA (CO2) | TAK |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu głównym | TAK |  |
|  | W komplecie adapter wielorazowego użytku i 10 szt. adapterów jednorazowego użytku, do każdego monitora | TAK |  |
|  | UKŁADY ALARMOWE | TAK |  |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK (podać) |  |
|  | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | INNE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie stanowiska centralnego monitorowania – ilość 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Koszt dwudziesto trzy miesięcznego serwisu pogwarancyjnego stanowiska centralnego monitorowania z Pakietu nr 2 Część D cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

Pakiet nr 3 – ssaki medyczne w ilości 5 szt.

Miejsce przeznaczenia: Pawilon Operacyjny – 3 szt., Oddział Onkologiczny – Z- 2 „Szpital Geriatryczno – Onkologiczny” - 2 szt.

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołami w tym dwa przednie z blokadą | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | TAK |  |
|  | Wydajność ssaka min. 38 l/min | TAK |  |
|  | Podciśnienie max. 0-90 kPa z dokładnością ± 5% | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max. 39,4 dB | TAK |  |
|  | Wymiary max urządzenia ( szer.x wys. głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm | TAK |  |
|  | Waga ssaka nie więcej niż 12 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg) | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału. | TAK |  |
|  | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. | TAK |  |
|  | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | TAK |  |
|  | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami; mmHg, cmH₂O, bar, kPa | TAK |  |
|  | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L | TAK |  |
|  | - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 | TAK |  |
|  | - 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1 | TAK |  |
|  | - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 | TAK |  |
|  | - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m, szt. 1 | TAK |  |
|  | - stojak jezdny ssaka szt. 1 | TAK |  |
|  | - kabel zasilający min. 2m szt. 1 | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. | TAK |  |
| 21. | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | TAK |  |
| 22. | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off | TAK |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 28. | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |
| 29. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie ssaków elektrycznych – ilość 5 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| Koszt dwudziesto trzy miesięcznego serwisu pogwarancyjnego ssaków z Pakietu nr 3 cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

Pakiet nr 4 – Pompy infuzyjne w ilości 4 szt.

Miejsce przeznaczenia: Oddział Onkologiczny – Z- 2 „Szpital Geriatryczno – Onkologiczny”

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa. | TAK |  |
| 2. | Pompa posiada system programowania dawki z możliwością ustawienia prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu. | TAK |  |
| 3. | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji. | TAK |  |
| 4. | Praca ze strzykawkami o objętościach10-50/60 ml. Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów – krajowych i zagranicznych: Margomed, Erg, Janpol, Polfa Lublin, Medical-Łomża (Bogmark), B. Braun, Codan, Becton Dickinson, Terumo, Tyco, Tibset, Polmil, Shandong Zibo Shanchuan, Dispomed Witt, Pentaferte, Fresenius, Ivac. | TAK |  |
| 5. | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS. Dawka uderzeniowa tzw. „Bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu. | TAK |  |
| 6. | Rozbudowany system alarmów. Wszystkie alarmy są realizowane poprzez sygnał świetlny (wizualny) i dźwiękowy wzywający personel do pacjenta z równoczesnym wyświetleniem informacji na ekranie pompy, jaki alarm spowodował wezwanie personelu do pacjenta. Informacja w języku polskim. Możliwość wyciszenia alarmu. | TAK |  |
| 7. | Wbudowana biblioteka leków: 64 edytowalne nazwy leków (lista). | TAK |  |
| 8. | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora: min. 20h przy prędkości 5 ml/5 i nim. 4h przy prędkości 100 ml/h. | TAK |  |
| 9. | Możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub innej szynie. | TAK |  |
| 10. | Wbudowany system testów. | TAK |  |
| 11. | Szybkość dozowania nastawiona co 0,1 ml/h w zakresie 0,1 – 99,9 ml/h i co 1ml/h w zakresie 100-500 ml/h. Szybkość dozowania nastawiona, co 0,1 ml/h w zakresie 0,1-2000 ml/h. | TAK |  |
| 12. | Maksymalna szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS – do 2000 ml/h nastawiona co 0,1 ml. Komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
| 13. | Pompa posiada ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji, oprogramowanie, klawiaturę tworząc konwersacyjny system obsługi (pytanie i odpowiedź) umożliwiający w prosty sposób wprowadzenie niezbędnych informacji o infuzji. | TAK |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie pomp infuzyjnych – ilość 4 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Koszt dwudziesto trzymiesięcznego serwisu pogwarancyjnego pomp z Pakietu nr 4 cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

Pakiet nr 5 – Kardiomonitory w ilości 2 szt.

Miejsce przeznaczenia: Oddział Onkologiczny – Z- 2 „Szpital Geriatryczno – Onkologiczny”

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| LP | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modułowo - kompaktowa konstrukcja monitora. Monitor konfigurowalny wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych modułów zabudowanych wewnątrz monitora. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku | Tak |  |
| 2. | Ekran kolorowy, pojedynczy, zintegrowany z obudową monitora, aktywna matryca TFT. Przekątna ekranu min. 15" | Tak |  |
| 3. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 4. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez przyciski skrótów i pokrętło | Tak |  |
| 5. | Monitory zasilane elektrycznie 100 - 240 VAC/50 Hz | Tak |  |
| 6. | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 120 minut pracy | Tak |  |
| 7. | Opcja drukarki termicznej 3 kanałowej i możliwości drukowania na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania. | Tak |  |
| 8. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | Tak |  |
| 9. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 168 godziny | Tak |  |
| 10. | EKG w każdym monitorze - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora co najmniej 3 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 11. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi w każdym monitorze Akcesoria na każdy monitor: - wężyk standardowy (dla dzieci i dorosłych) łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - mankiet do pomiaru NIBP, wielorazowy dla dorosłych x 2 szt. w różnych rozmiarach | Tak |  |
| 12. | Pomiar saturacji w każdym monitorze Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100% Akcesoria każdy monitor: - adapter łączący czujnik pomiarowy z monitorem x 1 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 typu klips na palec x 1 szt. | Tak |  |
| 13. | Pomiar temperatury w każdym monitorze Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Min. zakres pomiarowy: 25 – 50,0 (C dokładność minimum (0,1(C Akcesoria na każdy monitor: - czujnik do pomiaru temp. powierzchniowej x 1 szt. - czujnik do pomiaru temp rektalnej x 1 szt. | Tak |  |
| 14. | Certyfikat mówiący o antybakteryjności obudowy | Tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie kardiomonitorów – ilość 2 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Koszt dwudziesto trzy miesięcznego serwisu pogwarancyjnego kardiomonitorów z Pakietu nr 5 cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

Pakiet nr 6 - Aparaty EKG w ilości 2 szt.

Miejsce przeznaczenia: Oddział Onkologiczny – Z- 2 „Szpital Geriatryczno – Onkologiczny”  .

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| L.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat ekg 12 kanałowy | Tak |  |
| 2. | Ekran graficzny zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 5,7’’ | Tak |  |
| 3. | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 4. | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | Tak |  |
| 5. | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 mm. | Tak |  |
| 6. | Częstotliwość próbkowania 1000Hz | Tak |  |
| 7. | Detekcja pików rozrusznika serca | Tak |  |
| 8. | Próbkowanie 1000Hz | Tak |  |
| 9. | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak |  |
| 10. | Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35/45 Hz | Tak |  |
| 11. | Filtr dolno-przepustowy 150/100/75 Hz | Tak |  |
| 12. | Filtr anty-dryftowy | Tak |  |
| 13. | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | Tak |  |
| 14. | Analiza HRV | Tak |  |
| 15. | Wózek do aparatu | Tak |  |
| 16. | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | Tak |  |
| 17. | Automatyczna analiza i interpretacja | Tak |  |
| 18. | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | Tak |  |
| 19. | Wbudowana baza danych pacjentów min.100 badań | Tak |  |
| 20. | Możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum | Tak |  |
| 21. | Współpraca aparatu w sieci komputerowej | Tak |  |
| 22. | Funkcja uśpienia umożliwiająca szybki start aparatu | Tak |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie aparatów EKG – ilość 2 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Koszt dwudziesto trzy miesięcznego serwisu pogwarancyjnego aparatów EKG z Pakietu nr 6 cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

Pakiet nr 7 – Defibrylatory automatyczne w ilości 2 szt.

Miejsce przeznaczenia: Oddział Onkologiczny – Z- 2 „Szpital Geriatryczno – Onkologiczny” - 1 szt.,

Poradnia Specjalistyczna - Z- 2 „Szpital Geriatryczno – Onkologiczny – 1 szt.

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 ( sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany)

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| LP | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci. | Tak |  |
| 2. | Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim. | Tak |  |
| 3. | Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące: o nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, o wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia, o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta). | Tak |  |
| 4. | Defibrylator musi być wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i świetlne informujące o: gotowości urządzenia do pracy. technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. | Tak |  |
| 5. | Defibrylator musi być wyposażony w minimum 3 przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz przycisk do obsługi parametrów technicznych urządzenia. | Tak |  |
| 6. | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows, łączny czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego dla dorosłych max. 10 sekund. możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC, możliwość rejestrowania takich danych jak: dokładny czas włączenia urządzenia, zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30 min. danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci), urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym, urządzenie posiada możliwość przeprowadzania testów obwodów elektrycznych inicjowanych przez użytkownika, posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. | Tak |  |
| 7. | Defibrylator wyposażony w co najmniej 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Konwersja do trybu pediatrycznego poprzez klucz pediatryczny. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Walizka na urządzenie ma możliwość przechowywania min. 2 kompletów elektrod. | Tak |  |
| 8. | Defibrylator wyposażony w 1 szt. baterii o okresie żywotności baterii min. 4 lata, zapewniających nie mniej niż 200 wyładowań max. energią. | Tak |  |
| 9. | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia: wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601 stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55 odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku z 1 m na twardą nawierzchnię, po uderzeniu nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość da pracy). | Tak |  |
| 10. | Urządzenia dostarczone z szafką wiszącą z alarmem. | Tak |  |
| 11 | Defibrylator wyposażony w zestaw treningowy - konwersja urządzenia w tryb szkoleniowy poprzez zmianę elektrod | Tak |  |
| 12. | Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE. | Tak |  |
| 13. | Obudowa defibrylatora nie może posiadać ruchomych lub zdejmowalnych elementów w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia podczas akcji ratowniczej. | Tak |  |
| 14. | Waga urządzenia AED: do 1,8 kg | Tak |  |
| 15. | Temperatura pracy urządzenia 0-50 stopni Celsjusza. | Tak |  |
| 16. | Instrukcja w języku polskim ( z dostawą) | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie defibrylatorów automatycznych– ilość 2 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem sprzętu, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Koszt dwudziesto trzy miesięcznego serwisu pogwarancyjnego defibrylatorów z Pakietu nr 7 cena ogółem netto: …………………………………. ………........................................ VAT %: ………………………………………. cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………………………......... cena ogółem brutto: słownie …………………………………………………............. |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. zakupu i dostarczenia aparatury medycznej wraz z  serwisem pogwarancyjnym

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie aparatury medycznej w zakresie Pakietu nr ………………………………………………………………. ( zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy sporządzonym na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ……………….

Zamówienie obejmuje również:

1.  transport sprzętu do miejsca przeznaczenia

2. montaż , instalację i uruchomienie,

3. szkolenie personelu w ilości 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

- okres gwarancji – 24 miesiące,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu, w tym:

  - przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

  - naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,

  - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

  - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych,

  - łączna niesprawność sprzętu ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych z wyłączeniem dni, kiedy zapewniono sprawność sprzętu poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego,

niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia,

  - czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, z rokiem produkcji 2016r.

- zapewnienie dostępności serwisu i części przez okres min. 8 lat po zakończeniu okresu gwarancji

(2

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

a) Wynagrodzenie za zakup i dostarczenie aparatury medycznej w zakresie Pakietu nr ……………………………………………………  wraz z   transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto:  ……………………

b) Wynagrodzenie za szkolenie personelu ( 5 osób) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

c) Wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

przy czym cena za serwis pogwarancyjny będzie płatna w równych ( 1/23) miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

2. Razem wynagrodzenie brutto wynosi: …………………………………. zł.

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

a) Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

b) Dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) Zasada i tryb wprowadzenia zmiany w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1 to podpisany przez Strony aneks obowiązujący od daty rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmianę, zaś w przypadku opisanym w ust. 4 pkt 2 i 3 zmiana wprowadzana będzie na wniosek Strony w terminie 30 dni w formie aneksu do umowy po udokumentowaniu, że zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę o ten koszt, po wykazaniu przez Wykonawcę przy pomocy dokumentów wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia i będzie wykazywała realny wpływ zmiany obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a Wykonawca przy pomocy dokumentów i obliczeń wykaże koszty zmian, które w formie dokumentów zostaną załączone do umowy, w szczególności będą to kalkulacje kosztów pracy z oferty, w stosunku do kosztów pracy wynikających ze zmiany przepisów.

5. Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.

§3

1. Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

- transportu  sprzętu do miejsca przeznaczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- montażu,

- instalacji,

- uruchomienia,

- szkolenia w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”

zakończone podpisaniem „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu” w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

2. Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie.

3. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu” strony wyznaczają następujące osoby:

- Ze strony Zamawiającego:

……………………………

mgr Jadwiga Wróblewska

Leonard Kocjan

- Ze strony Wykonawcy:

* ………………………………………..

* ………………………………………..

§ 4

1.   Podstawą wystawienia faktury Vat za przedmiot określony w §2 ust. 1 lit. a, b będzie podpisany       przez   upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół bezusterkowego       odbioru sprzętu”, o którym   mowa w § 3.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do skorygowania faktury.

- Termin płatności wystawionej faktury vat wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego.

- Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze VAT.

§ 5

- Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w 2016r. posiadającego dopuszczenie do obrotu w kraju.

- Na dostarczony sprzęt zgodne z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w Umowie licząc od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu” przez Strony Umowy i zapewnia sprawność sprzętu w okresie jej obowiązywania.

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w  terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w      terminie 10 dni  kalendarzowych od daty rozpoczęcia wykonywania serwisu pogwarancyjnego.

( 6

Kary umowne:

1. 	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) 	za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

b)   za	opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin podany w § 3, w wysokości  200,00 zł,       za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy  opóźnienia,

c) za brak sprawności sprzętu zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ      uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 15 dni roboczych      w  okresach 12 miesięcznych, w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy,

d) za brak reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych do 24 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych), w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w związku z wykonaniem Umowy, w tym Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§ 7

1. Za niewykonanie umowy uznaje się nie podpisanie przez Strony „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu” do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a) brak sprawności sprzętu zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ      uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 20 dni roboczych      w  okresach 12 miesięcznych,

b) nie wykonanie przeglądu serwisowego,

c) odmowa płatności z tytułu kar umownych.

§ 8

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać naprawienia szkody.

(10

## 1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w wysokości tj. ............................ zł (słownie: ........................................................................................), w postaci …………………………..

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości -  70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w wysokości - 30%.

§ 11

1. Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z     zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez     podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§12

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§13

Umowę zawarto na czas określony tj. na 48 miesięcy licząc od daty  zawarcia  umowy.

§14

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                            ZAMAWIAJĄCY

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4. Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.

Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Niedopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

UMOWA

o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową

zawarta w .......................................... w dniu .............................. r. pomiędzy:

Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Definicje

1. Administrator Danych Osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

2. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

3. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

4. Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135)

5. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),

6. GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest nadanie upoważnienia Wykonawcy do przetwarzania zbioru danych

Osobowych pacjentów

2. Celem przetwarzania zbioru danych osobowych jest realizacja umowy …………..

3. Zakres przetwarzania obejmuje dane pacjentów zgromadzone na aparacie.

4. Upoważnienie umożliwia Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji…………………………………………………………w okresie niezbędnym dla jej realizacji.

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, do których uzyskał upoważnienie wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w systemach informatycznych Zamawiającego. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i utrwalania tych danych poza systemami informatycznymi Zamawiającego.

4. Wykonawca w związku z wykonywaniem Umowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych opisanych w Polityce bezpieczeństwa Zamawiającego, Ustawie i Rozporządzeniu.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4

Zasady nadawania upoważnień

1. Wykonawca zobowiązuje się do dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Wykonawcę, zgodnie z następującymi punktami:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo nadawania upoważnień pracownikom Wykonawcy i  prowadzenia ich aktualnej ewidencji,

c) Zamawiający przeprowadza szkolenie z zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Wykonawcy dla osób, którym nadaje upoważnienia,

d) Zamawiający zastrzega sobie uzyskania od osób upoważnionych pisemnych, imiennych Oświadczeń o poufności,

e) Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania aktualnej listy osób upoważnionych do Wykonawcy.

§ 5

Odpowiedzialności i kary

1. W przypadku, gdy Umowa uprawnia Wykonawcę do jej wykonywania przy udziale osób trzecich, postanowienia paragrafów poprzedzających rozciągają się również na te osoby, przy czym Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub, którym powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

2. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w następstwie, którego zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny poniesionych przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................						                              .............................

Wykonawca          							        Zamawiający