Katowice, dnia 22.08.2016 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 22.08.2016 r.

oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/  60    /2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.kco.katowice.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

Pakiet Nr 1

Część A – Respirator do transportu wewnątrzszpitalnego 1 sztuka

Część B – Stanowiska intensywnej terapii 7 sztuk, z podziałem na:

- Część B1 – respiratory 7 sztuk,

- Część B2 – centrala pacjenta wraz z oprogramowaniem z hardwarem 1 komplet, monitory funkcji  życiowych z możliwością pomiaru: EKG, temperatury, oddechu, Sp02, NIBP, IBP,CO2 7 sztuk, monitory do pomiaru rzutu minutowego serca wraz z kompletem akcesoriów 4 sztuki,

- Część B3 – pompy infuzyjne (dla jednego stanowiska 5 pomp strzykawkowych i 1 perystaltyczna ze stanowiskiem dokującym) 7 kompletów,

Część C – Aparaty do znieczulenia ogólnego mocowane na kolumnie 3 sztuki, monitory funkcji życiowych mocowany na aparacie 3 sztuki

Część D – Monitory funkcji życiowych z monitorem transportowym 4 sztuki,

Część E – Respirator na salę wybudzeniową 1 sztuka,

Pakiet Nr 2

łóżka intensywnej opieki medycznej  7 sztuk,

Pakiet Nr 3

reduktory do O2 7 sztuk,

Pakiet Nr 4

ssaki próżniowe 7 sztuk,

Pakiet Nr 5

Analizator biochemiczny parametrów krytycznych z odczynnikami zapewniającymi pracę w okresie 6 miesięcy 1 komplet

Pakiet Nr 6

Część A – Aparat USG do szybkiej diagnostyki 1 sztuka,

Część B – Aparat USG do kaniulacji 1 sztuka,

Pakiet Nr 7

Defibrylatory z kardiowersją i kardiostymulacją 3 sztuki,

Pakiet Nr 8

Aparat do terapii nerkozastępczej 1 sztuka,

Pakiet Nr 9

Aparat RTG z ramieniem „C” 1 sztuka,

Pakiet Nr 10

Hak automatyczny 1 sztuka.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oferowany sprzęt i aparatura medyczna musi być przystosowana do pracy z tlenem z sieci szpitalnej, zasilanej ze zbiorników i koncentratorów tlenu oraz musi być przystosowana do zmian stężenia tlenu.

Zamówienie obejmuje również:

- transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,

- montaż , instalację i uruchomienie,

- szkolenie personelu po około 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia” ,

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

- 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”,

- serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 72 miesiące, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

- łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 3 dni zapewnienie równorzędnego sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego/ czej),

niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2016

Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33172100 – 7 – urządzenia do anestezji,

33157400 – 9 – medyczna aparatura oddechowa,

33192120 – 9 – łóżka szpitalne,

33194110 – 0 – pompy infuzyjne,

33123210 – 3 – urządzenia do monitorowania czynności serca,

33123200 – 0 – urządzenia do elektrokardiografii,

33182100 – 0 – defibrylatory,

33190000 – 8 – różne urządzenia i produkty medyczne,

50421000 – 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne kompletne  Pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

- pożądany do  40 dni kalendarzowych od zawarcia umowy w zakresie transportu sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, szkolenia personelu dla 10 osób 
w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończony podpisaniem „Protokołu szkolenia”, całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej

### Miejsce dostarczenia

Katowickie Centrum Onkologii:

- ul. Raciborska 27 40 – 074 Katowice  ( Pawilon Operacyjny)

#### Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1)	Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a)	dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  nie niższą niż 100 000,00 zł .

2)	Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

a)	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami sprzętu/ aparatury medycznej tożsamego(ej) z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę)

3)	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku  podstaw  do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

#### a)	informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

#### b)	dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5)	W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dostarczy:

- opis sprzętu/ aparatury medycznej foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie.

6)	Inne dokumenty:

Dokument dopuszczający sprzęt/ aparaturę medyczną do obrotu w kraju.

Informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu  do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 876, z późn. zm. ).

Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( t.j.: Dz. U. z 2015r, poz. 876, z późn. zm. ).

7)	Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie  konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

### Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

### Zawartość oferty

1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.

2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

3. Aktualne na dzień składania ofert:

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  i  braku przesłanek wykluczenia złożone w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ( JEDZ).

4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 4 
do SIWZ.

6. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SIWZ – UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.

Informacje zawarte w JEDZ będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie pisemnej 
na adres:

Katowickie Centrum Onkologii

40-074 Katowice ul. Raciborska 26

Kancelaria Dyrektora

lub faksem : 32 2514-533

lub na adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

### Osoba upoważniona do udzielania informacji

lek. med. Witold Nowak

Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

### Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

#### 20 405,00 zł w Pakiecie nr 1

3 500,00 zł w Pakiecie nr 2

280,00 zł w Pakiecie nr 3

560,00 zł w Pakiecie nr 4

1 620,00 zł w Pakiecie nr 5

2 400,00 zł w Pakiecie nr 6

750,00 zł w Pakiecie nr 7

680,00 zł w Pakiecie nr 8

4 000,00 zł w Pakiecie nr 9

1 000,00 zł w Pakiecie nr 10

# UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia  28.09.2016 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2014 r., poz. 1804, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach, Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

#### Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu   ważności wadium, albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony  okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane  jest po wyborze  oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy  jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice >

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego oraz  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii >

nie otwierać przed < 28.09.2016 r. godz. 11:00 >

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego oraz  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 - 074

ulica: Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora

w terminie do dnia 28.09.2016 r. do godziny 10:00

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074,

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 28.09.2016 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;>

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.>

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

2A. Dotyczy: Pakietu nr 1

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) | 60% |
| 2. | Cena brutto za 6 letni serwis pogwarancyjny | 30% |
| 3. | Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy | 5% |
| 4. | Parametry techniczne | 5% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

A.Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2) jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

B. Wartość punktowa ( kryterium nr 3) jest wyliczona wg wzoru:

termin najkrótszy spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ....................................................................... x waga kryterium x 100

termin z  oferty badanej

C.Wartość punktowa ( kryterium nr 4) jest wyliczona wg wzoru:

ilość punktów przyznanych ofercie badanej

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

maksymalna ilość punktów możliwa do przyznania

## Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2,3,4 wymienione w pkt 2A.

Suma ta zostanie obliczona osobno dla każdej części Pakietu nr 1, a następnie wyniki zostaną zsumowane.

2B. Dotyczy: Pakietu nr 2, Pakietu nr 3, Pakietu nr 4, Pakietu nr 5, Pakietu nr 6, Pakietu nr 7, Pakietu nr 8, Pakietu nr 9, Pakietu nr 10

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) | 60% |
| 2. | Cena brutto za 6 letni serwis pogwarancyjny | 35% |
| 3. | Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy | 5% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

A.Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2) jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

B. Wartość punktowa ( kryterium nr 3) jest wyliczona wg wzoru:

termin najkrótszy spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ....................................................................... x waga kryterium x 100

termin z oferty badanej

## Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium nr 1,2,3 wymienione w pkt 2B.

Dla Pakietu nr 6 suma ta zostanie obliczona osobno dla każdej jego części, a następnie wyniki zostaną zsumowane.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej 
w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( wraz z serwisem pogwarancyjnym).

## Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

## Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

a)	w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości - 70%.

b)	w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi  w wysokości -  30%

#### Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia sprzętu 
i aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym.

#### Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

### Zamawiający nie zamierza

1.	zawierać umowy ramowej,

2.	ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3.	zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

2.	udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

3.	istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

1.W zakresie serwisu pogwarancyjnego:

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wysokość zamówień wynosi do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – 
o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl

SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

### Załączniki

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

- Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia sprzętu i aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym

-    Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia       należytego wykonania umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ - UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych

#### ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

##### FORMULARZ  OFERTY

| Dane Wykonawcy |
| --- |
| Nazwa Wykonawcy zgodna z KRS / CEIDG | * |
| Adres | * |
| NIP | * |
| REGON | * |
| Nr telefonu | * |
| Nr faxu | * |
| Nr konta bankowego | * |
| Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy | * |

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam zdolność do realizacji zadania.

b) przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury Vat za zrealizowany przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, a termin płatności wystawionej faktury vat wynosić będzie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy – dot. zakupu 
i dostarczenia sprzętu/aparatury medycznej (bez serwisu pogwarancyjnego)

d) zapewniam 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej w przypadku napraw gwarancyjnych.

e) zapewniam, iż łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 3 dni zapewniam równorzędny sprzęt/ aparaturę medyczną zastępczy/ czą).

f) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

g) zapewniam dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2016 r.

h) zapewniam 72  miesięczny serwis pogwarancyjny po upływie gwarancji na zaoferowany(ą) sprzęt/ aparaturę medyczną.

i) wniosłem wadium w postaci *…………………..

j) zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( wraz z serwisem pogwarancyjnym) w postaci * ……………………, przed zawarciem umowy.

Uwaga!

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić

.......................................................................

### Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ                           OFERTA CENOWA

PAKIET NR 1

## Część A Respirator do transportu wewnątrzszpitalnego 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu do transportu wewnątrzszpitalnego. | TAK |  |
|  | Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg | TAK |  |
|  | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz wraz z zasilaniem awaryjnym na min. 60 min. pracy | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania tlenem z instalacji gazowej w zakresie min. 2,6 do 4,5 bar | TAK |  |
|  | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok) | TAK |  |
|  | Przepływ O2 regulowany w zakresie min.6-100 l/min | TAK |  |
|  | Cicha praca respiratora – do 40 dB (podczas standardowej wentylacji) | TAK |  |
|  | Waga respiratora z wbudowaną turbiną lub kompresorem poniżej 6,9 kg. | TAK |  |
|  | Respirator zamontowany na podstawie jezdnej wraz z dodatkowym uchwytem do zamontowania na ramie łóżka lub rury (przedstawić zdjęcie uchwytu) | TAK |  |
|  | Typy i tryby wentylacji | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z możliwością ustawienia gwarantowanej objętości oddechu (VG). | TAK |  |
|  | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi. | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo – kontrolowana PCV. | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel. | TAK |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV. | TAK |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie. | TAK |  |
|  | Parametry regulowane | TAK |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 6 – 50 1/min. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 – 2000 ml. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 – 40 mbar. | TAK |  |
|  | Regulacja stężenia O2 w zakresie 21-100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 4 – 20 mbar. | TAK |  |
|  | Czas wdechu w zakresie min. 0,3 -5 sek. | TAK |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe regulowane w zakresie min. 0-30 mbar | TAK |  |
|  | Czas wzrostu ciśnienia regulowany w zakresie min. 0,1 do 2 sek. | TAK |  |
|  | Minimum dwa poziomy czułości triggera oddechowego. | TAK |  |
|  | Parametry monitorowane | TAK |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. | TAK |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddychania. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Całkowita wentylacja minutowa. | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa przecieku, objętość przecieku lub udział procentowy przecieku. | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator. | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: | TAK |  |
|  | 1) ciśnienie w funkcji czasu | TAK |  |
|  | 2) przepływ w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej objętości minutowej. | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe. | TAK |  |
|  | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu. | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu. | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu oddechowego z regulowanym dopuszczalnym czasem rozłączenia. | TAK |  |
|  | Regulowana głośność alarmów | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z drenami jedno- i wielorazowymi; w zestawie: 25 szt. drenów dla pacjentów zaintubowanych + 25 szt. drenów jednorazowych dla pacjentów niezaintubowanych | TAK |  |
| 46. | Wyjście zewnętrzne sygnalizacji alarmów i przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 1. Zakup i dostarczenie respiratora do transportu wewnątrzszpitalnego 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą …………………………………………......... 1.1. Materiały eksploatacyjne/zużywalne dla 200 leczonych pacjentów: rodzaj materiałów/ilość niezbędna do leczenia 200 pacjentów/cena jedn. netto w zł ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. wartość netto ogółem ………………. zł VAT % ………………………. wartość brutto ogółem ………………zł 1.2. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto zł szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1., poz. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………............................... |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

…………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

### PAKIET NR 1

## Część B STANOWISKA INTENSYWNEJ TERAPII 7 sztuk, z podziałem na:

## Część B1  Respiratory 7 sztuk

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania/ Punktacja | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do zamontowania na moście typu Ponta | TAK |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V; 60 Hz / 50 Hz. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia. | TAK |  |
|  | CMV, CMVAssist. | TAK |  |
|  | SIMV. | TAK |  |
|  | PSV. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP. | TAK |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu MMV | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | Tryb wentylacji typu PPS lub PAV+ | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) | TAK |  |
|  | Trybwentylacjitypu Volume Support (VSV) | TAK |  |
|  | Automatyczna komplensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) | TAK |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). | TAK |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 5 – 95 1/min. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 25 do 2500 ml. | TAK |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 5 do 90 cmH2O. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 45 cmH2O. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. | TAK |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji P,01 | TAK |  |
|  | NIF – NegativeInspiratory Force | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie. | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość. | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 3 dni. | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | TAK |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności. | TAK |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | TAK |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | TAK |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu. | TAK |  |
|  | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora. | TAK |  |
|  | 100 sztuk jednorazowych nawilżaczy / filtrów HME do każdego respiratora. | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta wraz z zastawką wydechową. | TAK |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK |  |
|  | Skrócona instrukcja obsługi na ekranie aparatu. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie poza wymienionymi powyżej parametrami winno zawierać wyposażenie standardowe producenta. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie respiratorów 7 sztuk zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena jedn. netto: …………… zł x 7 sztuk = ……………………………………..zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Materiały eksploatacyjne/zużywalne dla 200 leczonych pacjentów: rodzaj materiałów/ilość niezbędna do leczenia 200 pacjentów/cena jedn. netto w zł ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. wartość netto ogółem ………………. zł VAT % ………………………. wartość brutto ogółem ………………zł 1.2. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1., poz. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

### PAKIET NR 1

## Część B STANOWISKA INTENSYWNEJ TERAPII 7 sztuk, z podziałem na:

Część B2 Centrala pacjenta wraz z oprogramowaniem z hardwarem 1komplet, monitory funkcji    
                  życiowych z możliwością pomiaru: EKG, temperatury, oddechu, Sp02, NIBP, IBP, CO2

7 sztuk, monitory do pomiaru rzutu minutowego serca wraz z kompletem akcesoriów                          4 sztuki

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania/ Punktacja | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | CENTRALA PACJENTA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Z HARDWEREM 1 KOMPLET |
|  | Stacja robocza (komputer) stanowiska centralnego monitorowania certyfikowana jako urządzenie medyczne, z uwagi na lokalizację konieczna dezynfekcja ekranu monitora, w zakresie w jakim wymóg wynika z funkcji i lokalizacji urządznia | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania pracuje w oparciu o system operacyjny Unix/Linux lub Windows | TAK |  |
|  | Ekran stanowiska centralnego monitorowania kolorowy, panoramiczny, płaski, wykonany w technologii LCD TFT, o przekątnej przynajmniej 22” | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w 1 ekran | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia jednoczesny podgląd przynajmniej 7 oferowanych monitorów pacjenta jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania przynajmniej 2 przebiegów falowych z każdego monitora, na ekranie podglądu wszystkich monitorów, nie tylko EKG | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania z możliwością rozbudowy o nadzór większej ilości pacjentów (monitory stacjonarne i telemetryczne), bez dokonywania zakupu dodatkowych licencji | TAK |  |
|  | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z wybranego monitora | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wyświetlanie parametrów, krzywych dynamicznych i sygnalizowanie alarmów oferowanych respiratorów połączonych z monitorami pacjenta w tym monitorów rzutu serca | TAK |  |
|  | Alarmy 3 stopniowe (wizualne i akustyczne ) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK |  |
|  | Możliwość przyjmowania pacjenta (wpisywanie danych demograficznych) z poziomu stanowiska centralnego monitorowania i monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pamięć trendów graficznych i tablicowych wszystkich monitorowanych parametrów dla każdego pacjenta, 96 godzin z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie, z możliwością rozbudowy w przyszłości do co najmniej 120 godzin | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pamięć ciągłych przebiegów krzywych dynamicznych z ostatnich 96 godzin, co najmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych ( EKG + inne ) dla każdego pacjenta, z możliwością wglądu w dowolnym fragmencie tego zapisu. | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w pamięć przynajmniej 720 zdarzeń alarmowych dla każdego pacjenta | TAK |  |
|  | Mechanizm nawigacji pozwalający w łatwy sposób dotrzeć do wymaganych informacji: np. wybór zdarzenia alarmowego ogniskuje dane „holterowskie” i trendy na chwili wystąpienia tego zdarzenia lub wyświetla fragment krzywej holterowskiej wywołującej alarm oraz wszystkie aktualnie mierzone parametry numeryczne | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania i monitory pacjenta połączone siecią zgodną ze standardem Ethernet (IEEE802.3 ) | TAK |  |
|  | W komplecie urządzenia sieciowe niezbędne do skonfigurowania systemu spełniającego wszystkie podane wymagania | TAK |  |
|  | W komplecie sieciowa drukarka laserowa umożliwiająca wydruk danych ze stanowiska centralnego monitorowania oraz oferowanych monitorów pacjenta, do każdej stacji centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania z podglądem bieżących przebiegów dynamicznych i dostęp do zapamiętanych danych pacjentów (trendów, przebiegów dynamicznych, zdarzeń alarmowych, danych demograficznych) w celu ich analizy, wykonywania pomiarów i generowania i wydruku raportów, za pośrednictwem typowych komputerów PC i przeglądarki internetowej Internet Explorer, podłączonych do szpitalnej sieci informatycznej Ethernet | TAK |  |
| II. | MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH Z MOŻLIWOŚCIA POMIARU: EKG, temperatury, oddechu, Sp02, NIBP, IBP,CO2 7sztuk |
|  | System monitorowania pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA | TAK |  |
|  | Monitory pracują w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | TAK (podać) |  |
|  | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | TAK |  |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | TAK |  |
|  | Monitory gotowe do współpracy z oferowanym stanowiskiem centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci typu Ethernet (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta. | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | TAK |  |
|  | MONTAŻ | TAK |  |
|  | Dostępne systemy montażu monitora na ścianę, kolumnę medyczną oraz do aparatu do znieczulania. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy mocowany w sposób umożliwiający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny mocowany na ramieniu umożliwiającym: obrót, nachylenie i wspomaganą regulację wysokości (np. sprężyna gazowa) | TAK |  |
|  | W ofercie ujęty system mocowania do kolumny medycznej posiadanej przez Zamawiającego (Zamawiający wymaga wizytacji na miejscu celem doboru odpowiednich ramion) | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny i moduł transportowy mogą być mocowane po przeciwnych stronach łóżka pacjenta lub aparatu do znieczulania lub moduł transportowy mocowany na tylnej części obudowy monitora stacjonarnego z ekranem zawsze widocznym i dostępnym dla użytkownika, w czasie monitorowania stacjonarnego zapewniają jednoczesną prezentację monitorowanych parametrów życiowych i sterowanie funkcjami monitora, przynajmniej: wyciszanie alarmów, regulacja granic alarmowych, uruchomienie pomiaru NIBP, wpisywanie danych demograficznych pacjenta, itp. | TAK |  |
|  | Dostępne mocowaniamonitora pacjenta doramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | TAK |  |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 5”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez, co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK (podać) |  |
|  | Łączna masa moduł transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1,5 kg | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą (wymagane załącznie certyfikatu) | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, CO2. | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki przynajmniej 1 krzywej dynamicznej i wartości wszystkich mierzonych parametrów z chwili zdarzenia | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, zapewnia przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska na nowe oraz chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania i elektronicznych systemów zarządzania danymi medycznymi pacjenta, dane zapamiętane w transporcie | TAK |  |
|  | Moduł transportowy, w czasie monitorowania stacjonarnego, zapewnia jednoczesne z monitorem stacjonarnym wyświetlanie monitorowanych parametrów oraz umożliwia sterowanie funkcjami monitora pacjenta (min. regulacja granic alarmowych, wyciszanie alarmów, rozpoczęcie pomiaru NIBP) | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością edycji przez użytkownika dla przynajmniej 4 z nich | TAK (podać) |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | TAK |  |
|  | MONITOR STACJONARNY | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych ekranów kopiujących. | TAK (podać) |  |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych na stanowisku | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK (podać) |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki wszystkich krzywych dynamicznych i wartości wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | TAK (podać) |  |
|  | Dedykowana aplikacja ułatwiająca bezpieczne przeprowadzanie manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych: skupia na skorelowanych czasowo wykresach wybrane parametry mierzone przez monitor pacjenta i parametry wentylacyjne z respiratora i pozwala z 1-sekundową rozdzielczością obserwować ich zmiany na żywo, oddech za oddechem, umożliwiając ocenę prawidłowości przeprowadzenia manewru | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | Monitor stacjonarny posiada wbudowany komputer medyczny z funkcją uruchamiania na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych lub dodatkowe stanowisko do: systemów szpitalnych (HIS), systemów diagnostyki obrazowej (RIS), systemów laboratoryjnych (LIS), itp. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na komputerze medycznym lub za pośrednictwem technologii CITRIX lub równoważnej. | TAK (podać) |  |
|  | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy podłączanych przez port USB | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika dla przynajmniej 4 z nich | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika lub menu skrótów | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny automatycznie przełącza się w tryb nocny wyświetlania | TAK |  |
|  | ZASILANIE | TAK |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz lub zasilacz wbudowany | TAK |  |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Dostępne przewody EKG z elektrodami umieszczonymi szeregowo | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | W komplecie przewody do podłączenia 3- i 5- elektrod, po 1 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | ANALIZA ST | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | TAK (podać) |  |
|  | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | ANALIZA ARYTMII | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | TAK (podać) |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30s | TAK (podać) |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem MasimoSET lub MasimorainbowSET lub innej udowodnionej skuteczności klinicznej | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, w zakresie przynajmniej 70 – 100%, tętna, krzywa pletyzmograficznaoraz współczynnik PI / wskaźnik PI | TAK |  |
|  | Pomiary obsługiwane w pełnym zakresie funkcji, przynajmniej: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec dla dorosłych, po 1 szt. do każdego monitora | TAK |  |
|  | TEMPERATURA | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK (podać) |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury skóry i czujnik temperatury głębokiej, po 1 szt. do każdego monitora | TAK |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) | TAK |  |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK (podać) |  |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja stazy żylnej lub komplet typowych mankietów pozwalających na wykonanie stazy w sposób tradycyjny przy stanowisku | TAK |  |
|  | W komplecie przewód połączeniowy i mankiety dla dorosłych w 3 różnych rozmiarach, po 1 komplecie do każdego monitora | TAK |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania przynajmniej 2 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością rozbudowy do 4 ciśnień | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  |
|  | W komplecie przewody do podłączenia przetworników Edwards, po 2 szt. do każdego monitora | TAK |  |
| III. | MONITORY DO POMIARU RZUTU MINUTOWEGO SERCA WRAZ Z KOMPLETEM AKCESORIÓW 4 sztuki |
| 1. | Pomiar wykonywany przy pomocy zewnętrznego, dedykowanego urządzenia z podłączeniem do oferowanego systemu monitorowania w celu wyświetlania na ekranie mierzonych paramtrówe | TAK (podać) |  |
| 2. | Monitor do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych: metodą termodylucji przezpłucnej (drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej) analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi (drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego- dostęp tętniczy) metodą nieinwazyjną opartą o model rekonstrukcji fali ciśnienia na poziomie tętnicy ramiennej i aorty możliwość pomiaru saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego – sonda światłowodowa i możliwością kalibracji in-vivo lub cewnika Swan-Ganza | 0 - 10 pkt 10 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość |  |
| 3. | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: rzut serca (CO); objętość wyrzutowa (SV); systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); zmienność objętości wyrzutowej (SVV); indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); indeks funkcji serca (CFI); wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); ciągły pomiar saturacja krwi żylnej (SCVO2 i SVO2) | 0 - 10 pkt 10 – największa wartość, 0 – najmniejsza wartość |  |
| 4. | Monitor posiada wprowadzenie poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej | 10 – TAK 0 – NIE |  |
| 5. | Monitor dotykowy – przekątna ekranu min. 10” | TAK |  |
| 6. | KAPNOGRAFIA (CO2) | TAK |  |
| 7. | Pomiar CO2 w strumieniu głównym lub bocznym | TAK |  |
| 8. | W komplecie adapter wielorazowego użytku i 10 szt. adapterów jednorazowego użytku, do każdego monitora | TAK |  |
|  | UKŁADY ALARMOWE | TAK |  |
| 9. | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK (podać) |  |
| 10. | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |
| 12. | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  |
| 13. | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |
| 14. | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  |
| 15. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | INNE | TAK |  |
| 16. | Monitor jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  |
| 17. | Oferowany monitor jest kompatybilny z monitorami i stanowiskami centralnego monitorowania oferowanymi na sale operacyjne i sale wybudzeń. Kompatybilność polega na możliwości zdalnego podglądu oraz wymienności modułów pomiarowych i czujników. | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie centrali pacjenta wraz z oprogramowaniem z hardwerem 1 komplet, monitorów funkcji życiowych 7 sztuk, monitorów do pomiaru rzutu minutowego serca wraz z kompletem akcesoriów 4 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym, w tym: 1.1. Centrala pacjenta wraz z oprogramowaniem z hardwerem 1 komplet Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Monitory funkcji życiowych 7 sztuk Cena jedn. netto: …………………… zł x 7 sztuk = ……………………………...zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą………………………………………………………… zł 1.3. Monitory do pomiaru rzutu minutowego serca wraz z kompletem akcesoriów 4 sztuki Cena jedn. netto: …………………… zł x 4 sztuki = ……………………………...zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ………………………………. zł Cena ogółem brutto: cyfrą…………………………………………………………. zł 1.4.Materiały eksploatacyjne/akcesoria pomiarowe: zestaw do pomiaru rzutu serca metodą analizy fali tętna Cena jedn. netto: ……… zł x 900 szt.= ……………zł, Cena brutto = ……zł zestaw do pomiaru ciśnienia żylnego Cena jedn. netto: ……… zł x 900 szt.= ……………zł, Cena brutto = ……zł mankiet pomiarowy do pomiaru rzutu serca metodą nieiwazyjną wraz z jednym modułem Cena jedn. netto: ……… zł x 900 szt.= ……………zł, Cena brutto = ……zł cewnik do pomiaru saturacji wraz z 1 modułem optycznym Cena jedn. netto: ……… zł x 900 szt.= ……………zł, Cena brutto = ……zł 1.5. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2.,poz.1.3., poz.1.4. , poz 1.5.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ………………………………………….. |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ……………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

### PAKIET NR 1

## Część B STANOWISKO INTENSYWNEJ TERAPII 7 sztuk, z podziałem na:

Część B3 Pompy infuzyjne (dla jednego stanowiska 5 pomp strzykawkowych i 1 perystaltyczna   
                    ze stanowiskiem dokującym)   7 kompletów

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw składający się z 5 pomp strzykawkowych, 1 pomp objętościowej oraz 1 stacji dokującej na 6 pomp o parametrach opisanych poniżej. | TAK |  |
| POMPY STRZYKAWKOWE |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Każda pompa wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające pracę w stacji dokującej jak również poza nią, czyli w systemie jako pojedyncza pompa. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stracji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Mocowanie strzykawki |  |  |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji |  |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK |  |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |
|  | Programowanie infuzji |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania infuzji, co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
|  | Trzy rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 -1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu Z ręki manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości EMERGENCY | TAK |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |
|  | Wypełnienie linii 3 tryby Obowiązkowy Nieobowiązkowy Zalecany | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK |  |
|  | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /00 min. 1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji. | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | TAK |  |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | TAK |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h zapis ustawień | TAK |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK |  |
|  | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany, co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | TAK |  |
|  | Panel sterowania |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK |  |
|  | Klawiatura symboliczna | TAK |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
|  | Układ alarmów |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
|  | Alarm okluzji | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji przez port USB bezpośrednio z pompą. | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |
| POMPA OBJĘTOŚCIOWA |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Każda pompa wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające pracę w stacji dokującej jak również poza nią, czyli w systemie jako pojedyncza pompa. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | TAK |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | TAK |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin. | TAK |  |
|  | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów | TAK |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h | TAK |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. | TAK |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | TAK |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | TAK |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Możliwość komunikacji przez RS232, USB, Ethernet bezpośrednio z pompą | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem | TAK |  |
| STACJA DOKUJĄCA |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym | TAK |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. | TAK |  |
|  | Masa stacji dokującej maksymalnie 6 kg bez stojaka. | TAK |  |
|  | Stacji dokujących wyposażonych w porty do komunikacji | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w wewnętrzną baterię umożliwiającą zasilanie przez minimum godzinę 6 pomp zainstalowanych w stacji jak również zapewniającą utrzymanie komunikacji z systemem monitorowania i zapisu danych. | TAK |  |
| WYMAGANIA DLA CAŁEGO ZESTAWU |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim( z dostawą) | TAK |  |
| 1.1 Zakup i dostarczenie pomp infuzyjnych (dla jednego stanowiska 5 pomp strzykawkowych i 1 perystaltyczna ze stanowiskiem dokującym)7 kompletów zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym 1.2. Pompy infuzyjne (dla jednego stanowiska 5 pomp strzykawkowych i 1 perystaltyczna ze stanowiskiem dokującym)7 kompletów Cena jedn. netto: …………………… zł x 7 kompletów = ……………………….zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.3. Materiały eksploatacyjne/zużywalne dla 200 leczonych pacjentów: rodzaj materiałów/ilość niezbędna do leczenia 200 pacjentów/cena jedn. netto w zł ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. wartość netto ogółem ………………. zł VAT % ………………………. wartość brutto ogółem ………………zł 1.4. Szkolenie 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1, poz. 1.2., poz. 1.3, poz. 1.4. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

PAKIET NR 1

Część C Aparaty do znieczulenia ogólnego mocowane na kolumnie 3 sztuki, monitory funkcji życiowych  3 sztuki

##### Miejsce przeznaczenia: Blok Operacyjny

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania/ Punktacja | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego do powieszenia na kolumnie MOVITA ( nośność - 210 kg) | Tak |  |
|  | aparat wyposażony w blat do pisania | Tak |  |
|  | zasilanie gazowe(O2, Powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na ≥ 60 minut w warunkach standardowej pracy | Tak, Podać |  |
|  | prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i wielorazowym zbiornikiem na wydzielinę o pojemności min. 0, 7 [l] oraz minimum ,jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | Tak |  |
|  | system uniemożliwiający jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednoczenie | Tak |  |
|  | System dystrybucji gazów |  |  |
|  | precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, powietrza | Tak |  |
|  | zakres przepływu świeżych gazów do min. 15 L/min | Tak |  |
|  | wyświetlanie wartości przepływu gazów oraz prezentacja graficzna (tzw.wirtualne przepływomierze), na ekranie aparatu do znieczulania | Tak |  |
|  | awaryjna podaż tlenu (np. W przypadku uszkodzenia respiratora) zintegrowany (lub wbudowany) system podaży z regulacją przepływu w minimalnym zakresie od 0 do10 l/min | Tak |  |
|  | dodatkowy niezależny przepływomierz do biernej podaży tlenu przez kaniule donosowe lub maskę | Tak |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 26 [%] | Tak |  |
|  | Mieszalnik elektroniczny, zapewniający, stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności, czujniki przepływu wdechowy i wydechowy | Tak |  |
|  | układ oddechowy z wymiennymi i do sterylizacji (m.in. rurami, workami, czujnikami przepływu), pozbawiony lateksu | Tak |  |
|  | obejście tlenowe, wydajność minimum 25 l/min, | Tak, Podać |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeźroczystej i pojemności mim. 1,4 [l] (możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych) | Tak, Podać |  |
|  | możliwość zmiany pochłaniacza podczas znieczulenia | Tak |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych do sieci odciągowej | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny z napędem elektrycznym |  |  |
|  | Tryby Wentylacji |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | Tak |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
|  | SlMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | Tak |  |
|  | SlMV/Ps - Wentylacja synchronizowa ze wspomaganiem ciśnieniowym lub SIMV/ PCV VG - Wentylacja synchroniczna z wentylacją ciśnieniowo zmienną z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości w zakresie co najmniej od 0,5 do 10 l/min wraz z wartościami skrajnymi | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu lub PSVPro (wsparcie ciśnieniowe z trybem wentylacji rezerwowej w razie bezdechu | Tak |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | co najmniej zakres PEEP – co najmniej od 3 do 20 [cm H2O] wraz z wartościami skrajnymi, | Tak, Podać |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 4: 1do 1 :4 | Tak, Podać |  |
|  | regulacja częstości oddechu – minimum od 4 do 80 [odd/min]l(wentylacja objętościowa i ciśnieniowa) | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej –minimalny zakres od 20 do 1400 [ml] | Tak, Podać |  |
|  | Czas wdechu w zakresie min. 0,2 – 5,0 sek. | Tak, Podać |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV -minimum: od 5 do 60 [cm H2O] wraz z wartościami skrajnymi | Tak, Podać |  |
|  | Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 [%] | Tak, Podać |  |
|  | Przepływ świeżego gazu w zakresie min. 0,2 do 15 l/min. | Tak, Podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | niskiej pojemności minutowej MV i/lub oddechowej TV z regulowanymi progami | Tak |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | alarm Apnea | Tak |  |
|  | POMIAR l OBRAZOWANIE W APARACIE |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | pomiar częstotliwości oddechowej f, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia szczytowego, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia Plateau, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia średniego, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Ciśnienia PEEP, wartość liczbowa | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego środków anestetycznych posiadanych przez zamawiającego w tym minimum: izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego CO2 w aparacie do znieczulania | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wyziewowego, kalkulacja MAC w aparacie do znieczulania lub monitorze (MAC skorygowane do wieku pacjenta) | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 12” oraz rozdzielczości 800x600 pikseli. | Tak, Podać |  |
|  | ekran wbudowany w przednią ścianę aparatu | Tak |  |
|  | sposób sterowania (np. dotykowy, pokrętło funkcyjne, przyciski) | Tak, Podać |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - krzywa | Tak |  |
|  | krzywa ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | pętla ciśnienie-objętość | Tak |  |
|  | trendy parametrów - zapis minimum 6 godzin | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Ekonometr znieczulania | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w przyłącze do mocowania parowników ogólnie dostępnych na rynku | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: min, 25 szt. drenów jednorazowych, min. 12 szt. pułapek wodnych, min. 50 szt. linii pomiarowych; dreny do podłączenia gazów o dł. min. 5 m; dren do odciągu gazów wraz z wtykiem dopasowanym do posiadanej kolumny; ramię do podtrzymania | Tak, Podać |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | aparat gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Opis funkcjonalny systemu monitorowania |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Tak |  |
|  | System monitorowania pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami | Tak |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | Tak |  |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | Tak |  |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | Tak |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | Tak |  |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA | Tak |  |
| 77. | Monitor pracuje w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | Tak |  |
| 78. | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | Tak |  |
| 79. | Oferowany monitor umożliwia wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | Tak |  |
| 80. | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | Tak |  |
| 81. | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta. | Tak |  |
| 82. | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | Tak |  |
|  | MONTAŻ | Tak |  |
| 83. | Dostępne systemy montażu monitora na ścianę, kolumnę medyczną oraz do aparatu do znieczulania. | Tak |  |
| 84. | Moduł transportowy mocowany w sposób umożliwiający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | Tak |  |
| 85. | Monitor stacjonarny mocowany na ramieniu umożliwiającym: obrót, nachylenie i wspomaganą regulację wysokości (np. sprężyna gazowa) | Tak |  |
| 86. | W ofercie ujęty system mocowania do aparatu do znieczulania | Tak |  |
| 87. | Monitor stacjonarny i moduł transportowy mogą być mocowane po przeciwnych stronach łóżka pacjenta lub aparatu do znieczulania lub moduł transportowy mocowany na tylnej części obudowy monitora stacjonarnego z ekranem zawsze widocznym i dostępnym dla użytkownika, w czasie monitorowania stacjonarnego zapewniają jednoczesną prezentację monitorowanych parametrów życiowych i sterowanie funkcjami monitora, przynajmniej: wyciszanie alarmów, regulacja granic alarmowych, uruchomienie pomiaru NIBP, wpisywanie danych demograficznych pacjenta, itp. | Tak |  |
| 88. | Dostępne mocowania modułu transportowego do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | Tak |  |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |
| 89. | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 5”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 90. | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | Tak |  |
| 91. | Łączna masa moduł transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym)nie przekracza1,5kg | Tak |  |
| 92. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | Tak |  |
| 93. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie (wymagane załączenie certyfikatu) | Tak |  |
| 94. | Moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, CO2. | Tak |  |
| 95. | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | Tak |  |
| 96. | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki przynajmniej 1 krzywej dynamicznej i wartości wszystkich mierzonych parametrów z chwili zdarzenia | Tak |  |
| 97. | Moduł transportowy zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, zapewnia przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska na nowe oraz chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania i elektronicznych systemów zarządzania danymi medycznymi pacjenta, dane zapamiętane w transporcie | Tak |  |
| 98. | Moduł transportowy, w czasie monitorowania stacjonarnego, zapewnia jednoczesne z monitorem stacjonarnym wyświetlanie monitorowanych parametrów oraz umożliwia sterowanie funkcjami monitora pacjenta (min. regulacja granic alarmowych, wyciszanie alarmów, rozpoczęcie pomiaru NIBP) | Tak |  |
| 99. | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością edycji przez użytkownika dla przynajmniej 4 z nich | Tak |  |
| 100. | Moduł transportowy umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika lub menu skrótów | Tak |  |
|  | MONITOR STACJONARNY |  |  |
| 101. | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych ekranów kopiujących. | Tak |  |
| 102. | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych na stanowisku | Tak |  |
| 103. | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | Tak |  |
| 104. | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zawierających przynajmniej jedna krzywą wywołująca alarm i wartości numerycznych wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | Tak |  |
| 105. | Dedykowana aplikacja ułatwiająca bezpieczne przeprowadzanie manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych: skupia na skorelowanych czasowo wykresach wybrane parametry mierzone przez monitor pacjenta i parametry wentylacyjne z respiratora i pozwala z 1-sekundową rozdzielczością obserwować ich zmiany na żywo, oddech za oddechem, umożliwiając ocenę prawidłowości przeprowadzenia manewru | 10 – TAK 0 – NIE |  |
| 106. | Monitor stacjonarny posiada wbudowany komputer medyczny z funkcją uruchamiania na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych lub dodatkowe stanowisko do: systemów szpitalnych (HIS), systemów diagnostyki obrazowej (RIS), systemów laboratoryjnych (LIS), itp. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na komputerze medycznym lub za pośrednictwem technologii CITRIX lub równoważnej. | Tak |  |
| 107. | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy podłączanych przez port USB | Tak |  |
| 108. | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika dla przynajmniej 4 z nich | Tak |  |
| 109. | Monitor stacjonarny umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika lub menu skrótów | Tak |  |
| 110. | Monitor stacjonarny automatycznie przełącza się w tryb nocny wyświetlania lub pozwala na przełączanie ręczne | Tak |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
| 111. | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz lub zasilacz wbudowany | Tak |  |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY |  |  |
| 112. | EKG |  |  |
| 113. | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | Tak |  |
| 114. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 odprowadzeń | Tak |  |
| 115. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak |  |
| 116. | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 117. | Dostępne przewody EKG z elektrodami umieszczonymi szeregowo | 10 – TAK 0 – NIE |  |
| 118. | W komplecie przewody do podłączenia 3- i 5- elektrod, po 1 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | ANALIZA ST |  |  |
| 119. | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | Tak |  |
| 120. | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | 10 – TAK 0 – NIE |  |
| 121. | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STCVM), z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | ANALIZA ARYTMII |  |  |
| 122. | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | Tak |  |
|  | ODDECH |  |  |
| 123. | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | Tak |  |
| 124. | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30s | Tak |  |
|  | SATURACJA (SPO2) |  |  |
| 125. | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem MasimoSET lub MasimorainbowSET lub innej udowodnionej skuteczności klinicznej | Tak |  |
| 126. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, w zakresie przynajmniej 70 – 100%, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz współczynnik PI / wskaźnik PI | Tak |  |
| 127. | Obsługiwany w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora, przynajmniej: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec lub monitorowanie za pomocą urządzenia zewnętrznego | Tak |  |
| 128. | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec dla dorosłych, po 1 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | TEMPERATURA |  |  |
| 129. | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | Tak |  |
| 130. | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | Tak |  |
| 131. | W komplecie czujnik temperatury skóry i czujnik temperatury głębokiej, po 1 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |
| 132. | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |
| 133. | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | Tak |  |
| 134. | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | Tak |  |
| 135. | Funkcja stazy żylnej lub komplet typowych mankietów pozwalających na wykonanie stazy w sposób tradycyjny przy stanowisku | Tak |  |
| 136. | W komplecie przewód połączeniowy i mankiety dla dorosłych w 3 różnych rozmiarach, po 1 komplecie do każdego monitora | Tak |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |  |  |
| 137. | Możliwość monitorowania przynajmniej 2 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością rozbudowy do 4 ciśnień | Tak |  |
| 138. | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | Tak |  |
| 139. | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | Tak |  |
| 140. | W komplecie przewody do podłączenia przetworników Edwards, po 2 szt. do każdego monitora | Tak |  |
|  | MONITOROWANIE GAZOWE |  |  |
| 141. | Kardiomonitor zapewnia wyświetlanie parametrów CO2, O2, N2O oraz stężenia anestetyków monitorowanych samodzielnie lub za pośrednictwem aparatu do znieczulania | Tak |  |
| 142 | Współpraca z aparatem do znieczulania | Tak |  |
|  | UKŁADY ALARMOWE |  |  |
| 143. | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | Tak |  |
| 144. | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | Tak |  |
| 145. | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | Tak |  |
| 146. | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | Tak |  |
| 147. | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | Tak |  |
| 148. | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | Tak |  |
| 149. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 150 | Monitor zwiotczenia mięśniowego z zasilaniem awaryjnym z wbudowanego akumulatora | Tak |  |
| 151. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie aparatów do znieczulenia ogólnego mocowanych na kolumnie 3 sztuki, monitory funkcji życiowych 3 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym, w tym: 1.1. Aparaty do znieczulenia ogólnego mocowane na kolumnie 3 sztuki Cena jedn. netto: …………………… zł x 3 sztuki = ……………………………..zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Monitory funkcji życiowych 3 sztuki Cena jedn. netto: …………………… zł x 3 sztuki = ……………………………..zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.3. Materiały eksploatacyjne/zużywalne dla 200 leczonych pacjentów: rodzaj materiałów/ilość niezbędna do leczenia 200 pacjentów/cena jedn. netto w zł ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. wartość netto ogółem ………………. zł VAT % ………………………. wartość brutto ogółem ………………zł 1.4. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2., poz.1.3., poz. 1.4. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

PAKIET NR 1

Część D Monitory funkcji życiowych z monitorem transportowym 4 sztuki

##### Miejsce przeznaczenia: Blok Operacyjny

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta stacjonarno-transportowy, mocowany w stacji dokującej. Umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami. Rozpoczęcie transportu nie wymaga odłączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i czujników. | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru. | TAK |  |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie oferowanego monitora | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu umożliwiającego wyświetlanie monitorowanych parametrów i krzywych dynamicznych o niezależnie konfigurowanym układzie | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA | TAK |  |
|  | Monitory mogą pracować w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  |
|  | Możliwość dalszej rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | TAK (podać) |  |
|  | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | TAK |  |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | TAK |  |
|  | Monitory gotowe do współpracy z oferowanym stanowiskiem centralnego monitorowania na OIT | TAK |  |
|  | MONTAŻ | TAK |  |
|  | Dostępne systemy montażu monitora na ścianę, kolumnę medyczną oraz do aparatu do znieczulania. | TAK |  |
|  | Monitor mocowany stacji dokującej w sposób umożliwiający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | W ofercie ujęty system mocowania do kolumny medycznej – wymagana wizyta u Zamawiającego celem dobrania odpowiednich uchwytów | TAK |  |
|  | Dostępne mocowania monitora pacjenta do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | TAK |  |
|  | wymagania szczegółowe | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 5”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK (podać) |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK (podać) |  |
|  | Łączna masa monitora pacjenta (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1,5 kg | TAK (podać) |  |
|  | Monitor pacjenta przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | TAK (podać) |  |
|  | Monitor pacjenta przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą (wymagane załączenie certyfikatu) | TAK (podać) |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, CO2. | TAK (podać) |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK (podać) |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki przynajmniej 1 krzywej dynamicznej i wartości wszystkich mierzonych parametrów z chwili zdarzenia | TAK (podać) |  |
|  | Monitor pacjenta zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, zapewnia przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska na nowe oraz chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania i elektronicznych systemów zarządzania danymi medycznymi pacjenta, dane zapamiętane w transporcie. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością edycji przez użytkownika dla przynajmniej 4 z nich | TAK (podać) |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika lub menu skrótów | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta może być doposażony o monitor stacjonarny zapewniający jednoczesne wyświetlanie parametrów i sterowanie funkcjami monitorowania, wyświetlanie i zapisywanie w pamięci trendów parametrów z zewnętrznych urządzeń, takich jak: respiratory, aparaty do znieczulania, czy specjalistyczne monitory m.in. hemodynamiczne, a także umożliwiający uruchamianie na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych pracujących w sieci szpitalnej. | TAK (podać) |  |
|  | ZASILANIE | TAK |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zasilacz zewnętrzny lub zasilacz wbudowany | TAK |  |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Dostępne przewody EKG z elektrodami umieszczonymi szeregowo | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | W komplecie przewody do podłączenia 3- i 5- elektrod, po 1 szt. do każdego monitora | TAK |  |
|  | ANALIZA ST | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | TAK (podać) |  |
|  | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | 10 – TAK 0 – NIE |  |
|  | ANALIZA ARYTMII | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | TAK (podać) |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30s | TAK (podać) |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem MasimoSET lub MasimorainbowSET lub innej udowodnionej skuteczności klinicznej | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, w zakresie przynajmniej 70 – 100%, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz współczynnik PI / wskaźnik PI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar, obsługiwany w pełnym zakresie funkcji, przynajmniej: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec dla dorosłych, po 1 szt. do każdego monitora | TAK |  |
|  | TEMPERATURA | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK (podać) |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury skóry, po 1 szt. do każdego monitora | TAK |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) | TAK |  |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK (podać) |  |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK (podać) |  |
|  | Funkcja stazy żylnej lub komplet typowych mankietów pozwalających na wykonanie stazy w sposób tradycyjny przy stanowisku | TAK |  |
|  | W komplecie przewód połączeniowy i mankiety dla dorosłych w 3 różnych rozmiarach, po 1 komplecie do każdego monitora | TAK |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania przynajmniej 2 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością rozbudowy do 4 ciśnień | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  |
|  | UKŁADY ALARMOWE | TAK |  |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK (podać) |  |
|  | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Oferowany monitor jest kompatybilny z monitorami i stanowiskami centralnego monitorowania oferowanymi na OIT i sale operacyjne. Kompatybilność polega na możliwości zdalnego podglądu oraz wymienności modułów pomiarowych i czujników. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie monitorów funkcji życiowych z monitorami transportowymi na sale wybudzeniowe 4 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena jedn. netto: ………………… zł x 4 sztuki = ………………………………..zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Materiały eksploatacyjne/zużywalne dla 200 leczonych pacjentów: rodzaj materiałów/ilość niezbędna do leczenia 200 pacjentów/cena jedn. netto w zł ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. wartość netto ogółem ………………. zł VAT % ………………………. wartość brutto ogółem ………………zł 1.2. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1., poz. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

## PAKIET NR 1

## Część E Respirator na salę wybudzieniową 1 sztuka

##### Miejsce przeznaczenia: Blok operacyjny

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 45 min. pracy | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V; 60 Hz / 50 Hz. | TAK |  |
|  | Respirator z możliwością odłączenia ekranu od jednostki pneumatycznej – do zamontowania na moście | TAK |  |
|  | CMV, CMVAssist. | TAK |  |
|  | SIMV. | TAK |  |
|  | PSV. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP. | TAK |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu MMV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu PPS lub PAV+ | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) | TAK |  |
|  | Trybwentylacjitypu Volume Support (VSV) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu VPS (tzw. wentylacja „szumowa”) | TAK |  |
|  | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania na podstawie analizy etCO2 w respiratorze | TAK |  |
|  | Automatyczna komplensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) | TAK |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). | TAK |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 5 – 95 1/min. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2500 ml. | TAK |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 5 do 90 cmH2O. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. | TAK |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji P,01 | TAK |  |
|  | NIF – NegativeInspiratory Force | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną | TAK |  |
|  | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze | TAK |  |
|  | Kalkulacja współczynnika eliminacji dwutlenku węgla V’CO2 | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 17” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie. | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 17” ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość. | TAK |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 17” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 5 dni. | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | TAK |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności. | TAK |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | TAK |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | TAK |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu. | TAK |  |
|  | Nebulizator pneumatyczny do wziewnego podawania leków | TAK |  |
|  | 100 sztuk jednorazowych nawilżaczy / filtrów HME do każdego respiratora. | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta wraz z zastawką wydechową. | TAK |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK |  |
|  | Skrócona instrukcja obsługi na ekranie aparatu. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie poza wymienionymi powyżej parametrami winno zawierać wyposażenie standardowe producenta. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie respiratora na salę wybudzniową 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Materiały eksploatacyjne/zużywalne dla 200 leczonych pacjentów: rodzaj materiałów/ilość niezbędna do leczenia 200 pacjentów/cena jedn. netto w zł ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. wartość netto ogółem ………………. zł VAT % ………………………. wartość brutto ogółem ………………zł 1.2. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1., poz. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.

OFERTA CENOWA

### PAKIET NR 2

## Łóżka intensywnej opieki medycznej 7 sztuk

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
| 2. | Długość łóżka 215 cm +/- 5 cm z możliwością elektrycznego skracania i wydłużania |  |  |
| 3. | Elektryczna regulacja długości leża 25cm +/-5cm | Tak |  |
| 4. | Szerokość łóżka 100 cm +/- 5 cm | Tak |  |
| 5. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu | Tak |  |
| 6. | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . | Tak |  |
| 7. | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających | Tak |  |
| 8. | Szczyt łóżka od strony nóg wyposażony w blokadę na czas transportu | Tak |  |
| 9. | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |
| 10. | Barierki boczne o wysokości minimum 45cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości do 23 cm pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek | Tak, Podać |  |
| 11. | Barierki boczne wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. | Tak |  |
| 12. | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ | Tak |  |
| 13. | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy Możliwość wykonywania zdjęć zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta | Tak |  |
| 14. | regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych - wysokości leża w zakresie 40-80cm +/-5 cm - - segmentu pleców do min 70 stopni - segmentu uda min 35 stopni - segmentu podudzia min 40 stopni - wydłużania lub skrócenie leża w zakresie min 20 cm - funkcji Trendelenburga do min 12 stopni - funkcji antyTrendelenburga do min 12 stopni - funkcji przechyłów bocznych 30 stopni | Tak |  |
| 15. | Regulacja przechyłów bocznych minimum 30 stopni w każdą stronę | Tak, Podać |  |
| 16. | Lateralna pozycja leża ze wskaźnikiem stopni pochylenia w celu monitoringu odpowiedniego pozycjonowania pacjenta | Tak |  |
| 17. | Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki bezpieczeństwa uniemożliwiające wykonanie przechyłu w dowolna stronę przy opuszczonej barierce bocznej. Łóżko komunikuje o konieczności podniesienia barierki przed wykonaniem przechyłu bocznego | Tak |  |
| 18. | Możliwość wyłączenia alarmu opuszczonych barierek bocznych. | Tak |  |
| 19. | Sterowanie elektryczne przy pomocy : zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu 4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem(blokada elektroniczna i mechaniczna )Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża. Panelu centralnego sterowania wszystkimi funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |
| 20. | Łóżko wyposażone w podwójny precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutny(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach umieszczonych w barierkach bocznych | Tak |  |
| 21. | Po odłączeniu zasilania sieciowego np. na czas transportu system ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu akumulatorowym bez utraty wskazywanych pomiarów. | Tak |  |
| 22. | Panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające - zerowanie wagi - zamrażanie wskazań wagi - alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta - poziomu głośności alarmu | Tak |  |
| 23. | Wysoka precyzyjność pomiarów. Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maxymalnie 100g niezależnie od wagi pacjenta | Tak |  |
| 24. | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru | Tak |  |
| 25. | Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. piżamy) czy też zmiany materac, prześcieradła itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru | Tak |  |
| 26. | Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez podpórki rąk do wspierania się przy opuszczaniu leża z zintegrowanym sterowaniem regulacji wysokości leża do pozycji odpowiedniej dla wzrostu pacjenta | Tak |  |
| 27. | Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez możliwość wypychania pacjenta do pozycji stojącej poprzez zintegrowane sterowanie regulacji wysokości w podpórkach rąk oraz funkcji przechyłu bocznego leża | Tak |  |
| 28. | Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 29. | Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu | Tak |  |
| 30. | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
| 31. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga min.12 stopni | Tak, Podać |  |
| 32. | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . | Tak |  |
| 33. | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej | Tak |  |
| 34. | Przyciski sterowania nożnego zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego) . | Tak |  |
| 35. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  |
| 35.A | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  |
| 36. | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  |
| 37. | Elektryczna, pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy przycisków nożnych | Tak |  |
| 38. | Elektryczna , pozycja Orthopneic wspomagająca funkcje oddychania pacjenta (plecy pacjenta w pozycji wyprostowanej pionowej, segment uda odchylony w celu zniwelowania nacisku w odcinku jamy brzusznej, segment podudzia opuszczony w dół) , możliwość podparcia przez pacjenta ramion oraz stóp poprzez regulowany elektrycznie szczyt łóżka będący podpórką pod stopy w celu uruchomienia dodatkowych mięśni wspomagających oddychanie pacjenta | Tak |  |
| 39. | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych | Tak |  |
| 40. | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany. | Tak |  |
| 41. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach | Tak |  |
| 42. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | Tak |  |
| 43. | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
| 44. | Przycisk bezpieczeństwa STOP lub tez o innym oznaczeniu powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, odcinający również funkcje w przypadku pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi. | Tak |  |
| 45. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 46. | Pojedyncze koła tworzywowe z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. | Tak |  |
| 47. | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta | Tak, Podać |  |
| 48. | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka | Tak |  |
| 49. | Wyposażenie: - materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej zapobiegającej odleżyną do drugiego stopnia włącznie. Materac ze ściętymi krawędziami przystosowany do leża łóżka. Materac posiadający nacięcia w okolicach głowy i pięt zmniejszające nacisk oraz specjalne profilowania w części centralnej dla najlepszej dystrybucji nacisku. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. - wieszak do kroplówki - listwa na worki urologiczne – listwa posiada tworzywowe uchwyty z możliwością dowolnego rozmieszczenia - materac przeciwodleżynowy – opisany poniżej | Tak |  |
| 50. | Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian, co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej). | Tak |  |
| 51. | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund(istotne w czasie zagrożenia życia pacjenta i konieczności szybkiego spuszczenia powietrza z materaca celem prowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo oddechowej). | Tak |  |
| 52. | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. | Tak |  |
| 53. | Wysokość komór materaca 12,5 cm. Możliwość wyposażenia materaca w dodatkowy materac podkładowy o wysokości 6 cm, zintegrowany w jednym pokrowcu (celem zwiększenia skuteczności terapii przeciwodleżynowej szczególnie u pacjentów o dużej wadze). | Tak |  |
| 54. | Wymiary materaca 90x200cm ±2cm | Tak |  |
| 55. | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg | Tak |  |
| 56. | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). Powlekane koszulki na spodzie pokrowca materaca przyczyniające się do zmniejszenia sił tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej i w ten sposób zapobiegających uszkodzeniom skóry u tych pacjentów. | Tak |  |
| 57. | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | Tak |  |
| 58. | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | Tak |  |
| 59. | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 60. | Pompa: niski poziom hałasu do 26 dB, (spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia) co daje komfort pacjentowi oraz personelowi medycznemu pracującemu w pobliżu pompy) sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca, funkcję tłumienia drgań alarm wizualny przy niskim ciśnieniu stały 10 minutowy cykl pracy uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka z regulacją rozstawu w celu stabilnego zainstalowania na szczycie łóżka sygnalizację awaryjnego działania pompy, wbudowany filtr powietrza, łatwy do wymiany bez użycia narzędzi zasilana 220-230V | Tak |  |
| 61. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | Tak |  |
| 1.Zakup i dostarczenie łóżek intensywnej opieki medycznej 7 sztuk zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena jedn. netto: …………… zł x 7 sztuk = ……………………………………..zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                    OFERTA CENOWA

### PAKIET NR 3

## Reduktory do O2 7 sztuk

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| L.P. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Reduktory do O2 7 sztuk |
|  | Przepływomierz tlenu z wskaźnikiem przepływu | TAK |  |
|  | Płynnie regulowany przepływ do 16 l/min. | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy z wielorazowymi nawilżaczami / nebulizatorami | TAK |  |
|  | Adapter do nawilżania wodą sterylną z pojemników jednorazowych | TAK |  |
|  | Aluminiowy korpus | TAK |  |
|  | Masa 950 g | TAK |  |
|  | Mocowanie do wszystkich rodzajów szyn | TAK |  |
|  | W zestawie dren zasilający do gniazda AGA | TAK |  |
|  | W zestawie nawilżacz bąbelkowy, wielorazowego użytku, zdatny do sterylizacji. Przystosowany do prowadzenia do około 60% wilgotności względnej. | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie reduktorów do O2 7 sztuk zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym, w tym: 1.1. Reduktory do O2 7 sztuk Cena jedn.netto: ………….. zł x 7 sztuk = ……………………………………….zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1, poz. 1.2. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                    OFERTA CENOWA

### PAKIET NR 4

## Ssaki próżniowe 7 sztuk

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| L.P. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ssaki próżniowe 7 sztuk |
|  | Kompletny system do odsysania oskrzelowego obejmujący zestaw 2 zbiorników na wydzieliny, regulator próżni z manometrem, złącze NIST, w całości zintegrowany na uchwycie nośnym z rączką do transportu oraz gniazdem do dokowania w uchwycie na szynę. | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie -90 kPa | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ 55 l/min | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom hałasu 55 dB | TAK |  |
|  | Sterylizacja (z wyjątkiem manometru) 134⁰C | TAK |  |
|  | W zestawie uchwyt do dokowania na szynie | TAK |  |
|  | Wielorazowa przykrywka pojemnika oraz dren wielorazowego użytku | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych obj. 700 ml | TAK |  |
|  | Opcjonalny filtr HEPA, filtracja bakt. 99,99998% | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie ssaków próżniowych 7 sztuk zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym, w tym: 1.1. Ssaki próżniowe 7 sztuk Cena jedn.netto: ………….. zł x 7 sztuk = ……………………………………….zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………........ 1.2. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1, poz. 1.2.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

PAKIET NR 5

Analizator biochemiczny parametrów krytycznych z odczynnikami zapewniającymi  pracę w okresie 6 miesięcy  1 komplet

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry mierzone – pH, pCO2, pO2, sO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, ctHb, COHb, O2Hb, HbF, MetHb, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany, kreatynina | TAK |  |
|  | Wybrane parametry wyliczane: HCO3, Hct, luka anionowa, ABE, SBE, osmolalność osocza | TAK |  |
|  | Mała objętość materiału badanego – maksymalnie 120 ul, dla pełnego panelu oznaczeń | TAK |  |
|  | Krótki czas uzyskania wyniku – maksymalnie do 1 minuty | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego nadzoru serwisu analizatora | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania analizy bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary z krwi pełnej surowicy osocza | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o oryginalne odczynniki producenta konfekcjonowane w postaci zintegrowanego pakietu odczynnikowego lub w zamkniętych oddzielnych pojemnikach wymienianych w zależnie od zużycia (wszelkie materiały kalibracyjne, walidacyjne, kontrolne oraz pojemnik na ścieki) | TAK |  |
|  | Stabilność odczynników po otwarciu min. 40 dni |  |  |
|  | Bezobsługowe elektrody | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed wprowadzeniem skrzepów do toru pomiarowego | TAK |  |
|  | Menu analizatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Łatwa obsługa za pomocą czytelnego ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna – minimum 2000 wyników pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość kopiowania danych z pamięci wewnętrznej za pomocą portu USB | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy ze szpitalna siecią informatyczną – transfer dwukierunkowy | TAK |  |
|  | Pakiet materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora przez okres 6 miesięcy, przy założeniu wykonywania 20 oznaczeń dziennie | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w łącze RS232 gwarantujący pracę LSI Elab firmy Eclipse. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania parametrów interfejsu RS232 oferowanego analizatora. | TAK |  |
|  | Analizator wraz komputerem zewnętrznym, monitorem i drukarką. | TAK |  |
|  | Instalacja, uruchomienie wraz z integracja analizatora do LSI Elab firmy Eclipse zapewnia Wykonawca | TAK |  |
| 1.1 Zakup i dostarczenie analizatora biochemicznego parametrów krytycznych z odczynnikami zapewniającymi pracę w okresie 6 miesięcy 1 komplet, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2 Materiały eksploatacyjne na okres 6 miesięcy z uwzględnieniem trwałości, czasu gwarancji na części zgodne z instrukcja obsługi i instrukcjami odczynników tj.: Odczynniki, kontrola jakości – 3 poziomy 7 dni w tygodniu: Nazwa / ilość opakowań / wielkość opakowania / numer katalogowy / cena netto opakowania ……………………………………………………………………………………………………. Materiały zużywalne: Nazwa / ilość opakowań / wielkość opakowania / numer katalogowy/ cena netto opakowania ……………………………………………………………………………………………………… Cena ogółem netto ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto …………………………………………..zł 1.3. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2., poz. 1.3.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

###### PAKIET NR 6

###### Część A Aparat USG do szybkiej diagnostyki 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem umożliwiający badania: -obrazowanie narządów jamy płucnej -diagnostykę płuc (krtań, tarczyca) -znieczulenie regionalne pod kontrolą USG (wizualizacja nerwów do głębokości 6 cm) -wkłucia do naczyń pod kontrola USG -wysokiej jakości przezklatkowe badania kardiologiczne | TAK |  |
|  | Stabilna konstrukcja, na kółkach skrętnych – mobilność aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości | Przekątna ekranu min.17” |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania | Min. 190 000 |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 260 dB |  |
|  | Częstotliwość pracy | Min. 1-20 MHz |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK Min. 21 000 |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji od czoła głowicy | Min. 0,5 – 40 cm |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 10 |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B | TAK Min. 1100 obr/sek |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor | TAK Min. 320 obr/sek |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Obrazowanie anatomiczny M-Mode z 3 niezależnych kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Bramka dopplerowska | TAK Min. 0,5-20 mm |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczane urządzenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfiguruje do prawidłowej pracy z tym systemem (urządzenie ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS) | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | możliwość utrzymania systemu „w stanie uśpienia” i szybki restart ( kilka sekund) | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x 20 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x 20 |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie | Min. 10 |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Urologicznych Kardiologicznych Położniczych Ginekologicznych | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa - nieinwazyjna ocena rzutu serca -ocena kurczliwości mieśnia sercowego z regionalnymi zaburzeniami kurczliwości -ocena stanu nawodnienia -diagnozowanie dysfunkcji rozkurczowej komory -ocena właściwej pracy serca i diagnozowanie ostrej niewydolności płucnej oraz zatorowości płucnej -wykrywanie wysięku osierdziowego i tamponady | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min 1,0 – 5,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów | Min. 64 |  |
|  | Kąt obrazowania | Min. 90 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |
|  | Głowica Convex wykonana w technologii matrycowej szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK | Typ................................... Producent ........................ |
|  | Liczba elementów | Min. 600 |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min 1,0 – 7,0 MHz. |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 60 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasma częstotliwości |  |
|  | Promień | R = 60mm |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa wykonana w technologii matrycowej szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK | Typ............................... |
|  | Liczba elementów | Min. 1000 |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min 4,0 – 18,0 MHz |  |
|  | Szerokość pola skanowania | 38 mm +- 1mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną ( typu „Hockey stick”) liniową L=19,2mm | Min. 4,0-13,0 MHz |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną (typu T) L=60mm | Min. 4,0-13,0 MHz |  |
|  | Dokument dopuszczający do obrotu w kraju na aparat i głowice | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) | TAK |  |
| 1. Zakup i dostarczenie aparatu USG do szybkiej diagnostyki 1 sztuka, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym, w tym: 1.1. Aparat USG do szybkiej diagnostyki 1 sztuka Cena jedn.netto: ………………… zł x 1 sztuka = ………………………………..zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu 10osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.2.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

###### PAKIET NR 6

Część B Aparat USG do kaniulacji 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Najwyższej klasy, przenośny cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe (wbudowany akumulator). Minimum 60 min pracy na akumulatorze. | TAK |  |
|  | Otwierany, w pełni dotykowy, kolorowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości. Przekątna ekranu min.11 cali | TAK |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 260 dB |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 10 sek. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 2 - 30 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów): min. 10 | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 800 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) +-15m/sek. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor (CD): min. 150 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i kierunkowy Power Doppler | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Dopplera o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie tzw. trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie: min. X10 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera dostępny w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. Dysk typu SSD (Solid State Drive) min. 128 GB | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie, CD | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczane urządzenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfiguruje do prawidłowej pracy z tym systemem (urządzenie ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; urządzenie wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS) | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 | TAK |  |
|  | Transmisja danych za pomocą Wi-Fi | TAK |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK | Typ................................ |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 600 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 70 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK | Typ................................... |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Dokument dopuszczający do obrotu w kraju na aparat i głowice | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 1. Zakup i dostarczenie aparatu USG do kaniulacji 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym, w tym: 1.1 Aparat USG do kaniulacji 1 sztuka Cena jedn.netto: ………………… zł x 1 sztuka = ………………………………..zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.2. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1.1., poz. 1.1., Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

## PAKIET NR 7

## Defibrylatory z kardiowersją i kardiostymulacją 3sztuki

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm | TAK |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci wykrywający ruch pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
|  | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 5,7 cali | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max. 5,8 kg | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej etCO2 na ekranie. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie defibrylatorów z kardiowersją i kardiostymulacją 3 sztuki zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena jedn. netto: …………………… zł x 3 sztuki = …………………………….zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

## PAKIET NR 8

## Aparat do terapii nerkozastępczej 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonywane zabiegi: SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHF,TPE,HP | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją | TAK |  |
|  | Pompa krwi | TAK |  |
|  | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji +/- 1g | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF – z jednoczesną pre i postdylucją | TAK |  |
|  | Pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/-1g | TAK |  |
|  | Pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/-1g | TAK |  |
|  | Pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/-1g | TAK |  |
|  | System do pozaustrojowego usuwania CO2 | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń do 90 godzin | TAK |  |
|  | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta | TAK |  |
|  | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej | TAK |  |
|  | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | TAK |  |
|  | Czujnik przecieku krwi | TAK |  |
|  | Czujnik obecności powietrza we krwi | TAK |  |
|  | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min 12’’ | TAK |  |
|  | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | TAK |  |
|  | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat | TAK |  |
|  | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiający wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia na jednej wadze dwóch worków z płynami równocześnie | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zakłóceniem przez aparat sygnału EKG i EEG | TAK |  |
|  | Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem typu MARS | TAK |  |
|  | Dostępność linii pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml | TAK |  |
|  | Dostępność filtrów o wysokim punkcie odcięcia. | TAK |  |
|  | Akumulator zasilający do 10 min | TAK |  |
|  | Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG,TK itp | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie aparatu do terapii nerkozastępczej 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Materiały eksploatacyjne/zużywalne dla 200 leczonych pacjentów: rodzaj materiałów/ilość niezbędna do leczenia 200 pacjentów/cena jedn. netto w zł ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. wartość netto ogółem ………………. zł VAT % ………………………. wartość brutto ogółem ………………zł 1.2. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. , poz. 1.2.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

## PAKIET NR 9

## Aparat RTG z ramieniem „C” 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nazwa sprzętu: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | GENERATOR |
|  | Aparat przewoźny | TAK |  |
|  | Moc generatora RTG | TAK Min. 2,3 kW |  |
|  | Konstrukcja głowicowa (z kablami niskonapięciowymi) | TAK |  |
|  | Zakres napięć | TAK Min. 40 - 110 kV |  |
|  | Zakres prądu [mA] Fluoroskopia (ciągła) Fluoroskopia (pulsacyjna) | TAK Min. 0,1 -6.0 mA Min. 0,1 - 6,0 mA |  |
|  | Zakres prądu w trybie radiografii cyfrowej | Min. 0,7 – 20 mA |  |
|  | Ilość impulsów w trybie fluoroskopii pulsacyjnej | TAK Min.7 impulsów/sek |  |
|  | Lampa rtgze stacjonarną anodą dwuogniskową | TAK |  |
|  | Małe ognisko lampy RTG | TAK Nie większe niż 0,5 |  |
|  | Duże ognisko lampy RTG | TAK Nie większe niż 1,5 |  |
|  | Pojemność cieplna anody RTG | TAK Min. 50 kHU |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody | TAK Min.50 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka RTG | TAK Min. 700 kHU |  |
|  | Możliwość pracy automatycznej i ręcznej | TAK |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki min.3 mm Al eq+ min. 0.1 mm Cu, w celu redukcji dawki. | TAK |  |
|  | Blendy obrotowe, prostokątne | TAK |  |
|  | Blenda irysowa | TAK |  |
|  | Automatyka doboru programu według topografii i rodzaju badań | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia ( radiografii ) na klasycznej kasecie | TAK |  |
|  | Zasilanie Jednofazowe 220-230 V/50 Hz | TAK |  |
| II. | GEOMETRIA |
|  | Ramię C w pełni wyważone oddzielone od stacji z monitorami | TAK |  |
|  | Rotacja (obrót wokół osi wzdłużnej) | TAK Min. +/- 180 º |  |
|  | Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) | TAK Min. 125 º |  |
|  | Odchylenie od osi pionowej (ruch wig-wag) | TAK Min. +/- 12 º |  |
|  | Przesuw poziomy [cm] | TAK Min. 20 cm |  |
|  | Przesuw pionowy zmotoryzowany [cm] | TAK Min. 43 cm |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów | TAK |  |
|  | Odległość SID [cm] | TAK Min. 97 cm |  |
|  | Prześwit między wzmacniaczem obrazu a głowicą [cm] | TAK Min. 75 cm |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |  |
| IV. | TOR WIZYJNY |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu [”] | TAK Min. 9 ” |  |
|  | Ilość dostępnych formatów wzmacniacza obrazu | TAK Min. 3podać |  |
| V. | SYSTEM CYFROWEGO OBRAZOWANIA |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | TAK |  |
|  | Kolimacja wirtualna na zatrzymanym obrazie | TAK |  |
|  | Matryca obrazu | TAK Min. 1000x1000 pix. |  |
|  | Głębokość akwizycji | TAK Min. 12 bit |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów na 1 monitorze. Podać maksymalną ilość obrazów | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci / dysku | TAK Min. 120 000 obrazów |  |
|  | Akwizycja obrazów | TAK Min. 5 obrazów/s |  |
|  | Przyłącze sieciowe LAN | TAK |  |
|  | Redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Wyostrzanie krawędzi w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Blendy elektroniczne przysłaniające niediagnostyczne elementy obrazu | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych i nanoszenia opisów | TAK |  |
|  | Nagrywanie obrazów z badań przez port USB na nośnik typu pendrive | TAK |  |
|  | Wyświetlanie raportu dawki | TAK |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu | TAK |  |
|  | Postprocessing : prezentacja lewo / prawo prezentacja pozytyw / negatyw zoom / lupa pomiary odległości i kątów Aplikacja do minimalizacji artefaktów metalowych, ruchowych oraz do automatycznego dostosowania obrazowania do danej anatomii | TAK podać |  |
| V. | WÓZEK Z MONITORAMI |
|  | Dwa monitory obrazowe typuLCD lub TFT na niezależnym wózku / stacji | TAK |  |
|  | Przekątna każdego ekranu monitora [”] | TAK Min. 19” |  |
|  | Luminancja monitorów | TAK Min. 300 Cd/m2 |  |
|  | Kąt widzenia monitorów | TAK Min. +/- 170 stopni |  |
|  | Kontrast | TAK Min. 1300:1 |  |
|  | Rozdzielczość | TAK Min. 1280 x 1024 pixeli |  |
|  | Możliwość obracania monitorów dla wygody ich pozycjonowania względem operatora | TAK/NIE |  |
| VI. | WYPOSAŻENIE |
|  | Pedał wyzwalania skopii | TAK |  |
|  | Ręczne wyzwalanie skopii/grafii | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat videoprinter na papier | TAK |  |
|  | DICOM 3.0: min. SEND, STORAGE | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczane urządzenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfiguruje do prawidłowej pracy z tym systemem (urządzenie ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; urządzenie wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS) | TAK |  |
| VII. | INNE |
|  | Jeden zbiorczy certyfikat CE, deklaracja zgodności na aparat RTG. | TAK |  |
| 61. | Wykonanie testów akceptacyjnych po uruchomieniu aparatu RTG. | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie aparatu RTG z ramieniem „C” 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ   c.d.                       OFERTA CENOWA

PAKIET NR 10

Hak automatyczny 1 sztuka

##### Miejsce przeznaczenia: Blok Operacyjny

Nazwa sprzętu/ aparatury medycznej: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2016 [sprzęt/ aparatura medyczna fabrycznie nowy (a), nieużywany ( a), nierekondycjonowany ( a)]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Słupek bazowy z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, umożliwiający mocowanie do stołu w sposób sterylny. Wyposażony w zaciski, wykonane ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion mocujących haki – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Ramię mocujące haki służące do podniesienia łuku żebrowego, umożliwiające uwidocznienie nadbrzusza, wykonane ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową – 1 sztuka. | TAK |  |
|  | Para ramion bocznych mocujących haki, ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową . – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Klipsy mocujące stalowe jednoczęściowe z łatwym w obsłudze mechanizmem zamykającym uniemożliwiającym niezamierzoną zmianę pozycji haka – 7 sztuk. | TAK |  |
|  | Hak powłokowy o minimalnym rozmiarze 80 x 70 mm (szerokość x długość); ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z blokowanym przegubem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia ramienia haka – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Hak brzuszny głęboki do przytrzymywania tkanek miękkich o minimalnym rozmiarze 50 x 160 mm (szerokość x długość); ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z blokowanym przegubem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia ramienia haka – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Hak służący do odciągania żeber o minimalnym rozmiarze 80 x 80 mm (szerokość x długość); ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z blokowanym przegubem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia ramienia haka –. 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Hak głęboki o minimalnym rozmiarze 120 x 150 mm (szerokość x długość); ze stali medycznej, pozwalającej na sterylizację parową, z blokowanym przegubem umożliwiającym zmianę kąta nachylenia ramienia haka –. 1 sztuk. | TAK |  |
|  | Pojemnik na hak automatyczny, umożliwiający przejrzyste złożenie i łatwy dostęp do części składowych haka, służący do przechowywania haka automatycznego oraz jego sterylizację parową - 1 sztuka. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 1.Zakup i dostarczenie haka automatycznego 1 sztuka zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym Cena ogółem netto: ……………………………………… zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/aparatury medycznej Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |
| RAZEM: ( suma poz. 1, poz. 1.1. ) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |
| 2. Sześcioletni serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) 2.1 Wypełnia Wykonawca, gdy składa ofertę w złotych polskich cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 2.2 W przypadku zaoferowania ceny w walucie obcej/Euro/USD Wykonawca podaje cenę w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień składania ofert i wypełnia część 2.1 i 2.2. cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymóg” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

dot. zakupu i dostarczenia sprzętu i aparatury medycznej wraz z serwisem pogwarancyjnym

##### Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

## Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej w zakresie Pakietu nr ………………………………………………………………. ( zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy sporządzonym na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa) przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ……………….

Zamówienie obejmuje również:

1.	transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia

2.	montaż , instalację i uruchomienie,

3.	szkolenie personelu w ilości po około 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu / aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”

4.	przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,

5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”,

6.	serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 72 miesiące, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym:

  - przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

  - naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/aparatury medycznej,

  - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

  - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,

  - łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 3 dni zapewnienie równorzędnego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej zastępczego ( ej ),

niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia,

  - czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

7.	dostawę fabrycznie nowego(ej), nieużywanego ( ej) sprzętu/aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2016r.

8.	dostawę materiałów eksploatacyjnych na wezwanie Zamawiającego na podstawie pisemnego    
     zamówienia składanego przy pomocy faxu do Wykonawcy z realizacją do 14 dni od złożenia  
     zamówienia* .

9. Wykonawca zapewnia po wyczerpaniu umowy w zakresie materiałów zużywalnych zaopatrzenie 
w materiały zużywalne na podstawie umowy w cenach złożonej oferty z dnia ……….Dopuszcza się zmianę ceny w zakresie zmiany stawki podatku VAT, o wskaźnik inflacji.

(2

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

a)	Wynagrodzenie za zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej w zakresie Pakietu nr ……………………………………………………  wraz z   transportem, montażem, instalacją, uruchomieniem, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto:  ……………………

b)	Wynagrodzenie za materiały eksploatacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa*

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

c)	Wynagrodzenie za szkolenie personelu 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

d)	Wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny

netto ………………………………….. zł,

podatek VAT %: ……………

cena brutto  ………………………………………….zł

*jeśli dotyczy

przy czym cena za serwis pogwarancyjny będzie płatna w równych ( 1/72) miesięcznych ratach na koniec każdego miesiąca po wykonaniu usługi.

2.	Razem wynagrodzenie brutto wynosi: …………………………………. zł.

3.	Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.	Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

a)	w przypadku zaoferowania ceny  w walucie obcej/Euro/USD rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP– Tabela A na dzień wystawienia faktury.

b)	Dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego  Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) Zasada i tryb wprowadzenia zmiany w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1 to podpisany przez Strony aneks obowiązujący od daty rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmianę, zaś w przypadku opisanym w ust. 4 pkt 2 i 3 zmiana wprowadzana będzie na wniosek Strony w terminie 30 dni w formie aneksu do umowy po udokumentowaniu, że zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę o ten koszt, po wykazaniu przez Wykonawcę przy pomocy dokumentów wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia i będzie wykazywała realny wpływ zmiany obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a Wykonawca przy pomocy dokumentów i obliczeń wykaże koszty zmian, które w formie dokumentów zostaną załączone do umowy, w szczególności będą to kalkulacje kosztów pracy z oferty, w stosunku do kosztów pracy wynikających ze zmiany przepisów.

5.	Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.

§3

1.	Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

- transportu sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- montażu,

- instalacji,

- uruchomienia,

- szkolenia w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,

zakończone podpisaniem „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” w terminie …… dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

2.	Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie.

3.	Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” strony wyznaczają następujące osoby:

- Ze strony Zamawiającego:

……………………………

mgr Jadwiga Wróblewska

Leonard Kocjan

- Ze strony Wykonawcy:

* …………………………………….

* ………………………………………..

§ 4

1. Podstawą wystawienia faktur Vat za przedmiot określony w §2 ust. 1 lit. a, c będzie podpisany       przez   upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół bezusterkowego       odbioru sprzętu/ aparatury medycznej”, o którym   mowa w § 3.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia odrębnych faktur za szkolenie personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu / aparatury medycznej.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do skorygowania faktury.

- Termin płatności wystawionej faktury vat wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez  Zamawiającego.

- Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy nr

…………………………………………………………………………………………………………….

§ 5

- Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu/ aparatury medycznej fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) wyprodukowanego (ej) w 2016r. posiadającego (ej) dopuszczenie do obrotu w kraju.

- Na dostarczony sprzęt/ aparaturę medyczną zgodne z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w Umowie licząc od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” przez Strony Umowy i zapewnia sprawność sprzętu/ aparatury medycznej w okresie jej obowiązywania.

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w  terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej”.

- Dotyczy serwisu pogwarancyjnego:

Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 10 dni  kalendarzowych od daty rozpoczęcia wykonywania serwisu pogwarancyjnego.

( 6

### Kary umowne:

#### 1.	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a)	za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2,

b)	za	opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin podany w § 3, w wysokości  200,00 zł,       za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy  opóźnienia,

c) za brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ  uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 15 dni roboczych  w  okresach 12 miesięcznych, w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty kolejny dzień kalendarzowy,

d)	za brak reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych do 24 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy: dni roboczych), w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

2. Czas wykonywania planowanych przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w związku z wykonaniem Umowy, w tym Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

### § 7

1.	Za niewykonanie umowy uznaje się nie podpisanie przez Strony „ Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/ aparatury medycznej” do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:

a)	brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej zgodnego (ej) z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ uniemożliwiający wykonywanie wszystkich procedur z jego /jej użyciem powyżej 20 dni roboczych  w  okresach 12 miesięcznych,

b)	nie wykonanie przeglądu serwisowego,

c)	odmowa płatności z tytułu kar umownych.

§ 8

1.	Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2.	Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3.	Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać naprawienia szkody.

(10

## 1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) w wysokości tj. ............................ zł (słownie: .......................................................), w postaci …………………………..

2.	Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)	w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości -  70%.

b)	w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w wysokości - 30%.

§ 11

1.	Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2.	Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z     zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania Katowickiego Centrum Onkologii przez  podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela).

§12

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### §13

Umowę zawarto na czas określony tj. od daty  jej zawarcia do upływu serwisu pogwarancyjnego.

### §14

1.	Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.	Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

### §16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                            ZAMAWIAJĄCY

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

### Uwaga!

## Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

## ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE

GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii, do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta, lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4.	Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego / Beneficjenta.

## Uwaga!

- Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

- Niedopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

- W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania.

.......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

UMOWA

o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową

zawarta w .......................................... w dniu .............................. r. pomiędzy:

## Katowickim Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Definicje

1.	Administrator Danych Osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

2.	Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

3.	Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

4.	Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135)

5.	Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),

6.	GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

§ 2

Przedmiot Umowy

1.	Przedmiotem Umowy jest nadanie upoważnienia Wykonawcy do przetwarzania zbioru danych osobowych pacjentów

2.	Celem przetwarzania zbioru danych osobowych jest realizacja Umowy …………..

3.	Zakres przetwarzania obejmuje dane pacjentów zgromadzone na sprzęcie/aparaturze medycznej.

4.	Upoważnienie umożliwia Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji…………………………………………………………w okresie niezbędnym dla jej realizacji.

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

1.	Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, do których uzyskał upoważnienie wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w systemach informatycznych Zamawiającego. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i utrwalania tych danych poza systemami informatycznymi Zamawiającego.

4.	Wykonawca w związku z wykonywaniem Umowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych opisanych w Polityce bezpieczeństwa Zamawiającego, Ustawie i Rozporządzeniu.

5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4

Zasady nadawania upoważnień

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Wykonawcę, zgodnie z następującymi punktami:

a)	Zamawiający zastrzega sobie prawo nadawania upoważnień pracownikom Wykonawcy i  prowadzenia ich aktualnej ewidencji,

c)	Zamawiający przeprowadza szkolenie z zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Wykonawcy dla osób, którym nadaje upoważnienia,

d)	Zamawiający zastrzega sobie uzyskania od osób upoważnionych pisemnych, imiennych Oświadczeń o poufności,

e)	Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania aktualnej listy osób upoważnionych do Wykonawcy.

§ 5

Odpowiedzialności i kary

1.	W przypadku, gdy Umowa uprawnia Wykonawcę do jej wykonywania przy udziale osób trzecich, postanowienia paragrafów poprzedzających rozciągają się również na te osoby, przy czym Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub, którym powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

2.	W przypadku naruszenia przepisów Ustawy w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w następstwie, którego zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny poniesionych przez Zamawiającego.

§ 6

1.	Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności

2.	W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

3.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................						                              .............................

Wykonawca          							        Zamawiający