ZMIANA Z DNIA 30.05.2017r.

.....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymogi

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

1. System angiografu

Nazwa:			            …………………………………………………………………………………

(podać)

Typ:					…………………………………………………………………………………

(podać)

## Model:					…………………………………………………………………………………

(podać)

Producent:				……………………………………………………………………………………….............................

(podać)

Kraj produkcji:				…………………………………………………………………………………………………………....

(podać)

Rok produkcji (nie wcześniej niż  2017 r.):	……………………………………………………………………………………………………………

(podać)

Fabrycznie nowy:				TAK

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statyw |  |  |  |
| 1 | Mocowanie statywu na suficie | Tak |  |  |
| 2 | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (ramię C za głową pacjenta oraz ramię C z obu boków pacjenta) - bez zmiany ułożenia pacjenta | Tak, opisać |  |  |
| 3 | Możliwość wykonywania badań ze statywem ustawionym z boku stołu pacjenta pod kątem większym niż 95°, liczonym od osi stołu w kierunku głowy pacjenta, dla wszystkich ustawień statywu, w tym dla pionowego ustawienia układu lampa – detektor (LAO/RAO=0°, CRAN/CAUD=0°) bez obrotu bądź przesuwu stołu w celu zapewnienia możliwie dużej przestrzeni dla lekarzy i pielęgniarek oraz na ustawienie dodatkowej aparatury. | Tak/Nie |  | Tak - 3 pkt., Nie - 1 pkt. |
| 4 | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole | ≥150 cm |  | ≥ 150 cm – 1 pkt ≥ 195 cm – 5 pkt |
| 5 | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥300°, podać |  | =300° - 1 pkt., >300° do =320° - 2 pkt. >320° - 5 pkt. |
| 6 | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową, pacjenta | ≥140°, podać |  | =140° - 1 pkt., >140° do =180° - 2 pkt. >180° - 5 pkt. |
| 7 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej | ≥25°/s, podać |  |  |
| 8 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej | ≥18°/s, podać |  | =18°/s - 1 pkt., >18°/s do =24°/s - 2 pkt., ≥ 25°/s - 3 pkt. |
| 9 | Głębokość ramienia C | ≥89 cm |  | =89 cm - 1 pkt., >89 cm do =93 cm - 2 pkt., ≥94 cm - 3 pkt. |
| 10 | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu za głową, pacjenta | Tak |  |  |
| 11 | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu za głową, pacjenta | ≥ 50°/s |  | =50°/s - 1 pkt., >50°/s do =59°/s - 2 pkt., ≥60°/s - 5 pkt. |
| 12 | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu z boku pacjenta | Tak |  |  |
| 13 | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu z boku pacjenta | Podać |  | ≤55°/s - 1 pkt., >55°/s do =59°/s - 2 pkt., ≥60°/s - 5 pkt. |
| 14 | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron bez zmiany pozycji stołu) | Tak |  |  |
| 15 | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej | Tak |  |  |
| 16 | Pamięć pozycji statywu | Tak, min. 50 pozycji |  |  |
| 17 | Automatyczne ustawianie pozycjonera i stołu pacjenta (angulacje, SID, pozycja przysłon, powiększenie, położenie blatu stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak |  |  |
| 18 | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | Tak/Nie, podać |  | Tak – 2 pkt., Nie – 1 pkt. |
| 19 | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak |  |  |
| 20 | System zabezpieczenia przed kolizją. | Tak, opisać |  |  |
| 21 | Prezentacja danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) | Tak, opisać |  |  |
|  | Stół pacjenta |  |  |  |
| 22 | Mocowanie stołu na podłodze | Tak |  |  |  |
| 23 | Zakres obrotu wokół osi pionowej [°] | Tak, min. 180° |  | Min. 180º a < 240º – 1 pkt, min.240º – 2 pkt |  |
| 24 | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta | Tak, min. 120 cm |  | ≥ 125 cm – 3 pkt., < 125 do > 120 cm cm – 2 pkt., =120 cm – 1 pkt. |
| 25 | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta | Tak, min. +/- 17 cm |  | Bez punktacji |
| 26 | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu | Tak, min. 28 cm |  | ≥ 32 cm – 3 pkt., < 32 do > 28 cm – 2 pkt., = 28 cm – 1 pkt. |
| 27 | Pochył płyty pacjenta w osi wzdłużnej (Trendelenburg i anty-Trendelenburg) | ≥ +/-15°, podać |  |  |
| 28 | Pochył płyty pacjenta w osi poprzecznej | ≥ +/-15°, podać |  |  |
| 29 | Dopuszczalne obciążenie stołu | ≥ 250 kg |  | ≥ 340 kg – 3 pkt., < 340 do > 250 kg – 2 pkt., = 250 kg – 1 pkt. |
| 30 | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu | Tak |  |  |
| 31 | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań | Tak |  |  |
| 32 | Stół pacjenta, wyłącznik ekspozycji i moduły sterowania angiografem w sali zabiegowej wodoszczelne w klasie min. IPx4 (zgodnie z IEC/PN/EN-60601-2-46). | Tak |  |  |
| 33 | Akcesoria: Minimum: -materac, -podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji i dostępie radialnym, -statyw na płyny infuzyjne, -szyny na akcesoria z 3 stron stołu w obrębie stopu stołu pacjenta, -szyny na akcesoria w obrębie klatki piersiowej/brzucha pacjenta mocowane do płyty pacjenta, -wieszak na parawan anestetyczny mocowany na szynach akcesoryjnych, -podkładka pod głowę pacjenta, -taca ze stali nierdzewnej na cewniki mocowana do szyn akcesoryjnych od strony stóp pacjenta, | Tak, wymienić. |  |  |
|  | Generator w.cz. |  |  |  |
| 34 | Maksymalna moc wyjściowa [kW] | Min. 100 kW |  |  |
| 35 | Minimalny czas ekspozycji [ms] | ≤ 1 ms, podać |  | =1 ms - 1 pkt, <1 ms - 3 pkt. |
| 36 | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie uszkodzenia jednego z tych ognisk | Tak |  |  |
| 37 | Bezprzewodowy wyłącznik nożny ekspozycji (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań | Tak |  |  |
| 38 | Konfigurowalne przyciski nożnego wyłącznika ekspozycji (min. akwizycja z obniżoną wobec wartości standardowej dawką na impuls) | Podać Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt., Nie – 1 pkt. |
| 39 | Wyzwalanie ekspozycji (akwizycja zdjęciowa) ze sterowni | Tak |  |  |
|  | Lampa RTG / przysłony |  |  |  |
| 40 | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać |  | 2 ogniskowa – 1 pkt., 3 i więcej ogniskowa – 5 pkt. |
| 41 | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] | ≤ 0,4 mm, podać |  | <0,4 – 3 pkt. =0,4 – 1 pkt. |
| 42 | Wymiar kolejnego po najmniejszym ogniska [mm] | ≤ 0,7 mm, podać |  | <0,7 – 3 pkt. =0,7 – 1 pkt. |
| 43 | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym" - tj. z płynnego metalu | Tak |  |  |
| 44 | Pojemność cieplna anody [MHU] | ≥ 2,4 MHU, podać |  | =2,4 MHU do = 3,0– 1 pkt., >3,0 MHU – 5 pkt., |
| 45 | Pojemność cieplna kołpaka [MHU] | ≥ 2,9 MHU, podać |  | =2,9 MHU do = 3,9MHU – 1 pkt., > 3,9 do = 4,5MHU – 3 pkt. >4,5 MHU – 5 pkt. |
| 46 | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min) | Min. 2200 W, podać (w przypadku, gdy max. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż max. obciążenie lampy -należy podać wartość dla generatora) |  | min. 2200W do 2500W – 3 pkt, min. 2500W – 5 pkt |
| 47 | Max. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska [mA] | ≥200 mA |  | = 200 mA – 1 pkt. > 200 mA do = 240 mA – 2 pkt., > 240 mA – 5 pkt. |
| 48 | Przysłona prostokątna | Tak |  |  |
| 49 | Filtry półprzepuszczalne | Tak |  |  |
| 50 | Automatyczny (silnikowy i bez ingerencji obsługi) obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (skośnej i prostopadłej do osi wzdłużnej stołu)) | Podać Tak/Nie |  | Tak - 3 pkt., Nie - 1 pkt. |
| 51 | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | Tak, minimum odpowiednik 0,9 mm Cu, podać wartość |  |  |
| 52 | Ilość stopni filtracji miedziowej | ≥3 wartości, podać wartości |  | =3 - 1 pkt., >3 - 3 pkt |
| 53 | Automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od projekcji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych projekcjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach realizowany poprzez monitorowanie przepuszczalności pacjenta przez automatykę naświetlania | Podać Tak/Nie, jeżeli TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcjonalność |  | Tak - 5 pkt., Nie - 1 pkt. |
| 54 | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy maksymalnym obciążeniu mocą ciągłą i w odległości max. 1 m (zgodnie z IEC-PN/EN-60601-1-3) | Podać wartość gwarantowaną |  | < 0,45 mGy/h - 2 pkt., ≥ 0,45 mGy/h - 1 pkt |
| 55 | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję |  |  |
|  | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |
| 56 | Płaski detektor cyfrowy min. 30 x 40 cm, z efektywnym polem obrazowania min. 30x38 cm | Tak, podać wymiary |  |  |
| 57 | DQE przy 0 LP/mm [%] | ≥ 73% , podać |  | ≥ 73% a <77% - 1 pkt ≥ 77% - 2 pkt |
| 58 | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) [pl/mm] | ≥ 2,6 pl/mm, podać |  | = 2,6pl/mm – 1 pkt > 2,6 pl/mm do =3,25 pl/mm – 2 pkt, > 3,25 pl/mm – 3 pkt |
| 59 | Głębia bitowa detektora [bit] | ≥ 14 bit, podać |  | ≥ 14 bit – 1pkt ≥16 bit – 2 pkt |
| 60 | Liczba pól obrazowych detektora | ≥ 4, podać |  |  |
| 61 | Przyciski na obudowie detektora lub dodatkowy pulpit umożliwiające zmianę angulacji ramienia C w trakcie zabiegu | Podać |  | przyciski na obudowie – 3 pkt., dodatkowy pulpit – 1 pkt. |
| 61A | Zoom na obrazie life podczas akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 61B | Jednoczesna prezentacja ruchomych obrazów bez powiększenia i obrazu powiększonego przy pomocy zoomu elektronicznego w czasie rzeczywistym | Podać Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt, Nie – 1 pkt |
| 62 | Dwa (2) zawieszenia sufitowe w sali zabiegowej dla dwóch (2) monitorów obrazowych LCD min 55” umiejscowionych po obu stronach stołu pacjenta pokazujących ten sam obraz dla operatora i asysty | Tak |  | Stałe wyposażenie – 2pkt., opcja – 1pkt |
| 63 | Przekątna monitorów obrazowych w sali badań | ≥ 55”, podać |  | =55” do =59” – 1 pkt., ≥60” – 3 pkt. |
| 64 | Osłony (2 szt.) na monitory wielkoformatowe opisane powyżej w postaci szyby ochronnej ze szkła laminowanego o współczynniku transmisji spektralnej min. 98%, zmniejszające ryzyko mechanicznego uszkodzenia wyświetlaczy i zabezpieczające je przed działaniem cieczy | Tak, opisać |  |  |
| 65 | Możliwość jednoczesnego podłączenia min. 8 sygnałów obrazowych ( w tym podłączenie trzeciego mobilnego monitora pokazującego ten sam obraz operatora – monitor np.: na stojaku na kółkach) | Tak, podać |  | W zestawie – 2 pkt jako opcja - 1 |
| 66 | Jednoczesna prezentacja min. 8 sygnałów obrazowych – taki sam widok na obu monitorach | Tak, podać |  |  |
| 67 | Okablowanie umożliwiające prezentację na sali zabiegowej następujących sygnałów wizyjnych: - obraz live, - obraz referencyjny, - obraz ze stacji rekonstrukcji 3D, - 2x do podłączenia sygnałów z innych urządzeń generujących sygnały cyfrowe (DVI) bądź też analogowe (VGA) | Tak |  |  |
| 68 | 1 monitor obrazowy angiografu w sterowni (live) (TFT/LCD) | Tak |  |  |
| 69 | Przekątna monitora obrazowego angiografu w sali w sterowni | ≥ 19" |  |  |
| 70 | Maksymalna luminancja monitora obrazowego angiografu w sterowni | ≥ 600 cd/m2 |  |  |
| 71 | Automatyczne dopasowanie jasności monitora obrazowego w sterowni w zależności od natężenia oświetlenia | Podać: Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt., Nie – 1 pkt. |
|  | System cyfrowy/ postprocessing/ archiwizacja |  |  |  |
| 72 | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ, Dose Rite – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności |  |  |
| 73 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. od 4 do 30 pulsów/s | Tak, podać wartości |  |  |
| 74 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 do 3 pulsów/s | Podać Tak/Nie, jeżeli TAK - podać wartości i nazwę zaoferowanej opcji/funkcjonalności |  | w zakresie od 0,5 do 3 pulsów - 2 pkt, w zakresie od 1 – 3 pulsów - 1 pkt. |
| 75 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  |  |
| 76 | Zapis na HD obrazów z prześwietlenia | Tak, podać ilość |  | ≥1020 obrazów – 2 pkt. <1020 obrazów – 1 pkt. |
| 77 | Ustawianie położenia przysłon (prostokątnej i półprzepuszczalnych) znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak |  |  |
| 78 | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania lub ruchomość ramienia umożliwiająca pozycjonowanie do wszystkich wymaganych pozycji bez konieczności przesuwania blatu ani obrotu stołu | Podać Tak/Nie |  | Tak - 2 pkt., Nie - 1 pkt. |
| 79 | Akwizycja i zapis na HD obrazów DR (radiografia cyfrowa) i DSA w matrycy w matrycy 1024x1024/12 bit w zakresie min od 0,5 do 6,0 obrazów/s | Tak, podać wartości |  |  |
| 80 | DSA z kontrastem CO2 | Tak |  |  |
| 81 | Angiografia rotacyjna 2D w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA | Tak |  |  |
| 82 | Angiografia rotacyjna umożliwiająca rekonstrukcje 3D wysoko- i niskokontrastowe | Tak |  |  |
| 83 | Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) wykonywana metodą przesuwu krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku lub metodą Bolus Chase | Tak, podać |  | Przesuw krokowy z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku – 3 pkt. Bolus Chase – 1 pkt. |
| 84 | Pamięć obrazów na HD min 25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej | Tak, podać wartość |  |  |
| 85 | Zoom w postprocessingu | Tak |  |  |
| 86 | Roadmapping 2D | Tak |  |  |
| 87 | Stosowanie automatycznego pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu | Tak |  |  |
| 88 | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości) | Tak, podać nazwę oferowanej opcji |  |  |
| 89 | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | Tak |  |  |
| 90 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) | Tak |  |  |
| 91 | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak |  |  |
| 92 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) | Tak |  |  |
| 93 | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych | Tak |  |  |
| 94 | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | Tak |  |  |
| 95 | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist | Tak Tak Tak Tak |  |  |
| 96 | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych scen -funkcja auto-send. | Tak |  |  |
| 97 | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C; dla rozwiązań, w których dla przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać czas restartu systemu komputerowego i generatora łącznie. | Podać |  | ≤10s - 3pkt, >10 s - 1 pkt. |
|  | Stacja rekonstrukcji 3D/postprocessingowa realizująca poniższe wymogi funkcjonalne i techniczne | Podać nazwę |  |  |
| 98 | Wyprowadzenie sygnału obrazowego ze stacji na monitor w sali zabiegowej opisany w pkt. V | Tak |  |  |
| 99 | Pojemność HD | Min. 1 TB, podać |  |  |
| 100 | Monitor stacji postprocessingowej (min 19", TFT/LCD, kolorowy) w sterowni | Tak |  |  |
| 101 | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja/ postprocessing serii angiograficznych w tym z DSA z zachowaniem funkcjonalności obejmującej min.: zmianę okna, wyostrzanie krawędzi, zmianę maski dla obrazów DSA, pixelshift oraz sumację (zapamiętywanie maksymalnego wypełnienia kontrastem poszczególnych klatek) | Tak |  |  |
| 102 | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0) | Tak |  |  |
| 103 | Zoom i lupa | Tak |  |  |
| 104 | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Receive Dicom Query/Retrieve Dicom Print | Tak |  |  |
| 105 | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych dysków na komputerach osobistych | Tak |  |  |
| 106 | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak, podać dostępne formaty |  |  |
| 107 | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  |  |
| 108 | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  |  |
| 109 | Prezentacja obiektów 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR) | Tak |  |  |
| 110 | Prezentacja obiektów 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface Density (SSD) z cieniowaniem z możliwością zmiany źródła oświetlenia | Tak |  |  |
| 111 | Transparency view - prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym" środkiem | Tak |  |  |
| 112 | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie - tzw. Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak |  |  |
| 113 | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmianę ruchów statywu, ruchów stołu w tym zmiana wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego, pola widzenia i odległości SID) | Tak |  |  |
| 114 | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR i PET na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach w połączeniu z roadmapem 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  | fuzja obrazów z PET – 5 pkt, bez fuzji obrazów z PET – 1 pkt. |
| 115 | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | Tak |  |  |
| 116 | Ilościowa analiza stenoz na zrekonstruowanym obiekcie 3D obejmująca m.in.: - automatyczne rozpoznawanie kształtów - określanie stopnia stenozy - wirtualne stentowanie | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
| 117 | Oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów, w tym fenestrowanych i rozgałęzionych, umożliwiające segmentację aorty z danych 3D, manualne oznaczanie odejść tętnic bocznych i stref lądowania stentgraftu oraz użycie tych znaczników jako maski do roadmapu 3D, dobór optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
| 118 | Automatyczna segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie odejść tętnic bocznych, automatyczne oznaczanie sugerowanych stref lądowania i automatyczny dobór optymalnej projekcji do implantacji przez oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów | Podać TAK/NIE, Jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanej opcji |  | Tak – 10 pkt., Nie – 1 pkt. |
| 119 | Oprogramowanie do prezentacji serii angiograficznych w kolorze dla zróżnicowania fazy tętniczej i żylnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
| 120 | Prezentacja krzywych napływu i wypłukiwania kontrastu w wybranych punktach naczynia wskazanych na kolorowym obrazie różnicującym fazę tętniczą i żylną | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
| 121 | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak |  |  |
| 122 | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak |  |  |
| 123 | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | Tak |  |  |
| 124 | Pulpit obsługi rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) z minimalnym zakresem funkcjonalności: zoom, obrót modelu 3D zsynchronizowany z angulacją angiografu, zmiany algorytmu rekonstrukcyjnego: VR, MIP, MPVR; wybór prezentowanego modelu, zmiana trybu obrazowania. | Tak |  |  |
|  | Stacja parametrów życiowych pacjenta z obrazowaniem na monitorze w sali zabiegowej w zestawie |  |  |  |
| 125 | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub odwrotnie | Tak |  |  |
| 126 | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji badań hemodynamicznych | Podać Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt, Nie – 1 pkt |
| 127 | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań co najmniej: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień, wartościami prężności parcjalnej tlenu oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak |  |  |
| 128 | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 19": - jeden min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - drugi monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak |  |  |
| 129 | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na diagnostycznym monitorze obrazowym min. 56” w sali zabiegowej | Tak |  |  |
| 130 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG, łącznie z dostawą min 3 kabli EKG | Tak |  |  |
| 131 | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  |  |
| 132 | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka wraz z 1 kpl akcesoriów | Tak |  |  |
| 133 | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego, łącznie z dostawą min 3 mankietów pomiarowych różnej wielkości | Tak |  |  |
| 134 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych, łącznie z dostawą min 50 czujników jednorazowych | Tak |  |  |
| 135 | Pomiar i prezentacja SpO2, łącznie z dostawą min. jednego czujnika pomiarowego | Tak |  |  |
| 136 | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci, minimum: gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzykomorowe, opory płucne) | Tak |  |  |
| 137 | Wydruk dokumentacji (przebiegów oraz wyliczonych wskaźnikówi) na dostarczonej przez Wykonawcę laserowej drukarce sieciowej | Tak |  |  |
| 138 | Archiwizacja mierzonych przebiegów ( DICOM) na CD lub DVD oraz serwerze PACS/RIS Zamawiającego | Tak |  |  |
| 139 | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych i wyliczonych parametrów hemodynamicznych. Czas podtrzymania min. 10 minut | Tak |  |  |
| 140 | DICOM Worklist | Tak/Nie |  | Tak- 10pkt. Nie – 1pkt |
|  | Wyposażenie dodatkowe angiografu |  |  |  |
| 141 | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta | Tak |  |  |
| 142 | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na szynach na suficie | Tak |  |  |
| 143 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | Tak |  |  |
| 144 | System zasilania awaryjnego UPS (min. 40 kVA) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem o funkcjonalności jak poniżej: | Tak, podać model/producenta |  |  |
| 145 | Komplet złożony z: - dotykowy panel sterowania - statyw wstrzykiwacza - głowica wstrzykiwacza na ruchomym ramieniu wyposażona w uchwyt do swobodnego manewrowania głowicą oraz osłonę ciśnieniową, przystosowana do jednorazowych wkładów o pojemności min. 100 ml - jednostka zasilająca zintegrowana ze statywem - kabel interfejsu do sprzężenia z aparatem RTG | Tak |  |  |
| 146 | Przechowywanie protokołów iniekcji w pamięci urządzenia | Tak, podać: min. 8 protokołów |  |  |
| 147 | Ciśnienie PSI | ≤ 1200 |  |  |
| 148 | Napełnianie wkładów: ręczne lub automatyczne | Tak |  |  |
| 149 | Natężenie przepływu programowalne w zakresie do min.40 ml/s (wzrost, co 0,1 ml/s) | Tak |  |  |
| 150 | Pojedyncze iniekcje programowane | Tak |  |  |
| 151 | Komunikaty informujące o obecności powietrza w napełnionym wkładzie | Tak |  |  |
| 152 | Funkcja „asystenta obsługi” – wyświetlanie na ekranie panelu sterowania opisów kolejnych kroków niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia iniekcji | Tak |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
| 153 | Podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS; sprzęt wysyła komunikaty MPPS do systemu PACS/RIS). | Tak |  |  |
| 154 | Przeprowadzone po instalacji wszystkich wymaganych prawem i specyfikacjami producenta testów akceptacyjnych i specjalistycznych | Tak |  |  |

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje podane jako funkcja lub parametr graniczny w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedzi w rubryce „Parametry oferowane” traktowany będzie jako pominięcie pozycji określającej daną funkcję lub parametr w Zestawieniu parametrów technicznych.

3. Oświadczam, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po zmontowaniu, podłączeniu i uruchomieniu będą gotowe do podjęcia pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami zużywalnymi).

4. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

.........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej