ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

……………………………

# Nazwa  i  adres  Wykonawcy

# Pieczątka firmowa

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa akceleratorów PRIMUS o system EPID wizualizacji wiązki o podwyższonej czułości i rozdzielczości , interfejs do stołu ZXT

# Producent:

Model:

Kraj:

Rok produkcji:

|  | Wymagania | Parametr oferowany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Portal elektroniczny. Detektor mocowany do ramienia akceleratora Primus (numer seryjny 2993) firmy SIEMENS. | TAK |  |  |
| 2. | Automatyczne sterowanie ruchem portalu. | TAK |  |  |
| 3. | Transfer obrazów: Przesyłanie wykonanych zdjęć protokołem DICOM RT Odbieranie obrazów portalowych i DRR protokołem DICOM RT Transfer wykonanych obrazów do systemu archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
| 4. | Zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym, z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: ze stacją roboczą Coherence Oncologist wersja 1.0. 592 z systemem zarządzania danymi: Multi – Access wersja V6.10H4. | TAK |  |  |
| 5. | Rozdzielczość min. ≥ 512 x 512 | TAK |  |  |
| 6. | Wielkość obszaru obrazowania 400 mm x 400 mm | TAK |  |  |
| 7. | Realizowania Funkcjonalność: Prezentacja, porównanie obrazów portalowych i obrazów DRR z posiadanego systemu symulacji wirtualnej oraz symulatora Kalkulacja przesunięcia (offsetu) położenia pacjenta na podstawie obrazów portalowych i obrazów DRR z posiadanego systemu symulacji wirtualnej oraz symulatora | TAK |  |  |
| 8. | Dostępne akwizycje: pojedyńcza, podwójna | TAK |  |  |
| 9. | System portalowy zapewnia automatyczny zapis obrazu na dysku twardym komputera lub lokalizacji sieciowej | TAK |  |  |
| 10. | System pozwala na wykorzystanie poprzednich obrazów akwizycyjnych jako obrazy referencyjne | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość wysyłania obrazów w standardzie DICOM RT ze stacji akwizycyjnej do systemu dystrybucji i archiwizacji obrazów COHERENCE RT ARCHIVE na platformie Sky | TAK |  |  |
| 12. | Oferowana konfiguracja systemu portalowego zapewnia niezbędne wyposażenie komputerowe | TAK |  |  |

| Wymagane dodatkowe wyposażenie – podlegające ocenie punktowej | Ocena punktowa | Wartość punktowa | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Detektor oparty na technologii krzemu amorficznego (aSi) | TAK – 2 NIE – 0 |  |  |
| 14. | Manualne sterowanie ruchem portalu z konsoli akceleratora. | TAK – 1 NIE – 0 |  |  |
| 15. | Automatyczne pobieranie danych demograficznych pacjenta z posiadanego systemu zarządzania i weryfikacji. | TAK – 1 NIE – 0 |  |  |
| 16. | Rozbudowa konsoli posiadanego akceleratora Primus zapewniająca możliwość sterowania portalem z konsoli akceleratora | TAK – 2 NIE – 0 |  |  |
| 17. | Rozbudowa posiadanego stołu ZXT zapewniająca odczyt położenia stołu przez system portalowy w celu umożliwienia obliczania niezbędnego przesunięcia blatu stołu | TAK – 2 NIE – 0 |  |  |
| 18. | Rozbudowa posiadanego stołu ZXT zapewniająca możliwość zastosowania obliczonego offsetu położenia stołu w kierunku X,Y,Z przez konsolę akceleratora | TAK – 2 NIE – 0 |  |  |
| Wymagania ogólne (szkolenia i gwarancja) | Wymagania | Parametr oferowany | UWAGI |
| 19. | Zakup i instalacja przedmiotu zamówienia nie spowoduje naruszenia pięciogwiazdkowej umowy serwisowej z firmą Siemens używanego akceleratora, bądź odstąpienia od niej przez Wykonawcę. | TAK |  |  |
| 20. | Gwarancja na cały przedmiot zamówienia do dnia 16.02.2011r. | TAK |  |  |
| 21. | Przeglądy serwisowe – zgodnie z wymaganiami producenta. | TAK |  |  |
| 22. | Upgradowanie oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia dostarczony w ramach umowy do najnowszej (dostępnej dla oferowanego sprzętu) wersji przez okres gwarancji. | TAK |  |  |
| 23. | Szkolenia dla 10 techników prowadzone w języku polskim w miejscu instalacji zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia ‘ . | TAK |  |  |

* uwaga!

| Zaoferowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. |

………………………………………….

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej