|  | Parametr | Parametry wymagane | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Fantom do kontroli geometrii pola i osiowości w radiografii i skopi (zniekształcenia obrazu) |
| 1. | Pola do kontroli kolimacji w radiografii | TAK |  |
| 2. | Pola do oceny zniekształceń obrazu we fluoroskopii | TAK |  |
| 3. | Stożek do sprawdzania osiowości umożliwiający pomiar odchylenia od kąta prostego pomiędzy osią wiązki promieniowania rtg a płaszczyzną rejestratora obrazu do 1,5 stopnia”. | TAK |  |
| 4. | Uchwyt do fantomu do statywu do zdjęć płucnych | TAK |  |
| 5. | Statyw dystansowy do fantomu-umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy rtg | TAK |  |
| Fantom do oceny jakości obrazu w radiografii i skopi dla aparatów cyfrowych i analogowych |
| 1. | Fantom wyposażony we wzorzec do oceny rozdzielczości przestrzennej (wysokokontrastowej) | TAK |  |
| 2. | Fantom wyposażony w pola do oceny rozdzielczości niskokontrastowej (co najmniej 6 pól) | TAK |  |
| 3. | Fantom wyposażony we wzory umożliwiające kontrolę zgodności pola świetlnego z polem promieniowania | TAK |  |
| 4. | Fantom wyposażony w klin schodkowy do sprawdzania zakresu dynamicznego obrazu (co najmniej 7 pól) | TAK |  |
| 5. | Fantom zabezpieczony obustronnie warstwą tworzywa sztucznego | TAK |  |
| Fantom do kontroli geometrii pola i osiowości wiązki oraz do oceny jakości obrazu w radiografii i skopii dla aparatów cyfrowych i analogowych |
| 1. | Pola do kontroli kolimacji w radiografii | TAK |  |
| 2. | Pola do oceny zniekształceń obrazu we fluoroskopii | TAK |  |
| 3. | Stożek do sprawdzania osiowości umożliwiający pomiar odchylenia od kąta prostego pomiędzy osią wiązki promieniowania rtg a płaszczyzną rejestratora obrazu do 1,5 stopnia”. | TAK |  |
| 4. | Uchwyt do fantomu do statywu do zdjęć płucnych | TAK |  |
| 5. | Statyw dystansowy do fantomu-umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy rtg | TAK |  |
| 6. | Fantom wyposażony we wzorzec do oceny rozdzielczości przestrzennej (wysokokontrastowej) | TAK |  |
| 7. | Fantom wyposażony w pola do oceny rozdzielczości niskokontrastowej (co najmniej 6 pól) | TAK |  |
| 8. | Fantom wyposażony we wzory umożliwiające kontrolę zgodności pola świetlnego z polem promieniowania | TAK |  |
| 9. | Fantom wyposażony w klin schodkowy do sprawdzania zakresu dynamicznego obrazu (co najmniej 7 pól) | TAK |  |
| 10. | Fantom zabezpieczony obustronnie warstwą tworzywa sztucznego | TAK |  |
| Filtr ekwiwalentny pacjenta |
| 1. | Filtr ekwiwalentny 25mmAl | TAK |  |
| 2. | Filtr wyposażony w uchwyt umożliwiający zamocowanie go w szynach kolimatora | TAK |  |
| 3. | Filtr wyposażony w uchwyt umożliwiający zamocowanie detektora dozymetru będącego przedmiotem przetargu. | TAK |  |
| Luksometr do kontroli monitorów |
| 1. | Cyfrowy miernik umożliwiający: -pomiar jasności świecenia negatoskopów/ monitorów medycznych (w cd/m2) -pomiar poziomu oświetlenia rozproszonego w pomieszczeniach służących do opisywania zdjęć RTG oraz w ciemniach (w lux) | TAK |  |
| 2. | Detektor luminancji na kablu, wyposażony w laserowy wskaźnik celowniczy oraz w mechaniczny regulator odległości pomiarowej | TAK |  |
| 3. | Detektor iluminancji zintegrowany z obudową lub do zamocowania na obudowie miernika | TAK |  |
| 4. | Zakresy pomiarowe co najmniej: -dla detektora luminancji: 0,05-10000cd/m2 -dla detektora iluminancji: 1-10000lux | TAK |  |
| 5. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 6. | Całkowita waga urządzenia poniżej 1 kg | TAK |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w interfejs szeregowy do łączności z komputerem PC | TAK |  |
| 8. | Możliwość wstępnej obróbki danych pomiarowych: zapamiętywanie pomiarów i obliczanie odchylenia natężenia światła badanego urządzenia. | TAK |  |
| 9. | Walizka do przenoszenia zestawu. | TAK |  |
| Densytometr do kontroli klisz drukowanych termicznie |
| 1. | Densytometr o zakresie pomiarowym 0.0-4,5D | TAK |  |
| 2. | Dedykowany do pomiaru gęstości optycznej filmów do drukarek laserowych i termicznych | TAK |  |
| 3. | Pomiar czujnikiem punktowym na ramieniu (średnica punktu pomiarowego nie większa niż 3mm) | TAK |  |
| 4. | Długość ramienia pomiarowego ≥15cm | TAK |  |
| 5. | Dokładność pomiaru ±0,02D lub większa | TAK |  |
| 6. | Wyniki wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LCD | TAK |  |
| 7. | Zasilacz sieciowy | TAK |  |
| Dawkomierz z detektorem |
| 1. | Dozymetr referencyjny wyposażony w detektor zewnętrzny | TAK |  |
| 2. | Możliwość zamocowania detektora w filtrze ekwiwalentnym będącym przedmiotem przetargu | TAK |  |
| 3. | Minimalny wymagany zakres pomiarowy dawki: od 0,00μGy do 9,99Gy | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiarowy czasu co najmniej od 0,001s do 9999s | TAK |  |
| 6. | Minimalny wymagany zakres pomiarowy mocy dawki:od 0,00mGy/s do 70,00mGy/s | TAK |  |
| 7. | Minimalny przedział energii badanego promieniowania: 50-150kV | TAK |  |
| 8. | Złącze RS 232 do łączności z komputerem klasy PC wraz z oprogramowaniem do analizy wyników | TAK |  |
| 9. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| Fantom do oceny przylegania ekranów wzmacniających w kasetach |
| 1. | Możliwość testowania kaset o rozmiarach: (13 do 35) x (18 do 43 ) cm . | TAK |  |
| 2. | Siatka wykonana z mosiądzu | TAK |  |
| 3. | Siatka zabezpieczona przed uszkodzeniem (pokrycie z tworzywa sztucznego) | TAK |  |
| Fantom do kontroli mammografu zgodny z wymaganiami „ Europen quidelines for quality assurance in mammography screening” |
| 1. | Obiekt testowy wykonany z PMMA o wymiarach 18x24cm, składający się z płyt o łącznej grubości 70mm | TAK |  |
| 2. | Obiekt testowy do oceny zniekształceń geometrycznych i artefaktów detektora | TAK |  |
| 3. | Płytka ze skalą wielokierunkową do oceny kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  |
| 4. | Płytka z obiektami ze złota o różnej średnicy i grubości warstwy, do oceny niskiego kontrastu | TAK |  |
| 5. | Płytka do oceny MTF | TAK |  |
| 6. | Płytka z obiektem aluminiowym 10x10mm, grubość 0,2mm, do oceny CNR | TAK |  |
| 7. | Płytki do oceny pozostałości obrazu („ghost”) | TAK |  |
| 8. | Płytki do oceny jednorodności obrazu | TAK |  |
| 9. | Płytka do testowania rozdzielczości przestrzennej | TAK |  |
| 10. | Płytka z mikrostrukturami (mikrowłóknami) | TAK |  |
| 11. | Płytka montażowa z wycięciami na płytki testowe | TAK |  |
| 12. | Ochronna walizka transportowa na cały zestaw | TAK |  |
| Miernik siły kompresji |
| 1. | Elektroniczny miernik siły kompresji do testów urządzenia uciskowego w mammografii | TAK |  |
| 2. | Minimalny wymagany zakres pomiarowy: 0-20 kg | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru nie mniejsza niż ±10g | TAK |  |
| 4. | Czujnik niezintegrowany z wyświetlaczem | TAK |  |
| 5. | Czujnik wyposażony w powierzchnie antypoślizgowe | TAK |  |
| 6. | Wyświetlacz elektroniczny z podświetlaniem | TAK |  |
| 7. | Ochronna walizka transportowa | TAK |  |
| 8. | Świadectwo kalibracji | TAK |  |
| Wzór testowy do pomiarów monitorów |
| 1. | Wzór testowy do pomiarów monitorów zgodny z European gauidelines for quality assurance. | TAK |  |

…………………………………………….

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej