ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

……………………………

# Nazwa  i  adres  Wykonawcy

# Pieczątka firmowa

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# „Doposażenie akceleratora  PRIMUS (SN 3249) o kolimator wielolistkowy MLC, interfejs MLC do systemu weryfikacyjnego”

# Producent:	………………………………………….

Model:		………………………………………….

Kraj:		………………………………………….

Rok produkcji: …………………………………………

| Kolimator wielolistkowy MLC, wraz z interfejsem MLC do systemu weryfikacji i zarządzania LANTIS wersja V6. 10H4 | Wymagania | Parametr oferowany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana konfiguracja kolimatora MLC zapewnia możliwość wykorzystania go w posiadanym akceleratorze | TAK |  |  |
| 2. | Oferowany kolimator MLC o szerokości listków nie większej niż 10 mm w izocetrum | TAK |  |  |
| 3. | Transmisja promieniowania przez listki oferowanego kolimatora nie przekracza 1% | TAK |  |  |
| 4. | Minimalna prędkość przesuwania się listków oferowanego kolimatora ≥ 2 cm/s | TAK |  |  |
| 5. | Przekraczanie centralnej osi wiązki w osi X przez listki kolimatora | ( 10 cm |  |  |
| 6. | Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami: 0 mm | TAK |  |  |
| 7. | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych | ( 10 cm |  |  |
| 8. | Gwarantowana precyzja pozycjonowania listków ≤ (1,0 mm | TAK |  |  |
| 9. | Oferowana konfiguracja kolimatora MLC zapewnia integrację w zakresie parametrów fizycznych akceleratora z wykorzystywanym systemem planowania leczenia MasterPlan posiadającym licencje i oprogramowanie pozwalające na obsługę kolimatora MLC Optifocus oraz systemem weryfikacji i zarządzania Multi Access | TAK |  |  |
| 10. | Rozbudowa posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania pozwalająca na obsługę oferowanego kolimatora MLC | TAK |  |  |
| 11. | Instalacja oferowanego kolimatora MLC zapewnia zgodność konfiguracji akceleratora ze znakiem CE | TAK |  |  |
| 12. | Dostawca zapewnia niezbędne uzupełnienie oprogramowania systemu weryfikacji i zarządzania w zakresie funkcjonalności kolimatora MLC | TAK |  |  |
| 13. | W przypadku kolimatora, w którym realizacja pól nieregularnych w izocentrum przez listki kolimatora MLC nie spełni warunku 0mm x 0mm - 400mm x 400mm, oferent zapewnia rozbudowę lub wymianę posiadanej wycinarki do osłon indywidualnych do wersji automatycznej oraz zapewnia kompatybilność z posiadanym systemem planowania leczenia MasterPlan | TAK |  |  |

| Wymagane dodatkowe wyposażenie – podlegające ocenie punktowej | Ocena punktowa | Wartość punktowa | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Automatyczne pobieranie danych demograficznych pacjenta z posiadanego systemu zarządzania i weryfikacji. | TAK – 2 NIE – 0 |  |  |
| 15. | Oferowana konfiguracja kolimatora MLC zawiera niezbędne uzupełnienie posiadanego systemu planowania leczenia oraz systemu weryfikacji i zarządzania w zakresie realizacji technik IMRT | TAK – 1 NIE – 0 |  |  |
| 16. | Oferowana konfiguracja funkcjonalności IMRT zapewnia możliwość wykorzystania planów konformalnych w procesie optymalizacji planów IMRT | TAK – 1 NIE – 0 |  |  |
| 17. | Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora MLC w polu terapeutycznym w izocentrum 0mm x 0mm - 400mm x 400mm | TAK – 5 NIE – 0 |  |  |
| 18. | Rozbudowa konsoli posiadanego akceleratora Primus zapewniająca integrację kolimatora MLC z konsolą sterującą akceleratora | TAK – 3 NIE – 0 |  |  |
| 19. | Oferowana konfiguracja zawiera niezbędne uzupełnienie wyposażenia dozymetrycznego używanego w Zakładzie Radioterapii w zakresie technik IMRT | TAK – 1 NIE – 0 |  |  |
| 20. | Oferowane wyposażenie dozymetryczne zawiera matrycę 2D do weryfikacji planów konformalnych oraz IMRT | TAK – 1 NIE – 0 |  |  |
| 21. | Oferowana matryca 2D do weryfikacji planów konformalnych oraz IMRT zawiera niezbędne oprogramowanie do weryfikacji danych z systemu planowania oraz pomiarów dozymetrycznych | TAK – 1 NIE – 0 |  |  |
| 22. | Oferowana konfiguracja systemu dozymetrycznego zawiera komorę jonizacyjną typu pin point kompatybilną z posiadanym systemem dozymetrycznym | TAK – 1 NIE – 0 |  |  |
| Wymagania ogólne (szkolenia i gwarancja) | Wymagania | Parametr oferowany | UWAGI |
| 23. | Zakup i instalacja przedmiotu zamówienia nie spowoduje naruszenia pięciogwiazdkowej umowy serwisowej z firmą Siemens używanego akceleratora, bądź odstąpienia od niej przez Wykonawcę. | TAK |  |  |
| 24. | Gwarancja na cały przedmiot zamówienia do dnia 16.02.2011r. | TAK |  |  |
| 25. | Wykonanie niezbędnych, weryfikacyjnych pomiarów dozymetrycznych po instalacji kolimatora wielolistkowego potwierdzone protokołem serwisowym dopuszczającym do użycia w terapii oraz wykonanie niezbędnych pomiarów dozymetrycznych dla wszystkich stosowanych energii promieniowania fotonowego i elektronowego uwzględniając generacje modelu dozymetrycznego w posiadanych systemach planowania leczenia. Uwaga ! Wymiana kolimatora na wielolistkowy wiąże się z koniecznością wygenerowania nowego modelu dozymetrycznego w systemie planowania leczenia MasterPlan | TAK |  |  |
| 26. | Przeglądy serwisowe – zgodnie z wymaganiami producenta. | TAK |  |  |
| 27 | Upgradowanie systemów do najnowszej wersji przez okres min. gwarancji dotyczy najnowszej wersji oprogramowania MLC konsoli akceleratora zgodnego z oferowanym rozwiązaniem sprzętowym w ramach zakupionych licencji funkcjonalnych, z jednoczesną integracją z systemem weryfikacji i zarządzania i zapewnieniem funkcjonalnej sprawności całego systemu. W przypadku kiedy upgradowanie do najnowszej wersji oprogramowania MLC będzie wymuszało zakup nowego oprogramowania systemu zarządzania i weryfikacji Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, a decyzję o zakupie i dokonaniu upgradowania podejmie Zamawiający. | TAK |  |  |
| 28 | Szkolenia dla techników i fizyków prowadzone w języku polskim w miejscu instalacji zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia” | TAK |  |  |

* uwaga!

| Zaoferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymogi. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. |

………………………………………….

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej