ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

……………………………

# Nazwa  i  adres  Firmy

# Pieczątka firmowa i podpis osoby upoważnionej

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# „Wysokoenergetyczny akcelerator liniowy”

# Producent:

Model:

Kraj:

Rok produkcji:

| Parametr | Wymagania | Parametr oferowany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyrób oznakowany CE i zgodny z dokumentami dopuszczającymi urządzenie do obrotu zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. | TAK (załączyć) |  |  |
| 2. | Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X |
| 2.1. | Energie fotonowe 6 i 15 MV | TAK |  |  |
| 2.2. | Maksymalna wartość mocy dawki w trybie napromieniania dla wiązek fotonów 6MV, dla pełnego zakresu pól:  300 MU/min | TAK |  |  |
| 2.3. | Maksymalna wartość mocy dawki w trybie napromieniania dla wiązek fotonów 15MV, dla pełnego zakresu pól:  500 MU/min | TAK |  |  |
| 2.4. | Tryb niskiej mocy dawki dla energii 6MV i 15 MV: 50 MU/min | TAK |  |  |
| 2.5. | Kolimator wielolistkowy (MLC) | TAK |  |  |
| 2.6. | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y | TAK |  |  |
| 2.7. | Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora/ów MLC w polu terapeutycznym w izocentrum: 1 cm x 1 cm ÷ 40 cm x 40 cm | TAK |  |  |
| 2.8. | Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami:  0,5 cm | TAK |  |  |
| 2.9. | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: cm | TAK |  |  |
| 2.10. | Filtry klinowe - fizyczne lub zmotoryzowane | TAK |  |  |
| 2.11. | Zakres realizowanych kątów dla klinów fizycznych lub zmotoryzowanych co najmniej 15 ÷ 60 stopni | TAK |  |  |
| 3. | Parametry wiązek elektronowych |
| 3.1. | Energie wiązek elektronowych: 4MeV, 9MeV, 12MeV, 15MeV, 18MeV | TAK |  |  |
| 3.2. | Wielkość mocy dawki dla wiązek elektronów:  400 MU/min | TAK |  |  |
| 3.3. | Opcje terapii stacjonarnej | TAK |  |  |
| 3.4. | Zestaw aplikatorów dla wiązek elektronów w zakresie pól: 6 x 6cm – 25x25cm (min. 4 aplikatory) | TAK |  |  |
| 3.5. | Oferowany zestaw aplikatorów jest wyposażony w system do przygotowywania indywidualnych wylewek elektronowych | TAK |  |  |
| 4. | Parametry akceleratora |
| 4.1. | Odległość SAD = 100cm | TAK |  |  |
| 4.2. | Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum):  0.5cm | TAK |  |  |
| 4.3. | Średnica izocentrum mechanicznego:  2 mm | TAK |  |  |
| 4.4. | Zakres obrotu ramienia: 360 o (  180o ) | TAK |  |  |
| 4.5. | Dokładność obrotu ramienia: 0,5o | TAK |  |  |
| 4.6. | Dokładność obrotu kolimatora: 0,5o | TAK |  |  |
| 4.7. | System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych kompensowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia. | TAK |  |  |
| 4.8. | System symulacji świetlnej pola terapeutycznego | TAK |  |  |
| 4.9. | Optyczny wskaźnik odległości | TAK |  |  |
| 4.10. | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki | TAK |  |  |
| 4.11. | Komplet centratorów laserowych (szt. 3). | TAK |  |  |
| 4.12. | System monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo (kolor min. 3 kamery oraz 3 monitory) | TAK |  |  |
| 4.13. | Monitor LCD wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry wewnątrz bunkra terapeutycznego | TAK |  |  |
| 4.14. | Mechaniczny front pointer | TAK |  |  |
| 4.15. | Zestaw kodowanych tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych ( min 100 szt.) | TAK |  |  |
| 4.16. | Interfejs akceleratora do posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania MOSAIQ | TAK |  |  |
| 4.17. | Zintegrowana konsola akceleratora umożliwiająca ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych systemu zarządzania MOSAIQ | TAK |  |  |
| 5. | Stół terapeutyczny |
| 5.1. | Blat wykonany z włókna węglowego | TAK |  |  |
| 5.2. | Położenie stołu weryfikowane z konsoli akceleratora | TAK |  |  |
| 5.3. | Ruchy stołu sterowane elektrycznie oraz ręcznie | TAK |  |  |
| 5.4. | Położenie stołu przechowywane w systemie weryfikacji i zarządzania MOSAIQ i weryfikowane przez ten system | TAK |  |  |
| 5.5 | Ruch stołu minimum w 3 osiach | TAK |  |  |
| 5.6. | Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania | TAK |  |  |
| 6. | Portal elektroniczny |
| 6.1. | Detektor mocowany do ramienia akceleratora | TAK |  |  |
| 6.2. | Manualne sterowanie ruchem portalu z kasety sterującej portalem | TAK |  |  |
| 6.3. | Transfer obrazów: Przesyłanie wykonanych zdjęć protokołem DICOM RT Odbieranie obrazów portalowych i DRR, protokołem DICOM | TAK |  |  |
| 6.4. | Detekcja obrazu oparta o technologię amorficznego krzemu (aSi) | TAK |  |  |
| 6.5. | Integracja oferowanego portalowego systemu obrazowania z systemem weryfikacji i zarządzania MOSAIQ. Możliwość analizy obrazów na wszystkich stacjach systemu weryfikacji i zarządzania, bez konieczności uruchamiania aplikacji systemu obrazowania. | TAK |  |  |
| 7. | Wyposażenie akceleratora w zakresie systemu IGRT |
| 7.1. | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT jest integralnym elementem akceleratora, umożliwiające realizację funkcji „Image Guided Radiation Therapy” (IGRT) w oparciu o technologię Cone Beam CT. | TAK |  |  |
| 7.2. | Oferowana technologia IGRT oparta na technologii wiązki kilowoltowej do 150kV. | TAK |  |  |
| 7.3. | Oferowana technologia IGRT oparta na technologii wiązki kilowoltowej prostopadłej w stosunku do wiązki terapeutycznej | TAK |  |  |
| 7.4. | Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia technikę obrazowania poprzez zdjęcia planarne | TAK |  |  |
| 7.5. | Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia rekonstrukcję obrazu 3D. | TAK |  |  |
| 7.6. | System wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające: - rekonstrukcję obrazów Cone Beam CT (CBCT) - obliczanie właściwego położenia pacjenta w oparciu o badanie referencyjne CT i badanie wykonane w technologii CBCT. | TAK |  |  |
| 7.7. | System umożliwia eksport danych w standardzie DICOM - obrazy Cone Beam CT | TAK |  |  |
| 7.8. | Oferowana konfiguracja umożliwia realizację ruchów stołu terapeutycznego ze sterowni akceleratora. | TAK |  |  |
| 7.9. | Integracja oferowanego systemu obrazowania IGRT z systemem weryfikacji i zarządzania MOSAIQ. Możliwość analizy badania na stacji systemu weryfikacji i zarządzania, bez konieczności uruchamiania aplikacji systemu obrazowania. | TAK |  |  |
| 8. | Wyposażenie akceleratora w zakresie realizowanych technik leczenia |
| 8.1. | Akcelerator zapewnia realizację technik konformalnych | TAK |  |  |
| 8.2. | Akcelerator zapewnia realizację technik obrotowych | TAK |  |  |
| 8.3. | Akcelerator zapewnia realizację stacjonarnych technik IMRT (typu: step&shoot) | TAK |  |  |
| 8.4. | Akcelerator zapewnia realizację dynamicznych technik IMRT (typu sliding window) | TAK |  |  |
| 8.5. | System planowania leczenia zapewniający przygotowanie planów leczenia dla technik wymienionych w punktach 8.1 do 8.4. | TAK |  |  |
| 8.6. | System planowania leczenia dla technik wymienionych w punktach 8.1 do 8.4. zapewnia funkcjonalność automatycznego, segmentowego konturowania | TAK |  |  |
| 8.7. | Wyposażenie oferowanego akceleratora zawiera matrycę dozymetryczną zapewniającą wykonywanie weryfikacji dla planów leczenia wykonanych w stacjonarnej oraz dynamicznej technice IMRT | TAK |  |  |
| 8.8. | Wyposażenie dozymetryczne akceleratora zawiera komorę jonizacyjną typu MARKUS do kontroli wiązek elektronowych wraz z uchwytem do wykorzystywanego w Zakładzie Radioterapii analizatora pola | TAK |  |  |
| 9. | Zagadnienia ogólne |
| 9.1. | Oferent zapewnia upgrad’y do najnowszych wersji systemów w zakresie całego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji. | TAK |  |  |
| 9.2. | Oferujący zobowiązuje się do wykonania pomiarów dozymetrycznych oraz ich implementacji do oferowanego oraz istniejących systemów planowania leczenia dla oferowanego akceleratora | TAK |  |  |
| 9.3. | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny spełnia normy IEC w zakresie: przecieków promieniowania dokładności ustawień i odczytów kontrolowanych parametrów systemu dozymetrii wiązek terapeutycznych, w szczególności zainstalowanie dwóch niezależnych kanałów monitorowania dawki z uwzględnieniem korekcji ciśnienia i temperatury otoczenia; wyposażenia w mechanizmy blokujące i wskaźniki zapewniające właściwe działanie przyspieszacza | TAK |  |  |
| 9.4. | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny został wyprodukowany po 1.01.2009 | TAK |  |  |
| 9.5. | Szkolenia wdrożeniowe w miejscu instalacji, łącznie 30 dni, prowadzone w języku polskim przez specjalistów aplikacyjnych, autoryzowanych przez producenta sprzętu - obejmujące następujące zagadnienia: a) praktyczna realizacja procedur opartych o techniki terapii konformalnej, oraz statycznych i dynamicznych technik IMRT – od planu leczenia po realizację na akceleratorze b) praktyczna realizacja procedur weryfikacji poprawności radioterapii poprzez akwizycję i analizę obrazów portalowych oraz objętościowych (IGRT) | TAK |  |  |
| 9.6. | Szkolenia użytkowników poprzez udział w kursach na terenie Polski lub zagranicą w zakresie wdrażanej technologii: lekarze w liczbie 3 osób, fizycy w liczbie 4 osób, technicy w liczbie 4 osób - w wymiarze - 2 kursy szkoleniowe dla każdej z osób | TAK |  |  |
| 9.7. | Okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia- 36 miesiące | TAK |  |  |
| 9.8. | Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim | TAK |  |  |

| Wymagane dodatkowe wyposażenie – podlegające ocenie punktowej | Ocena punktowa | Wartość punktowa | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X |
|  | Tryb niskiej mocy dawki dla energii 6MV i 15 MV: ≤40 MU/min | TAK – 15 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
|  | Maksymalna oferowana moc dawki w trybie terapeutycznym dla wiązki X 6 MV | ( 500 MU/min – 2 pkt < 500MU/min - 0 pkt |  |  |
|  | Maksymalna oferowana moc dawki w trybie terapeutycznym dla wiązki X 15 MV | ( 600 MU/min – 2 pkt < 600MU/min - 0 pkt |  |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach nie wysuniętych ( podać wartość liczbową w cm) | > 15 cm – 4 pkt = 15 cm – 0 pkt |  |  |
|  | Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania (podać wartość liczbową w mm) | = 0mm -2pkt > 0mm – 0 pkt |  |  |
| 1.6. | Kolimator MLC oddzielny od kolimatora podstawowego - możliwość realizacji radioterapii bez kolimatora wielolistkowego na oferowanym akceleratorze w przypadku awarii kolimatora wielolistkowego (MLC) – ( TAK /NIE ) | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 1.7. | Zakres realizowanych kątów klinów mechanicznych lub zmotoryzowanych w zakresie 15( ÷ 60( co 5( co 2( co 1( | 0 pkt 5 pkt 10 pkt |  |  |
| 2. | Parametry akceleratora |
| 2.1. | Wolna przestrzeń wokół głowicy bez zamontowanego uchwytu akcesoriów | ≥ 45 cm - 10 pkt < 45 cm – 0 pkt |  |  |
| 2.2. | Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm | ( 2mm – 3 pkt > 2mm - 0 pkt |  |  |
| 3. | Portal elektroniczny |
| 3.1. | System portalowy zapewnia automatyczny zapis obrazu na dysku twardym komputera lub lokalizacji sieciowej | TAK – 3 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 4. | Wyposażenie akceleratora w zakresie systemu IGRT |
| 4.1. | Brak konieczności chowania lampy rtg i / lub detektora systemu IGRT w celu emisji megawoltowej wiązki tearpeutycznej TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 4.2. | Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia rekonstrukcję 3D w trakcie akwizycji | TAK – 2 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 4.3. | Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia funkcjonalność obrazowania typu fluoroskopowego w trakcie sesji leczenia. | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 5. | Wyposażenie akceleratora w zakresie realizowanych technik leczenia |
| 5.1. | Oferowany akcelerator zapewnia realizację dynamicznych technik kątowych z jednoczesną adaptacją kształtu pola oraz ruchu ramienia podczas emisji promieniowania | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 5.2. | Oferowany akcelerator zapewnia realizację dynamicznych technik kątowych zapewniających płynną zmianę mocy dawki podczas emisji promieniowania | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 5.3. | Oferowany akcelerator zapewnia płynną adaptację kąta kolimatora w trakcie realizowania technik dynamicznych. | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 5.4. | Czas napromieniania jednego pola terapeutycznego IMRT o min. 150 segmentach, przy założeniu 2 Gy dawki frakcyjnej | (30sek – 5 pkt >30sek - 0 pkt |  |  |
| 5.5. | Oferent dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje 2 dodatkowe stacje wraz z oprogramowaniem i licencjami do konturowania kompatybilne z posiadanym (Oncentra MasterPlan oraz XiO) i oferowanym systemem planowania leczenia. . | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |

……………………………………………….

Data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej