[image: image1.jpg]Szpital im. Stanislawa Leszczynskiego

UL.RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

htpp//: www.szpital.net.pl e-mail: szpital@szpital.net.pl

AL tel. 32/2511-761  fax. 32/2514-533

....................................

Szp.Leszcz/AT/ZL/ZP/GP/ (99 12011

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup rezonansu magnetycznego w ilosci 1 szt. w ramach
»Narodowego programu zwalczania choréb nowotworowych w zakresie zadania pn.: Zakup

aparatury diagnostycznej dla wezesnego wykrywania nowotwordw”
Nr sprawy: Szp. Leszcz./PN/21/11

Zamawiajacy — Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego informuje, ze wplynqu zapytania do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

Zapytanie nr 1
Dotyczy zatacznika Nr 2 do SWIZ, pkt IV.8

. Dedykowana wielokanatowa cewka sztywna, nadawczo-odbiorcza do badania stawu kolanowego
z wysokq rozdzielczosciq, pozwalajqca na akwizycje réwnolegle (typu SENSE, iPAT, ASSET -
zgodnie z nomenklaturq producenta). Tak; min 8 kanalow pomiarowych obrazujgcych

Jednoczesnie; Podac nazwe cewki, ilos¢ kanatow pomiarowych i nazwe technik réwnoleglych”

W przypadku si,lnépolowych rezonansOw magnetycznych nie ma potrzeby stosowania cewek
nadawczo-odbiorczych, nawet w przypadku badan spektroskopowych. Dodatkowo warto
nadmieni¢, ze systemy firmy Philips charakteryzuja si¢ najwyzsza homogenicznoscia pola
magnetycznego oraz najwyzsza dynamika sygnatu (SNR), co pozwala na wykonywanie

najwyzszej jakosci badan ortopedycznych bez stosowania cewek nadawczo-odbiorczych.

Czy Zamawiajacy zaakceptuje zaoferowanie odbiorczej cewki 8 kanatowej, przeznaczonej do

obrazowania réwnolegtego kolana?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza to jako rozwigzanie rownowazne.

Zapytanie nr 2
Dotyczy zatacznika Nr 2 do SWIZ, pkt IV.11

/ .




[image: image2.jpg]A

. Dedykowana cewka sztywna, nadawczo-odbiorcza do badania kostki lub elastyczna cewka

plachtowa o wymiarach pozwalajqcych na badanie kostki. Tak: Podac nazwe cewki”’

Analogicznie jak dla cewki do badania kolana. W przypadku silnopolowych rezonansow
magnetycznych nie ma potrzeby stosowania cewek nadawczo-odbiorczych, nawet w
przypadku badan spektroskopowych. Dodatkowo warto nadmienié, ze systemy firmy Philips
charakteryzuja si¢ najwyzsza homogenicznoscia pola magnetycznego, oraz najwyzsza
dynamika sygnatu (SNR) co pozwala na wykonywanie najwyzszej jakosci badan
ortopedycznych bez stosowania cewek nadawczo-odbiorczych.

Jednoczesnie pragniemy zwréci¢ uwage, ze dopuszczanie altemaiywy polegajacej na
oferowaniu cewki dedykowanej (nadawczo-odbiorczej) lub cewki elastycznej wskazuje, iz
Zamawiajacy nie sprecyzowal swoich potrzeb w jednoznaczny sposéb. Cewka dedykowana
sztywna wymagana jest w sytuacji, gdy oczekiwana jest najwyzsza jakos$¢ diagnostyczna i gdy
badania danej anatomii wykonywane sa rutynowo. Cewki elastyczne stanowia kompromis
polegajacy na rezygnacji z najwyzszej jakosci w celu ograniczenia kosztéw zakupu.

Stosowany jest glownie w sytuacji, gdy dane badanie wykonywane jest bardzo rzadko lub

dotyczy szczegoinych sytuacji (obrzek).

Czy Zamawiajacy sprecyzuje swoje wymagania i bedzie wymagat:
* zaoferowania odbiorczej cewki 8 kanalowej, przeznaczonej do obrazowania

rownolegtego stawu skokowego i stopy, lub/i

* zaoferowania elastycznej cewki (ptachtowej lub typu loop) pozwalajacej na badanie

kostki, z uzyciem technik obrazowania réwnolegtego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zapytanie nr 3

Dotyczy zatacznika Nr 2 do SWIZ, pkt VI.7.2

, Obrazowanie réwnolegle w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA,
GEM, ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta)”

Firma Philips jest tworca (w roku 2000) obu systemdw obrazowania réwnolegtego; zarowno
opartego na rekonstrukcji obrazéw, jak i na rekonstrukcji przestrzeni k. Testy kliniczne
przeprowadzone w jednostkach referencyjnych firmy Philips jednoznacznie wskazaty
przewage systemu obrazowania réwnoleglego w oparciu o rekonstrukcje obrazu. Jego
przewagi to: wysokie (do 16) maksymalne wspotczynniki przyépieszenia, mozliwosé

precyzyjnego ustawiania wartosci wspotezynnika przyspieszenia w zaleznosci od potrzeb (z




[image: image3.jpg]]

dokfadnoscia do jednej dziesiatej) oraz mozliwosé wykonywania wszystkich badan
klinicznych w oparciu o jeden algorytm obrazowania r()wnoleg%ego..Tym samym Philips
oferuje systemy rezonansu magnetycznego z obrazowaniem réwnoleglym SENSE,
pokrywajacym petny zakres badan klinicznych, z gwarancja najwyzszej jakosci i wydajnosci,
oraz spojnej 1 logicznej obstugi systemu (nie ma watpliwosci, ktéry algorytm ma byé

stosowany dla danej aplikacji).

Czy majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy odstapi od wymogu oferowania dodatkowego
algorytmu obrazowania rownolegtego, opartego na rekonstrukcji przestrzeni k?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zapytanie nr 4
Dotyczy zatacznika Nr 2 do SWIZ, pkt VII1.2.2
» Max wspdlczynnik Echo Planar Imaging (EPI), > 256; Poda¢ wartosé.”

Wartos¢ wspolczynnika EPI podawana jest w zaleznosei od producentéw od zera badz od
Jednosci i w zwiazku z tym mimo takiej samej liczby dostgpnych nastaw (256) dla niektorych

producentow maksymalna warto$¢ wspdtczynnika EPI wynosi 255, a dla innych 256.

Czy majac na uwadze fakt, ze wszyscy producenci w tym zakresie oferuja doktadnie takie
same mozliwosci Zamawiajacy dopusci zaoferowanie sytemu o maksymalnej wartosci
wspotczynnika EP1 wynoszacej 2557

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie sytemu o maksymalnej wartosci  wspéfczynnika EPI

wynoszacej 255.

Zapytanie nr 5
Dotyczy zatacznika Nr 2 do SWIZ, pkt XI.1.4

»S2ybkosé rekonstrukcji obrazu w matrycy 256 x 256 przy petnym FoV, > 2000 obrazéw na
sekunde”

Szybkie rekonstrukcje sa istotne w przypadku badan kardiologicznych i fMRI, gdzie
generowana jest bardzo duza ilo$¢ obrazéw (do kilkunastu tysigcy na eksperyment). W
przypadku niniejszego postgpowania nie ma wymagan oferowania pakietéw kardiologicznego
1 fMRL

Czy w zwiazku z tym Zamawiajacy zaakceptuje zaoferowanie rekonstruktora o szybkosci

1300 obrazbw na sekundg w matrycy 256x256 i przy pelnym FOV?

U
///N T




[image: image4.jpg]Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zapytanie nr 6
Dotyczy zatacznika Nr 2 do SWIZ, pkt IV.13

»Dedykowana wiclokanalowa cewka do badania piersi pozwalajqca na akwizycje rownolegle (typu
SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturq producenta) kompatybilna ze spektroskopiq. Tak;

min. 8 kanaly pomiarowe obrazujqce jednoczesnie; Poda¢ nazwe cewki i nazwe technik

rownoleglych”

W ofercie firmy Philips dostgpne sa obecnie trzy cewki do badan mammograficznych, oraz
dedykowany stot mammograficzny z opcja przygotowywania pacjentki poza pomieszczeniem
MR i wykonywania biopsji pod kontrola MR. Jest to obecnie najbardziej rozbudowana oferta
przeznaczona dla osrodkéw zajmujacych si¢ mammografia w rezonansie. Dysponujemy
rowniez wiodacym w Europie osrodkiem szkoleniowym dla biopsji pod kontrola MRI (Szpital
Sw. Jana w Brugii, Belgia). Oferowane przez firme Philips cewki to 4- i 7-kanatowa
dedykowane do obrazowania i biopsji pod kontrola MR oraz 16 kanatowa do najwyzszej
Jjakosci obrazowania. Wedtug wymogéw SIWZ zmuszeni jeste$my do zaoferowania cewki 16

kanatowej, niemniej chcielibySmy zwrdcié uwage na ograniczenie polegajace na braku
) )

mozliwosci wykonywania biopsji.

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie cewki 7 kanalowej, pozwalajacej na akwizycje
rownolegte i wprowadzi wymog oferowania cewki mammograficznej kompatybilnej z
oferowanymi na rynku systemami do biopsji pod kontrola MR?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza cewke do badania piersi 7 kanatowa z mozliwoscia wykonywania biops;ji

kompatybilng ze spektroskopia. Zamawiajacy nie wprowadza wymogu dotyczacego kompatybilnosci

powyzszej cewki z systemami do biopsji pod kontrola MR.

Zapytanie nr 7
Dotyczy zatacznika Nr 2 do SWIZ, pkt IV.611V.7

. Wielokanalowa cewka typu array lub kombinacja cewek typu array do badania klatki piersiowej
lub jamy brzusznej posiadajaca pozwalajgca na akwizycje réwnolegle catego obiektu (typu SENSE,
IPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturq producenta). Tak; min 8 kanaléw pomiarowych
obrazujqcych jednoczesnie; Podaé nazwe zaoferowanej cewki lub kombinacji cewek, ilos¢ kanaloéw

pomiaroquh i nuzwe technik réwnoleglych.”




[image: image5.jpg]., Wielokanalowa cewka typu array lub kombinacja cewek typu array do badania jamy brzusznej
i miednicy w zakresie co najmniej 48 cm w osi wzdluznej obiektu, pozwalajgca na akwizycje
rownolegte catego obiektu (typu SENSE, iPAT, ASSET — zgodnie z nomenklaturq producenta). Tak;
min 8 kanatéw pomiarowych obrazujqcych jednoczesnie; Podaé nazwe cewki lub kombinacji cewek

i nazwe technik rownoleglych”

Zamawiajacy jest  zainteresowany zakupem systemu 16-kanatlowego. Badania klatki
piersiowej i jamy brzusznej sa, ze wzgledu na profil Zamawiajacego, niezwykle istotne
(badania onkologiczne), a jednoczesnie sa jednymi z najbardziej wymagajacych i trudnych
badan ze wzgledu na duzy obszar obrazowania i ruchomosé organéw (puls, oddech). Tym
samym niezwykle istotne jest posiadanie jak najlepszych cewek do tego rodzaju obrazowania.

Optymalnym wyborem z pewnoscia sa cewki wykorzystujace w 100% mozliwosci systemu

RF, to znaczy ilos¢ kanatow.

Czy Zamawiajacy wprowadzi wymodg oferowania cewek minimum 16 kanatowych,
przeznaczonych do obrazowania klatki piersiowej i jamy brzusznej w zakresie minimum 48
cm w osi wzdluznej obiektu, przy wykorzystaniu obrazowania réwnolegtego w catym
badanym obiekcie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikagji istotnych warunkéw zamdwienia.

Zapytanie nr 8
Dotyczy zatacznika Nr 2 do SWIZ, pkt IV.10

» Dedykowana wielokanalowa cewka sztywna do badania nadgarstka pozwalajqca na akwizycje
réwnolegle (typu SENSE, iPAT, ASSET — zgodnie z nomenklaturq producenta) lub elastyczna
cewka plachtowa o wymiarach pozwalajqcych na badanie nadgarstka, pozwalajqca na akwizycje
rownolegle (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturq producenta) calego obiektu. Tak;

min. 4 kanaly pomiarowe obrazujgce jednoczesnie; Podaé nazwe cewki i i nazwe technik

rownoleglych.”

Mamy tu do czynienia z analogiczng sytuacja jak dla cewki do badania stopy. Wymagania
Zamawiajacego nie sa jednoznaczne i nie obejmuja calosci zagadnienia. Do badania
nadgarstka pacjent moze by¢ ukfadany w dwéch pozycjach: tzw. supermena (z reka nad
glowa) lub z reka spoczywajaca wzdiuz ciata. Pierwsza pozycja jest bardzo niewygodna i
trudno w niej wytrzymaé bez ruchu nawet zdrowej, mtodej osobie. Tym samym, w przypadku
0s6b chorych czy starszych, skutkiem mimowolnych ruchéw pacjenta s artefakty wplywajace

negatywnie na jakos¢ obrazowania. Alternatywa, ze wszech miar pozadana, jest utozenie

L




[image: image6.jpg]pacjenta z reka wzdtuz ciata. Koniecznoscia jest rowniez maksymalne skrocenie badania przez
stosowanie cewek kompatybilnych z obrazowaniem réwnolegtym.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywne stosowanie cewki dedykowanej, i elastycznej, co ma
znaczacy wplyw na jakos¢ badan i ceng systemu (analogicznie jak dla cewki do badania

stopy).

W zwiazku z tym prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajacy sprecyzuje swoje wymagania |
bedzie wymagat:
e zaoferowania odbiorczej cewki 8 kanalowej, przeznaczonej do obrazowania

réwnoleglego nadgarstka w pozycji pacjenta z rgka lezaca wzdtuz ciata, lub/i

e zaoferowania elastycznej cewki (ptachtowej lub typu loop) pozwalajacej na badanie
nadgarstka w pozycji pacjenta z reka lezaca wzdiuz ciata, z uzyciem technik obrazowania

rownoleglego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikagji istotnych warunkOw zamowienia.:

l2k. med” Wtodzimierz Migacz




