[image: image1.jpg]Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego
UL RACIBORSKA 26, 40-074 KA T O WICE

T http/l: www.szpital. net.pl e-mail: szpital@szpital. net.p/
T— Tel. 32 2511-761 Fax. 32 2514-533
e e el i o
Szp.Leszcz. /AT/ZL/ZP/RI/ 74 2/ 11 Katowice dnia .”0.4/.-..05.2011r.

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup rezonansu magnetycznego w ilosci 1 szt. w ramach

.Narodowego programu zwalczania choréb nowotworowych w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury
diagnostycznej dla wezesnego wykrywania nowotworéw”
Nr sprawy: Szp. Leszcz./PN/21/11

Zamawiajacy — Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego w Katowicach informuje, ze wplynely pytania
do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Zapytanie nr 1 — Dotyczy zalgcznika Nr 2 do SWIZ, pkt IV.11

~Dedykowana cewka sztywna, nadawczo-odbiorcza do badania kostki lub elastyczna cewka plachtowa
o wymiarach pozwalajacych na badanie kostki. Tak; Poda¢ nazwe cewki”

W' przypadku silnopolowych rezonanséw magnetycznych nie ma potrzeby stosowania cewek
nadawczo-odbiorczych, nawet w przypadku badan spektroskopowych. Dodatkowo warto nadmienic,
z¢ systemy firmy Philips charakteryzuja sie najwyzsza homogenicznoscia pola magnetycznego, oraz
najwyzszg dynamika sygnatu (SNR) co pozwala na wykonywanie najwyzszej jakosci badan
ortopedycznych bez stosowania cewek nadawczo-odbiorczych.

(Czy Zamawiajacy zaakceptuje zaoferowanie dedykowanej, odbiorczej cewki sztywnej do badania
kostki lub elastycznej cewki typu loop o wymiarach pozwalajacych na badanie kostki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza taka mozliwosg.

Zapytanie nr 2 - Dotyczy zalacznika Nr 2 do SWIZ, pkt V1.7.2

Obrazowanie réwnolegle w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM,
ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta)”

Obrazowanie réwnoleglte w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k nie wnosza

zadnych dodatkowych funkeji oraz mozliwosci, ktérych by nie realizowato obrazowanie rownolegte
oparte na algorytmie rekonstrukcji obrazéw.

Obrazowanie réwnolegte w oparciu o algorytm na bazie rekonstrukcji obrazéw (SENSE) jest

nowoczesniejsze i zdecydowanie bardziej zaawansowane niz obrazowanie réwnolegle w oparciu
0 algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k.

Maksymalny wspotczynnik przyspieszenia (do 16), mozliwos¢ precyzyjnego ustawiania wartosci
wspolczynnika przyspieszenia w zaleznosci od potrzeb (z doktadnosécia do jednej dziesiatej) oraz
mozliwos¢ wykonywania wszystkich badan klinicznych w oparciu o jeden algorytm obrazowania

rownoleglego jednoznacznie wskazuje na wartogé i przewage obrazowania rownoleglego opartego
o algorytm na bazie rekonstrukeji obrazu.

Firma Philips jest tworcg obu systemow (rekonstrukcja przestrzeni, rekonstrukcja obrazéw), jednak
w drodze rozwoju technologicznego rezonansu magnetycznego, firma Philips odstapita juz
od oferowania opcji obrazowania rownoleglego opartego o algorytm rekonstrukcji przestrzeni k,
oferujac swoim uzytkownikom dostgp do nowoczesniejszego rozwiazania, tj. systemu rezonansu
magnetycznego z obrazowaniem réwnoleglym SENSE, pokrywajacym pelny zakres badan
klinicznych, z gwarancja najwyzszej jakosci i wydajnosci oraz spojnej i logicznej obstugi systemu.

/ e T | 9/\// M[/L/ L




[image: image2.jpg]zadnej dodatkowej wartosci diagnostyczne;.

Czy majac na uwadze powyzsze fakty Zamawiajacy odstapi od wymogu oferowania algorytmu
obrazowania rownolegtego, opartego na rekonstrukcji przestrzeni k?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé obrazowania rownoleglego bez narzucania metody rekonstrukc;ji.

Zapytanie nr 3 — Dotyczy zalgcznika Nr 2 do SWIZ, pkt XI.1.4

..Szybkos¢ rekonstrukcji obrazu w matrycy 256 x 256 przy pelnym FoV, > 2000 obrazéw na sekunde”
Firma Philips nie dysponuje rekonstruktorem wymaganym przez Zamawiajacego.

Rozwigzania firmy Philips zapewniaja szybkos¢ rekonstrukcji obrazu w matrycy 256 x 256 przy
peinym FoV na poziomie 1300 obrazéw na sekunde.

Badania i doswiadczenie wielu osrodkow diagnostycznych na calym $wiecie jednoznacznie
udowadniaja, ze oferowana szybkos¢ rekonstrukcji 1300 obrazow na sekundg nie powoduje
spowolnienia rekonstrukcji i zapewnia uzyskanie badania o najwyzszej jakosci diagnostycznej.

Czy w zwiazku z tym Zamawiajacy zaakceptuje zaoferowanie rekonstruktora o szybkosci 1300
obrazow 256x256 na sekunde przy pelnym FOV?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 4 — Dotyczy zalacznika Nr 2 do SWIZ, pkt IV.10

»Dedykowana wielokanatowa cewka sztywna do badania nadgarstka pozwalajaca na akwizycje rownolegle
(typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturg producenta) lub elastyczna cewka plachtowa
o wymiarach pozwalajacych na badanie nadgarstka, pozwalajaca na akwizycje réwnolegle (typu SENSE,
IPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturg producenta) calego obiektu. Tak: min. 4 kanaty pomiarowe
obrazujace jednoczesnie; Podaé nazwe cewki i i nazwe technik réwnolegtych.”

Czy Zamawiajacy zaakceptuje zaoferowanie odbiorczej cewki 8 kanatowej, przeznaczone;j
do obrazowania réwnolegltego nadgarstka w pozycji pacjenta z reka lezaca wzdhuz ciata, lub
clastycznej cewki (plachtowej lub typu loop) pozwalajacej na badanie nadgarstka w pozycji pacjenta
2 reka lezaca wzdtuz ciala, z uzyciem technik obrazowania rownoleglego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza cewke elastyczna (ptachtowa typu loop) na badanie nadgarstka w pozycji pacjenta
z rekq lezaca wzdhuz ciata z uzyciem technik obrazowania rownoleglego.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiajacy przygotuje we wlasnym zakresie droge transportowa do wprowadzenia urzadzen
rezonansu magnetycznego, a wigc Otwor transportowy w $cianie zewnetrznej, przepusty w $ciankach
dzialowych (lub nie zabudowywanie $cianek na czas transportu), oraz wzmocnienie posadzki wzdhuz drogi
transportowej az do miejsca posadowienia magnesu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przygotuje we wiasnym zakresie droge transportowg do wprowadzenia urzadzen rezonansu
magnetycznego, a wige otwor transportowy w scianie zewngtrznej, przepusty w sciankach dziatowych (lub

nie zabudowywanie scianek na czas transportu), oraz wzmocnienie posadzki wzdhuz drogi transportowej
az do miejsca posadowienia magnesu.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiajacy przygotuje we wlasnym zakresie wzmocnienie fundamentu pod aparat RM
wg wytyeznych producenta sprzetu wraz z niezbgdnymi duktami kablowymi?
Odpowiedz:

Zamawiajacy przygotuje we wiasnym zakresie wzmocnienie fundamentu pod aparat RM wg wytycznych
producenta sprzgtu wraz z niezbednymi duktami kablowymi.

f@/\ L%Q( Oy -




[image: image3.jpg]Zapytanie nr 7

Czy Zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie przytaczy elektrycznych do aparatu RM, tzn. doprowadzi
przewody z rozdzielni glownej do pomieszczenia technicznego oraz zakonczy je w tablicy rozdzielczej
Z wyposazeniem zgodnym z wytycznymi producenta sprzetu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie przylacze elektryczne do aparatu RM.tzn. doprowadzi
przewody z rozdzielni gtéwnej do pomieszczenia technicznego oraz zakonczy je w tablicy rozdzielczej
Z wyposazeniem zgodnym z wytycznymi producenta sprzetu

Zapytanie nr 8

Czy Zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie cata, kompletna instalacje wody lodowej na potrzeby RM,
zgodnie z wytycznymi producenta? Chodzi tutaj o agregat wody lodowej, pompg, wymiennik ciepla,
oprzyrzadowanie pomiarowe, uklad awaryjnego zasilania woda wodociagowa, orurowanie etc.

Odpowiedz:
Wykonawca wykona i podlaczy we wilasnym zakresie cata, kompletna instalacje wody lodowej na potrzeby
RM, zgodnie z wytycznymi producenta.

Zapytanie nr 9

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przewiduje doprowadzenia gazoéw medycznych do klatki Faraday’a.

Zapytanie nr 10
Czy Zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie kompletng klatke Faraday’a wedlug wytycznych
producenta rezonansu magnetycznego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie kompletna klatke Faraday’a wedtug wytycznych producenta
rezonansu magnetycznego.

Zapytanie nr 11

Czy wykonanie instalacji wentylacji/klimatyzacji w pracowni RM jest po stronie Zamawiajacego, czy
Wykonawcy? Jesli po stronie Wykonawey, czy maja by¢ zastosowane autonomiczne systemy Klima-went,
czy tez nalezy si¢ podtaczy¢ do systeméw (centrali) ogdlno szpitalnych?

Odpowiedz:

Wykonanie instalacji wentylacj Vklimatyzacji w pracowni RM wedhug wytycznych producenta rezonansu
magnetycznego jest po stronie Wykonawcy przy zastosowaniu autonomicznych systeméw.

Zapytanie nr 12

Czy wykonanie instalacji alarmowej, teletechniczne;j, elektrycznej niskopradowej (uzytkowej) oraz p-poz.
w pracowni RM jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz:

Wykonanie instalacji alarmowej, teletechnicznej, elektrycznej niskopradowej (uzytkowej) oraz p-poz.
w pracowni RM wedhug wytycznych producenta rezonansu magnetycznego jest po stronie Zamawiajacego.

Zapytanie nr 13

Czy wykonczenie pomieszczen pracowni RM (malowanie $cian, wykladzina podlogowa, oswietlenie,
stolarka, wyposazenie itd.) jest po stronie Zamawiajacego?

Odpowiedz:
Wykonczenie pomieszczen pracowni RM (malowanie $cian, wykladzina podtogowa, oswietlenie, stolarka,

wyposazenie itd.) wedtug wytycznych  producenta rezonansu magnetycznego jest po  stronie
Zamawiajacego.

AN

/ e % . %% &




[image: image4.jpg]Zapytanie nr 14
Czy projekt i wykonanie rury quenchowej jest po stronie Zamawiajacego?
Odpowiedz:

Projekt i wykonanie rury quenchowej wedtug wytycznych producenta rezonansu magnetycznego jest
po stronie Zamawiajacego

Zapytanie nr 15

Czy zasilacz ups ma w przypadku zaniku zasilania umozliwi¢ dalsze prowadzenie badania, czy tylko
zabezpieczy¢ konsole operatorska?

Odpowiedz:
Zasilacz ups ma w przypadku zaniku zasilania zabezpieczy¢ konsole operatorska

Zapytanie nr 16
Czy Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczenia pomocniczego do sktadowania czesci sprzetu
(skrzyn w trakcie jego instalacji)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczenia pomocniczego do sktadowania czeici sprzetu
(skrzyn w trakcie jego instalacji).

Zapytanie nr 17
Czy wskazane pomieszczenie bedzie zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych?

Odpowiedz:
Zabezpieczenie pomieszczenia przed dostepem os6b niepowotanych jest po stronie wykonawcy

Zapytanie nr 18

Czy Zamawiajacy posiada ubezpieczenie od kradziezy/uszkodzen znajdujacych sie w szpitalu? Jest

to potrzebne do okreslenia czy jest potrzebne dodatkowe ubezpieczenie przedmiotu dostawy podczas
przechowywania i instalacji w miejscu dostawy/instalac;ji?

Odpowiedz:
Przedmiot dostawy podczas przechowywania i instalacji w miejscu dostawy/instalacji wykonawca
ubezpiecza we wlasnym zakresie.

Zapytanie nr 19
Czy szpital zapewni facze internetowe do zdalnego serwisu dla systemow MR?

Odpowiedz:
Szpital zapewni facze internetowe do zdalnego serwisu dla systemow MR.

Zapytanie nr 20

Czy Szpital udostgpni dokumentacje w postaci rzutu poziomego oraz przekroju pomieszczen pracowni
RM?

Odpowiedz:

Szpital udostepni dokumentacje w postaci rzutu poziomego oraz przekroju pomieszczen pracowni RM
wykonawcy wybranemu w przetargu

Zapytanie nr 21 - Dotyczy Przedmiotu zaméwienia [str. 112 SIWZ (Szp. Leszcz / PN/ 21/2011)]
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zaméwienia nie zawiera klatki Faraday’a, klimatyzacji, systemu
wentylacji oraz uktadu wody lodowej.

Odpowiedz:

Stanowisko Zamawiajgcego zawarte jest w odpowiedzi na pytanie 8, 10, 11

Zapytanie nr 22 — Dotyczy Oceny ofert (str. 8 i 9 SIWZ (Szp. Leszcz / PN/ 21/2011)

Rozumiemy, ze Zamawiajacy pragnie podpisa¢ 2-letnia umowe dotyczaca pelnego serwisu
pogwarancyjnego w mozliwie najnizszej cenie. Niemniej ustalenie w pkt. 5 (Cena brutto za 2 letni serwis
pogwarancyjnych) Wagi kryterium réwnej az 49% moze spowodowac, iz Zamawiajacy zakupi najdrozszy

/ s < Wy, 4





[image: image5.jpg]system rezonansu magnetycznego przy minimalnej cenie 2 letniego serwisu pogwarancyjnego. Cena
serwisu pogwarancyjnego jest nieporownywalnie nizsza od ceny rezonansu magnetycznego. Czy
w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zgodzi sie na obnizenie Wagi kryterium w pkt. 5 (Cena brutto za 2
letni serwis pogwarancyjnych) do 19% przy jednoczesnym podwyzszeniu Wagi kryterium w pkt. 1 (Cena
brutto za zakup rezonansu magnetycznego zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do SIWZ — pkt od I do XII)
do 73%?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Zapytanie nr 23 — Dotyczy pkt. V (Pozycjonowanie i nadzér pacjenta) Wymagan granicznych
zalgeznika nr 2 do SIWZ (Szp. Leszez / PN/ 21/2011)

Bardzo istotne dla bezpieczenstwa pacjenta jest posiadanie w systemie rezonansu magnetycznego funkcji
odlaczalnego stofu lub rozwiazania réwnowaznego (np. funkcja Removable Table and Troley)
umozliwiajacej przygotowanie pacjenta w ciezkim stanie (lezacy) do badania poza pomieszczeniem
magnesu oraz awaryjng ewakuacje¢ pacjenta (procedura mozliwa do wykonania przy zaniku zasilania
elektrycznego).Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zgodzi si¢ wprowadzi¢ dodatkowy wymég
w pkt. V:

..10. Podstawowy stét aparatu MR odtaczalny od aparatu lub rozwiazanie rownowazne (np. funkcja
Removable Table and Troley) umozliwiajace przygotowanie pacjenta w cigzkim stanie (lezacy) do badania
poza pomieszczeniem magnesu oraz awaryjna ewakuacj¢ pacjenta (procedura mozliwa do wykonania przy
zaniku zasilania elektrycznego)”

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza odlaczalny stot lub rozwiazanie rownowazne.

Zapytanie nr 24 — Dotyczy pkt. V1.6.2.3. oraz pkt. VL.6.2.4. (Aplikacje Kliniczne) Wymagan
granicznych zalacznika nr 2 do SIWZ (Szp. Leszcz / PN/ 21/2011):

Pkt. V1.6.2.3. ,,Spektroskopia piersi — dedykowane oprogramowanie inne niz zaoferowane w punktach: 7.1.
Tl T2 7242

Pkt. V1.6.2.4. , Spektroskopia prostaty — dedykowane oprogramowanie inne niz zaoferowane w punktach:
t1,121,722,723"

Prawdopodobnie w punktach V1.6.2.3. oraz V1.6.2.4. wystapita oczywista omytka edycyjna w numeracji
wymienionych podpunktéw czyli ,,7.1,7.2.1.,722., 724 oraz sl Tk by Tl 7237 Wigkszosé
z tych podpunktéw nie wystepuje w zataczniku nr 2 do SIWZ natomiast caly pkt. VL.7. dotyczy
obrazowania réwnoleglego. Prosimy o wyjasnienie czy punkty VI.6.2.3. oraz V1.6.2.4. nie powinny odnosi¢
si¢ do innych podpunktéw dotyczacych spektroskopii protonowej i w zwiazku z tym mie¢ nastepujaca trescé:

Pkt. V1.6.2.3. ,Spektroskopia piersi — dedykowane oprogramowanie inne niz zaoferowane w punktach: 6.1.,
6.2.1,622.,624.

Pkt. V1.6.2.4. , Spektroskopia prostaty — dedykowane oprogramowanie inne niz zaoferowane w punktach:
6.1,6.2.1,622,623.”

Odpowiedz:

Zaistniata pomytka w numeracji.

Winno byé¢:

Pl;t VI6.2.3 ,spektroskopia piersi” - dedykowane oprogramowanie inne niz zaoferowane w punktach 6.1,
6.2.1, 6.2.2, 6.2.4

Pkt VI 6.2.4 | spektroskopia prostaty” - dedykowane oprogramowanie inne niz zaoferowane w punktach
6.1, 62.1, 622 623

4

Zapytanie nr 25 — Dotyczy pkt. VIII (Parametry obrazowania / parametry sekwencji) Wymagan
granicznych zalgcznika nr 2 do SIWZ, (Szp. Leszez / PN/ 21/2011)

Rozumiemy, ze zamawiajacy jest zainteresowany zakupem systemu MR o jak najlepszych parametrach
technicznych w swojej klasie. Bardzo istotne 54 parametry sekwencji okre$lajace miedzy innymi minimalne

czasy TE i TR oraz minimalnego odstepu echa (dla sekwencji typu EPI), co przeklada si¢ na wigksza

szybkos¢ sekwencji oraz jakog¢ wykonywanych badan. Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy
zgodzi si¢ wprowadzié¢ dodatkowe wymogi w pkt. VIII ;

/\ i |
G2 5





[image: image6.jpg]ms; Poda¢ wartog¢”

»2.4. Min czas echa (TE) dla sekwencji Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (matryca 256 x 256) <4 ms;
Poda¢ wartog¢”

»2.5. Min czas repetycji (TR) dla sekwencji EPI (matryca 256 x 256) < 10 ms; Poda¢ wartog¢”

»2.6. Min czas echa (TE) dla sekwencji EPI (matryca 256 x 256) <2,5 ms; Podaé wartos¢”

..2.7. Min odstep echa (ESP-echo spacing) dla sekwencji EPI (matryca 256 x 256) < 0,7 ms; Podaé wartog¢”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STIWZ.

Zapytanie nr 26 — Dotyczy pkt. XI1.3.12. [Konsola lekarska multimodalna (2 sztuki)] Wymagan
granicznych zalgeznika nr 2 do SIWZ, (Szp. Leszcz / PN/ 21/2011):

»Zdalna, jednoczasowa praca w ww. aplikacjach, dla co najmniej 4 uzytkownikow z réwnoczesnym
zachowaniem pracy stacj onarnej wraz z integracja z systemem RIS”.

aplikacji) oraz trzem uzytkownikom na zdalng prace w ograniczonym zakresie (dostep do wszystkich
danych oraz aplikacji MIP/MPR)?

Lub jako druga opcja:

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ rozwiazanie polegajace na dostawie dwéch konsoli lekarskich stacjonarnych

spetniajacych wymagania punktu XII oraz aby spetni¢ wymég punktu XII.3.12. »Zdalna, jednoczasowa

Dostawg 4 stacji ,,mobilnych” opartych na laptopach o duzej mocy, dodatkowym monitorem oraz
oprogramowaniem diagnostycznym w Jjezyku polskim zarejestrowanym w klasie wyroboéw medycznych Ila
pozwalajacych na opis badan CT, MR oraz innych modality?

Dodatkowe stacje, ktore chcemy  zaproponowaé pracuja w Srodowisku 64 bitowym i pozwalaja

Zapytanie nr 27 - Dotyczy pkt. XII.3.12. [Konsola lekarska multimodalna (2 sztuki)] Wymagan
granicznych zalgeznika nr 2 do SIWZ, (Szp. Leszez / PN/ 21/2011):

pkt. XIL.3.12. ,,Zabezpieczenie UPS na min. 30 minut”

Prosimy o potwierdzenie, ze zabezpieczenie UPS na min. 30 minut dotyczy tylko 2 konsoli lekarskich
multimodalnych a nie systemu MR.




[image: image7.jpg]Z
Magnetycznego) Wymagan granicznych zalgcznika nr 2 do SIWZ (Szp. Leszcz / PN/ 21/2011):
pkt. XIIL5. , Niemagnetyczna lezanka do transportu chorych lezacych z oddziatéw”

System rezonansu magnetycznego firmy GE posiada catkowicie odlaczalny i mobilny stét pacjenta, ktory
umozliwia utozenie i przygotowanie pacjenta w ciezkim stanie (lezacy) do badania poza pomieszczeniem
magnesu. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢, aby w takim przypadku nie bylo konieczne zaoferowanie
niemagnetycznej lezanki do transportu chorych lezacych z oddziatéw?

Odpowiedz:

dokonuje modyfikacji tresci Zakacznika nr 2 do STWZ w pkt XIII.5.

Zapytanie nr 29 — W nawigzaniu do przedmiotowego postgpowania prosimy o odpowiedz
na nastepujgce pytania dotyczace wzoru umowy ( zalgeznik nr 5 do SIWZ):

Prosimy o modyfikacie §1 ust.6. ust 7 ust.10 i ust.12 w nastepujacy sposéb:

§1(...)Zakup rezonansu obejmuje réwniez:

6. szkolenia i instruktaz:

a) szkolenie aplikacyjne dla 6 technikéw i 6 lekarzy w siedzibie Zamawiajacego lub w osrodkach
referencyjnych w kraju, minimum po 10 h,,

b) szkolenie dla lekarzy z zakresu obrazowania MRI w osrodkach referencyjnych w kraju dla
minimum 6 oséb po 10 h,

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy siwz i jednoczesnie wyjasnia, ze Wykonawca pokrywa koszty dojazdu
na szkolenia odbywajace sie poza siedzibg Zamawiajacego.

7. przekazanie Zamawiajacemu niezbednych danych, dokumentdéw, testow w celu uzyskania przez
Zamawiajacego niezbednych zezwolen na uzytkowanie rezonansu magnetycznego. (...)
(Wyjasnienie: Wykonawca nie moze w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uzyska¢ zezwolen

W uzyskaniu tych dokumentéw.)

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ i zobowiazuje sie do wspélpracy z Wykonawca w zakresie
uzyskania zezwolen.

12. serwis gwarancyjny, w ramach ktérego Wykonawca Zapewnia w cenie oferty:
a) przeglady serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta
b) naprawe i wymiang czesci na fabrycznie nowe za wyjatkiem  sytuacji, kiedy awaria

¢) opieke aplikacyjna w czasie uzytkowania urzadzenia na zadanie Zamawiajacego z czasem

d) wszystkie naprawy, przeglady, konserwacje wraz z Czgsclami zamiennymi i materiatami
potrzebnymi do ich wykonania,

€) uzupelnianie, wymiana materialow zus alnych / w tym helu / w zakresie niezbednym
do prawidlowe;j eksploatacji urzadzenia,

f) upgrade update oprogramowania w czasie trwania okresy gwarancji , ée-ﬂaj-nemeﬁveﬁj.h

g) przedtuzenie gwarancji o czas niesprawnosci urzadzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

h) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystapienie do dziatan haprawczych max.48 godzin




[image: image8.jpg]Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 30 — Prosimy o modyfikacje §2 ust.3 w nastepujacy sposéb:
§2(...)
3.Wynagrodzenie ustalone w ust. ] pkt a, b, ¢, d jest niezmienne do zakonczenia realizacji umowy,

z zastrzezeniem mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia przez Wykonawce prac
dodatkowych oraz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 31 — Prosimy o modyfikacje §5 ust.3 w nastgpujacy sposob:
§5(...)
3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w cenie oferty:
a) przeglady serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
b) naprawg i wymiang czgsci na fabrycznie nowe za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria
spowodowana jest:
b.1) nieprawidtowa eksploatacja urzadzenia,
b.2) ingerencja w sprzet przez 0soby nieautoryzowane/nieupowaznione przez Wykonawce
b.3)wypadkiem losowym, powodujacym zniszczenie lub uszkodzenie sprzetu
¢) opieke aplikacyjna w czasie uzytkowania urzadzenia na zadanie Zamawiajacego z czasem
reakcji do 2 dni roboczych od potwierdzenia przyjecia zgloszenia w okresie gwarancji, ,
d) wszystkie naprawy, przeglady, konserwacje wraz z czgsciami zamiennymi i materiatami
potrzebnymi do ich wykonania,

e) uzupelnianie, wymiana materialow zuzywalnych / w tym helu / w zakresie niezbgdnym
do prawidlowej eksploatacji urzadzenia,
f) upgrade update oprogramowania w czasie trwania okresu gwarancji , do-najnowszej-wers;
g) przedtuzenie gwarancji o czas niesprawnosci urzadzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,
h) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystapienie do dziatan naprawczych max.48 godzin
od potwierdzenia przyjecia zgloszenia awarii dokonanego faksem (dotyczy dni roboczych).
Odpowiedz: A
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji §5 ust.3 w nastgpujacy sposob:
§5(...)
3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w cenie oferty:
a) przeglady serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
b) naprawe i wymiane czesci na fabrycznie nowe za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria
spowodowana jest:
- nieprawidtowa eksploatacja urzadzen,
- ingerencja w sprzet przez osoby nieautoryzowane/nieupowaznione przez Wykonawce,
- uszkodzeniem, zniszczeniem w tym zdarzeniem typu pozar, zalaniem, katastrofa budowlana,
dewastacja w wyniku wlamania,
c) opieke aplikacyjna w czasie uzytkowania urzadzenia na zadanie Zamawiajacego z czasem
reakcji do 2 dni roboczych od zgloszenia w okresie gwarancji, ,
d) wszystkie naprawy, przeglady, konserwacje wraz z czgsciami zamiennymi i materiatami
potrzebnymi do ich wykonania,
e) uzupelnianie, wymiana materiatéw zuzywalnych / w tym helu / w zakresie niezbednym

h) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystapienie do dziatan naprawczych max.48 godzin
od zgtoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

Y o<y, :




[image: image9.jpg]Zapytanie nr 32 - Prosimy o modyfikacje §6 w nastepujacy sposob:

§6

Kary umowne:

I. Wykonawca zobowiazuje sie zaplaci¢ Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt a,b,c,d pomniejszone o wartos¢, zgodnie z § 6 ust. 1 pktb, c, d.

b) za brak sprawnosci rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Zataczniku nr 2
do SIWZ — pkt od I do XII uniemozliwiajacej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego uzyciem
powyzej 15 dni roboczych w okresach 12 miesigcznych od daty zawarcia umowy, w wysokosci 0,1%
wartosci umowy za kazdy rozpoczety kolejny dzien (za 1 dzieti niesprawnosci rezonansu uznaje si¢ czas
pracy w 1 dniu roboczym Pracowni Diagnostyki Obrazowej od 8:00 do 18:00).

¢) za brak sprawnosci rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Zalaczniku nr 2
do SIWZ - pkt od I do XII uniemozliwiajacej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego uzyciem
powyzej 25 dni roboczych w okresach 12 miesigcznych od daty zawarcia umowy, w wysokosci 0,2%
wartosci umowy za kazdy rozpoczety kolejny dzien (za 1 dzier niesprawnosci rezonansu uznaje sie czas
pracy w 1 dniu roboczym Pracowni Diagnostyki Obrazowej od 8:00 do 18:00).

d) niedotrzymanie terminu przegladéw okresowych zgodnie z harmonogramem spowoduje naliczenie kary

umownej w wysokosci 200,00 zt za kazdy kolejny rozpoczgty dzien roboczy opdznienia.
Oraz o dodanie ustepu o tresci:

»2. Laczna suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% ceny brutto wartosci przedmiotu
umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ. Uwaga! kary umowne wystepuja w paragrafie 5.

Zapytanie nr 33 — Prosimy o modyfikacje §7 pkt. b w nastepujacy sposob:
8§ 7(...)
Za nienalezyte wykonanie umowy uznaje si¢ ktorykolwiek z przypadkéow: (...)

b) brak sprawnosci rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Zataczniku
nr 2 do SIWZ - pkt od I do XII, trwajacy powyzej 40 dni roboczych w okresach 12 miesigcznych
od daty zawarcia umowy (za 1 dzien niesprawnosci rezonansu uznaje si¢ czas pracy w 1 dniu
roboczym Pracowni Diagnostyki Obrazowej od 8:00 do 18:00).

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Zapytanie nr 34 — Prosimy o modyfikacje §9 w nastepujacy sposoéb:

§9

W przypadku rozwiazania umowy z winy Wykonawcy polegajacej na niewykonaniu lub nienalezytym jej
wykonaniu. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, do wartosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 35

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany tresci umowy w stosunku do Ztozonej oferty przetargowej

W nastepujacych przypadkach:
I. zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikle w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego, a niemozliwe do przewidzenia w momencie skiadania oferty
przetargowej lub wynikajace z dziatania »Sity wyzszej”
2. zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmiane wartogci umowy brutto
3. zmiany ceny urzedowej przedmiotu umowy
4. zmiany numeru katalogowego producenta

\ 5. zmiany warunkéw platnosci: terminu platnosci, na system ratalny




[image: image10.jpg]6. zmiany terminu wykonania zaméwienia publicznego
7. zmiany zaoferowanego w ofercie sprzgtu na technologicznie lepszy (np. w przypadku
zaprzestania produkcji zaoferowanego sprzetu —model/typ)
8. zmiany wynikajacej z nowelizacji przepisoOw prawa
9. zmiany wynikajacej z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy, niezbgdnej do prawidiowej realizacji umowy
10. wydtuzenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zmiany tresci umowy w stosunku do zlozonej oferty przetargowej
w nastepujacych przypadkach:

1. zmiany terminu wykonania zaméwienia publicznego na wniosek Zamawiajacego w postaci
Aneksu do Umowy,

Zapytanie nr 36 — Prosimy o odpowiedzi na pytania w odniesieniu do zapiséw § lust 10 wzoru

umowy.
S1 (...)Zakup rezonansu obejmuje réwniez:

10. zobowiazanie do wspdipracy w zintegrowaniu przedmiotu zaméwienia z systemami, ktore
beda zakupione w ramach doposazenia i rozwoju Szpitala,(...)
A) Czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z powyzszego zapisu w przypadku braku techniczne;
mozliwoscl integracji urzadzenia z zakupionymi systemami?
B) Prosimy o oszacowanie przez Zamawiajacego wysokosci kosztow wspdlpracy w integracji oraz
o okreslenie, ktora strona zostanie tymi kosztami obciazona?
Odpowiedz:
dot. pkt A - Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z powyzszego zapisu w przypadku braku techniczne;
mozliwosci integracji urzadzenia z zakupionymi systemami.
dot. pkt B - Koszty wspétpracy w integracji sa po stronie Zamawiajacego.

Zapytanie nr 37 — Prosimy o wyjasnienie zapiséw §13 wzoru umowy oraz odpowiedz na pytanie
»Umowg zawarto na okres 26 miesigcy, liczac od daty jej zawarcia.”
A) Czy Zamawiajacy ma na mysli okres 24 miesiecy gwarancji?
Zamawiajacy nie moze przewidzieé daty podpisania umowy, a zatem oszacowac¢ w m-cach czas jej trwania,
ktory bedzie zbiezny z okresem gwarancji.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci §13 projektu Umowy w nastgpujacy sposob
Umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia do:
I w zakresie transportu urzadzenia do miejsca dostawy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

ale nie pdzniej niz do dnia 07.11.2011r. do godz. 10:00 zakonczone podpisaniem |, Protokotu
zdawczo — odbiorczego z dostawy i odbioru sprzgtu”

2. w zakresie 24 miesigcznej gwarancji liczonej od daty podpisania przez strony ,,Protokotu
koncowego” — umowa zawarta na okres zgodny z terminem okreslonym w §3 projektu Umowy.

Zapytanie nr 38 — Prosimy o odpowiedzi na pytania w odniesieniu do zapiséw § 11 wzoru umowy.

-~ Wykonawca nie bedzie zbywat wierzytelnosci wynikajacych z tytutu niniejszej Umowy bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego z uwzglednieniem wymogéw okreslonych w ustawie o zaktadach opieki
zdrowotnej.”

A) Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesj¢ wierzytelnosci co do ktore; Zamawiajacy pozostaje w 60
dniowej zwloce w platnosci bez pisemnej zgody Zamawiajacego?

Zgodnie z ustawa o cenach, przekroczenie terminu platnodci o 1 dzien daje prawo rozpoczecia naliczania
odsetek (a wige juz w 31 dniu), w zwiazku z czym przy zwloce 60 dniowej Wykonawca chce mie¢
mozliwos¢ postuzenia si¢ dodatkowym narzgdziem zmierzajacym do zaspokojenia swoich interesow
W wykonaniu wzajemnych zobowiazan w wyniku wykonania przedmiotu umowy. Takim narzedziem
zabezpieczenia interesdow Wykonawcy bedzie mozliwosé cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajacego w przypadku 60 dniowej zwloki w platnosci.

/ \ ) //% /CL Q /W///f 10




[image: image11.jpg]Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 39

W nawiazaniu do przedmiotowego postepowania prosimy o odpowiedz na nastepujace pytania dotyczace
projektu umowy dot. serwisu pogwarancyjnego ( zatacznik nr 5A do SIWZ):
Prosimy o modyfikacje §2 ust.1 pkt. d w nastepujacy sposdb:

§2

gwarancji obejmujaca w szczegélnoscei (o)

d) upgrade update oprogramowania do-nowyeh-wersji;
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czas reakeji serwisu rozumiany jako przystapienie do dzialan naprawczych wynosi max. 48 godzin

od potwierdzenia przyjecia zgloszenia awarii dokonanego faksem (dotyczy dni roboczych).

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Zapytanie nr 41 — Prosimy o modyfikacje §5 ust.2 w nastepujacy sposob:

QD

Kary umowne:

I Wykonawca zobowiazuje sie zaplaci¢ Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosei 10% wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1
pomniejszone o wartosé, zgodnie z §Sust.l pktb,c,d, e f

b) za brak reakcji serwisu do 72 godzin od potwierdzenia przyjecia zgloszenia awarii dokonanego
faksem (dotyczy: dni roboczych), w wysokosci 50 zt za kazdy rozpoczety dzien roboczy opdznienia
(reakcja serwisu rozumiana jako: przystapienie do usuwania nieprawidtowosci od momentu
potwierdzenia przyjecia zgloszenia awarii dokonanego faksem)

¢) za brak sprawnosci rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Zataczniku
nr 2 do SIWZ — pkt. od I do XII uniemozliwiajacej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego

Oraz o dodanie ustepu o tresci:

»2. Laczna suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% ceny brutto wartosci przedmiotu

umowy.”

/ \ ) % /L/ ( //%/ 4 "




[image: image12.jpg]Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

A) Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na cesje wierzytelnosci co do ktérej Zamawiajacy pozostaje w 60
dniowej zwloce w platnosci bez pisemnej zgody Zamawiajacego?

Zgodnie z ustawa o cenach, przekroczenie terminu platnosci o 1 dzier daje prawo rozpoczecia naliczania
odsetek ( a wiec juz w 31 dniu), w zwiazku z €zym przy zwloce 60 dniowej Wykonawca chce mie¢
mozliwos¢ postuzenia sie dodatkowym narzedziem zmierzajacym do zaspokojenia swoich interesow w
wykonaniu wzajemnych zobowiazan w wyniku wykonania przedmiotu umowy. Takim narzedziem
zabezpieczenia interesdw Wykonawcey bedzie mozliwogé cesji  wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajacego w przypadku 60 dniowej zwloki w platnosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 44 — dot. SIWZ, Przedmiot zamowienia, pkt 6 a) i odpowiednio wszystkie pozostale
miejsca SIWZ dotyczace szkolenia aplikacyjnego

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy okresla max ilog¢ 0sob, ktére moga jednoczasowo bra¢ udziat
W szkoleniu aplikacyjnym, czy pozostawia to wykonawcy zdajac si¢ na jego wiedze i do$wiadczenie
w zakresie efektywnego szkolenia personelu.

Odpowiedz:
Okreslenie max ilosci osob, ktore mogg jednoczasowo braé udziat w szkoleniu aplikacyjnym bedzie
uzgadniane z Wykonawca,

Zapytanie nr 45 — dot. SIWZ, Przedmiot zamo6wienia, pkt 6 b) i odpowiednio wszystkie pozostale
miejsca SIWZ dotyczace szkolenia z zakresu obrazowania MRI

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy okresla max ilogé 0s6b, ktére moga jednoczasowo brac udziat
w szkoleniu dla lekarzy z zakresu obrazowania MR, Czy pozostawia to wykonawcy zdajac si¢ na jego
wiedze i doswiadezenie w zakresie efektywnego szkolenia personelu.

Odpowiedz:
Okreslenie max ilosci oséb, ktére moga jednoczasowo bra¢ udzial w szkoleniu dla lekarzy z zakresu
obrazowania MRI bedzie uzgadniane z Wykonawca,

Zapytanie nr 46 — dot. STWZ, Przed miot zamowienia, pkt 9

Prosimy o podanie producenta i rodzajw'typu systemu RIS radiologii posiadanego przez Zamawiajacego,
z ktérym to systemem ma by¢ zintegrowany przedmiot zamOwienia.

f | R a /g y | g/ /&9 2




[image: image13.jpg]Zapytanie nr 47 — dot. SIWZ, Przedmiot zamowienia, pkt 10 i odpowiednio wszystkie pozostale
miejsca SIWZ dotyczace zobowigzania do wspolpracy w zintegrowaniu przedmiotu zaméwienia
z systemami, ktére beda zakupione w ramach doposazenia i rozwoju Szpitala.

W' punkcie tym Zamawiajacy wymaga od wykonawey zlozenia zobowigzania do wspotpracy
W zintegrowaniu przedmiotu zaméwienia z systemami, ktére zakupi w przysziosci nie okreslajac, na czym
ta wspotpraca ma polega¢, ani tez nie podajac producentéw i rodzajow/typow systemow, ktore zakupi.
Wykonawca na etapie skladania oferty nie jest w stanie przewidzie¢, z jakimi systemami bedzie
integrowany przedmiot zaméwienia, ani tez nie jest w stanie okresli¢ ewentualnych kosztow wynikajacych
ze wspOlpracy przy takiej integracji. Tak sformulowane przez Zamawiajacego ogélne zapisy
uniemozliwiaja zlozenie rzetelnej oferty. Wnosimy o wykreslenie tego wymogu lub alternatywnie prosimy,
aby Zamawiajacy podal z jakimi systemami bedzie integrowany przedmiot zamoOwienia, oraz
by doprecyzowal, na czym ma polega¢ ta wspdlpraca i by zapewnil, ze ewentualne koszty wynikajace
ze wspolpracy przy takiej integracji nie beda obciaza¢ wykonawey.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zagwarantowal wspélprace przy integracji z systemami z ktorymi
przedmiot zaméwienia moze wspotpracowaé a beda zakupione w ramach doposazenia i rozwoju Szpitala.
Koszty integracji leza po stronie Zamawiajacego.

Zapytanie nr 48 — dot. SIWZ, Przedmiot zamoOwienia, pkt 12 b)

Wnosimy o zmiang brzmienia w/w punktu na:

»naprawg 1 wymiang czgsci na oryginalne za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest
nieprawidlowa eksploatacja urzadzenia”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Zapytanie nr 49 — dot. SIWZ, Przedmiot zaméwienia, pkt 12 ¢) i odpowiednio wszystkie pozostale
miejsca SIWZ dotyczace opieki aplikacyjne;j

Celem jednoznacznego okreslenia czasu reakcji w ramach opieki aplikacyjnej wnosimy o zmiane
we wszystkich w/w miejscach SIWZ brzmienia dotychczasowych zapisow na wyrazenie:

..opieke aplikacyjng w czasie uzytkowania urzadzenia na zadanie Zamawiajacego z czasem reakcji do 2 dni
roboczych, od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od zgloszenia”
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Zapytanie nr 50 — dot. SIWZ, Przedmiot zamowienia, pkt 12 h) i odpowiednio wszystkie pozostale
miejsca SIWZ dotyczace czasu reakcji serwisu

Celem jednoznacznego okreslenia czasu reakcji serwisu wnosimy o zmiane we wszystkich w/w miejscach

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 51 — dot. SIWZ, Przedmiot zamoéwienia, pkt 13 i odpowiednio wszystkie pozostale
miejsca SIWZ dotyczace serwisu pogwarancyjnego

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem serwisu pogwarancyjnego cyt.
~na warunkach udzielonej gwaranc;ji”.
Odpowiedz:
Serwis pogwarancyjny na warunkach udzielonej gwarancji to:
a) przeglady serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
b) naprawe i wymiane czesci na fabrycznie nowe za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana
jest nieprawidlowa eksploatacja urzadzenia,




[image: image14.jpg]c) opieke aplikacyjng w czasie uzytkowania urzadzenia na zadanie Zamawiajacego z czasem reakcji
do 2 dni roboczych w okresie gwarancji, od zgloszenia,

d) wszystkie naprawy, przeglady, konserwacje wraz z czgsciami zamiennymi i materiatami
potrzebnymi do ich wykonania,

€) uzupehianie, wymiana materialow zuzywalnych / w tym helu / w zakresie niezbednym
do prawidlowej eksploatacji urzadzenia

f) upgrade oprogramowania w czasie trwania umowy serwisowej do najnowszych wersji

g) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystapienie do dziatan haprawczych max. 48 godzin
od zgtoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

Wobec powyzszego Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci Zatacznika nr SA do SIWZ — projekt
umowy — dot. serwisu pogwarancyjnego § 1.

Zapytanie nr 52 — dot. SIWZ, Przedmiot zamowienia, pkt 13
Wnosimy o dodanie na koricu tego punktu zwrotu:

»0raz mozliwos¢ zmiany VAT w przypadku jego ustawowej zmiany”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Zapytanie nr 53 — dot. SIWZ, Przedmiot zaméwienia

Z SIWZ wynika, iz dostawa i montaz klatki Faradaya nie jest elementem przedmiotu zaméwienia.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy we wilasnym zakresie wykona lub zakupi i zamontuje
odpowiednia klatke Faradaya.

Odpowiedz:

Dostawa i montaz klatki Faradaya nie jest elementem przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy wykona

we  wlasnym  zakresie kompletng  klatke Faraday’a wedhg wytycznych  producenta rezonansu
magnetycznego.

producenta.
Dlatego tez wnosimy o dodanie w tym miejscu SIWZ pkt 8 o nastepujacej tresci.

~Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najpézniej do dnia dostawy przygotowa¢ pomieszczenia do montazu
urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ j zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 37 zastrzega
mozliwos¢ przesunigcia terminu o czas opo6znienia.

to kompensujg systemy tzw. Shimmingu - zespoly dodatkowych uzwojen elektromagnetycznych
otaczajacych badany obiekt. Producenci aparatury oferuja podstawowy shimming (liniowy) - jako




[image: image15.jpg]rozwiazanie, co biorac pod uwage, iz jednym z istotnych elementéw oceny oferty jest jej cena, rodzi¢
moze  niebezpieczenstwo unikania przez niektérych  wykonawcéw zaoferowania dodatkowej opcji
1 W zamian prébe ,,spetnienia” tego wymagania przy pomocy software’owego tricku.

Celem jednoznacznego opisu przedmiotu zaméwienia i unikniecia jakichkolwiek niejednoznacznosci
W interpretacji wymagania opisanego w w/w punkcie prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga
zaoferowania rozwiazania sprzgtowego (hardware’owego) i zmiang brzmienia tego wymagania na;
»Sprzgtowa (hardware’owa) korekta homogenicznosci pola (po wprowadzeniu do magnesu badanego
pacjenta i cewek odbiorczych)"

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

z eksploatacji na czas uzupetniania helu, eliminacja kosztow j ego zakupu, czy zminimalizowane negatywne
oddziatywanie ekologiczne aparatury MR.

Wnosimy o modyfikacje Wymagania granicznego opisanego w w/w punkcie na:

"= 0,00 /h; Poda¢ wartog¢"

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

W tym punkcie Zamawiajacy zastosowat polaczenie wymogu zaoferowania cewki kompatybilne;
ze spektroskopia i jednoczesnie min. 8-kanalowej. Przyjeta przez Zamawiajacego konstrukcja
wymogu tworzy  wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonawey  oferujacemu sprzgt tylko jednego
2 producentéw tego typu aparatury - firmy General Electric Medical System. Rozwiazanie oferowane przez
t¢ firme dokladnie wpisuje sig¢ W wymég Zamawiajacego: oferowana przez t¢ firmg¢ dedykowana
wiclokanatowa cewka sztywna do badania piersi, kompatybilna ze spektroskopig jest doktadnie
8-kanalowa. Tymczasem rozwigzaniem alternatywnym do pojedynczej cewki jest zestaw cewek, w pelni
pozwalajacy na spelnienie wszystkich opisanych wymogow. Rozwiazanie takie nie ogranicza mozliwosci
diagnostycznych aparatury.

ze spektroskopia"
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie i dokonuje modyfikacji tresci Zatacznika nr 2 do SIWZ
w pkt IV.13

Zapytanie nr 59 — dot. Zalgcznik nr 2 do SIWZ, OFERTA CENOWA, Wymagania graniczne
pkt V.2

Badania w zakresie 180 cm Wwymagaja stosownej, wielokanatowej cewki. Zamawiajacy nigdzie takowej nie
wymaga. Najdhuzszy obszar badania, o ktérym mowa w sekeji poswigconej cewkom to caly centralny uktad
nerwowy, ktéry u dorostego, nawet bardzo wysokiego pacjenta nie bedzie przekraczat 100 cm (140 cm
z bardzo duzym marginesem pozycjonowania wynoszacym co najmniej 20 c¢m z kazdej strony).
W aktualnej sytuacji wymog  zakresu przesuwu, w ktérym niczym si¢ nie zbada, naraza budzet

Zamawiajacego na koniecznos¢ sfinansowania drogich opcji, ktérych praktyczne wykorzystanie jest
niemozliwe.

lﬁ s # % Q/? <“‘ /MI////A L




[image: image16.jpg]Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu badania do 140 cm i dokonuje modyfikacji tresci Zatacznika nr 2
do SIWZ w pkt V.2.

Zapytanie nr 60 — dot. Zalgcznik nr 2 do SIWZ, OFERTA CENOWA, Wymagania graniczne
pkt VL.6.2.3

Podane punkty, do ktérych Zamawiajacy odwoluje si¢ w opisie wymagania nie figuruja w Zataczniku nr 2
do SIWZ.

Prosimy o korekte i zmiang tresci opisujacej w/w wymaganie do nastepujacej postaci:

"Spektroskopia piersi — dedykowane oprogramowanie"

Odpowiedz:

Zaistniata pomytka w numeracji.

Winno by¢ :

Pkt V1 6.2.3 , spektroskopia piersi” - dedykowane oprogramowanie inne niz zaoferowane w punktach 6.1,
6.2.1, 6.2.2, 6.2.4

Zapytanie nr 61 — dot. Zalgcznik nr 2 do SIWZ, OFERTA CENOWA, Wymagania graniczne pkt
V1.6.2.4

Podane punkty, do ktérych Zamawiajacy odwotuje si¢ w opisie wymagania nie figurujg w Zalaczniku nr 2
do SIWZ.

Prosimy o korekte i zmiane tresci opisujacej w/w wymaganie do nastgpujacej postaci:

"Spektroskopia prostaty — dedykowane oprogramowanie"

Odpowiedz:

Zaistniata pomytka w numeracji.

Winno by¢ :

Pkt V16.2.4 ,,spektroskopia prostaty” - dedykowane oprogramowanie inne niz zaoferowane w punktach
6.1, 6.2.1, 6.2.2 6.2.3

Zapytanie nr 62 — dot. Zalacznik nr 2 do SIWZ, OFERTA CENOWA, Wymagania graniczne
pkt XI1.2.4

W punkcie XII w/w zalacznika Zamawiajacy wymaga dostawy 2 sztuk konsol lekarskich, za$ w opisie
warunk6w granicznych jakie ma spetnia¢ kazda konsola lekarska w pkt 2.4 Zamawiajacy wymaga dostawy
kolorowej drukarki laserowej do wydrukéw w kolorze m.in. map perfuzyjnych.

Prosimy o wyjasnienie czy powyzsze zapisy oznaczaja, ze kazda z konsol lekarskich ma by¢ wyposazona
w kolorowa drukarke laserowa, czy tez Zamawiajacy oczekuje dostawy 2 konsol lekarskich i 1 kolorowe;
drukarki laserowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje dostawy 2 konsol lekarskich i 1 kolorowej drukarki laserowe;.

Zapytanie nr 63 — dot. Zalgcznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu rezonansu, § 1
ust. 12 b)

»naprawe i wymiang czgsci na oryginalne za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest
nieprawidtowa eksploatacja urzadzenia”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Zapytanie nr 64 — dot. Zalacznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu rezonansu, § 1 ust. 13

Majac na uwadze zapowiadane przez rzad zmiany stawek podatku VAT wnosimy o dodanie na koncu tego
ustepu wyrazenia:

»oraz mozliwos¢ zmiany VAT w przypadku jego ustawowego podwyzszenia”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

N\

I o B, i




[image: image17.jpg]Zapytanie nr 65 — dot. Zalacznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zaKupu rezonansu, § 2 ust. 2
iust.3

Ze wzgledu opisanego w punkcie powyzej wnosimy o dodanie w paragrafie 2 umowy na konicu ustepow
213 zwrotu:

,»Z zastrzezeniem § 1 ust. 13

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Zapytanie nr 66 — dot. Zalacznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu rezonansu, § 4 ust. 2

Ze wzgledu na fakt, iz Zamawiajacy zada wystawienia kilku odrgbnych faktur VAT prosimy o zmiane
brzmienia w/w ustepu na:

..Termin platnosci kazdej z wystawionych faktur VAT wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode i dokonuje modyfikacji tresci Zalacznika nr 5 do STWZ, Projekt umowy
dot. zakupu rezonansu, § 4 ust. 2.

Zapytanie nr 67 — dot. Zalacznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu rezonansu, § 4 ust. 3
iust. 4

Ze wzgledu na fakt, iz Zamawiajacy zada wystawienia kilku odrebnych faktur VAT prosimy o precyzyjne
okreslenie, co bedzie podstawa wystawienia kazdej z wymaganych faktur.
Odpowiedz:
Podstawa wystawienia faktury Vat na zakup rezonansu magnetycznego bedzie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy ,, Protokét zdawezo — odbiorczy z dostawy
1 odbioru sprzgtu, natomiast podstawa do wystawienia odrgbnych faktur VAT:

a) na zakup niezbednego wyposazenia uzupetniajacego Pracowni Rezonansu Magnetycznego,

b) montaz, instalacje, uruchomienie rezonansu magnetycznego,

¢) szkolenia i instruktaz zgodnie z paragrafem 1 pkt 6 umowy
bedzie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy |, Protokot
koncowy”
Wobec powyzszego Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci Zatacznika nr 5 do SIWZ, Projekt umowy
dot. zakupu rezonansu, § 4 ust. 3 i ust. 4

Zapytanie nr 68 — dot. Zalgcznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu rezonansu, § S ust. 3 b)
Wnosimy 0 zmiane brzmienia w/w ustepu na:

»naprawg i wymiane czgsci na oryginalne za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest
nieprawidtowa eksploatacja urzadzenia”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Zapytanie nr 69 — dot. Zalgcznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu rezonansu, § 5

Celem doprecyzowania warunkéw gwarancji wnosimy o dodanie w w/w paragrafie ustepu 5 oraz ustepu 6

0 nastegpujacej tresci:

»,J. Gwarancja nie sa objete:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikie na skutek:

- eksploatacji sprzetu przez Zamawiajacego niezgodnej z Jego przeznaczeniem, niestosowania
si¢ Zamawiajacego do instrukcji obshugi sprzetu, mechanicznego uszkodzenia powstatego
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub osob trzecich i wywolane nimi wady,

- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukeyjnych  (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby),

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz, zalanie itp.),
¢. materiaty eksploatacyjne,

/ . @ 9/ 4 /%4/ "




[image: image18.jpg]6. Ani naprawa istotna, ani wymiana urzadzenia lub jego czesci, nie powoduja wznowienia biegu
gwarancji, natomiast kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedtuzenie okresu gwarancji o czas trwania
naprawy”’
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci Zatacznika nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu
rezonansu, § 5 w nastgpujacy sposob:
5. Gwarancja nie sa objete uszkodzenia dostarczanego sprzetu wynikle na skutek:

5.1) nieprawidlowe;j eksploatacji urzadzen,

5.2) Ingerencji w sprzgt przez osoby nieautoryzowane/nieupowaznione przez Wykonawce,

5.3) uszkodzenia, zniszczenia w tym zdarzenia typu pozar, zalania, katastrofy budowlanej,
dewastacja w wyniku wlamania,

6. Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedhuzenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.

Zapytanie nr 70 — dot. Zalgcznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zaKupu rezonansu, § 5
Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wyrazenie zgody na ograniczenie rekojmi majace na celu utrzymanie
rownowagi stron umowy — stuszny interes Zamawiajacego jest zabezpieczony warunkami udzielonej
gwarancji, a wykonawca nie bedac dodatkowo nadmiernie obcigzony ryzykami z tytutu rekojmi moze
zaoferowa¢ korzystniejszg ceng za swoje ustugi. Gwarancja pozwala Zamawiajacemu skutecznie zada¢
usunigcia wad przedmiotu gwarancji. Czesci, na ktére oferowana jest gwarancja nie sa objete rekojmia
producenta, ktéry nie bedac podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmujq
np. mozliwosci odstapienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca musialby ryzyka zwiazane z rekojmia ponosi¢ samodzielnie, przez co cena za oferowane
ustugi uwzgledniajaca przedmiotowe ryzyka nie moglaby by¢ tak korzystna. Majac na uwadze,
ze w profesjonalnym obrocie strony realizujac swoje uprawnienia zwigzane z wadliwosdcig rzeczy
korzystaja gléwnie z instytucji gwarancji rzadko siggajac po uprawnienia z rekojmi, a takze majac
na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji wnosimy o dodanie w w/w paragrafie ustepu
7 0 nastepujacej tresci:

»Na rezonans magnetyczny Zamawiajacemu przystuguja prawa z tytutu rekojmi za wyjatkiem prawa
do odstapienia od umowy, liczac od dnia podpisania Protokotu koncowego™

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang uprawnienia z tytutu rekojmi $a uprawnieniami
kodeksowymi, w zadnym stopniu nie narazajacymi Wykonawcy na negatywne konsekwencje
W szczegolnoscl, ze Ten jako profesjonalny uczestnik obrotu jak sadzimy oferuje urzadzenie o cechach
ktorego jest przekonany ze wzgledu na jego uzyteczno$é do celu dla ktérego ma shuzy¢.

Zapytanie nr 71 — dot. Zalgcznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu rezonansu, § 6

Kary umowne nie podlegaja opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto podstaws ich naliczania powinno
by¢ odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06
Sformutowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczajace zastrzezenie kary umownej w "okreslonej sumie" w sposob
Jednoznaczny prowadzi do wniosku, ze kara ta powinna by¢ w chwili zastrzegania wyrazona kwotowo.
Dopuszczalne byloby postuzenie sie innymi miernikami wysokosci, np. utamkiem wartosci rzeczy albo
ulamkiem innej sumy (wartosci kontraktu), jezeli ustalenie kwoty byloby tylko czynnoscig arytmetyczna,
natomiast przyjecie konstrukcji prawnej zakladajacej ustalanie w przysziosci podstawy naliczania kary
umownej nie bytoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowitoby inna czynnosé prawna.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy o zmiane brzmienia paragrafu 6 na:

- Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplacié Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego
w§ 2ust. 1 pkta, b, ¢, d pomniejszone o wartos¢, zgodnie z § 6 ust.1 pkt b, ¢, d.

b) za brak sprawnosci rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Zalaczniku nr 2
do SIWZ — pkt od I do XII uniemozliwiajacej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego uzyciem
powyzej 15 dni roboczych w okresach 12 miesi¢eznych w okresie gwarancji od daty zawarcia umowy,
w wysokosci 0,4% wartosci umowy netto za kazdy rozpoczgty kolejny dzien (brak Sprawnosci rezonansu
powyzej 5 godz. w ciagu dnia uznaje sie za dzien niesprawnosci. Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest

/" g o M %
/. Ao A G s




[image: image19.jpg]czynna w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach od 8:00 do 18:00), nie wigeej niz 10 % wartosci

powyzej 5 godz. w ciagu dnia uznaje sie za dzien niesprawnosci. Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest
czynna w dniach od poniedziatku do piatku, w godzinach od 8:00 do 18:00).

d) niedotrzymanie z winy wykonawey terminu przegladéw okresowych zgodnie z harmonogramem
spowoduje naliczenie kary umownej w wysokosci 1.000,00 z (jeden tysiac zt) za kazdy kolejny rozpoczety
dzien zwtoki, nie wiecej niz 14.000,00 zt (czternascie tysigcy zt),,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. Zamawiajacy okreslit kare umowna w sposob
czytelny wprost jako % wynagrodzenia, twierdzenie ze liczy kar¢ umowna wraz z VAT, jest
nieporozumieniem poniewaz w zadnym miejscu Zamawiajacy nie wskazal ze kara umowna jest
opodatkowana podatkiem VAT. Okolicznog¢, ze Zamawiajacy w istocie jest platnikiem VAT skutkuje tym,
ze karg umowna okresla od kwoty brutto, bez naliczania do niej podatku VAT Panstwa twierdzenie w tym
zakresie nie polega na prawdzie. W zakresie pozostalej czgsci pytania Zamawiajacy stwierdza,
ze prawidiowo okreslit sposéb wyliczenia kary umownej, poprzez okreslenie kwoty uzyskiwanej w sposéb
prostego dziafania arytmetycznego, czego Pafistwo si¢ domagacie i czemu zadosé czyni tresé specyfikacii,
proponowana zamiana ma na celu jedynie obnizenie maksymalnego pulapu odpowiedzialnosci
1 zmniejszenie kwoty bazowej od ktérej warto$é ta jest liczona.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

wyrazenia:
»Czas wykonywania planowanych, zalecanych przez producenta rezonansu przegladéw serwisowych uznaje
si¢ za czas sprawnosci sprzetu”

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci Zalacznika nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu
rezonansu, § 7 ust. b) w nastepujacy sposéb:

b) brak sprawnosci rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Zalgczniku
nr 2 do SIWZ - pkt od I do XII, trwajacy powyzej 40 dni roboczych w okresach

//\-\ A =P e . %} Q‘ (/ AQ}// "




[image: image20.jpg]dnia uznaje si¢ za dzien niesprawnosci- Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest czynna w dniach
od poniedziatku do piatku, w godzinach od 8:00 do 18:00). Czas wykonywania planowanych,

zalecanych przez producenta rezonansu przegladéw serwisowych nie wlicza si¢ do czasu
niesprawnosci.

Zapytanie nr 75 — dot. Zalacznik nr 5 do SIWZ, Projekt umowy dot. zakupu rezonansu, § 9
Coraz szerzej stosowana jest miedzynarodowa praktyka, w ktorej standardem sa klauzule ograniczajace

’

strata Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny, a wyznaczony putap kar umownych
1 facznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej sa i tak wystarczajacym czynnikiem »motywujacym”

W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmiang brzmienia paragrafu 9 na nastepujacy:

-1. W przypadku rozwigzania umowy z winy Wykonawcy polegajacej na niewykonaniu lub nienalezytym
Je] wykonaniu. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy naprawienia straty wyniklej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ w zakresie, w jakim bezwzgledne przepisy prawa nie
pozwalaja na zmian¢ lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W pozostatym zakresie taczna
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z umowy lub pozostajaca z nig w zwiazku,
niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytutu kar umownych) ograniczona
jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialnosci za utracone
korzysci, utrate przychodéw, utracone dane, utratg zyskéw, utrate mozliwosci eksploatacji, przerwy

w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary umowne placone przez Zamawiajacego swoim
kontrahentom.”

Zamawiajacy jako nie globalny odbiorca, a S.P.Z.0Z. jest zmuszony zaréwno przez akty prawa
powszechnie obowiazujacego jak i zobowiazania cywilnoprawne do zapewnienia ciaglosci Swiadczen, tym
samym zapisy ograniczajace odpowiedzialnos¢ Wykonawcey bedacego graczem globalnego rynku jest
niedopuszczalna i nie wyraza on na niq Zgody.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 37.

Zapytanie nr 77 - dot. Zalgeznik nr 5A do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu
pogwarancyjnego, § 2

Majac na uwadze zapowiadane przez rzad zmiany stawek podatku VAT zwracamy si¢ z prosba o wyrazenie
zgody na dodanie w w/w paragrafie ustepu 6 o nastgpujacym brzmieniu:
W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla Stron wiazaca bedzie stawka VAT

obowiazujaca w dniu wykonania swiadczenia, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytutu akceptowana
bedzie przez Strony bez koniecznosci skladania dodatkowych o$wiadczen.”

Powyzsze pozwoli w dniu wystawienia faktury zastosowa¢ wykonawcey wiasciwa, aktualnie obowiazujacg
stawke VAT bez naruszania kwoty netto wskazanej w ofercie i umowie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 78 - dot. Zalaeznik nr 5A do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu
pogwarancyjnego, § 3

Prosimy o jednoznaczne okreslenie kiedy i w jakiej ilosci maja by¢ wystawiane faktury.

/\ Az ¢ Q] & M/‘// 20




[image: image21.jpg]Odpowiedz:
Zgodnie z §2 pkt 2 w wysokosci 1/24 ceny okreslonej w §2 pkt 1.

Zapytanie nr 79 — dot. Zalaeznik nr 5A do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu
pogwarancyjnego, § 3 ust 3

miesiaca lecz tylko w przypadku niesprawnosci lub przegladow sprzetu.
Dlatego tez wnosimy o wykreslenie z w/w usiepu zapisu méwigcego o dolaczaniu do faktury ,,Raportu
z wykonania miesiecznej obstugi serwisowe;”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 80 - dot. Zalacznik nr 5A do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu

z} za kazda rozpoczeta godzing zwloki.

¢) za brak sprawnosci rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi
w Zalgczniku nr 2 do SIWZ — pkt. od I do XII uniemozliwiajacej wykonywanie procedur
diagnostycznych z jego uzyciem powyzej 15 dni roboczych w okresach 12 miesigcznych od daty

’

obowiazywania umowy, w wysokosci 0,2% wartosci umowy netto za kazdy rozpoczety kolejny

LI

dzien (brak sprawnosci rezonansu powyzej 5 godz. w ciagu dnia uznaje si¢ za dzien

d) za brak sprawnosci rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi

okreslonego w § 2 ust. 1.
€) za brak sprawnosci rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi




[image: image22.jpg]f) niedotrzymanie z winy wykonawey terminu przegladéw okresowych zgodnie z harmonogramem
spowoduje naliczenie kary umownej w wysokosci 1.000,00 z za kazdy kolejny rozpoczety
dzien zwloki, nie wigcej niz 14.000,00 z} (czternascie tysigey zib).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. Zamawiajacy okreslit kare umowng w sposéb
czytelny wprost jako % wynagrodzenia, twierdzenie ze liczy kar¢ umowng wraz z VAT, jest

nieporozumieniem poniewaz w zadnym miejscu Zamawiajacy nie wskazal ze kara umowna jest
opodatkowana podatkiem VAT. Okolicznos¢, ze Zamawiajacy w istocie jest platnikiem VAT skutkuje tym,
z¢ kare umowna okresla od kwoty brutto, bez naliczania do niej podatku VAT Panstwa twierdzenie w tym
zakresie nie polega na prawdzie. W zakresie pozostatej czesci pytania Zamawiajacy stwierdza,
ze prawidiowo okreslit sposéb wyliczenia kary umownej, poprzez okreslenie kwoty uzyskiwanej w sposob
prostego dziatania arytmetycznego, czego Panstwo si¢ domagacie i czemu zadogé czyni tres¢ specyfikacii,
proponowana zamiana ma na celu jedynie obnizenie maksymalnego pulapu odpowiedzialnosci
I zmniejszenie kwoty bazowej od ktorej warto$¢ ta jest liczona. Kara jest wynikiem prostej czynnosci
arytmetycznej czego domaga si¢ Wykonawca,

Zapytanie nr 81 - dot. Zalaeznik nr SA do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu
pogwarancyjnego, § 5
Celem jednoznacznego okredlenia czasu niesprawnosci sprzetu wnosimy o dodanie w w/w paragrafie
ustgpu g) o nastgpujacym brzmieniu:
.Czas wykonywania planowanych, zalecanych przez producenta rezonansu przegladéw serwisowych
uznaje si¢ za czas sprawnosci sprzetu”
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci Zatacznika nr SA do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu
pogwarancyjnego, § 5 w nastepujacy Sposob:
2. Czas wykonywania planowanych, zalecanych przez producenta rezonansu przegladéw serwisowych
nie wlicza si¢ do czasu niesprawnosci.

Zapytanie nr 82 - dot. Zalgeznik nr 5A do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu
pogwarancyjnego, § 5 ust. 1 f)

Celem jednoznacznego okre$lenia prawa Zamawiajacego do naliczenia kar za nieterminowe wykonywanie

przegladéow okresowych wnosimy o dodanie w w/w ustgpie po stowie ,,niedotrzymanie” zwrotu »Z Winy
wykonawcy”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 83 - dot. Zalgeznik nr 5A do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu

1 facznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej sa i tak wystarczajacym czynnikiem s»motywujacym”
Wykonawce do nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o dodanie w w/w paragrafie ustgpu 2 o nastepujacym brzmieniu:
»Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé bez ograniczen umownych w zakresie w jakim bezwzglednie
obowiazujace przepisy prawa nie pozwalaja na zmiang lub ograniczenie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej. W pozostalym zakresie laczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza WYKONAWCY,
niezaleznie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikajaca z realizacji umowy lub majaca

z nig zwiazek (W tym z tytutu kar umownych) ograniczona jest do 50000 Euro liczonego wg kursu
sredniego NBP z dnia zawarcia umowy W przypadku uszkodzenia noénika informacji odpowiedzialnos¢

nic obejmuje pokrycia kosztéw odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi

Vi

/ . '/ = i //
/ A Q Cé 5 TW//// 22




[image: image23.jpg]odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utratg przychodéw, utracone dane, utratg zyskOw, utrate
mozliwoéci uzytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary umowne ptacone
przez ZAMAWIAJACEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 84 — dot. Zalacznik nr SA do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu
pogwarancyjnego, § 10

Wnosimy o dodanie w w/w paragrafie ustgpu 2 o nastgpujacym brzmieniu:

.W przypadku rozbieznosci miedzy trescia zapisow Umowy nr..... dot. zakupu rezonansu wraz z jej
zatacznikami, a trescia zapisOw niniejszej umowy, pierwszenstwo beda miaty zapisy niniejszej umowy dot.
serwisu pogwarancyjnego’’

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 85 — dot. Zalacznik nr SA do SIWZ, PROJEKT UMOWY dot. serwisu
pogwarancyjnego, § 11

Na etapie skladania oferty wykonawca nie moze przewidzie¢ jak bedzie ksztaltowat si¢ rynek ustug
serwisowych w dluzszej perspektywie czasowej. Dlatego tez wnosimy o zmiang brzmienia zapisow w/w
paragrafu na nastgpujacy:

JJezeli po zakonczeniu 2 letniej umowy serwisowej Wykonawca bedzie jedynym na terenie Polski
autoryzowanym serwisantem zakupionego przez Zamawiajacego rezonansu magnetycznego to zobowiazuje
si¢ do podjecia negocjacji na temat przedhuzenia umowy serwisowej na zasadach ustalonych odrebnie.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.





