## Załącznik Nr 2 do SIWZ

…............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

##### SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA – ZMIANA

|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania dla Systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
| 1. | System RIS w pełni kompatybilny z systemem PACS i odwrotnie | TAK |  |
| 2. | Konfiguracja i pełna integracja z urządzeniami ( tomograf, mammograf, aparty rtg, usg ) systemu obiegu informacji PACS/RIS W momencie instalacji systemu wymagane jest podłączenie: 1/aparat RTG OMNIDIAGNOST producent Philips 2/Mammograf Giotto Imagne producent IMS 3/Tomograf komputerowy producent Siemens- są to aparaty cyfrowe i posiadają firmowe Worklisty. Ponadto w ramach możliwości technicznych systemu PACS/RIS Szpital planuje do podłączenia: 1/aparat RTG LIBRA prod Philips z 2-sala operacyjna 2/Wideoprocesor EPK-1000 prod. PENTAX/Prac endoskopii/ 3/Wideoprocesor EPK-i prod. PENTAX/Prac endoskopii/ 4/Aparat do USG EUB 5500E prod.HITASCHI/prac endoskopii/ 5/Ap do USG XARIO prod Toschiba/prac USG/ 6/ Ap do USG XARIO prod Toschiba/por schorz piersi/ 7/zestaw endoskopowy do laparoskopii i histeroskopii prod STORZ/Z1 SALA OP/ 8/ Zest artroskopowy prod STORZ/z2 sala oper/ | TAK |  |
| 3. | Interfejs HL7 umożliwiający połączenie oraz automatyczną współpracę w standardzie (HL7, DICOM 3) ze szpitalnym systemem informatycznym (planowanym do zakupu) w zakresie odbioru zleceń i przesyłania zatwierdzonych wyników badań wraz z niezbędnymi licencjami związanymi z uruchomieniem funkcjonalności (HL7, DICOM 3) w oferowanym programie - bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego w momencie integracji z systemem HIS | TAK |  |
| 4. | Zmiana danych w systemie RIS wywołuje zmianę danych w systemie PACS i odwrotnie | TAK |  |
| 5. | Udzielone licencje są licencjami bezterminowymi | TAK |  |
| 6. | Zamawiający dopuszcza ,aby system PACS/RIS umożliwiał wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania /z opisem,obrazami i przeglądarką DICOM/z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie | TAK |  |
| 7. | Integracja z kasą fiskalną zakupioną przez Zamawiającego | TAK |  |
| II. System PACS (sprzęt) |
| 1. | Komputer serwera o parametrach min.: Min 1 x Procesor typu Xeon SixCore min 2,5 GHz Pamięć RAM min 32GB Dyski Twarde Min 10 x 146 GB SAS Min 2 x 300 GB SAS 1 x Napęd optyczny CD/DVD 4 x Karta sieciowa 1GB Serwer wyposażony w system zdalnego zarządzania System operacyjny MS Windows Server 2008 64bit lub równoważny w tym darmowe systemy operacyjne z rodziny np. Linux | TAK |  |
| 2. | Zasób ONLINE o pojemności min.10 TB w układzie RAID 5 | TAK |  |
| 3. | Archiwizacja danych obrazowych oparta o system NAS/badania starsze i nie mieszczące się w pamięci macierzy ONLINE mają być przenoszone na NAS | TAK |  |
| 4. | Pojemność systemu NAS min 32 TB netto | TAK |  |
| 5. | Szafa RACK 42U do montażu dostarczonych serwerów i macierzy | TAK |  |
| 6. | Przełącznik sieciowy 24 portowy o parametrach nie gorszych jak: - Porty: 20 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; Typy nośników: Auto-MDIX; 4 porty typu dual personality — każdy może służyć jako port RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; 1000Base-T Gigabit Ethernet typu 802.3ab) lub jako gniazdo mini-GBIC (na transceivery mini-GBIC). - Pamięć i procesor: Procesor: Dual ARM1156T2S przy 515 MHz, 4 MB pamięci flash, 1 GB pamięci flash ROM, 512 MB pamięci SDRAM; pojemność bufora pakietów: 6 MB. - Przepustowość przełączania: min.128 Gb/s - Pojemność tabeli routingu: min.2000 wpisów | TAK |  |
| 7. | Konsola KVM umożliwiająca podpięcie 8 urządzeń do montażu w szafie Rack ( monitor, komplet kabli, klawiatura, mysz) | TAK |  |
| 8. | Zasilacz awaryjny o mocy min 5,5KVA | TAK |  |
| III. System PACS (oprogramowanie) |
| 1. | Baza danych Microsoft SQL Server 2008 lub równoważna (np. Oracle, inne) pozwalająca na przechowywanie danych gromadzonych przez PACS przez okres 20 lat – dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań bazodanowych typu OpenSource. | TAK |  |
| 2. | System PACS wraz z systemem dystrybucji obrazów dla min. 50 jednoczesnych użytkowników | TAK |  |
| 3. | Do systemu PACS można podłączyć nieograniczoną liczbę urządzeń medycznych generujących dane obrazowe w celu archiwizacji danych obrazowych bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. | TAK |  |
| 4. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa/baza danych i dane obrazowe/ na bibliotece taśmowej dostarczonej przez oferenta | TAK |  |
| 5. | Automatyczna archiwizacja danych obrazowych na Network Attached Storage (NAS) | TAK |  |
| 6. | Możliwość powiększenia pojemności Network Attached Storage ( NAS) poprzez podłączenie zewnętrznej poza szpitalnej przestrzeni dyskowej bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| 7. | Dane w archiwum długoterminowym poddane są kompresji bezstratnej | TAK |  |
| 8. | System PACS wspiera konfigurację Multi-NAS | TAK |  |
| 9. | System PACS wspiera następujące mechanizmy archiwizacji: - Only disk (archiwizacja na pojedynczej macierzy) - Disk to Disk (archiwizacja na macierzy głównej wraz z kopią danych na macierzy zapasowej) - Disk to Tape (archiwizacja na macierzy głównej wraz z kopią na bibliotece taśmowej) | TAK |  |
| 10. | Funkcja autoroutingu | TAK |  |
| 11. | Mechanizm automatycznego przywracania poprzednich badań pacjenta z archiwum długoterminowego do pamięci podręcznej systemu PACS i systemu dystrybucji obrazów (prefetch) | TAK |  |
| 12. | Wspierane mechanizmy prefetch - ręczny - w momencie zapisania w PACS nowego badania - na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS | TAK |  |
| 13. | System zabezpieczenia dostępu dla nieuprawnionych użytkowników blokujący dostęp do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania./zamawiający dopuszcza blokowanie dostępu do badań z poziomu systemu uprawnień RIS/PACS/ | TAK |  |
| 14. | System dystrybucji obrazów wspiera konfigurację 2 monitorową | TAK |  |
| 15. | System PACS umożliwia archiwizację oraz funkcje Query/Retrieve obiektów: - DICOM RT Plan - RT Structure Set - RT Dose - RT Treatment Record - Dicom Structure Report | TAK |  |
| 16. | System PACS zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC w klasie min. IIa | TAK |  |
| 17. | System umożliwia zapisywanie na serwerze PACS wykonanych pomiarów oraz dodanych komentarzy | TAK |  |
| IV. Migracja wszystkich danych obrazowych |
| 1. | Wykonanie migracji danych obrazowych (standard /DICOM) znajdujących się w dotychczas użytkowanym przez Szpital systemie PACS w sposób zapewniający korzystanie z bazy danych przez nowy system z zapewnieniem funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.Migracji podlegają dane zawarte na: -serwerze Magic View 300 firmy Siemens/Sienet Sky V50/ -serwerze ConQuest Dicom Server 1.4.14 -dwustronnych płytach DVD-Ram /ok 700sztuk/ -taśmach LTO3/ok. 10 sztuk/ | TAK |  |
| 2. | Szacunkowa ilość danych obrazowych do migracji wynosi ok. 8TB | TAK |  |
| V. System RIS |  |  |
| 1. | Baza danych Microsoft SQL Server 2008 lub równoważna ( np. Oracle, inne) pozwalająca na przechowywanie danych gromadzonych przez RIS przez okres 20 lat – dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań bazodanowych typu OpenSource. | TAK |  |
| 2. | Zdalne opisywanie szpitalnych badań obrazowych poprzez zdalny dostęp do systemu RIS ( wraz ze sprzętem jeżeli jest niezbędny) zapewniający bezpieczne, szyfrowane połączenie dla min. 8 uprawnionych użytkowników jednocześnie | TAK |  |
| 3. | Interfejs zarządzania systemem RIS w tym nadawanie praw do zdalnego dostępu/sprzęt i oprogramowanie/zapewniające bezpieczne, szyfrowane połączenie użytkownikom systemu, którym nadano takie uprawnienia i dostęp do badań dla nich zdefiniowany | TAK |  |
| 4. | Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji | TAK |  |
| 5. | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. | TAK |  |
| 6. | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ | TAK |  |
| 7. | Integracja z systemem HIS z użyciem kart chipowych NFZ działających na terenie śląska w momencie instalowania w szpitalu systemu HIS | TAK |  |
| 8. | Rejestracja pacjentów obcokrajowców. | TAK |  |
| 9. | Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. | TAK |  |
| 10. | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |
| 11. | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. | TAK |  |
| 12. | System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | TAK |  |
| 13. | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. | TAK |  |
| 14. | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. | TAK |  |
| 15. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. | TAK |  |
| 16. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | TAK |  |
| 17. | Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. | TAK |  |
| 18. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em, Regonem. | TAK |  |
| 19. | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię , nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. | TAK |  |
| 20. | Słownik miejscowości z podziałem na kod pocztowy, miasto, powiat, gminę i województwo. | TAK |  |
| 21. | Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru badania, kodu kreskowego badania. | TAK |  |
| 22. | Wyszukiwarka z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. | TAK |  |
| 23. | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni RTG, według ICD10, frazy opisu badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu zlecenia, trybu finansowania, płatnika itp. | TAK |  |
| 24. | Lista kolejkowa oczekujących badań do opisu z uwzględnieniem priorytetu ( badania pilne, citowe) | TAK |  |
| 25. | Przydzielanie badań do opisu poszczególnym lekarzom przez osoby uprawnione | TAK |  |
| 26. | Informowanie lekarzy emailem lub sms o przydzielonych oczekujących badaniach do opisu | TAK |  |
| 27. | Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych./dopuszcza jeden terminarz na jedną pracownię | TAK |  |
| 28. | Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddziału szpitalnego oraz pasm serwisowych. | TAK |  |
| 29. | Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni. | TAK |  |
| 30. | Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS). | TAK |  |
| 31. | Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. | TAK |  |
| 32. | Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu./np. pacjenci rezerwowi przed/po godzinach pracy stanowiska | TAK |  |
| 33. | Wykonywanie raportów z terminarza on-line. | TAK |  |
| 34. | Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. | TAK |  |
| 35. | Raport o niewykonanych badaniach. | TAK |  |
| 36. | Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych. | TAK |  |
| 37. | Dodatkowy Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu/dopuszcza się wirtualny aparat/badanie w celu wstępnej rejestracji pacjenta | TAK |  |
| 38. | Wybór aparatu RTG po zgłoszeniu się pacjenta na badanie | TAK |  |
| 39. | Terminarz pozwala rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny – przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny) | TAK |  |
| 40. | Możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego | TAK |  |
| 41. | Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. | TAK |  |
| 42. | Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. | TAK |  |
| 43. | Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów./szablonu opisu z możliwością jego wyboru w oknie opisu z listy rozwijanej | TAK |  |
| 44. | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |
| 45. | Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. | TAK |  |
| 46. | Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. | TAK |  |
| 47. | Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. | TAK |  |
| 48. | Możliwość wpisywania informacji o podanej akwizycji | TAK |  |
| 49. | Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. | TAK |  |
| 50. | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  |
| 51. | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce podłączonej do komputera. | TAK |  |
| 52. | Automatyzacja wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych poprzez odczyt kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. | TAK |  |
| 53. | Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. | TAK |  |
| 54. | Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie./PACS/RIS/ | TAK |  |
| 55. | Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie (średni czas oczekiwania na badanie, zmian terminów badań, badań do wykonania, zużytych materiałów, zestawienie wg lekarzy zlecających, wg lekarzy opisujących, wg jednostek zlecających, wg płatnika, wg ICD 10, ilości wykonanych badań z podziałem na aparaty). | TAK |  |
| 56. | Generowanie zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni (np. umowa z NFZ, umowy indywidualne z jednostkami zlecającymi gdzie każda może mieć indywidualny cennik badań, badania współfinansowane). | TAK |  |
| 57. | Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolny przedziale czasowym. | TAK |  |
| 58. | Generowanie raportów o zużytych materiałach – za dowolny okres czasu. | TAK |  |
| 59. | Wydruki formularzy KP, KW, faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców zewnętrznych. | TAK |  |
| 60. | Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. | TAK |  |
| 61. | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. | TAK |  |
| 62. | System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. | TAK |  |
| 63. | System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. | TAK |  |
| 64. | System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi. | TAK |  |
| 65. | Brak limitu liczby stanowisk roboczych w ramach Pracowni diagnostyki Obrazowej. | TAK |  |
| 66. | Brak wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK |  |
| 67. | System umożliwia dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników, stacji roboczych i nieograniczonej liczby urządzeń medycznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów licencji przez Zamawiającego | TAK |  |
| 68. | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. | TAK |  |
| 69. | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK |  |
| 70. | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami./dopuszcza się panel administracyjny w technologii klient-serwer | TAK |  |
| 71. | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. | TAK |  |
| 72. | Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |
| 73. | Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |
| 74. | Nieopisane badanie po terminie 6 dni zmienia status na badanie pilne /dopuszcza wyróżnienie takiego badania innym kolorem oraz wyświetlanie takich badań zawsze jako pierwsze na liście | TAK |  |
| 75. | Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. | TAK |  |
| 76. | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK |  |
| 77. | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. | TAK |  |
| 78. | Dopuszcza się system RIS na niezależnym serwerze obejmujący również dostawę serwera | podać rozwiązanie |  |
| VI. Wymagany dodatkowy sprzęt - minimalne wymagania | Ilość | Ogółem cena brutto | Parametry oferowane |
| 1. | Skaner płaski: Format: A4 Rozdzielczość ≥ 2400 x 4800 dpi Złącze: USB | 2 |  |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające automatyczne wypalanie płyt CD/DVD z wynikiem badania dla pacjenta Pojemność zasobnika na płyty czyste / wypalone: ≥ 100 / 100. Dodatkowy pojemnik na płyty odrzucone,/dopuszcza bez pojemnika na płyty odrzucone ale urządzenie musi w sposób widoczny oznaczać płyty błędnie nagrane i ponownie je automatycznie nagrywać Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania. Wbudowana nagrywarka płyt DVD. Możliwość druku w kolorze, oraz wydruków graficznych. Jakość wydruku: min. 1200 dpi. Urządzenie podłączane do sieci Ethernet (bezpośrednio lub poprzez dołączony komputer sterujący). | 1 |  |  |
| 3. | Drukarka kodów kreskowych: Wydruk na papierowych lub poliestrowych etykietach lub taśmach samoprzylepnych. Jakość wydruku: ≥ 300 dpi. Automatyczny nóż odcinający. Interfejs USB | 2 |  |  |
| 4. | Czytnik kodów kreskowych: Podłączany do komputera przez złącze PS/2 lub USB Odczytywane kody: UPC/EAN/JAN&Addon 2/5, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Iterleave, 25, Industrial, 25, Code 128, Cadabar/MW7, Code 93, MSI/PLESEY, Code 32, BC412, China Postage | 7 |  |  |
| 5. | Mobilne stacje diagnostyczne do opisywania badań /stacja oparta na laptopie z dodatkowym monitorem oraz oprogramowaniem diagnostycznym /spełniające wymogi opisywania badań TK, MR oraz innych modality poprzez zdalny dostęp do systemu RIS. -oprogramowanie umożliwia otwieranie badań z wszystkich aparatów diagnostycznych generujących obrazy w formacie DICOM 3.0 -dopuszcza pracę w środowisku 64 bitowym -stacje i oprogramowanie zgodne z obowiązującym prawem -umożliwia rekonstrukcje CT i MR -umożliwia zaznaczanie i edycję ROI/obszarów zainteresowania/ -umożliwia obsługę ROI/wielokątne, owalne, obrysowywane, prostokątne, punktowe z automatyczną propagacją serii -nie wymaga ale dopuszcza tworzenie rekonstrukcji 4D dla CT serca oraz innych serii z wymiarem czasowym -umożliwia fuzję PET-CT z możliwością edycji zakresu blendingu - umożliwia fuzję PET-CT w obrazach 3 D -umozliwia substrakcję obrazów dla badań XA -umożliwia rekonstrukcje MPR/multiplanarne/z grubą kostką dla /Mean,MIP,Rendering objętościowy - umożliwia rekonstrukcje MPR po krzywej zdefiniowanej przez użytkownika -umozliwia tworzenie rekonstrukcji z wykorzystaniem MIP /maximum intensity projection -umozliwia eksport dowolnej rekonstrukcji 3D do formatów :Quiktime,Quiktime VR,TIFF,JPEG -tworzenie wycinków i przekrojów -separacja tkanek -oznaczanie róznymi barwami i przezroczystoscia organów i tkanek -automatyczna korekcja kąta gantry -przeglądanie sekwencji obrazów -zamiana orientacji obrazu/płaszczyzna czołowa,strzałkowa,osiowa/ -pomiary odległości,kątów,powierzchni | 4 |  |  |
| VII. Inne |
| 1. | System monitorowania przez interfejs WEB/lub inne rozwiązania umożliwiające zdalny system monitorowania/ pracy serwera PACS/RIS, bazy danych, wykonywania backupów, działania procesów na serwerze | TAK |  |
| 2. | System powiadamia administratora o wystąpieniu błędu krytycznego za pomocą sms/zamawiający zagwarantuje bramkę GSM i opłaci abonament | TAK |  |
| 3. | System informuje administratora o konieczności wymiany nośnika kopii zapasowych za pomocą e- maila. | TAK |  |
| 4. | Zamawiający może wymagać prezentacji zaoferowanych funkcjonalności PACS/RIS na serwerze demonstracyjnym oraz innym wymaganym sprzęcie (zapewnionym przez wykonawcę) w terminie do 5 dni po otwarciu ofert. Funkcjonalności, których zaprezentowanie nie jest możliwe ze względów technicznych (np. podłączenie do urządzeń akwizycyjnych), mają być potwierdzone dokumentami, które dają wiarygodne świadectwo dla Zamawiającego, że Wykonawca w dniu składania i otwarcia ofert posiada zaoferowane funkcjonalności. Dopuszcza się prezentację funkcjonalności w ośrodku referencyjnym. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z prezentacją. | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Wdrożenie systemu wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ | TAK |  |
| 7. | Wykonawca zapewnia adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prawidłowej instalacji systemu PACS,RIS i prawidłowego działania systemu oraz instalację wszystkich urządzeń | TAK |  |
| 8. | Szkolenie personelu – (obsługa PACS/RIS –administratorzy-2osoby, obsługa RIS - 5 rejestratorek, 8 lekarzy, 10 techników), | TAK |  |
| 9. | Okres gwarancja 3 lata | TAK |  |
| 10. | Zobowiązanie zawarcia umowy na serwis pogwarancyjny po zakończeniu gwarancji (na warunkach udzielonej gwarancji) na okres min. 2 lat. | TAK |  |
| 11. | Dostępność części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji – potwierdzone oświadczeniem producenta.wykonawcy | TAK |  |

- Wykonawca dołączy do oferty firmowe materiały producenta w języku polskim lub potwierdzi oświadczeniem parametry niewystępujące w firmowych materiałach producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów 
z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej system PACS - RIS jest kompletny i będzie 
po zainstalowaniu posiadał pełną funkcjonalność od rejestracji pacjenta do wydania wyniku wraz 
z możliwością zdalnego opisywania badań i nagraniem płyt CD/ DVD + V.2. bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

1. Koszt zakupu systemu PACS i systemu RIS zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ / w tym również dostarczenie przedmiotu zamówienia do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, montaż, instalację i uruchomienie, wdrożenie wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ., adaptację pomieszczeń oraz instalację wszystkich urządzeń, szkolenie personelu, serwis gwarancyjny / oraz migracja wszystkich danych cena netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena brutto: ………………………………………………………………………………….. słownie cena brutto: ………………………………………………………………………… w tym: A. za wykonanie migracji wszystkich danych cena netto …………………………… VAT % …………… cena brutto: ………………………… B. za szkolenie (obsługa PACS/RIS –administratorzy-2osoby, obsługa RIS - 5 rejestratorek, 8 lekarzy, 10 techników) cena netto …………………………… VAT % …………… cena brutto: …………………………

2. Termin realizacji zakupu systemu PACS i systemu RIS (dostarczenie przedmiotu zamówienia do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, montaż, instalacja i uruchomienie, wdrożenie wraz z integracją rozumiane jako możliwość wykonywania badań w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ., adaptacja pomieszczeń oraz instalacja wszystkich urządzeń, szkolenie personelu) podany w dniach ………………… liczony od daty zawarcia umowy do podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru”

3. Termin wykonania migracji wszystkich danych podany w dniach ………………… liczony od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru” do podpisania „Protokołu odbioru końcowego”

4. Koszt rocznego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) cena netto: ………………………………………………………………………………………………….. VAT %: …………………………………………… cena brutto: ………………………………………………………………………………………………… słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………… w tym koszt: materiałów zużywalnych (wymienić jakie i podać ich cenę netto, brutto) ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Uwagi:

.…………........................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej