[image: image1.jpg]Szpital im. Stanislawa Leszczynskiego

UL . RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

htpp//: www.szpital.net.pl e-mail: szpital@szpital.net.pl

tel. 032/ 2511-761  fax. 032/2514-533

Katowice, dnia . 5..0.G.......2011r.

Szp.Leszez. /AT/ZL/ZP/GP/ MO 2011

dot. zamowienia publicznego na: zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz z

systemem portalowym oraz systemem objetosciowej weryfikacji ulozenia pacjenta w
ilosci 1 szt.

Nr sprawy: Szp. Leszcz./PN/29/2011

Zamawiajacy — Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego w Katowicach informuje, ze wptynely
pytania do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

Pytanie 1: Przedmiot zamo6wienia

Prosimy o jednoznaczne okreslenie i dokonanie stosownych zmian o charakterze
ujednolicenia w catosci STWZ oraz Zalacznikach peinej nazwy przedmiotu zaméwienia. W
SIWZ mozna znalez¢ co najmniej dwa okreslenia dla przedmiotu zamdéwienia:

,Zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz z systemem portalowym oraz systemem
objetosciowej weryfikacji utozenia pacjenta w ilosci 1 szt.”

lub

., Akcelerator wysokoenergetyczny”

Odpowiedz:

Okreslenie ..Akcelerator wysokoenergetyczny” jest tozsame z okresleniem ,Zakup
akceleratora wysokoenergetycznego wraz z systemem portalowym oraz systemem
objetosciowe] weryfikacji utozenia pacjenta w ilosci 1 szt.”

Pytanie 2: W ramach dostawy przedmiotu zaméwienia Wykonawca zapewnia
Zgodnie z zapisami STWZ Wykonawca zobowigzany bedzie do:

,uruchomienie przedmiotu zamdwienia, w miejsce zdemontowanego aparatu Wwraz z
niezbedna adaptacja i dostosowaniem sterowni aparatu oraz pomieszczenia terapeutycznego.”

Prosimy o wstepne okreslenie zakresu prac, ktére wedtug Zamawiajacego beda konieczne do
wykonania oraz umozliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w ramach prac
przygotowawczych do ztozenia oferty w postgpowaniu.

Prosimy o wskazanie miejsca w formularzu Oferty Cenowej (Zatacznik Nr 2 do SIWZ), w
ktérym nalezy poda¢ ceng za adaptacie i dostosowanie sterowni aparatu oraz pomieszczenia
terapeutycznego, ktora wymaga odrgbnego potraktowania ze wzglgdéw podatkowych
(koniecznos¢ zastosowania podstawowe] stawki VAT).

Poniewaz prace testowe i uruchomieniowe akceleratora i wymienione na stronie 2 SIWZ:

4. Zintegrowanie przedmiotu zaméwienia wraz Zz oprogramowaniem obstugujacym, z
systemami begdacymi obecnie na wyposazeniu Zakladu Radioterapii tzn. z systemami
planowania leczenia oraz systemem zarzadzania danymi MOSAIQ

5. testowanie urzadzenia™




[image: image2.jpg],, stanowig integralng czgs¢ urzadzenia medycznego 1 nie sg wydzie}ane z ceny urzadzenia,
jako ze prowadza bezposrednio do uzyskania parametrow urzadzenia, kto.r'e byly podsta&wq_
jego rejestracji jako urzadzenia medycznego, prosimy O wskazanie pozycji oferty, W ktore)

nalezy je wjac. Nadmieniam, ze nie jest mozliwe oddzielenie testow akceptacyjnych

urzadzenia od _testowania urzadzenia” i od jego ,integracji”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy umozliwi na pisemny wniosek Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej.
Intencja Zamawiajacego jest zakup akceleratora wysokoenergetycznego, ktory ma zostac
uruchomiony do terapii W zintegrowanej lini terapeutycznej W miejsce zdemontowancgo
przez Wykonawcg aparatu, dlatego Zamawiajacy wymaga wykonania niezbednych prac
adaptacyjnych, €0 zapewni prawidlowe dziatanie urzadzenia medycznego, dostosowania
pomieszczen tak, aby po podpisaniu ., Protokotu koncowego” mozliwa byla realizacja

procedur’ terapeutycznych. Zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji wentylacji 1
klimatyzacjl.

Cene za adaptacjg | dostosowanie sterowni aparatu Oraz pomieszczenia terapeutycznego
nalezy podac w formularzu Oferty Cenowej ( Zatacznik nr 2 do SIWZ — po zmianach ) w
pozycji 2.

Koszty za zintegrowanie przedmiotu zamdwienia wraz z oprogramowaniem obstugujacym, z
systemami bedacymi obecnie na wyposazeniu Zaktadu Radioterapii tzn. Z systemami
planowania leczenia oraz systemem zarzadzania danymi MOSAIQ, testowanie urzadzenia

nalezy poda¢ w pozycji 1 w formularzu Oferty Cenowej ( Zatacznik nr 2 do SIWZ — po
zmianach).

Pytanie 3:W ramach dostawy przedmiotu zamowienia Wykonawca zapewnia
Zgodnie z STWZ, Wykonawca zapewnia:

,uzyskanie dla Zamawiajacego niezbednych zezwolen na stosowanie przedmiotu
zamoéwienia.”

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie zezwolenia Wykonawca ma uzyska¢ dla
Zamawiajacego (lista sporzadzona przez Zamawiajacego). Czy Wykonawca uzyska od
Zamawiajgcego stosowne upowaznienia do dziatania jesli beda tego wymagaly charakter
zezwolen oraz przepisy prawa w tym zakresie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca ma uzyska¢ dla Zamawiajacego
wszystkie niezbgdne zezwolenia do uruchomienia akceleratora i realizacji $wiadczen
zdrowotnych, w tym sezwolenia Prezesa Panstwowe] Agencji Atomistyki na stosowanie

zainstalowanego akceleratora. Wykonawca uzyska od Zamawiajacego stosowne upowaznienia
do dziatania jesli beda tego wymagaly przepisy prawa.

Pytanie 4: Termin realizacji zamowienia

Prosimy o potwierdzenie, z€ sformutowanie uzyte przez Zamawiajacego .testowanie
urzadzenia” nalezy rozumieé jako przeprowadzenie testow akceptacyjnych wedtug procedur
producenta urzadzenia.

OdpowiedZ:
Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 5: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zgodnie z SIWZ, _Zamawiajacy bedzie zadac od Wykonawcy, ktorego oferta zostala

wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.”

Prosimy o potwierdzenie, ktore pozycje zawarte W formularzu Oferta Cenowa (Zatacznik Nr
2 do STWZ), beda stanowily ..ceng catkowita” przedmiotu samoéwienia, na podstawie, ktorej

Zamawiajacy bedzie zadal whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.




[image: image3.jpg]Odpowiedz:
Cene catkowita przedmiotu zamdwienia, na podstawie, ktérej Zamawiajacy bedzie zadat

whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bgdzie stanowita suma poz. 1,2,3 -
Zalgeznik nr 2 do SIWZ — po zmianach - Oferta cenowa.

Pytanie 6: Zalacznik Nr 2 oraz Zalacznik Nr 6 do SIWZ
Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, jakie szczegélowe elementy Zamawiajacy
uwzglednil w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia w trzech odrgbnych etapach:

1. Zakup akceleratora wysokoenergetycznego

2. Montaz, instalacja i uruchomienie

3. Szkolenia i instruktaz
i tym samym zgodnie z zapisami Zalacznika Nr 6 paragraf 4 pkt 1 Zamawiajacy ,,zgda
wystawienia odrebnych FV”.

Wyréb medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r nr 107, poz,
679) musi wypetnia¢ art. 2 pkt. 38 w/w Ustawy. Bez wykonania odpowiednich czynnosci
wynikajacych ze specyfikacji technicznej, majacych na celu doprowadzenie do oddania do
uzytkowania sprawnego technicznie urzadzenia (montaz, instalacja, testy uruchomienia) nie
mozna mowi¢ o dostawie wyrobu medycznego.

Zgodnie z powszechnie przyjeta praktyka w obrocie gospodarczym dla tego rodzaju
przedmiotu zamowienia czyli wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach
medycznych (Dz.U. z 2010r nr 107, poz, 679) dostawa wyrobu medycznego wraz z ustuga
instalacji powinna by¢ traktowana jako jedno $wiadczenie, czynnosci towarzyszace instalacji
specjalistycznego sprzetu powinny by¢ uznawane za instalacj¢ i w konsekwencji za element
dostawy towaru a tym samym ,,...podzial jednorodnej, kompleksowej ustugi na dwa odrgbne

rodzaje jest podziatem sztucznym i nie moze stanowi¢ podstawy do podziatu kwoty nalezne;
za te ustuge na dwie czgsei ..."

Powyzsze znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, np.:
- ETS W wyroku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd

- ETS w wyroku z dnia 27 pazdziernika 2005 r. sprawie C-41/04 LevobVerzekeringen BV
- ETS w wyroku z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 111/05 Aktiebolaget

- NSA w wyroku z dnia 16 wrzesnia 2010r w sprawie I FSK 779/10
- WSA w Krakowie w wyroku z dnia 5 marca 2010 w sprawie I SA/Kr 1657/09
- WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie III SA/Wa 2247/09.

Na potwierdzenie powyzszego nalezy dodaé, ze dotychczasowa praktyka Zamawiajacego
takze byla zgodna z powszechnie przyjeta praktyka dla przedmiotu zamoéwienia tego rodzaju.

Odpowiedz:

Szczegdtowe elementy w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia na etapie:

- zakupu akceleratora wysokoenergetycznego obejmuja dostawg, montaz uruchomienie
zintegrowanie przedmiotu zamoéwienia wraz z oprogramowaniem obstugujacym, z systemami
bedacymi obecnie na wyposazeniu Zakladu Radioterapii tzn. z systemami planowania
leczenia oraz systemem zarzadzania danymi MOSAIQ), testowanie urzadzenia

- adaptacji pomieszczen obejmuja wykonanie niezbgdnych prac adaptacyjnych, co zapewni
prawidlowe dzialanie urzadzenia medycznego, dostosowania pomieszczen tak aby po
podpisaniu ,, Protokofu koncowego” mozliwa byla realizacja procedur terapeutycznych.
Zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- szkolenia i instruktaz obejmuja szkolenia wdrozeniowe dla 12 oséb prowadzone w miejscu
instalacji, w jezyku polskim, przez specjalistéw aplikacyjnych autoryzowanych przez
producenta.

Jednoczes$nie Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci Zalacznika nr 2 do SIWZ — Oferta
cenowa i Zalacznika nr 6.




[image: image4.jpg]Pytanie 7: Zalacznik Nr 6 do SIWZ paragraf 4 pkt1

Wnosimy 0 wykreslenie stowa ,,zada”.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U.z 2005
r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podatnik odpowiada catym swoim majatkiem za wynikajace z¢€
zobowiazan podatkowych podatki.

Zobowiazanie podatkowe powstaje Z dniem zaistnienia zdarzenia, z ktorym ustawa
podatkowa wiaze powstanie takiego zobowiazania, €O wynika z uregulowania zawartego W
art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

W zwiazku z powyzszym stwierdzi¢ nalezy, ze odpowiedzialnoéé za przestrzeganie terminow
rodzacych obowiazek podatkowy oraz zastosowanie prawidiowej stawki VAT, a tym samym
za prawidiowo wyliczony podatek (zobowiazanie podatkowe) ponosi podatnik, czyli podmiot
dokonujacy dostawy lub $wiadczacy ustugg.

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu W nastepujacy sposob: ., Strony ustalaja, 1Z rozliczenie
umowy nastapi w oparciu 0 odrgbne faktury VAT obejmujace:

a) zakup akceleratora wysokoenergetycznego,

b) adaptacjg dostosowanie sterowni aparatu Oraz pomieszczenia terapeutycznego,

¢) szkoleniai instruktaz zgodnie z paragrafem 1 pkt 4 umowy”’
Zamawiajacy dopuszacza W zakresie: a) zaKup akceleratora wysokoenergetycznego
wystawienie faktur czesciowych za zakup i dostawg akceleratora oraz montaz, instalacj¢ 1
uruchomienie, zintegrowanie przedmiotu zamoOwienia Wwraz Z oprogramowaniem
obstugujacym, Z systemami bedacymi obecnie na wyposazeniu 7aktadu Radioterapii tzn. z
systemami planowania leczenia oraz systemem zarzadzania danymi MOSAIQ, testowanie
urzadzenia zgodnie Z wymaganiami ustawowymi 1 wymogiem Ministerstwa Zdrowia
finansujacego zakup i dostawe urzadzenia lub fakturowanie W sposob dogodny dla

Wykonawcy, ale zgodny Z wymaganiami ustawowymi i zrealizowanym zakresem umowy w
Szpitalu.

Pytanie 8: Zalacznik Nr 4 oraz Zalacznik Nr 6 do SIWZ paragraf 2 pkt 1a) oraz 1¢)
Wnosimy © potwierdzenie stanowiska Zamawiajacego W zakresie roznego potraktowania
przedmiotu zamowienia dla szkolen i instruktazu:

Oferta Cenowa 3. Szkolenia i instruktaz:

Wykonawca zobowiazany jest do podania ceny Zza ustuge zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Zataczniku nr 4 pkt 8.7 oraz 8.8

Odpowiedz :

Zamawiajacy wyjasnia, z& Wykonawca zobowiazany jest do podania ceny za ushuge zgodnie
7 wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Zalgezniku nr 4 do SIWZ pkt 8.7.

Paragraf 2 pkt 1a)

, Wynagrodzenie za zakup akceleratora wysokoenergetycznego zgodnie z Zatacznikiem Nr 4
do SIWZ” - zawiera szkolenie 1 instruktaz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okre$lonymi w Zataczniku nr 4 pkt 8.8

Odpowiedz :

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu W nastepujacy sposob: Wynagrodzenie za zakup
akceleratora wysokoenergetycznego zgodnie z Zatacznikiem Nr 4 do SIWZ bez pkt 8.7 i pkt
8.8.”

Paragraf 2 pkt 1¢)

, Wynagrodzenie za szkolenia i instruktaz zgodnie Z paragrafem 1 pkt 3 Umowy (pomijamy
OCZYWISTA pomytkg pisarska winno by¢ ,,z paragrafem 1 pkt 4 Umowy” i jednoczesnie
wnosimy 0 jej poprawienie) — wyodrebnia szkolenie i instruktaz zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreélonymi w Zataczniku nr 4 pkt 8.7.




[image: image5.jpg]Odpowiedz: -
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu w nastgpujacy sposob: ,, Wynagrodzenie za szkolenia 1

instruktaz zgodnie z paragrafem 1 pkt 4 umowy obejmujace pkt 8.7 Zalacznika nr 4 do
SIWZ.

Pytanie 9:Zalyeznik Nr 6 do SIWZ paragraf 5 pkt 4

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram przegladow
serwisowych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy”

Ze wzgledu na trudnos¢ z precyzyjnym okresleniem terminéw przegladow konserwacyjnych
PMI w momencie zawierania umowy, prosimy ©O potwierdzenie, ze nalezy traktowac
wymagany Harmonogram jako ,,planowane przeprowadzenie PMI” zgodnie z wiedzg 1
praktyka producenta sprzetu i serwisu Wykonawcy z mozliwoscia zmian za zgoda stron?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Dopuszcza si¢ wskazanie W harmonogramie
przegladow sewisowych miesiaca planowanych przegladow w roku kalendarzowym.

Pytanie 10: Zalacznik Nr 6A do SIWZ paragraf 2 pkt 2

Wnosimy 0 zmiang brzmienia o charakterze uscislajacym:

Bylo:

_Cena wymieniona w ust. 1 powigkszona o nalezny podatek VAT platna bedzie w rownych
miesigcznych ratach.”

Wnioskowana zmiana:

,Cena wymieniona w ust. 1 powiekszona o nalezny podatek VAT wediug stawki whasciwe] w
dniu wystawienia Faktury VAT, platna bedzie w rownych miesigcznych ratach.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza na to zgodeg.

Pytanie 11: Termin realizacji zaméwienia oraz Zalacznik Nr 6do SIWZ paragraf 3 pkt 7
Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem _Dokumentacja powykonawcza™?

Odpowiedz:

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja uwzgledniajaca wszystkie zmiany Ww
substancji budowlanej ( instalacje w pomieszczeniach sterownii i1 akceleratora)

Pytanie 12: Termin realizacji zamowienia
Ze wzgledu na zakres przedmiotu umowy obejmujacy:
- demontaz przyspieszacza aktualnie zainstalowanego,

- wykonanie prac odtworzeniowych w bunkrze i sterowni oraz prac adaptacyjno-
montazowych,

- instalacja urzadzenia glownego,

- instalacja urzadzenia pomocniczego (IGRT),

- realizacja procedur akceptacyjnych (testy akceptacyjne),

- integracja z istniejaca linig terapeutyczna,
prosimy o wprowadzenie w Zataczniku Nr 6 do SIWZ zapisu, ze pomieszczenie bunkra
zostanie Wykonawcy udostepnione w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty podpisania
umowy. Proponowane miejsce wprowadzenia zapisu: § 3, Zatacznik Nr 6 do SIWZ.
Odpowiedz:
Zamawiajacy po zawarciu umowy udostepni Wykonawcy pomieszczenie bunkra w terminie
15 dni roboczych od otrzymania od niego pisemnego wezwania zastrzegajac sobie prawo do

realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji po udostgpnieniu pomieszczenia bunkra
Wykonawcy.

Pytanie 13

SIWZ strona 1, zalacznik nr 6 do SIWZ ,,Projekt umowy”, §1: wymoég odkupienia,
w tym demontazu i odbioru aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy
Siemens w cenie nie nizszej niz 184.000,00 z! netto:

b




[image: image6.jpg]Czy cena za odkupienie, w tym demontaz i odbiér aparatu Mevatron Primus o numerze
seryjnym 3249 firmy Siemens, podana przez Wykonawcg W punkcie 5 Oferty Cenowej,
stanowiacej zalacznik nr 2 do SIWZ, bedzie — w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy —
cena ostateczng za odkupienie, w tym demontazu i odbioru aparatu Mevatron Primus o
numerze seryjnym 3249 firmy Siemens?

Jesli tak, to Zamawiajacy proszony jest 0 zmiang tresci §1 Projektu umowy, stanowiacego
zatacznik nr 6 do SIWZ w taki sposob, aby jednoznacznie wskazywal on ceng zawarta
w punkcie 5 Oferty Cenowej Wykonawcy jako ceng kontraktowa za odkupienie, w tym
demontaz i odbiér aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens.

Jesli nie, to Zamawiajacy proszony jest o podanie zasad, na jakich zostanie ustalona
ostateczna cena za odkupienie, w tym demontaz i odbiér aparatu Mevatron Primus o numerze
seryjnym 3249 firmy Siemens.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu w nastgpujacy sposob: ,odkupienie W tym demontaz i
odbiér aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens w cenie
........................... zl netto z zastrzezeniem, Ze cena nie moze by¢ nizsza niz 184.000,00

Pytanie 14

SIWZ strona 9, tabela ,,Opis kryteriow oceny”, kryterium 1 ,,Cena brutto za zakup
akceleratora zgodnie Z Zalacznikiem nr 4 do SIWZ w tym réwniez montaz, instalacja,
uruchomienie, szkolenia i instruktaz”:

Zamawiajacy proszony jest 0 potwierdzenie, ze zawarta W kryterium 1 cena stanowi sumg cen
podanych przez Wykonawce w Ofercie Cenowej w punktach:
1. Zakup akceleratora wysokoenergetycznego ( zgodnie z Zatacznikiem Nr 4 do SIW),
2. Montaz, instalacja i uruchomienie

3. Szkolenia i instruktaz”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonal zmiany treéci Zatacznika nr 2 do SIWZ — Oferta Cenowa 1 dlatego
zawarta w kryterium 1 cena stanowi sume cen podanych przez Wykonaweg w Ofercie
Cenowej w punktach:

1.Zakup akceleratora wysokoenergetycznego ( zgodnie z Zalacznikiem Nr 4 do SIW),
obejmujacy zakup, dostawg, montaz, instalacje 1 uruchomienie, zintegrowanie przedmiotu
zamoOwienia wraz z oprogramowaniem obstugujacym, z systemami bedacymi obecnie na
wyposazeniu Zakladu Radioterapii tzn. z systemami planowania leczenia oraz systemem
zarzadzania danymi MOSAIQ, testowanie urzadzenia

2. Adaptacja i dostosowanie sterowni aparatu oraz pomieszczenia terapeutycznego,
3. Szkolenia i instruktaz™.

Pytanie 15

Zalgcznik nr 6 do SIWZ ,,Projekt umowy”, §1: wymoég odKupienia, w tym demontazu i
odbioru aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens w cenie nie
nizszej niz 184.000,00 zi netto:

Zamawiajacy proszony jest o:
1 okredlenie warunkéw platnosci i terminu ptatnosci za odkupienie, w tym demontaz
i odbiér aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens,
2. okreslenie terminu dokonania odkupienia, demontazu i odbioru aparatu Mevatron
Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens,

3 okreélenia warunkéw wykonania demontazu i odbioru aparatu Mevatron Primus
o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens.
W projekcie umowy jak rowniez w pozostatej czesci SIWZ brak jest bowiem jakichkolwiek
postanowien W tej sprawie (z wyjatkiem jednego zdania, zacytowanego W nagtowku
niniejszego pytania).




[image: image7.jpg]Odpowiedz: ‘ _
Przystapienie do demontazu nastapi w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym na min. 15 dni

roboczych przed jego rozpoczeciem. Po zdemontowaniu akceleratora i podpisaniu protokofu
demontazu nastapi wystawienie faktury vat przez Zamawiajacego z terminem ptatnosei 30 dni

od daty jej wystawienia. Podpisanie protokotu demontazu jest warunkiem do przystapienia do
montazu nowego akceleratora.

Pytanie 16
SIWZ zalacznik nr 4, tabela parametrow wymaganych, parametr 1.1:

Czy Zamawiajacy zaakceptuje oferte zawierajaca akcelerator z dwiema energiami
fotonowymi 6 1 15 MV?
Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje oferte zawierajaca akcelerator z dwiema energiami fotonowymi 6/15
MV.

Pytanie 17
SIWZ zalacznik nr 4, tabela parametrow wymaganych, parametr 1.81i1.9:
Czy Zamawiajacy zaakceptuje oferte zawierajaca akcelerator, ktory — w miejsce klina
zmotoryzowanego - jest wyposazony jednoczesnie w:
1) zestaw standardowych filtrow klinowych o katach 15°, 30°, 45° 1 60°
2) klin dynamiczny, Ktory generuje profile sklinowane o katach 10°, 15°, 20°, 25°, 30°,
45° i 60° poprzez ruch szczgki kolimatora podstawowego?
Odpowiedz:
Zamawiajacy moze dopuscic oferowane rozwiazanie jedynie W przypadku takiego
dostosowania programu planowania leczenia - Master Plan, aby zapewnial on rownoczasowe
— réwnolegle tworzenie dla kazdego pacjenta planéw leczenia na posiadany i oferowany

akcelerator, zapewniajac Zamawiajacemu réwnowazne leczenie pacjenta na kazdym z tych
akceleratorow.

Pytanie 18

SIWZ zalacznik nr 4, tabela parametrow wymaganych, parametr p %

Czy Zamawiajacy zaakceptuje ofertg na akcelerator, wyposazony w aplikatory elektronowe o
wymiarach: 6x6cm, 10x6cm, 10x10cm, 15x15¢cm, 20x20 m i 25x25cm ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy moze dopusci¢ oferowane rozwigzanie jedynie w przypadku takiego
dostosowania programu planowania leczenia - Master Plan, aby zapewnial on rownoczasowe
— réwnolegle tworzenie dla kazdego pacjenta planéw leczenia na posiadany i oferowany

akcelerator, zapewniajac Zamawiajacemu réwnowazne leczenie pacjenta na kazdym z tych
akceleratorow.

Pytanie 19

SIWZ zalacznik nr 4, tabela parametréw wymaganych, parametr 8.1:

Z uwagi na niemozliwa do wyeliminowania niepewnos¢ pomiarowg Zamawiajacy proszony
jest o zdefiniowanie parametréw dozymetrycznych akceleratora Elekta, ktore beda
porownywane dla stwierdzenia kompatybilnosci w zakresie parametrow dozymetrycznych,
wraz z dopuszczalnym przedzialem bledow dla poszczegolnych parametrow, jak rowniez
warunkow, w jakich te parametry bgda mierzone, w tym wielkosci pol i gtebokosci pomiaru.
Zamawiajacy proszony jest takze o zdefiniowanie oraz podanie wartosci parametrow
geometrycznych akceleratora Elekta, ktére beda pordwnywane dla stwierdzenia
kompatybilnosci w zakresie parametrow geometrycznych, wraz z okresleniem dopuszczalne]

réznicy pomiedzy parametrami oferowanymi i wzorcowymi, dla kazdego z poréwnywanych
parametrow.




[image: image8.jpg]Odpowiedz:

Zalaczamy parametry dozymetryczne ,Protokdt kalibracji parametréw dozymetrycznych
aparatu ELEKTA Synergy Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego Zaklad Radioterapii w

Katowicach”
Protokdt kalibracji parametréw dozymetrycznych aparatu
ELEKTA Synergy
Szpital im. St. Leszczynskiego
Zaklad Radioterapii
Katowice
Wiazki fotonow:

1. Jako$¢/energie wiazek fotonow

Tolerancje na wartos¢ procentowych dawek odczytanych z krzywych dawki (pomiar w duzym
fantomie wodnym w warunkach SSD = 100 cm, pole 10x10, odczyty $rednie z co najmniej 3

pomiaréw):
S —.——
Aoy [cm| TPRao 10
E [MV] £0,05 D10[%]+1 | D20[%]+1 Dao,10 wyliczony=0,005

_—

6 1.55 67.6 39.7 0.587 0.684
S——

15 2.60 75.3 48.9 0.649 0.762

TPR=1,2661%D,y,,, — 0,0595 (powinien raczej by¢ wyznaczony niz korzystac z

zastosowanego rownania -

zalecenie TRS398)

2. WydajnoSci absolutne

Wydajnos¢ dla pola referencyjnego 10 x 10 cm, w izocentrum d = 10 cm, SSD = 90cm

1£0.01cG/1 MU

Energia

X6MV XISMV

ES

1.000 1.000

Tolerancja

+ 0.01cGy/l1 MU

3. Wydajnosci wzgledne (OF)

+0.01¢Gy /1 MU

Wydajnosci wzgledne (wzgledem pola 10x10, w warunkach referencyjnych) w petnym
zakresie dostepnych pol promieniowania powinny zgadzad si¢ z wydajnosciami z pierwszego

akceleratora w £0.01.
4. Wspolezynniki klinow

Pomiar dla warunkéw referencyjnych:
SSD =90 c¢m. pole 10x10, d = 10cm, klin 60°

Energia 6 MV | 1MV
ES 0.265 0.273
Tolerancja =0.5% +0.5%
5. Symetria

Profile w warunkach referencyjnych
SSD 90 ¢cm, d = 10 cm,

Energia
Pole

ES 101.1

6 MV

IS MV

101.7 101.6




[image: image9.jpg][ IN

Tolerancja

SSD 160 ¢m, d

dmuax.

Energia
Pole
- |0
IN
Tolerancja D(x)/D(-x) < 102 %

6. Jednorodno$¢ (w zakresie pola terapeutycznego)

Profile w warunkach referencyjnych

SSD 90 cm. d = 10 cn.

Energia 6 MV 15 MV
Pole
CR
3 IN | 1043
Tolerancja Dmax/Dmin*100% < | Dmax/Dmin*100% <
106 % 106 %
SSD 100 ¢cm, d = dmax.
Energia 6 MV ISMV
Pole i 40x40 10x10
ES | CR 103.8 101.8
| | IN 103.7 101.3 105.4
Tolerancja Dmax/Dmin*100% < | Dmax/Dmin*100% <
106 % | 106 %

*Wskazane jest by punktowe réznice pomigdzy wygladzonymi profilami z obydwu
akceleratoréw nie przekraczaty 1 % (przy normalizacji profili do 100 % na osi wiazki)

Pytanie 20

MV

100.9 100.9 100.6 101.1
D(x)/D(-x) <102 % | Dx)D(-x) <102 %

ISMV

100.8 10.07
D(x)/D(-x) < 102 %

SIWZ zalacznik nr 4, tabela parametréw wymaganych, parametr 8.2:

Zamawiajacy proszony jest o zdefiniowanie technik leczenia, realizowanych na akceleratorze
zakupionym w ramach programu: ,,Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej -
doposazenia i modernizacji zaktadow radioterapii” w 2009r., oraz zdefiniowanie kryteriow,
jakimi bedzie sie postugiwal przy ocenie kompatybilnosci technik leczenia, realizowanych na
akceleratorze oferowanym i akceleratorze zakupionym w ramach programu: ,,Utworzenie w
Polsce systemu radioterapii onkologicznej - doposazenia i modernizacji zakladow

radioterapii” w 2009r.
Odpowiedz:

Techniki konformalne 3D technika, IMRT step & shot, techniki dynamiczne. Przy ocenie
kompatybilnosci wymagany jest akcelerator wysokoenergetyczny i takie dostosowanie
oprogramowania, ktére umozliwia w dowolnym momencie leczenie pacjenta na kgzdym z

akceleratoréw, tj. automatyczne tworzenie planéw leczenia na oba urzadzenia.

w zalaczeniu:

Oferta cenowa - Zatacznik nr 2 do STWZ —po zmianach
Zalacznik nr 4 do SIWZ — po zmianach

Zatacznik nr 6 do SIWZ — po zmianach

eXTOR

lek. med. Wiodkimi

lerz Migacz




