Katowice, dnia  17.05.2011 r. 

Z A T W I E R D Z A M:










Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................


(podpis)

data zatwierdzenia: 17.05.2011 r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz /PN/   29   /2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego: 
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy: 
8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 
www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu: 
32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice 




     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 
634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 193.000 euro. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup: akceleratora wysokoenergetycznego wraz z systemem portalowym oraz systemem objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta w ilości 1 szt., w ramach programu zdrowotnego pt: „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie 
i modernizacja zakładów radioterapii jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” na potrzeby Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymogi określa Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, z rokiem produkcji 2011.
W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:

1. Odkupienie w tym demontaż i odbiór aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens w cenie nie niższej niż 184.000,00 zł netto
2. Dostawę urządzenia wraz z: 

· montażem,

· instalacją, 

· uruchomieniem przedmiotu zamówienia, w miejsce zdemontowanego aparatu wraz z niezbędną adaptacją i dostosowaniem sterowni aparatu oraz pomieszczenia terapeutycznego.

3. Szkolenia i instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu 
i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”.
4. Wykonanie projektu ochrony radiologicznej wraz z uzyskaniem opinii PAA, wykonanie pomiarów dozymetrycznych, uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na stosowanie przedmiotu zamówienia.
5. Zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym, z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii tzn. z systemami planowania leczenia oraz z systemem zarządzania danymi MOSAIQ.
6. Pełną gwarancję do dnia 13.01.2013 r. liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”.

7. Czas reakcji serwisu do 24 godzin od zgłoszenia awarii (dotyczy: dni roboczych).
8. Upgrade oprogramowania w okresie trwania okresu gwarancji do najnowszej wersji.

9. Zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

10. Serwis pogwarancyjny na okres 3 lat po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji 
w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy, powiększonej o wskaźnik inflacji, waloryzacja 
w okresach 12 miesięcznych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 33151000-3 – urządzenia 
i wyroby do radioterapii
UWAGA!

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie złożenie oferty posiadającej wszystkie wymagane parametry szczegółowo określone w Załączniku Nr 4 do SIWZ. 

W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, 

b) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, 

c) naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,

d) nadzór, serwisowanie, dostosowanie do potrzeb Zakładu Radioterapii przedmiotu zamówienia oraz upgradowanie oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia  do najnowszych wersji,

e) współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Zakładu Radioterapii,

f) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej ani oferty częściowej.
Termin realizacji zamówienia
1. transport urządzenia do miejsca dostawy oraz przekazanie i odbiór sprzętu w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 04.11.2011r. do godz. 10:00 zakończony podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury VAT,
2. montaż, 

3. instalacja i uruchomienie,

4. zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym, z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii tzn. z systemami planowania leczenia oraz z systemem zarządzania danymi MOSAIQ.
5. testowanie urządzenia

6. szkolenia i instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem  „Protokołu szkolenia”, 

7. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego”, - do dnia 09.12.2011 r.  do godz. 10:00
Miejsce dostawy

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice

Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

· posiadania wiedzy i doświadczenia;

· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

· sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ,.
2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Projekt Umowy dot. zakupu akceleratora stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz Projekt umowy dot. serwisu pogwarancyjnego  stanowiący Załącznik nr 6A do SIWZ.

7. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
8. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą akceleratora wysokoenergetycznego).
b) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5.500.000,00 zł .
9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce     zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) zaświadczenie właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, organu sądowego lub administracyjnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:
a) Opis urządzenia, foldery, fotografie – dokumentujące i potwierdzające spełnienie wymagań technicznych 

b) Opis sposobu użytkowania urządzenia. 

12. Dokument dopuszczający urządzenie do obrotu w kraju. 

13. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów.

14. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.

Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie: 
pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 

                              32 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon  32 2511-761

Fax        32 2514-533

Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 zł 

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego (Katowice, ul. Raciborska 26, 
I piętro) do dnia 28.06.2011 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

3. Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia 
do składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA! 

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup akceleratora>

nie otwierać przed < 28.06.2011r., godz. 11:00>

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>


oferta w <przetarg nieograniczony>

na <zakup akceleratora >

Informacje dotyczące składania ofert
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.
Oferty można składać w następującym miejscu:


nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 

miejscowość:  Katowice, kod:  40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

 
w terminie do dnia 28.06.2011r. do godziny 10:00
2.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074 

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu  28.06.2011 r. o godz. 11:00

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f) zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.
Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

	Lp.
	Opis kryterium oceny
	Waga kryterium

	1.
	Cena brutto za zakup akceleratora zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ w tym również montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenia i instruktaż
	80%

	2.
	Cena brutto za 3 letni serwis pogwarancyjny
	20%


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

    Wartość punktowa (kryterium nr 1,2) jest wyliczona wg wzoru:

                                                            cena najniższa spośród oferowanych

     Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

                                                                      cena z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty 

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
a) w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu  końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela 
ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w wysokości - 70%.

b) w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę rękojmi/gwarancji w wysokości - 30%

Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 6 do SIWZ – Projekt Umowy dot. zakupu akceleratora oraz w Załączniku nr 6A 
do SIWZ – Projekt umowy dot. serwisu pogwarancyjnego.

Środki Ochrony Prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!  

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

1. zawierać umowy ramowej,

2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

W zakresie serwisu:

zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – 
o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki 

· Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

· Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

· Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp 
· Załącznik Nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymogi

· Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp
· Załącznik Nr 6 do SIWZ – Projekt Umowy dot. zakupu rezonansu

· Załącznik Nr 6A do SIWZ – Projekt umowy dot. serwisu pogwarancyjnego

· Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

· Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych  

Załącznik Nr 1 do SIWZ 


................................................


Nazwa i adres Wykonawcy

       
Pieczątka firmowa

FORMULARZ  OFERTY
Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam zdolność 
do realizacji zadania.

b) przyjmuję, iż termin płatności wynosić będzie 30 dni od    daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.    
c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.

d) zapewniam gwarancję do dnia 13.01.2013 r. liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw gwarancyjnych.

e) czas reakcji serwisu wynosić będzie do 24 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

f) zapewniam dostępność części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

g) zapewniam dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego urządzenia, z rokiem produkcji 2011.
h) zapewniam szkolenia i instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”
i) w okresie gwarancji będę uaktualniać (upgrade) dostarczone w ramach Umowy oprogramowanie 
do najnowszej wersji (w cenie oferty - bez jakichkolwiek dodatkowych  kosztów finansowych.)

j) wniosłem wadium w postaci *…………………..

k) zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w postaci * ……………………
Uwaga!

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić




……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 


….............................................


Nazwa i adres Wykonawcy

       
Pieczątka firmowa
OFERTA CENOWA

	Akcelerator wysokoenergetyczny – ilość 1 sztuka

Model                             ……………………………………………….          

Rok produkcji: 2011 ( urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane) 

Producent                   …………………………………………….

Kraj pochodzenia       …………………………………………….

	1. Zakup akceleratora wysokoenergetycznego ( zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ )

cena jednostkowa netto: ……………………………………………………………………………………

VAT %: ……………………………………………

cena jednostkowa brutto: …………………………………………………………………………………..



	2. Montaż, instalacja i uruchomienie

cena netto: …………………………………………………

VAT %: …………………………………………..

cena brutto: cyfrą …………………………………………



	3. Szkolenia i instruktaż:

personelu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ pkt 8.7 w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia” jak również szkolenia użytkowników w zakresie wdrażanej technologii zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ pkt 8.8
cena netto: ……………………………………………………………………………………

VAT %: …………………………………………..

cena brutto: cyfrą ……………………………………………………………………………………



	SUMA POZ. 1,2,3

Cena netto ……………………………………………..

Cena brutto: cyfrą…………………………………………..

Cena brutto: słownie …………………………………………………………………………………….



	4. Koszt trzyletniego serwisu pogwarancyjnego  

(serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji)

cena netto: …………………………………. …………………………………………………………

VAT %: ………………………………………. 

cena brutto: cyfrą  ……………………………………………………………………………………

cena brutto: słownie  …………………………………………………………………………………


	5. Odkupienie

w tym demontaż i odbiór aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens
cena jednostkowa netto: ……………………………………………………………………………………

VAT %: ……………………………………………

cena jednostkowa brutto: …………………………………………………………………………………..


……………………………………………………..

                                                                      data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 3 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

· posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

· posiadam wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymogi
                                                                                                                                                                            ................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

„Wysokoenergetyczny akcelerator …………………………………”

Producent:
…………………………………………


Model:

…………………………………………


Kraj:

…………………………………………


Rok produkcji:
…………………………………………

	Parametr
	Wymagania
	Parametr oferowany
	UWAGI

	1.
	Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X

	1.1
	Energie fotonowe 4, 6 i 15 MV
	TAK
	
	

	1.2
	Tryb niskiej mocy dawki dla energii 6MV i 15 MV: 
≤50 MU/min 
	TAK
	
	

	1.3
	Kolimator wielolistkowy (MLC)
	TAK
	
	

	1.4
	Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y
	TAK
	
	

	1.5
	Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora/ów MLC w polu terapeutycznym w izocentrum: 1 cm x 1 cm ÷ 40 cm x 40 cm
	TAK
	
	

	1.6
	Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami: ≤ 0,5 cm
	TAK
	
	

	1.7
	Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: ≥ 15 cm
	TAK
	
	

	1.8
	Zmotoryzowany filtr klinowy
	TAK
	
	

	1.9
	Zakres realizowanych kątów dla klinów fizycznych lub zmotoryzowanych co najmniej 5 ÷ 60 stopni realizowany co 1 stopień
	TAK
	
	

	2.
	Parametry wiązek elektronowych

	2.1
	Energie wiązek elektronowych: 4MeV, 9MeV, 12MeV, 15MeV, 18MeV
	TAK
	
	

	2.2
	Opcje terapii stacjonarnej
	TAK
	
	

	2.3
	Aplikatory dla wiązek elektronów:

 6cm x 6cm

10cm x 10cm

14cm x 14cm

20cm x 20cm

16cm x 8cm
	TAK
	
	

	2.4
	Oferowany zestaw aplikatorów jest wyposażony w system do przygotowywania indywidualnych wylewek elektronowych
	TAK
	
	

	3.
	Parametry akceleratora

	3.1
	Odległość SAD = 100cm
	TAK
	
	

	3.2
	Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum): ≤ 0.5cm
	TAK
	
	

	3.3
	Średnica izocentrum mechanicznego: ≤ 2 mm
	TAK
	
	

	3.4
	Zakres obrotu ramienia: 360 o ( ≥   ±180o  )
	TAK
	
	

	3.5
	Dokładność obrotu ramienia: ≤0,5o
	TAK
	
	

	3.6
	Dokładność obrotu kolimatora:  ≤0,5o
	TAK
	
	

	3.7
	System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych, ale kompensowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia.
	TAK
	
	

	3.8
	System symulacji świetlnej pola terapeutycznego
	TAK
	
	

	3.9
	Optyczny wskaźnik odległości
	TAK
	
	

	3.10
	Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki
	TAK
	
	

	3.11
	Komplet centratorów laserowych (szt. 3). 
	TAK
	
	

	3.12
	System monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo (kolor, min. 3 kamery oraz 3 monitory)
	TAK
	
	

	3.13
	Monitor LCD, zainstalowany wewnątrz bunkra terapeutycznego, wyświetla parametry ustawione na akceleratorze.
	TAK
	
	

	3.14
	Mechaniczny front pointer
	TAK
	
	

	3.15
	Interfejs akceleratora do posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania MOSAIQ
	TAK
	
	

	3.16
	Zintegrowana konsola akceleratora umożliwiająca ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych systemu zarządzania MOSAIQ
	TAK
	
	

	4.
	Stół terapeutyczny

	4.1
	Blat wykonany z włókna węglowego
	TAK
	
	

	4.2
	Położenie stołu weryfikowane z konsoli akceleratora 
	TAK
	
	

	4.3
	Położenie stołu przechowywane w systemie weryfikacji i zarządzania MOSAIQ i weryfikowane przez ten system
	TAK
	
	

	4.4
	Ruch stołu minimum w 3 osiach
	TAK
	
	

	4.5
	Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania
	TAK
	
	

	5.
	Portal elektroniczny

	5.1
	Detektor mocowany do ramienia akceleratora
	TAK
	
	

	5.2
	Manualne sterowanie ruchem portalu z kasety sterującej portalem
	TAK
	
	

	5.3
	Transfer obrazów:

a)  Przesyłanie wykonanych zdjęć protokołem DICOM RT

b)  Odbieranie obrazów portalowych i DRR, protokołem  DICOM
	TAK
	
	

	5.4
	Detekcja obrazu oparta o technologię amorficznego krzemu (aSi)
	TAK
	
	

	5.5
	Integracja oferowanego portalowego systemu obrazowania z systemem weryfikacji i zarządzania MOSAIQ - możliwość analizy obrazów na wszystkich stacjach systemu weryfikacji i zarządzania, bez konieczności uruchamiania aplikacji systemu obrazowania.
	TAK
	
	

	6.
	Wyposażenie akceleratora w zakresie systemu IGRT

	6.1
	Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT (Image Guided Radiation Therapy) jest integralnym elementem akceleratora i umożliwia realizację IGRT w oparciu o technologię Cone Beam CT.
	TAK
	
	

	6.2
	Oferowana technologia IGRT oparta na technologii wiązki kilowoltowej do 150kV. 
	TAK
	
	

	6.3
	Oferowana technologia IGRT oparta na technologii wiązki kilowoltowej prostopadłej w stosunku do wiązki terapeutycznej
	TAK
	
	

	6.4
	Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia funkcjonalność obrazowania typu fluoroskopowego 
	TAK
	
	

	6.5
	Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia technikę obrazowania poprzez zdjęcia planarne
	TAK
	
	

	6.6
	Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia rekonstrukcję obrazu 3D.
	TAK
	
	

	6.7
	System wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające:

- rekonstrukcję obrazów Cone Beam CT (CBCT)
- obliczanie właściwego położenia pacjenta w oparciu o badanie referencyjne CT i badanie wykonane w technologii CBCT.
	TAK
	
	

	6.8
	System umożliwia eksport danych w standardzie DICOM - obrazy Cone Beam CT
	TAK
	
	

	6.9
	Oferowana konfiguracja umożliwia realizację ruchów stołu terapeutycznego ze sterowni akceleratora.
	TAK
	
	

	6.10
	Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia rekonstrukcję 3D w trakcie akwizycji
	TAK
	
	

	6.11
	Integracja oferowanego systemu obrazowania IGRT z systemem weryfikacji i zarządzania MOSAIQ - możliwość analizy badania na stacji systemu weryfikacji i zarządzania, bez konieczności uruchamiania aplikacji systemu obrazowania.
	TAK
	
	

	7.
	Wyposażenie akceleratora w zakresie realizowanych technik leczenia

	7.1
	Akcelerator zapewnia realizację technik konformalnych
	TAK
	
	

	7.2
	Akcelerator zapewnia realizację technik kątowych
	TAK
	
	

	7.3
	Akcelerator zapewnia realizację technik IMRT
	TAK
	
	

	8.
	Zagadnienia ogólne

	8.1
	Oferowana konfiguracja akceleratora liniowego jest kompatybilna w zakresie geometrii i parametrów dozymetrycznych z akceleratorem Elekta model  Synergy zakupionym w ramach programu: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - doposażenia i modernizacji zakładów radioterapii” w 2009 r.
	TAK
	
	

	8.2
	Oferowana konfiguracja akceleratora zapewnia pełną kompatybilność w zakresie realizacji  oferowanych technik leczenia na akceleratorze zakupionym w ramach programu: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - doposażenia i modernizacji zakładów radioterapii” w 2009r.
	TAK
	
	

	8.3
	Oferent zapewnia upgrad’y do najnowszych wersji systemów w zakresie całego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji. 
	TAK
	
	

	8.4
	Oferujący zobowiązuje się do wykonania pomiarów dozymetrycznych oraz ich implementacji do istniejących w tut. Zakładzie Radioterapii systemów planowania leczenia dla oferowanego akceleratora
	TAK
	
	

	8.5
	Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny spełnia normy

 IEC w zakresie:

1. przecieków promieniowania

2. dokładności ustawień i odczytów kontrolowanych parametrów

3. systemu dozymetrii wiązek terapeutycznych, w szczególności zainstalowanie dwóch niezależnych kanałów monitorowania dawki z uwzględnieniem korekcji ciśnienia i temperatury otoczenia; wyposażenia w mechanizmy blokujące i wskaźniki zapewniające właściwe działanie przyspieszacza
	TAK
	
	

	8.6
	Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny został wyprodukowany po 1.01.2011
	TAK
	
	

	8.7
	Szkolenia wdrożeniowe dla 12 osób prowadzone w miejscu instalacji, w języku polskim, przez specjalistów aplikacyjnych autoryzowanych przez producenta 
	TAK
	
	

	8.8
	Szkolenia użytkowników poprzez udział w kursach na terenie Polski lub zagranicą w zakresie wdrażanej technologii:

lekarze w liczbie 3 osób,

fizycy w liczbie 4 osób,

technicy w liczbie 4 osób

w wymiarze – 2 kursy szkoleniowe dla każdej z osób 
	TAK
	
	

	8.9
	Okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia - do dnia 13.01.2013 r. liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”
	TAK
	
	

	8.10
	Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim  
	TAK
	
	


..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 5 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

                                 Pieczątka firmowa

PROJEKT UMOWY dot. zakupu akceleratora

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach 

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego 

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116
posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240
reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego 

zwanym dalej Zamawiającym
a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:


*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz z systemem portalowym oraz systemem objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta ( zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ ) w ilości 1 szt. 
w ramach programu zdrowotnego pt: „ Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii jako jednego z zadań „ Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia 
z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ……………….

Zakup akceleratora obejmuje również:

1. odkupienie w tym demontaż i odbiór aparatu Mevatron Primus o numerze seryjnym 3249 firmy Siemens w cenie nie niższej niż 184.000,00 zł netto
2. transport urządzenia do miejsca dostawy, 

3. montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejsce zdemontowanego aparatu wraz 
z niezbędną adaptacją i dostosowaniem sterowni aparatu oraz pomieszczenia terapeutycznego.

4. szkolenia i instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu 
i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,.

5. wykonanie projektu ochrony radiologicznej wraz z uzyskaniem opinii PAA, wykonanie pomiarów dozymetrycznych, uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na stosowanie przedmiotu zamówienia.
6. pełną gwarancję do dnia 13.01.2013 r. liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”.

7. upgrade oprogramowania w okresie trwania okresu gwarancji do najnowszej wersji.

8. zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

9. serwis pogwarancyjny na okres 3 lat po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji 
w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy, powiększonej o wskaźnik inflacji, waloryzacja 
w okresach 12 miesięcznych, 
§2
1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą: 
a) Wynagrodzenie za zakup akceleratora wysokoenergetycznego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
do SIWZ
netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………
b) Wynagrodzenie za montaż, instalację, uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego 

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………
c) Wynagrodzenie za szkolenia i instruktaż zgodnie z paragrafem 1 pkt 3 Umowy
netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………
2. Razem wynagrodzenie brutto wynosi ……………………………………….. zł i obejmuje wszystkie     koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 pkt a, b, c jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy. 
§3

Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:
1. transport urządzenia do miejsca dostawy, przekazanie i odbiór sprzętu w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 04.11.2011r. do godz. 10:00 zakończony podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury VAT,

2. montaż,

3. instalacja i uruchomienie,

4. zintegrowanie przedmiotu zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym, z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii tzn. z systemami planowania leczenia oraz z systemem zarządzania danymi MOSAIQ,

5. testowanie urządzenia,

6. szkolenia i instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu  instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”, 

7. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego”, - do dnia 09.12.2011 r.  do godz. 10:00

§4

1. Zamawiający żąda wystawienia odrębnych faktur VAT na:
a) zakup akceleratora wysokoenergetycznego,
b) montaż, instalację, uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego , 

c) szkolenia i instruktaż zgodnie z paragrafem 1 pkt 4 umowy.
2. Termin płatności każdej z wystawionych faktur VAT wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr ...............................................

w  ...... ....................................................
4. Podstawą wystawienia faktury Vat na zakup akceleratora wysokoenergetycznego będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy  i  odbioru sprzętu, natomiast podstawą do wystawienia odrębnych faktur VAT na: 

a) montaż, instalację, uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego, 
b) szkolenia i instruktaż zgodnie z paragrafem 1 pkt 4 umowy.
będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół końcowy”.
§5

1. Wykonawca zapewnia dostawę urządzenia fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego 
w 2011r.

2. Na dostarczone urządzenie zgodne z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ i montaż Wykonawca udziela pełnej gwarancji do dnia 13.01.2013 r. na warunkach określonych w SIWZ licząc od daty podpisania „Protokołu końcowego” przez Strony Umowy. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, 

b) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, 

c) naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,

d) nadzór, serwisowanie, dostosowanie do potrzeb Zakładu Radioterapii przedmiotu zamówienia oraz upgradowanie oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia do najnowszych wersji,

e) współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione 
w ramach doposażenia i rozwoju Zakładu Radioterapii,

f) czas reakcji serwisu do24 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).
g) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia w przypadku napraw gwarancyjnych.

4. Wykonawca przedstawi    Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych 
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
§6
Kary umowne:

1. 
Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) 
za niewykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2. 
b)
za brak sprawności akceleratora wysokoenergetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi 
w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie procedur terapeutycznych z jego użyciem powyżej 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy, w wysokości 0,4% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności akceleratora powyżej 5 godz. 
w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Zakład Radioterapii jest czynny w dniach 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00). 

c) za brak sprawności akceleratora wysokoenergetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi 
w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie procedur terapeutycznych z jego użyciem powyżej 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy, w wysokości 1,0% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności akceleratora powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Zakład Radioterapii jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00). 

d) za brak sprawności akceleratora wysokoenergetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi 
      w Załączniku nr 4 do SIWZ, trwający powyżej 35 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty       zawarcia umowy w wysokości 2,0% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak       sprawności akceleratora powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień       niesprawności- Zakład       Radioterapii jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 
      od 7:00 do 22:00).

e) niewykonywanie wymaganych serwisowych przeglądów okresowych skutkujące brakiem możliwości użytkowania urządzenia spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za każdy kolejny rozpoczęty dzień braku mozliwości użytkowania urządzenia.

§7

Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie umowy w zakresie paragrafu 3 pkt 1 w zakreślonym terminie ( Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie)
§8

1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§9

W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy polegającej na jej niewykonaniu Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.

§10

1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w wysokości tj. ............................ zł (słownie: .....................................................), w postaci …………………………..

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:
a) w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości -  70%.

b) w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi/gwarancji w wysokości - 30%.

§11

Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
§12

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§13

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 13.01.2013r.
§14

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

         ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

............................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 6A do SIWZ 

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

PROJEKT UMOWY dot. serwisu pogwarancyjnego

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach 

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego 

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116
posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240
reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego 

zwanym dalej Zamawiającym
a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:


*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup akceleratora wysokoenergetycznego wraz z systemem portalowym oraz systemem objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta ( zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ) w ilości 1 szt. 
w ramach programu zdrowotnego pt: „ Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” będzie świadczył serwis pogwarancyjny zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ……………… przez okres 3 lat licząc od pierwszego dnia po wygaśnięciu gwarancji zgodnie z Umową Nr …………………… 
§2

1. Cena netto za 3 lata pełnego serwisu akceleratora wysokoenergetycznego świadczonego na warunkach udzielonej gwarancji obejmująca:

a. przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, 

b. wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, 

c. naprawę i wymianę części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,

d. upgradowanie oprogramowania do najnowszych wersji,

e. współpracę w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Zakładu Radioterapii,

wynosi:……………………………. zł, z dnia złożenia oferty. 
2. Cena wymieniona w ust. 1 powiększona o należy podatek VAT płatna będzie w równych miesięcznych ratach.

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia zawarcia umowy. 
5. Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy. 
§3

1. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr ......................................... w ...............................................

2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

3. Do każdej wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy „ Raport z wykonania miesięcznej obsługi serwisowej.

§4

1. Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych 
w terminie 14 dni   od daty zawarcia umowy.

2. Czas reakcji serwisu wynosi do 24 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

3. Wykonawca zapewnia dostępność części przez okres min. 10 lat.
§5

Kary umowne:

Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za brak reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii (dotyczy: dni roboczych), w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

b) za brak sprawności akceleratora wysokoenergetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi 
w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego użyciem powyżej 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty obowiązywania umowy, 
w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności akceleratora powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Zakład Radioterapii jest czynny 
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00). 

c) za brak sprawności akceleratora wysokoenergetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi 
w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie procedur terapeutycznych z jego użyciem powyżej 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty obowiązywania umowy, 
w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności akceleratora powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Zakład Radioterapii jest czynny 
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00). 

d) za brak sprawności akceleratora wysokoenergetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi 
w Załączniku nr 4 do SIWZ uniemożliwiającej wykonywanie procedur terapeutycznych z jego użyciem powyżej 35 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty obowiązywania umowy, 
w wysokości 1,0% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności akceleratora powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Zakład Radioterapii jest czynny 
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00).

e) niewykonywanie wymaganych serwisowych przeglądów okresowych skutkujące brakiem możliwości użytkowania urządzenia spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1% wartości umowy za  każdy kolejny rozpoczęty dzień braku możliwości użytkowania urządzenia .

§6
1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (podać w jakim zakresie) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§7
Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
§8
1.Umowa obowiązuje od dnia 14.01.2013r. do 13.01. 2016r.
2. Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia     29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w     razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie     publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia     wiadomości o tych okolicznościach. 

§9
Zapisy Umowy Nr …………………  dot. zakupu akceleratora wraz z Załącznikiem nr 4 do SIWZ 
z oferty Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy.  

§10
Jeżeli po zakończeniu 3 letniej umowy serwisowej Wykonawca będzie jedynym na terenie Polski autoryzowanym serwisantem zakupionego przez Zamawiającego w 2011 r. akceleratora w ilości 1 szt. 
to zobowiązuje się do kontynuowania umowy serwisowej na dotychczasowych zasadach.

§11
Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

       ZAMAWIAJĄCY 



                                                    WYKONAWCA

............................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………








(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

  (podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                          
                 
  
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 8 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                    
                 
  
…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podpisy Komisji Przetargowej                                                                                                                                  
 strona  29

