                                                                                ZMIANA z dnia 08.07.2011
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymogi
                                                                                                                                                                            ................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

„Wysokoenergetyczny akcelerator …………………………………”

Producent:
…………………………………………


Model:

…………………………………………


Kraj:

…………………………………………


Rok produkcji:
…………………………………………

	Parametr
	Wymagania
	Parametr oferowany
	UWAGI

	1.
	Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X

	1.1
	Energie fotonowe 4, 6 i 15 MV lub 6 i 15MV
	TAK
	
	

	1.2
	Tryb niskiej mocy dawki dla energii 6MV i 15 MV: 
≤50 MU/min 
	TAK
	
	

	1.3
	Kolimator wielolistkowy (MLC)
	TAK
	
	

	1.4
	Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y
	TAK
	
	

	1.5
	Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora/ów MLC w polu terapeutycznym w izocentrum: 1 cm x 1 cm ÷ 40 cm x 40 cm
	TAK
	
	

	1.6
	Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami: ≤ 0,5 cm
	TAK
	
	

	1.7
	Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: ≥ 15 cm
	TAK
	
	

	1.8
	Zmotoryzowany filtr klinowy
	TAK
	
	

	1.9
	Zakres realizowanych kątów dla klinów fizycznych lub zmotoryzowanych co najmniej 5 ÷ 60 stopni realizowany co 1 stopień
	TAK
	
	

	2.
	Parametry wiązek elektronowych

	2.1
	Energie wiązek elektronowych: 4MeV, 9MeV, 12MeV, 15MeV, 18MeV
	TAK
	
	

	2.2
	Opcje terapii stacjonarnej
	TAK
	
	

	2.3
	Aplikatory dla wiązek elektronów:

 6cm x 6cm

10cm x 10cm

14cm x 14cm

20cm x 20cm

16cm x 8cm
	TAK
	
	

	2.4
	Oferowany zestaw aplikatorów jest wyposażony w system do przygotowywania indywidualnych wylewek elektronowych
	TAK
	
	

	3.
	Parametry akceleratora

	3.1
	Odległość SAD = 100cm
	TAK
	
	

	3.2
	Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum): ≤ 0.5cm
	TAK
	
	

	3.3
	Średnica izocentrum mechanicznego: ≤ 2 mm
	TAK
	
	

	3.4
	Zakres obrotu ramienia: 360 o ( ≥   ±180o  )
	TAK
	
	

	3.5
	Dokładność obrotu ramienia: ≤0,5o
	TAK
	
	

	3.6
	Dokładność obrotu kolimatora:  ≤0,5o
	TAK
	
	

	3.7
	System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych, ale kompensowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia.
	TAK
	
	

	3.8
	System symulacji świetlnej pola terapeutycznego
	TAK
	
	

	3.9
	Optyczny wskaźnik odległości
	TAK
	
	

	3.10
	Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki
	TAK
	
	

	3.11
	Komplet centratorów laserowych (szt. 3). 
	TAK
	
	

	3.12
	System monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo (kolor, min. 3 kamery oraz 3 monitory)
	TAK
	
	

	3.13
	Monitor LCD, zainstalowany wewnątrz bunkra terapeutycznego, wyświetla parametry ustawione na akceleratorze.
	TAK
	
	

	3.14
	Mechaniczny front pointer
	TAK
	
	

	3.15
	Interfejs akceleratora do posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania MOSAIQ
	TAK
	
	

	3.16
	Zintegrowana konsola akceleratora umożliwiająca ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych systemu zarządzania MOSAIQ
	TAK
	
	

	4.
	Stół terapeutyczny

	4.1
	Blat wykonany z włókna węglowego
	TAK
	
	

	4.2
	Położenie stołu weryfikowane z konsoli akceleratora 
	TAK
	
	

	4.3
	Położenie stołu przechowywane w systemie weryfikacji i zarządzania MOSAIQ i weryfikowane przez ten system
	TAK
	
	

	4.4
	Ruch stołu minimum w 3 osiach
	TAK
	
	

	4.5
	Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania
	TAK
	
	

	5.
	Portal elektroniczny

	5.1
	Detektor mocowany do ramienia akceleratora
	TAK
	
	

	5.2
	Manualne sterowanie ruchem portalu z kasety sterującej portalem
	TAK
	
	

	5.3
	Transfer obrazów:

a)  Przesyłanie wykonanych zdjęć protokołem DICOM RT

b)  Odbieranie obrazów portalowych i DRR, protokołem  DICOM
	TAK
	
	

	5.4
	Detekcja obrazu oparta o technologię amorficznego krzemu (aSi)
	TAK
	
	

	5.5
	Integracja oferowanego portalowego systemu obrazowania z systemem weryfikacji i zarządzania MOSAIQ - możliwość analizy obrazów na wszystkich stacjach systemu weryfikacji i zarządzania, bez konieczności uruchamiania aplikacji systemu obrazowania.
	TAK
	
	

	6.
	Wyposażenie akceleratora w zakresie systemu IGRT

	6.1
	Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT (Image Guided Radiation Therapy) jest integralnym elementem akceleratora i umożliwia realizację IGRT w oparciu o technologię Cone Beam CT.
	TAK
	
	

	6.2
	Oferowana technologia IGRT oparta na technologii wiązki kilowoltowej do 150kV. 
	TAK
	
	

	6.3
	Oferowana technologia IGRT oparta na technologii wiązki kilowoltowej prostopadłej w stosunku do wiązki terapeutycznej
	TAK
	
	

	6.4
	Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia funkcjonalność obrazowania typu fluoroskopowego 
	TAK
	
	

	6.5
	Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia technikę obrazowania poprzez zdjęcia planarne
	TAK
	
	

	6.6
	Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia rekonstrukcję obrazu 3D.
	TAK
	
	

	6.7
	System wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające:

- rekonstrukcję obrazów Cone Beam CT (CBCT)
- obliczanie właściwego położenia pacjenta w oparciu o badanie referencyjne CT i badanie wykonane w technologii CBCT.
	TAK
	
	

	6.8
	System umożliwia eksport danych w standardzie DICOM - obrazy Cone Beam CT
	TAK
	
	

	6.9
	Oferowana konfiguracja umożliwia realizację ruchów stołu terapeutycznego ze sterowni akceleratora.
	TAK
	
	

	6.10
	Oferowana konfiguracja systemu IGRT zapewnia rekonstrukcję 3D w trakcie akwizycji
	TAK
	
	

	6.11
	Integracja oferowanego systemu obrazowania IGRT z systemem weryfikacji i zarządzania MOSAIQ - możliwość analizy badania na stacji systemu weryfikacji i zarządzania, bez konieczności uruchamiania aplikacji systemu obrazowania.
	TAK
	
	

	7.
	Wyposażenie akceleratora w zakresie realizowanych technik leczenia

	7.1
	Akcelerator zapewnia realizację technik konformalnych
	TAK
	
	

	7.2
	Akcelerator zapewnia realizację technik kątowych
	TAK
	
	

	7.3
	Akcelerator zapewnia realizację technik IMRT
	TAK
	
	

	8.
	Zagadnienia ogólne

	8.1
	Oferowana konfiguracja akceleratora liniowego jest kompatybilna w zakresie geometrii i parametrów dozymetrycznych z akceleratorem Elekta model  Synergy zakupionym w ramach programu: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - doposażenia i modernizacji zakładów radioterapii” w 2009 r.
	TAK
	
	

	8.2
	Oferowana konfiguracja akceleratora zapewnia pełną kompatybilność w zakresie realizacji  oferowanych technik leczenia na akceleratorze zakupionym w ramach programu: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - doposażenia i modernizacji zakładów radioterapii” w 2009r.
	TAK
	
	

	8.3
	Oferent zapewnia upgrad’y do najnowszych wersji systemów w zakresie całego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji. 
	TAK
	
	

	8.4
	Oferujący zobowiązuje się do wykonania pomiarów dozymetrycznych oraz ich implementacji do istniejących w tut. Zakładzie Radioterapii systemów planowania leczenia dla oferowanego akceleratora
	TAK
	
	

	8.5
	Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny spełnia normy

 IEC w zakresie:

1. przecieków promieniowania

2. dokładności ustawień i odczytów kontrolowanych parametrów

3. systemu dozymetrii wiązek terapeutycznych, w szczególności zainstalowanie dwóch niezależnych kanałów monitorowania dawki z uwzględnieniem korekcji ciśnienia i temperatury otoczenia; wyposażenia w mechanizmy blokujące i wskaźniki zapewniające właściwe działanie przyspieszacza
	TAK
	
	

	8.6
	Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny został wyprodukowany po 1.01.2011
	TAK
	
	

	8.7
	Szkolenia wdrożeniowe dla 12 osób prowadzone w miejscu instalacji, w języku polskim, przez specjalistów aplikacyjnych autoryzowanych przez producenta 
	TAK
	
	

	8.8
	Okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia - do dnia 13.01.2013 r. liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia”
	TAK
	
	

	8.9
	Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim  
	TAK
	
	


..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

PAGE  
15
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podpisy Komisji Przetargowej                                                                                                                                  
 strona  


