Katowice, dnia  23.05.2011 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 24.05.2011 r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz /PN/     30   /2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.szpital.net.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 193.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup rezonansu magnetycznego ( zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ poz. I do XII – Oferta Cenowa) w ilości 1 szt. w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”

Zamówienie obejmuje również:

- transport urządzenia do miejsca dostawy,

- montaż, instalację i uruchomienie,

- dostarczenie wytycznych technologicznych / opis, rysunki / dla klatki Faradaya, fundamentu posadowienia, instalacji oraz wyposażenia urządzenia w media,

- współpracę i uzgodnienia z wykonawcą budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego ( w tym terminy montażu),

- zakup niezbędnego wyposażenia uzupełniającego Pracowni Rezonansu Magnetycznego,

- instruktaż i szkolenie:

    - instruktaż personelu (6 lekarzy i 6 techników ) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym  – minimum po 20 h,

    - szkolenie dla lekarzy z zakresu obrazowania MRI w ośrodkach referencyjnych w kraju (w takim przypadku Wykonawca pokrywa koszty dojazdu na szkolenia ) dla minimum 6 osób po 20 h. Szkolenie ma być przeprowadzone w przedziale czasowym od daty zawarcia umowy do daty podpisania protokołu końcowego.

- uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na użytkowanie rezonansu magnetycznego,

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, dokumentacją powykonawczą,

- integrację z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY z radiologii,

- zobowiązanie do współpracy w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala w zakresie możliwości technicznych, bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- okres gwarancji – 24 miesiące,

- serwis gwarancyjny, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

- opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych w okresie gwarancji, od zgłoszenia,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- uzupełnianie, wymiana materiałów zużywalnych / w tym helu / w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia

- upgrade oprogramowania w czasie trwania okresu gwarancji do najnowszej wersji,

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 48 godzin 
od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- serwis pogwarancyjny na okres 2 lat po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji, tj.

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

- naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

- opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia,

- wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

- uzupełnianie, wymiana materiałów zużywalnych / w tym helu / w zakresie niezbędnym 
do prawidłowej eksploatacji urządzenia

- upgrade oprogramowania w czasie trwania umowy serwisowej do najnowszych wersji,

- czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 48 godzin 
od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy, powiększonej o wskaźnik inflacji, waloryzacja w okresach 12 miesięcznych,

- zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 33111610-0- jednostki rezonansu magnetycznego

Wykaz zadań związanych z przedmiotem zamówienia należących do Wykonawcy i Zamawiającego określono w Załaczniku nr 8 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani częściowych, ani wariantowych.

#### Termin realizacji zamówienia

1. transport urządzenia do miejsca dostawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 07.11.2011r. do godz. 10:00 zakończony podpisaniem „ Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury VAT,

2. montaż ,

3. instalacja i uruchomienie,

4. testowanie urządzenia,

5. instruktaż personelu( 6 lekarzy i 6 techników)w zakresie obsługi          i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w          miejscu instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym – minimum po                 20 h i szkolenie lekarzy z zakresu obrazowania MRI zakończone podpisaniem „Protokołu          szkolenia”

6. integracja z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY,

7. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą

zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego”, - do dnia 08.12. 2011 r.  do godz. 10:00

Miejsce dostawy

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice

#### Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ,.

2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Projekt Umowy dot. zakupu rezonansu stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz Projekt umowy dot. serwisu pogwarancyjnego  stanowiący Załącznik nr 5A do SIWZ.

6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.

7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą rezonansu magnetycznego)

- opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 3 500.000,00 zł .

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce     zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, organu sądowego lub administracyjnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dołączą do Ofert:

- Opis urządzenia, foldery, fotografie – dokumentujące i potwierdzające spełnienie wymagań technicznych

- Opis sposobu użytkowania urządzenia.

11. Dokument dopuszczający urządzenie do obrotu w kraju.

12.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów.

13. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy.

Sposób porozumiewania się

- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:

pisemnej na adres:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 		                             032 2514-533

- Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

lek. med. Witold Nowak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Telefon  032 2511-761

Fax        032 2514-533

Wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł

UWAGA!

Wykonawca składa do Zamawiającego – Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach –  potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego.

Potwierdzenie należy złożyć w Kancelarii Dyrektora Naczelnego (Katowice, ul. Raciborska 26,              I piętro) do dnia 04.07.2011 r. do godziny 10:00.

Formy wniesienia wadium:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych. Wszystkie złożone formy wadium nie mogą ograniczać praw Zamawiającego do ich realizacji.

- Nie wniesienie wadium będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Katowicach. Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

- Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

- Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA!

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup rezonansu magnetycznego>

nie otwierać przed < 04.07.2011r., godz. 11:00>

#### B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na <zakup rezonansu magnetycznego >

#### Informacje dotyczące składania ofert

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.	Oferty można składać w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość:  Katowice, kod:  40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

w terminie do dnia 04.07.2011r. do godziny 10:00

2.	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 04.07.2011 r. o godz. 11:00

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

#### Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto za zakup rezonansu magnetycznego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – pkt od I do XII, i 1.1. Cena brutto za zakup niezbędnego wyposażenie uzupełniającego Pracowni Rezonansu Magnetycznego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – pkt XIII, i 1.2.Cena brutto za montaż, instalację i uruchomienie, i 1.3.Cena brutto za instruktaż i szkolenie | 78% |
| 2. | Cena brutto za 2 letni serwis pogwarancyjny | 22% |

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa ( kryterium nr 1, 2)jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa kryterium = ................................................................. x waga kryterium x 100

cena z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu  końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy         w wysokości - 70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu  udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w wysokości -      30%

#### Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy dot. zakupu rezonansu oraz w Załączniku nr 5A do SIWZ – Projekt umowy dot. serwisu pogwarancyjnego.

#### Środki Ochrony Prawnej:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

1. zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano      wyboru Wykonawcy polegajace na zmianie terminu wykonania zamówienia publicznego na wniosek      Zamawiającego,

2. W zakresie serwisu:

zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów  o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki

- Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy dot. zakupu rezonansu

- Załącznik Nr 5A do SIWZ – Projekt umowy dot. serwisu pogwarancyjnego

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych

- Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wykaz zadań związanych z przedmiotem zamówienia należących do Wykonawcy i Zamawiającego

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

FORMULARZ  OFERTY

### Ja niżej podpisany oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, 
że posiadam zdolność do realizacji zadania.

b) przyjmuję, iż podstawą wystawienia faktury Vat na zakup rezonansu magnetycznego będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy  i  odbioru sprzętu, natomiast podstawą do wystawienia odrębnych faktur VAT:

- na zakup niezbędnego wyposażenia uzupełniającego Pracowni Rezonansu Magnetycznego,

- montaż, instalację, uruchomienie rezonansu magnetycznego,

- instruktaż  i szkolenie zgodnie z paragrafem 1 pkt 6 umowy

będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół końcowy”, a termin płatności każdej z wystawionych faktur vat wynosić będzie 30 dni od   daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

c) gwarantuję niezmienność ceny brutto przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji umowy.

d) zapewniam 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu końcowego”. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw gwarancyjnych.

e) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosić będzie max. 48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

f)  zapewniam dostępność części  i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

g) zapewniam dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego urządzenia, z rokiem produkcji 2011.

h) zapewniam instruktaż i szkolenia:

    - instruktaż personelu (6 lekarzy i 6 techników) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym – minumum po 20 godz. ,

    - szkolenie dla lekarzy z zakresu obrazowania MRI w ośrodkach referencyjnych w kraju (w takim przypadku Wykonawca pokrywa koszty dojazdu na szkolenia )dla minimum 6 osób po 20 h. Szkolenie będzie przeprowadzone w przedziale czasowym od daty zawarcia umowy do daty podpisania „Protokołu końcowego”.

i) w okresie gwarancji będę uaktualniać ( upgrade) dostarczone w ramach Umowy oprogramowanie do najnowszej wersji (w cenie oferty - bez jakichkolwiek dodatkowych  kosztów finansowych.)

j) wniosłem wadium w postaci *…………………..

k) zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto        w postaci * ……………………, przed zawarciem umowy.

Uwaga !

Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

….............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OFERTA CENOWA

| 1. Rezonans magnetyczny – ilość 1 sztuka Model ………………………………………………. Rok produkcji: 2011 ( urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. |
| --- |
| Wymagania graniczne |
| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| I. | Magnes |
| 1. | System chłodzenia magnesu | Zamknięty, chłodzenie helem; |  |
| 2. | Natężenie pola | ≥ 1,5 T; Podać wartość |  |
| 3. | Rozkład linii 0,5 mT (x, y, z) od izocentrum | Max 2,5 m × 2,5 m × 4,0 m; Podać wartości |  |
| 4. | Aktywny shim instalacyjny | Tak |  |
| 5. | Korekta homogeniczności pola (po wprowadzeniu do magnesu badanego pacjenta i cewek odbiorczych) | Tak; Podać nazwę |  |
| 6. | Homogenicznośc pola w kuli – wartość typowa mierzona metodą VRMS, wyrażona w ppm | Tak |  |
| 6.1 | o śr 10 cm | ≤ 0,05 ppm; Podać wartość | (*) |
| 6.2 | o śr. 45 cm | ≤ 0,9 ppm; Podać wartość | (*) |
| 7. | Średnica otworu dla pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką nadawczo-odbiorczą) | ≥ 60cm; Podać wartość |  |
| 8. | Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów – destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych (External Interference Shielding lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; Podać nazwę | (*) |
| 9. | Maksymalne zużycie ciekłego helu, podczas typowej pracy klinicznej | ≤ 0,03 l/h; Podać wartość | (*) |
| II. | System gradientowy |
| 1. | Cewki gradientowe chłodzone wodą | Tak |  |
| 2. | Maksymalna amplituda gradientu we wszystkich osiach x, y, z równocześnie, dla max. FoV | ≥ 33mT/m; Podać wartość | (*) |
| 3. | Maksymalny Slew Rate gradientów dla amplitudy zdefiniowanej i podanej w pkt. II. 2. | ≥ 120 mT/m/ms; Podać wartość | (*) |
| III. | System RF |
| 1. | Moc wzmacniacza | ≥ 15kW; Podać wartość |  |
| 2. | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (z pełną ścieżką cyfrową) | ≥ 16; Podać wartość | (*) |
| 3. | Dynamika odbiornika (z automatyczną kontrolą) | ≥ 128dB; Podać wartość |  |
| 4. | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16bit; Podać wartość |  |
| 5. | Kontrola częstotliwości, fazy i amplitudy | Tak |  |
| 6. | Pasmo przenoszenia (receiver bandwidth) | ≥ 1MHz; Podać wartość |  |
| IV. | Cewki |
| 1. | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia, zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; Podać nazwę cewki |  |
| 2. | Wielokanałowa cewka typu array dedykowana do badania głowy z wysoką rozdzielczością, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; min. 12 kanałów pomiarowych obrazujących jednocześnie; Podać nazwę cewki i nazwę technik równoległych | (*) |
| 3. | Wielokanałowa cewka typu array do badania głowy i szyi (neuro-vascular) lub kombinacja cewki do głowy z cewką do szyi, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; min. 16 kanałów pomiarowych obrazujących jednocześnie; Podać nazwę cewki lub kombinacji cewek i nazwę technik równoległych | (*) |
| 4. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek typu array do badania całego kręgosłupa (odcinki cervical, thoracic i lumbar) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu w poszczególnych FoV (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; posiadająca min. 12 elementów pomiarowych w całym obszarze badania; Podać nazwę cewki, ilość elementów pomiarowych i nazwę technik równoległych | (*) |
| 5. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek typu array do badania całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez przepinania cewek lub repozycjonowania badanego obiektu | Tak; min. 24 elementy pomiarowe w całym obszarze badania; Podać nazwę cewki lub kombinacji cewek i ilość elementów pomiarowych | (*) |
| 6. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek typu array do badania klatki piersiowej lub jamy brzusznej posiadająca pozwalająca na akwizycje równoległe całego obiektu (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; min 8 kanałów pomiarowych obrazujących jednocześnie; Podać nazwę zaoferowanej cewki lub kombinacji cewek, ilość kanałów pomiarowych i nazwę technik równoległych | (*) |
| 7. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek typu array do badania jamy brzusznej i miednicy w zakresie co najmniej 48 cm w osi wzdłużnej obiektu, pozwalająca na akwizycje równoległe całego obiektu (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; min 8 kanałów pomiarowych obrazujących jednocześnie; Podać nazwę cewki lub kombinacji cewek i nazwę technik równoległych | (*) |
| 8. | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna, nadawczo-odbiorcza do badania stawu kolanowego z wysoką rozdzielczością, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) Dopuszcza się zaoferowanie odbiorczej cewki 8 kanałowej przeznaczonej do obrazowania równoległego kolana | Tak; min 8 kanałów pomiarowych obrazujących jednocześnie; Podać nazwę cewki, ilość kanałów pomiarowych i nazwę technik równoległych | (*) |
| 9. | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania barku | Tak; min 3 kanały pomiarowe obrazujące jednocześnie; Podać nazwę cewki i ilość kanałów pomiarowych | (*) |
| 10. | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) lub elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie nadgarstka, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu Dopuszcza się zaoferowanie cewki elastycznej (pachtowej lub typu loop) do badania nadgarstka w pozycji pacjenta z ręką leżącą wzdłuż ciała, z użyciem technik obrazowania równoległego. | Tak; min. 4 kanały pomiarowe obrazujące jednocześnie; Podać nazwę cewki i i nazwę technik równoległych | (*) |
| 11. | Dedykowana cewka sztywna, nadawczo-odbiorcza do badania kostki lub elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie kostki Dopuszcza się zaoferowanie dedykowanej, odbiorczej cewki sztywnej do badania kostki lub elastycznej cewki typu loop o wymiarach pozwalających na badanie kostki. | Tak; Podać nazwę cewki | (*) |
| 12. | Dedykowana cewka dorektalna do badania prostaty wraz z zestawem 10 końcówek jednorazowych | Tak; Podać nazwę cewki | (*) |
| 13. | Dedykowana wielokanałowa cewka do badania piersi pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) kompatybilna ze spektroskopią Dopuszcza się zaoferowanie cewki do badania piersi 7 kanałową z możliwością wykonywania biopsji kompatybilnej ze spektroskopią. Dopuszcza się zaoferowanie dedykowanej wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania piersi pozwalającej na aktywizacje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) kompatybilnej ze spektroskopią. | Tak; min. 8 kanały pomiarowe obrazujące jednocześnie; Podać nazwę cewki i nazwę technik równoległych | (*) |
| V. | Pozycjonowanie i nadzór pacjenta |
| 1. | Obciążenie płyty stołu (łącznie z ruchem pionowym) | ≥ 150kg; Podać wartość | (*) |
| 2. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software’owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dłuższych odcinków ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV w osi z i/lub kilku cewek jednocześnie | Tak, w zakresie ≥ 140cm; Podać wartość | (*) |
| 3. | System monitorowania pacjenta (EKG i częstotliwość oddechu i puls) – dla wypracowywania sygnałów synchronizujących | Tak |  |
| 4. | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem | Tak |  |
| 5. | Nawiew powietrza i oświetlenie w tunelu pacjenta | Tak |  |
| 6. | Marker laserowy | Tak |  |
| 7. | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu z monitorem w sterowni | Tak |  |
| 8. | Sygnalizacja dodatkowa (typu gruszka, przycisk) dla pacjenta | Tak |  |
| 9. | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  |
| 10. | Dopuszcza się system rezonansu magnetycznego z odłączalnym i mobilnym stołem pacjenta, który umożliwia ułożenie i przygotowanie pacjenta w ciężkim stanie (leżący) do badania poza pomieszczeniem magnesu | Tak |  |
| VI. | Aplikacje kliniczne |
| 1. | Badania neurologiczne |
| 1.1. | Rutynowe badania neurologiczne | Tak |  |
| 1.2. | Obrazowanie dyfuzji (DWI) | Tak |  |
| 1.2.1. | DWI w oparciu o sekwencje single-shot EPI | Tak |  |
| 1.2.2. | DWI z wysoką rozdzielczością w oparciu o sekwencje non-single-shot (np. PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; Podać nazwę |  |
| 1.2.3. | Max wartość b w DWI | ≥ 7000 s/mm2; Podać wartość |  |
| 1.2.4. | Generowanie map TRACE i map ADC | Tak |  |
| 1.3. | Perfuzja (PWI) | Tak |  |
| 1.3.1. | Obrazowanie PWI w oparciu o sekwencje single-shot EPI | Tak |  |
| 1.3.2. | Generowanie map TTP (typu Time-to-Peak) w badaniach PWI | Tak |  |
| 1.4. | Techniki redukcji artefaktów ruchowych | Tak |  |
| 1.4.1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w badaniach głowy bazująca na sekwencjach T2 i FLAIR (BLADE, Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; Podać nazwę | (*) |
| 2. | Angiografia MRI (MRA) |
| 2.1. | Time-of-Flight MRA | Tak |  |
| 2.2. | Phase contrast MRA | Tak |  |
| 2.3. | contrast-enhanced MRA | Tak |  |
| 2.4. | Dynamiczne 3D MRA | Tak |  |
| 2.5. | Pakiet umożliwiający akwizycję z wysoką rozdzielczością czasową pozwalającą na śledzenie napływu kontrastu przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości obrazowania (TWIST, TREAT, TRICKS-XV lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; Podać nazwę | (*) |
| 2.6. | Bolus Timing (Bolus Trak, Care Bolus lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; Podać nazwę |  |
| 2.7. | Badanie MRA z krokowym automatycznym przesuwem stołu pacjenta | Tak |  |
| 2.8. | Magnetization Transfer Contrast MRA | Tak |  |
| 3. | Badania w obszarze abdominalnym |
| 3.1. | Dynamiczne badania wątroby | Tak |  |
| 3.2 | Urografia MRI | Tak |  |
| 3.3 | Enterografia MRI | Tak |  |
| 3.4. | Cholangiografia | Tak |  |
| 3.5. | Dedykowane protokoły pomiarowe/sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; Podać nazwę |  |
| 4. | Badania ortopedyczne |
| 4.1. | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe do badań ortopedycznych: | Tak |  |
| 4.2 | Badania stawu kolanowego | Tak |  |
| 4.3. | Badania barku | Tak |  |
| 4.4. | Badania nadgarstka | Tak |  |
| 4.5. | Badania kostki | Tak |  |
| 5. | Badania mammograficzne |
| 5.1. | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania piersi z wysoką rozdzielczością, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS+VIBE, VIBRANT, THRIVE+BLISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; Podać nazwę | (*) |
| 6. | Spektroskopia protonowa (1H MRS) |
| 6.1. | Single Voxel Spectroscopy (SVS) | Tak |  |
| 6.2. | Chemical Shift Imaging (CSI) | Tak |  |
| 6.2.1 | 2D CSI | Tak |  |
| 6.2.2. | 3D CSI | Tak |  |
| 6.2.3. | Spektroskopia piersi – dedykowane oprogramowanie inne niż zaoferowane w punktach: 6.1., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. | Tak |  |
| 6.2.4. | Spektroskopia prostaty – dedykowane oprogramowanie inne niż zaoferowane w punktach: 6.1., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. | Tak |  |
| 7. | Obrazowanie równoległe |
| 7.1. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak |  |
| 7.2. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) Dopuszcza się możliwość obrazowania równoległego bez narzucania metody rekonstrukcji | Tak | (*) |
| 7.3. | Max współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 4 |  |
| 8. | Techniki spektralnej saturacji |
| 8.1. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |
| 8.2. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |
| VII. | Sekwencje |
| 1. | Spin Echo (SE) | Tak |  |
| 2. | Inversion Recovery (IR) | Tak |  |
| 3. | Gradient Echo (GRE) |
| 3.1. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik | Tak; Podać nazwę |  |
| 3.2. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik | Tak; Podać nazwę |  |
| 3.3. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik) | Tak; Podać nazwę |  |
| 3.4. | Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik) | Tak; Podać nazwę |  |
| 3.5. | 2D i 3D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik) | Tak; Podać nazwę |  |
| 3.6. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik) | Tak; Podać nazwę |  |
| 4. | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  |
| 4.1. | Multi-Shot | Tak |  |
| 4.2. | Single-Shot | Tak; Podać nazwę |  |
| 4.3. | Turbo IR | Tak |  |
| 5. | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu In-phase, out-of-phase, water-only, fat-only. | Tak; Podać nazwę | (*) |
| 6. | Izotropowe sekwencje 3D o wysokiej rozdzielczości (rozdzielczość izotropowa < 1mm) pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości, obsługujące obrazowanie ważone T2, PD i FLAIR (SPACE, CUBE lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak |  |
| 7. | Sekwencje 3D do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucho wewnętrzne, kręgosłup szyjny działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference In Steady State (FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak; Podać nazwę | (*) |
| VIII. | Parametry obrazowania / parametry sekwencji |
| 1. | Parametry obrazowania |  |  |
| 1.1. | Max FoV (osie x, y, z) | ≥ 45cm, w każdej osi; Podać wartości | (*) |
| 1.2. | Min FoV | ≤ 1,0cm; Podać wartość |  |
| 1.3. | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak; Podać wartość |  |
| 1.4. | Min. grubość warstwy (skany 2D) | ≤ 0,5mm; Podać wartość |  |
| 1.5. | Min. grubość warstwy (skany 3D) | ≤ 0,1mm; Podać wartość |  |
| 2. | Parametry sekwencji |  |  |
| 2.1 | Max współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE) | ≥ 256; Podać wartość |  |
| 2.2. | Max współczynnik Echo Planar Imaging (EPI) | ≥ 255; Podać wartość |  |
| IX. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  |
| X. | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach | Tak |  |
| XI. | Konsola sterująca aparatu MRI |
| 1. | Komputer sterujący |
| 1.1. | Liczba obrazów w matrycy 256 x 256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD | ≥ 100 000; Podać wartość |  |
| 1.2. | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R lub DVD z przeglądarką DICOM umożliwiającą odtwarzanie obrazów na PC nie wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania tych obrazów | Tak |  |
| 1.3 | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024×1024; Podać wartość |  |
| 1.4 | Szybkość rekonstrukcji obrazu w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV | ≥ 2000 obrazów na sekundę Podać | (*) |
| 1.5 | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |
| 2. | Monitor |  |  |
| 2.1. | Monitor/monitory w technologii LCD | Tak |  |
| 2.2. | Przekątna monitora | Min. 19”; Podać wartość |  |
| 2.3. | Matryca monitora | Min. 1280×1024; Podać wartość |  |
| 3. | Aplikacje |
| 3.1. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |
| 3.2. | MPR | Tak |  |
| 3.3. | MIP | Tak |  |
| 3.4. | Rekonstrukcje 3D | Tak |  |
| 3.5. | Rekonstrukcje SSD | Tak |  |
| 3.6. | Filtr obrazów | Tak |  |
| 3.7. | Analiza wyników spektroskopii MRI: SVS, 2D CSI, 3D CSI | Tak |  |
| 3.8. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych w jeden obraz całego badanego obszaru | Tak, |  |
| 4. | Praca w sieci |
| 4.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |
| 4.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |
| 4.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |
| 4.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |
| 4.5. | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  |
| 4.6. | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  |
| XII. | Konsola lekarska multimodalna (2 sztuki) |
| 1. | Komputer sterujący |
| 1.1. | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R lub DVD z przeglądarką DICOM umożliwiającą odtwarzanie obrazów na PC nie wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania tych obrazów | Tak |  |
| 1.2. | Pojemność HD dla obrazów | ≥ 70 GB; Podać wartość |  |
| 1.2.1. | Liczba obrazów w matrycy 256 x 256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD | ≥ 100 000; Podać wartość |  |
| 1.3. | RAM | ≥ 8 GB; Podać wartość |  |
| 1.4. | Konsola działające po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu | Tak |  |
| 2. | Monitory i drukarki |
| 2.1. | 1 lub 2 monitory kolorowe w technologii LCD/TFT | Tak; Podać |  |
| 2.2. | Przekątna monitora | Min. 19”; Podać wartość |  |
| 2.3. | Matryca monitora | Min. 1280×1024; Podać wartość |  |
| 2.4 | Kolorowa drukarka laserowa do wydruków w kolorze m.in. map perfuzyjnych – 1 sztuka | Tak |  |
| 3. | Aplikacje |
| 3.1. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |
| 3.2. | MPR | Tak |  |
| 3.3. | MIP | Tak |  |
| 3.4. | Rekonstrukcje 3D | Tak |  |
| 3.5. | Rekonstrukcje SSD | Tak |  |
| 3.6. | Filtr obrazów | Tak |  |
| 3.7. | Podstawowy pakiet oceny badań TK | Tak |  |
| 3.8. | 3D VRT | Tak |  |
| 3.9. | Analiza wyników spektroskopii MRI: SVS, 2D CSI, 3D CSI | Tak; Podać nazwę |  |
| 3.10. | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro) kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - MTT (Mean Transit Time) – CBV (Cerebral Blood Volume) – CBF (Cerebral Blood Flow) | Tak; Podać nazwę | (*) |
| 3.11. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MRI z obrazami dyfuzyjnymi MRI | Tak; Podać nazwę |  |
| 3.12. | Zdalna, jednoczasowa praca w ww. aplikacjach, dla co najmniej 4 użytkowników z równoczesnym zachowaniem pracy stacjonarnej wraz z integracją z systemem RIS Dopuszcza się zaoferowanie konsoli lekarskiej multimodalnej z opcjami umożliwiającymi jednemu użytkownikowi na zdalną pracę w pełnym zakresie (dostęp do wszystkich zainstalowanych aplikacji) oraz trzem użytkownikom na zdalną pracę w ograniczonym zakresie (dostęp do wszystkich danych oraz aplikacji MIP/MPR) z zachowaniem równoczesnej pracy stacjonarnej. | Tak/podać rozwiązanie |  |
| 4. | Praca w sieci |
| 4.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |
| 4.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |
| 4.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |
| 4.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |
| 5. | Zabezpieczenie 2 konsol lekarskich na wypadek awarii zasilania |
| 5.1. | Zabezpieczenie UPS na min. 30 minut | Tak |  |
| XIII. | Niezbędne wyposażenie uzupełniające Pracowni Rezonansu Magnetycznego |
| 1. | Pulsoksymetr pracujący w środowisku MRI wyposażony w czujniki | Tak; Podać model |  |
| 2. | Dwugłowicowy wstrzykiwacz automatyczny do podawania kontrastu, do badań MRI | Tak; Podać model |  |
| 3. | Detektor implantów metalowych przenośny | Tak |  |
| 4. | Gaśnica niemagnetyczna | Tak |  |
| 5. | Niemagnetyczna leżanka do transportu chorych leżących z oddziałów Brak konieczności zaoferowania niemagnetycznej leżanki, jeśli system rezonansu magnetycznego posiada całkowicie odłączalny i mobilny stół pacjenta, który umożliwia ułożenie i przygotowanie pacjenta w ciężkim stanie (leżący) do badania poza pomieszczeniem magnesu. | Tak |  |
| 6. | Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu chorych siedzących | Tak |  |
| XIV. | Wymagania dodatkowe |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim przy dostawie przedmiotu zamówienia | Tak |  |
| 2. | Zobowiązanie do współpracy w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala w zakresie możliwości technicznych, bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego | Tak |  |
| 1. Zakup rezonansu magnetycznego ( zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ pkt. od I do XII ) cena jednostkowa netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena jednostkowa brutto: ………………………………………………………………………………….. słownie cena jednostkowa brutto: ………………………………………………………………………… |
| 1.1.Niezbędne wyposażenie uzupełniające Pracowni Rezonansu Magnetycznego ( zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – pkt. XIII) a. Pulsoksymetr pracujący w środowisku MRI wyposażony w czujniki - cena jednostkowa netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena jednostkowa brutto: ………………………………………………………………………………….. b. Dwugłowicowy wstrzykiwacz automatyczny do podawania kontrastu, do badań MRI - cena jednostkowa netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena jednostkowa brutto: ………………………………………………………………………………….. c. Detektor implantów metalowych przenośny cena jednostkowa netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena jednostkowa brutto: ………………………………………………………………………………….. d. Gaśnica niemagnetyczna cena jednostkowa netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena jednostkowa brutto: ………………………………………………………………………………….. e. Niemagnetyczna leżanka do transportu chorych leżących z oddziałów / *Wykonawca nie wycenia tej pozycji w przypadku zaoferowania systemu rezonansu magnetycznego z odłączalnym, mobilnym stołem/ cena jednostkowa netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena jednostkowa brutto: ………………………………………………………………………………….. f. Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu chorych siedzących cena jednostkowa netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: …………………………………………… cena jednostkowa brutto: ………………………………………………………………………………….. OGÓŁEM CENA POZ. a,b,c,d,e,f NETTO: cyfrą …………………………………………………….. OGÓŁEM CENA POZ. a,b,c,d,e,f BRUTTO:cyfrą……………………………………………………. |
| 1.2. Montaż, instalacja i uruchomienie Cena netto: ………………………………………………… VAT %: ………………………………………….. Cena brutto: cyfrą ………………………………………… |
| 1.3.Instruktaż i szkolenie: instruktaż personelu (6 lekarzy i 6 techników) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym – minimum po 20 h., szkolenie dla lekarzy z zakresu obrazowania MRI w ośrodkach referencyjnych w kraju(w takim przypadku Wykonawca pokrywa koszty dojazdu na szkolenia ) dla minimum 6 osób po 20 h. Cena netto: …………………………………………………………………………………… VAT %: ………………………………………….. Cena brutto: cyfrą …………………………………………………………………………………… |
| ŁACZNA CENA NETTO ( suma poz. 1, 1.1,1.2,1.3 ): cyfrą …………………………………….zł ŁĄCZNA CENA BRUTTO ( suma poz. 1, 1.1, 1.2, 1.3) cyfrą …………………………………..zł ŁĄCZNA CENA BRUTTO ( suma poz. 1, 1.1, 1.2, 1.3) słownie …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….zł |
| 2.Koszt dwuletniego serwisu pogwarancyjnego (serwis pogwarancyjny na warunkach gwarancji) CENA NETTO: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. CENA BRUTTO: cyfrą …………………………………………………………………………………… CENA BRUTTO: słownie ………………………………………………………………………………… |

UWAGI:

W kolumnie „Wartość oferowana” w punktach oznaczonych symbolem (*) Wykonawca musi wskazać dokument – np. załączony katalog, folder lub oświadczenie producenta oferowanego sprzętu wraz z wskazaniem strony, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi. Zamawiający może wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Brak wartości lub opisu w kolumnie „Wartość oferowana” będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.

Wartości podane w rubryce "Wymagania graniczne" stanowią nieprzekraczalne minimum, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się 
w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 4 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

..........................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

PROJEKT UMOWY dot. zakupu rezonansu

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP  634-22-99-376,  Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup rezonansu magnetycznego ( zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ pkt. od I do XII – Oferta Cenowa) w ilości 1 szt. w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia z kompleksowym przygotowaniem i realizacją zadania, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ……………….

Zakup rezonansu obejmuje również:

1. transport urządzenia do miejsca dostawy,

2. montaż, instalację i uruchomienie,

- dostarczenie wytycznych technologicznych / opis, rysunki / dla klatki Faradaya, fundamentu posadowienia, instalacji oraz wyposażenia urządzenia w media, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

- współpracę i uzgodnienia z wykonawcą budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego ( w tym terminy montażu),

- zakup niezbędnego wyposażenia uzupełniającego Pracowni Rezonansu Magnetycznego,

- instruktaż i szkolenie:

    - instruktaż personelu (6 lekarzy i 6 techników) w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym- minimum po 20 h.

    - szkolenie dla lekarzy z zakresu obrazowania MRI w ośrodkach referencyjnych w kraju (w takim przypadku Wykonawca pokrywa koszty dojazdu na szkolenia ) dla minimum 6 osób po 20 h. Szkolenie odbędzie się w przedziale czasowym od daty zawarcia umowy do daty podpisania „ Protokołu końcowego”

- uzyskanie dla Zamawiającego niezbędnych zezwoleń na użytkowanie rezonansu magnetycznego,

- przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, dokumentacją powykonawczą,

- integrację z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL – TECHNOLOGY z radiologii,

- zobowiązanie do współpracy w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Szpitala w zakresie możliwości technicznych, bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego

- okres gwarancji – 24 miesiące,

- serwis gwarancyjny, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

    - przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

    - naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

    - opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia w okresie gwarancji, ,

    - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

    - uzupełnianie, wymiana materiałów zużywalnych / w tym helu / w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia,

    - upgrade oprogramowania w czasie trwania okresu gwarancji do najnowszej wersji,

    - przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

    - czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max.48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

- serwis pogwarancyjny na okres 2 lat po zakończeniu gwarancji, na warunkach udzielonej gwarancji,tj.

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria                                 spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

c) opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego z       czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia,

d) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami      potrzebnymi do ich wykonania,

e) uzupełnianie, wymiana materiałów zużywalnych / w tym helu / w zakresie niezbędnym     do prawidłowej eksploatacji urządzenia,

f) upgrade oprogramowania w czasie trwania umowy serwisowej do najnowszej wersji,

g) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max.48 godzin od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

w cenie zgodnej ze złożoną Ofertą Wykonawcy, powiększonej o wskaźnik inflacji, waloryzacja w okresach 12 miesięcznych,

- zapewnienie dostępności części i serwisu przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.

(2

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

- Wynagrodzenie za zakup rezonansu magnetycznego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – pkt od I do XII

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

- Wynagrodzenie za zakup niezbędnego wyposażenia uzupełniającego Pracowni Rezonansu Magnetycznego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – pkt XIII

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

c) Wynagrodzenie za montaż, instalację, uruchomienie rezonansu magnetycznego

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

d)Wynagrodzenie za instruktaż i szkolenie zgodnie z paragrafem 1 pkt 6 Umowy

netto: …………………………

podatek VAT (%) ………………

brutto: (cyfrą) ……………………, (słownie) ………………………………………………………

2. Razem wynagrodzenie brutto wynosi ……………………………………….. zł  i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 pkt a, b, c, d jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy.

§3

Strony ustalają termin realizacji Umowy w zakresie:

1. transport urządzenia do miejsca dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 07.11.2011r. do godz. 10:00 zakończony podpisaniem „ Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu” wraz z wystawieniem faktury Vat

2. montaż,

3. instalacja i uruchomienie,

4. testowanie urządzenia,

5. instruktaż personelu ( 6 lekarzy i 6 techników) w zakresie obsługi i praktycznego             wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu             instalacji, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym – minimum po 20 h,            i szkolenie lekarzy z zakresu obrazowania MRI

zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”,

6. integracja z systemem PACS/ RIS dostawcy PIXEL - TECHNOLOGY z radiologii,

7. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą

zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego”, - do dnia 08.12. 2011 r.  do godz. 10:00

§ 4

1. Zamawiający żąda wystawienia odrębnych faktur VAT za:

a) zakup rezonansu magnetycznego,

b) zakup niezbędnego wyposażenia uzupełniającego Pracowni Rezonansu Magnetycznego,

c) montaż, instalację, uruchomienie rezonansu magnetycznego,

- instruktaż i szkolenie zgodnie z paragrafem 1 pkt 6 umowy.

2. Podstawą wystawienia faktury Vat na zakup rezonansu magnetycznego będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „ Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy  i  odbioru sprzętu, natomiast podstawą do wystawienia odrębnych faktur VAT:

a) na zakup niezbędnego wyposażenia uzupełniającego Pracowni Rezonansu Magnetycznego,

b) montaż, instalację, uruchomienie rezonansu magnetycznego,

- instruktaż  i szkolenie zgodnie z paragrafem 1 pkt 6 umowy

będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół końcowy”

3. Termin płatności każdej z wystawionych faktur vat wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez      Zamawiającego.

4. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr ...............................................

…………………………………………………… w  ...... ....................................................

§ 5

- Wykonawca zapewnia dostawę urządzenia fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w 2011r.

- Na dostarczone urządzenie zgodne z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ - pkt od I do XII i montaż Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w SIWZ licząc od daty podpisania „Protokołu końcowego” przez Strony Umowy.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w cenie oferty:

a)   przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest:

- nieprawidłową eksploatacją urządzeń,

- ingerencją w sprzęt przez osoby nieautoryzowane/nieupoważnione przez Wykonawcę,

- uszkodzeniem, zniszczeniem w tym zdarzeniem typu pożar, zalaniem, katastrofą budowlaną, dewastacją w wyniku włamania,

c) opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia w okresie gwarancji,

d) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,

e) uzupełnianie, wymiana materiałów zużywalnych / w tym helu / w zakresie niezbędnym 
do prawidłowej eksploatacji urządzenia,

f) upgrade oprogramowania w czasie trwania okresu gwarancji do najnowszej wersji,

g) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,

h) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max.48 godzin 
od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

4. Wykonawca przedstawi    Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w       terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

( 6

Kary umowne:

1. 	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) 	za niewykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2.

b)	za brak sprawności rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ – pkt od I do XII uniemożliwiającej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego użyciem powyżej 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy, w wysokości 0,4% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności rezonansu powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00).

c) za brak sprawności rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ - pkt od I do XII uniemożliwiającej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego użyciem powyżej 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy, w wysokości 1,0% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności rezonansu powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00).

d)  za brak sprawności rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ - pkt od I do XII uniemożliwiającej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego użyciem, trwający powyżej 40 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty zawarcia umowy, wysokości 2% wartości umowy  za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności rezonansu powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności- Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00).

e) niewykonywanie wymaganych serwisowych przeglądów okresowych skutkujące brakiem możliwości użytkowania urządzenia spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Czas wykonywania planowanych, zalecanych przez producenta rezonansu przeglądów serwisowych nie wlicza się do czasu niesprawności

§ 7

Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie umowy w zakresie paragrafu 3 pkt 1 w zakreślonym terminie ( Zamawiający przystąpi do czynności   związanych z odbiorem w terminie do 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie)

§ 8

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części      zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 9

W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy polegającej na jej niewykonaniu Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.

(10

## 1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości 2% wynagrodzenia brutto w wysokości tj. ............................ zł (słownie: ........................................................................................), w postaci …………………………..

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu końcowego” przez  upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  w wysokości -  70%.

b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w wysokości - 30%.

§ 11

Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

§12

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§13

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do:

- w zakresie transportu urządzenia do miejsca dostawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 07.11.2011r. do godz. 10:00 zakończone podpisaniem „Protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”

- w zakresie 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania przez strony „Protokołu końcowego” – umowa zawarta na okres zgodny z terminem określonym w §3 projektu Umowy.

§14

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§16

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 							                                                    WYKONAWCA

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

Załącznik Nr 5A do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

PROJEKT UMOWY dot. serwisu pogwarancyjnego

Umowa Nr ..............................

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116

posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

reprezentowanym przez:

lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej Zamawiającym

a

*………………………………………………………………………

z siedzibą w *……………………………….

wpisaną do *……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………

reprezentowaną przez:

*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Wykonawca wyłoniony w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup rezonansu magnetycznego ( zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – pkt od I do XII – Oferta cenowa) w ilości 1 szt. w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” przyjmuje do wykonania niżej wymieniony zakres zamówienia, zgodnie ze SIWZ, złożoną ofertą z dnia ………………

na okres 2 lat licząc od pierwszego dnia po wygaśnięciu gwarancji zgodnie z Umową NR …………………… dot. zakupu rezonansu.

§2

1. Cena netto za 2 lata pełnego serwisu rezonansu magnetycznego świadczonego na warunkach udzielonej gwarancji obejmująca:

a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria            spowodowana jest:

b.1.nieprawidłową eksploatacją urządzeń,

b.2.ingerencją w sprzęt przez osoby nieautoryzowane/nieupoważnione przez                             Wykonawcę,

b.3.uszkodzeniem, zniszczeniem w tym zdarzeniem typu pożar, zalaniem,                          katastrofą budowlaną, dewastacją w wyniku włamania,

c) opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego z       czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia,

d) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami      potrzebnymi do ich wykonania,

e) uzupełnianie, wymiana materiałów zużywalnych / w tym helu / w zakresie niezbędnym     do prawidłowej eksploatacji urządzenia,

f) upgrade oprogramowania w czasie trwania umowy serwisowej do najnowszej wersji,

wynosi:……………………………. zł, z dnia złożenia oferty.

2.Cena wymieniona w ust.1 powiększona o należy podatek VAT płatna będzie w równych ( 1/24 )     miesięcznych ratach.

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia zawarcia umowy.

5. Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.

§3

1. Do każdej wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy „ Raport z wykonania miesięcznej obsługi         serwisowej”.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

3. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr ...............................................

…………………………………………………… w  ...... ....................................................

§4

1. Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w      terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych wynosi max. 48 godzin od      zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).

3. Wykonawca zapewnia dostępność części przez okres min. 10 lat.

§5

Kary umowne:

1. 	Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) 	za brak reakcji serwisu do 72 godzin od zgłoszenia awarii (dotyczy: dni roboczych), w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

b) za brak sprawności rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ – pkt. od I do XII uniemożliwiającej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego użyciem powyżej 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty obowiązywania umowy, w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności rezonansu powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Pracownia Diagnostyki Obrazowej pracuje w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00).

c) za brak sprawności rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ – pkt. od I do XII uniemożliwiającej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego użyciem powyżej 25 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty obowiązywania umowy, w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności rezonansu powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Pracownia Diagnostyki Obrazowej pracuje w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00).

d) za brak sprawności rezonansu magnetycznego zgodnego z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ – pkt. od I do XII uniemożliwiającej wykonywanie procedur diagnostycznych z jego użyciem powyżej 35 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty obowiązywania umowy, w wysokości 1,0% wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności rezonansu powyżej 5 godz. w ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności. Pracownia Diagnostyki Obrazowej pracuje w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00).

e) niewykonywanie wymaganych serwisowych przeglądów okresowych skutkujące brakiem możliwości     użytkowania urządzenia spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 1% wartości umowy     za  każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Czas wykonywania planowanych, zalecanych przez producenta rezonansu przeglądów serwisowych nie     wlicza się do czasu niesprawności.

§ 6

1.  Wykonawca gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wykonawca (niepotrzebne skreślić ) zamierza/ nie zamierza powierzyć wykonanie części      zamówienia (podać w jakim zakresie  ) * …………………………………..      podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność,  bez naliczania dodatku za koordynację.

3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących wybranych podwykonawców w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 7

Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 8

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§9

Zapisy Umowy Nr …………………  dot. zakupu rezonansu wraz z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – pkt od I do XII z oferty Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§10

Jeżeli po zakończeniu 2 letniej umowy serwisowej Wykonawca będzie jedynym na terenie Polski autoryzowanym serwisantem zakupionego przez Zamawiającego rezonansu magnetycznego to zobowiązuje się do kontynuowania umowy serwisowej na dotychczasowych zasadach.

§11

Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

§13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 							                                                    WYKONAWCA

............................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Uwaga!

Miejsca oznaczone gwiazdką (*) Zamawiający zaleca wypełnić.

##### Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczam, że

* Wykonanie części zamówienia ……………………………………………………………………

(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om …………………………………………………………………..

(podać komu – nazwa i adres firmy)

* Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz

zadań związanych z przedmiotem zamówienia należących do Wykonawcy i Zamawiającego

I. Wykonawca we własnym zakresie:

  - wykona i podłączy całą, kompletną instalację wody lodowej na potrzeby RM, zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego,

  - wykona instalację elektryczną i podłączy rezonans wraz z osprzętem do tablicy rozdzielczej w pomieszczeniu technicznym zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego

  - wykona instalację wentylacji/ klimatyzacji w Pracowni Rezonansu Magnetycznego zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego,

  - zabezpieczy pomieszczenia pomocnicze ( udostępnione przez Zamawiającego) do składowania części sprzętu ( skrzyń w trakcie instalacji ) przed dostępem osób niepowołanych,

  - ubezpieczy przedmiot dostawy podczas przechowywania i instalacji w miejscu dostawy/ instalacji

II. Zamawiający we własnym zakresie:

- przygotuje drogę transportową do wprowadzenia urządzeń rezonansu magnetycznego, a więc otwór transportowy w ścianie zewnętrznej, przepusty w ściankach działowych (lub nie zabudowywanie ścianek na czas transportu), oraz wzmocnienie posadzki wzdłuż drogi transportowej aż do miejsca posadowienia magnesu,

- przygotuje wzmocnienie fundamentu pod aparat RM wg wytycznych producenta rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi duktami kablowymi,

- wykona przyłącze elektryczne do aparatu RM, tzn. doprowadzi przewody z rozdzielni głównej do pomieszczenia technicznego oraz zakończy je w tablicy rozdzielczej z wyposażeniem zgodnym z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego,

- wykona klatkę Faradaya  zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego,

- wykona instalacje c.o., cwu, i wod - kan zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego,

- wykona instalację alarmową, teletechniczną, elektryczną niskoprądową (użytkową) oraz p-poż. w pracowni RM według wytycznych producenta rezonansu magnetycznego,

- wykona pozostałe prace budowlane nie zastrzeżone dla Wykonawcy zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego.

…………………………………………………

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej