ZMIANA

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

##### PAKIET NR 1

| Komora jonizacyjna typu Farmer wraz z nakładką „ build – up” – ilość 1 sztuka Model ………………………………………………. Rok produkcji ………………………………………..……… (nie wcześniej niż 2011 r.) Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia ……………………………………………. Okres gwarancji: 24 miesiące |
| --- |
| Minimalne wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane |
| I . Komora jonizacyjna: |  |
| 1. objętość aktywna 0,6 cm³ - 0,65 cm³ |  |
| 2. materiał komory: - elektroda zewnętrzna: grafit - elektroda wewnętrzna: aluminium lub grafit |  |
| 3. napięcie komory: +/- 300 V ( max. +/- 500 V) |  |
| 4.prąd przeciekania ≤ 2 x 10-14 A |  |
| 5. czułość komory ≤ 2.1 x 10-8 C/Gy |  |
| 6. polaryzacja w 60 Co ≤ 0.5% |  |
| 7. warunki zewnętrzne pracy komory: - temperatura; + 10° C … + 40° C - ciśnienie: 930 hPa …… 1050 hPa |  |
| 8. komora wodoodporna |  |
| 9. materiał nakładki „ build – up”: PMMA lub POM ( CH2O) |  |
| 10. Złączka typu: traxial TNC |  |

.......................................................................

Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej