[image: image1.jpg]Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego

Ul. RACIBORSKA 26, 40-074 KATOWICE

http//: www.szpital. net.pl e-mail: szpital@szpital.net.pl
c Tel. 32 2511-761 Fax. 32 2514-533
_—m—-
Szp.Leszcz./AT/ZL/ZP/R!/A?—Glf/ 11 Katowice dnia ;.6?.-..08.201 1r.

dot. przetargu nieograniczonego na dostawe materiatow medycznych z wiokniny i flizeliny

Jednorazowego i wielorazowego uzytku dla potrzeb Szpitala im. Stanistawa Leszczynskiego
w Katowicach

(Zanak sprawy: Szp.Leszcz./PN/51/2011).

Zamawiajacy informuje, ze wplynely zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Zapytanie 1 — dot. pozycji 17

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pozycji 17 fartuchéw chirurgicznych
barierowych wykonanych w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 85 g/m?, natomiast w polu
niekrytycznym wykonany z tkaniny o gramaturze 70 g/ m*? Pozostate parametry zgodne z siwz.
Uzasadnienie: Gramatura tkaniny nie ma wptywu na jej barierowosé. Tkanina o nizszej gramaturze
moze tak samo spetnia¢ wymagania normy. Gramatura ma natomiast zasadniczy wptyw na komfort
uzytkownikéw oraz koszty prania. Wigksza gramatura to wigkszy cigzar fartucha oraz mniejsza
przepuszczalnos¢ powietrza. Im dluzszy zabieg tym bardzie] jest to uciazliwe dla personelu.
Wigksza waga tkaniny podwyzsza tez koszty jej prania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie 2 — dot. pozycji 17

Zwracamy sie z pytaniem do Zamawiajacego co mial na mysli piszac w poz. 17 ,tkanina o
zwigkszonej barierze*?

Odpowiedz:

Czgs¢ krytyczna — przod fartuch.

Zapytanie 3 — dot. pozycji 17

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o wykreslenie zopisu przedmiotu zaméwienia w poz. 17
parametru ,,pole krytyczne fartucha... ciezar ok. 315-318 g“ poniewaz wyklucza on jednoczesnie
kolejny parametr ,,gramatura pola krytycznego ok. 122-135 g/ m*

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla z opisu z opisu przedmiotu zaméwienia w poz. 17 parametru ,,pole krytyczne
fartucha... cigzar ok. 315-318 g*.

Zapytanie 4 — dot. projektu Umowy

Czy Zamawiajacy zmodyfikuje § 1 pkt 2 umowy w nastepujacy sposob: Ilosci zamawianych
towar6w moga ulec zmianie w czasie obowiazywania umowy w zaleznosci od biezacych potrzeb
Zamawiajacego zwiazanych z udzielanymi $wiadczeniami zdrowotnymi i beda wynikaty
z zamOwien, bez mozliwosci dochodzenia roszczen przez Wykonawce z tytutu zmniejszenia

ilosci zakupionego towaru, pod warunkiem, Ze niezrealizowana wartosé umowy nie bedzie
wigksza niz 20 % wartosci umowy?




[image: image2.jpg]Uzasadnienie: Przepisy Ustawy PZP nie zabraniaja zmiany wielkosci przedmiotu zaméwienia,
jezell zmiana ta nie jest sprzeczna z art. 144 Ustawy PZP. Zgodnie z dominujacym pogladem
doktryny Zamawiajacy moze zastrzec w umowie, ze wielko$¢ zamoOwienia moze ulec
zmniejszeniu lub zwigkszeniu, o ile Zamawiajacy wskaze minimalny prog, do jakiego
zobowiazany begdzie wykona¢ zaméwienia, a ktory nie bedzie w sposob znaczacy odbiegaé od
wartosci maksymalnych (W. Bertman-Janik ,,Zaméwienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r.,
nr 4, s. 40)

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 5 — dot. pozycji 1

Czy Zamawiajacy wrazi zgodg¢ na zaoferowanie serwety z otworem o $rednicy 6cm o gramaturze
56 g/m2?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie 6 — dot. pozycji 2

Czy Zamawiajacy wrazi zgode na zaoferowanie serwety o wymiarach 90 x 120 cm z otworem
o srednicy 10cm o gramaturze 56 g/m2?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie 7 — dot. pozycji 3

Czy Zamawiajacy wrazi zgodg na zaoferowanie 3-czg$ciowej ostony na ramie C o wymiarach: czesé
gorna: 100x160cm, czg$¢ dolna: 80x150cm oraz 2 tasmy lepne o wymiarach 3x100cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie 8 — dot. pozycji 4
Czy Zamawiajacy wrazi zgod¢ na zaoferowanie zestawu serwet o skladzie:
Ix Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i wioknina w czesci srodkowej serwety, 1 warstwa laminatu
w czgsciach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnetrzne owinigcie zestawu. Gramatura serwety
56 g/m 2, odpornos¢ na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymato$¢ na rozrywanie na sucho
108 kPa.

I x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w ksztalcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem widknina,
skiadana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii 0 wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniajacym sie o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w
polu niekrytycznym z wiékniny z tata chtonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min
75x50cm i 2oma organizerami na przewody. Lata chionna wykonana z widkniny i laminatu.

Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporno$¢ na przenikanie cieczy 496 cm H20,
wytrzymato$¢ na rozrywanie na mokro 187 kPa.

I x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu , sktadany teleskopowo, z przylepcem
1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporno$¢ na przenikanie cieczy 188 cm H20,
wytrzymato$¢ na rozrywanie na sucho 108 kPa.

I x Tasma przylepna o wym. 10 x S0cm

2x Recznik do rak o wym. 30x30 cm

Kazdy zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG

do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do trans

portu i magazynowania
- opakowanie typu TYVEC.




[image: image3.jpg]Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie 9 - dot. pozycji 5

Czy Zamawiajacy wrazi zgode na zaoferowanie zestawu serwet o skladzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2- warstwowa, laminat i wioknina w czgsci $rodkowej serwety, 1 warstwa laminaty

I x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w ksztalcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem widknina,
sktadana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 150 x 180cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odpornosé na przenikanie
cieczy 188 cm H20, wytrzymatoéé na rozrywanie na sucho 108 kPa.

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna.

1 x Serweta o wym. 150 x 240cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odpornos¢ na przenikanie
cieczy 188 cm H20, wytrzymatosé na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Serweta o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odpornos¢ na przenikanie
cieczy 188 cm H20, wytrzymatosé na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Recznik do rak o wym. 30x30 cm

Kazdy zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii W postaci 2 naklejek typu TAG
do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu
| magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie 10 - dot. pozycji 6
Czy Zamawiajacy wrazi zgode na zaoferowanie zestawu serwet o sktadzie:
I x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm

I x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w ksztalcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem wioknina,
sktadana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

Ix serweta 0 wym. 200 x 320cm

Serweta z widkniny

: ]
’ .

75x85cm, wysoko$¢ $cianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w gérnej czesci kazdej

Ix chionny recznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm
IX tasma przylepna o wym. 10 x 50cm
4x reezniki do rak o wym. 30x30 em

Kazdy zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG

do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt Jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania
- opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.





[image: image4.jpg]Zapytanie 11 — dot. pozycji 7

Czy Zamawiajacy wrazi zgode na zaoferowanie zestawu serwet o skladzie:

I x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i widknina w czgsci $rodkowej serwety, 1 warstwa laminatu
W czesciach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnetrzne owiniecie zestawu. Gramatura serwety

56 g/m 2, odpornos¢ na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymalo$é na rozrywanie na sucho
108 kPa.

I x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w ksztalcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem widkning,
sktadana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do histerektomii o0 wym. 170 x 200

Serweta 3-warstwowa, z folig chirurgiczna, otwér o wym. 30x30cm

1x Serweta genitalna o wym. 75 x 100 cm

Serweta 2- warstwowa samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narzady plciowe. Gramatura serwety

56 g/m 2, odpornos¢ na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymalo$¢ na rozrywanie na sucho
108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

Nogawica wykonana z widkniny, z podwéjnie wywinietym brzegiem

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa 75 x 90cm

1 x Torebka do zbidrki ptynéw o wym. 80x50cm

Torebka w ksztalcie stozka posiada filtr w dolnej wewngtrznej czgdci, usztywnienie
/wzmocnienie/ksztattka metalowa/ w goérmym brzegu, port do odsysania tresci umieszczony

w dolnej czgsci torebki ,budowa koncéwki portu umozliwia dopasowanie drenoéw o roznej $rednicy
1 x Przylepiec Velcro o wym. 2 x 22cm

Ix tasma przylepna o wym. 10 x 50cm
4x recznik do rak o wym. 30 x30 cm
Kazdy zestaw posiada informacje o dacie waznosci i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG

do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania
- opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie 12 — dot. pozycji 11

Czy Zamawiajacy wrazi zgode na zaoferowanie serwety na stolik Mayo o wymiarach 80 x 140 cm,
wykonanej z folii polietylenowej wzmocnionej widkning?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie 13 — dot. pozycji 15

Czy Zamawiajacy wrazi zgode na zaoferowanie fartucha z mankietem bawelnianym?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie 14 - dot. pozycji 29

Czy Zamawiajacy wrazi zgode na zaoferowanie serwety wykonanej z widkniny+laminat z otworem
o Srednicy 6cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Zapytanie 15 — dot. pozycji 30

Czy Zamawiajacy wrazi zgode na zaoferowanie serwety z otworem o $rednicy 6cm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.




[image: image5.jpg]Zapytanie 16 — dot. pozycji 31

Czy Zamawiajacy wrazi zgode na zaoferowanie fartucha z mankietem bawelnianym?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza na to zgode.

Zapytanie 17 — dot. pozycji 5

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania sterylnego obtozenia uniwersalnego, ktérego minimalny
skiad bedzie wyposazony w serwetg na stolik Mayo 80x145 ¢cm?

Odpowiedz:

TAK.

Zapytanie 18 — dot. pozycji 6
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw oblozen do cesarskiego cigcia, ktérego skiad bedzie zawierat:
e serweta 325 x 250 cm w ksztalcie litery ,,T” z otworem 35 x 35 cm, warstwa chionna,
workiem na ptyny i folig chirurgiczng - 1 szt,
serweta na stolik Mayo 80x145cm,
podkiad chtonny typu Seni 90 x 60 cm,
serwetki do rak - 4 szt.,

* serweta na stolik instrumentaria Iny 150 x 190 c¢m, stuzaca jako zawiniecie zestawu.

Odpowiedz:
TAK.

Zapytanie 19 — dot. pozycji 10

Czy Zamawiajacy dopusci serwete wykonang z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2.
Odpowiedz:

NIE.

Zapytanie 20 — dot. pozycji 14

Czy Zamawiajacy dopusci fartuch ochronny z widkniny o gramaturze 20 g/m27?
Pozostale wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedz:

NIE.

Zapytanie 21 - dot. pozycji 16

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania fartucha przedniego, jako wyrobu medycznego?
Odpowiedz:

TAK.

Zapytanie 22 — dot. pozycji 24

Czy Zamawiajacy dopusci komplet poscieli w skladzie:
® poszwa w rozmiarze 200x150cm,
* powiloczka 90x75cm,
® przescieradto 210x150cm?

Pozostate wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedz:

TAK.

Zapytanie 23 - dot. pozycji 33, 34
Czy Zamawiajacy dopusci folie chirurgiczne zapakowane sterylnie w opakowanie zawierajace

wszystkie wymagane informacje, lecz pozbawione naklejek umozliwiajacych umieszczenie
w dokumentacji?




[image: image6.jpg]Odpowiedz:
NIE.

Zapytanie 24 — dot. pozycji projektu Umowy
Czy Zamawiajacy dopusci zmiane tresci w § 8:
1. Za opoznienie w dostawie, o ktérej mowa w § 2.3 Zamawiajacy nalicza kary umowne
w wysokosci 0,5% wartosci niezrealizowanej czesci dostawy, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 25 — dot. pozycji 4
Czy Zamawiajacy dopusci oblozenie do artroskopii : Zestaw pakowany w zew. opakowanie typu
folia —papier , wew. opakowanie z wldkniny zapewniajace zachowanie sterylnosci po wyjeciu

z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelnosci lub rozdarciu zew. opakowania, bez
zawartosci lateksu, polietylenu i celulozy

W zestawie;

I Serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej  wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym ,, 152x190 cm.+5cm.

I Serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trjwarstwowym SMS-
em polipropylenowym 80x144 cm.+5cm.

1 Tasma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm.+2cm.x55 cm.+5cm.
I Ostona na konczyne wykonana z polipropylenu, elastyczna (umozliwiajaca tatwa aplikacje oraz
dopasowanie do anatomicznego ksztattu koficzyny bez dodatkowego mocowania i uszczelniania)
bezlatexowa, nieprzemakalna dla ptynéw i wydzielin, o strukturze antyposlizgowej, pierwotnie
zwinigta i umozliwiajaca aseptyczne zakladanie dzigki 2 paskom aplikacyjnym, ktére umozliwiajg
stopniowe jej rozwinigcie na konczynie minimalizujac wypychanie powietrza na uprzednio
zdezynfekowane miejsce operowane, w rozm S (17x76 cm +/- 2 cm).
I Serweta na konczyne, wykonana z SMS polipropylenowego -274x315 cm.+15cm.

>z otworem o Srednicy poczatkowej 6 cm *2cm, wykonanym z elastycznego materiatu
(bezlateksowego), (umozliwiajacym tatwa aplikacje oraz dopasowanie do anatomicznego ksztattu
konczyny bez dodatkowego mocowania i uszczelniania). Zintegrowane z serwetg trzy otwory (+/- 1

otwor) do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drendw przez nie oraz ze zintegrowanymi dwoma
ostonami na ramiona.

Nasiakliwos¢ ( % run off <75 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 wedhug punktu 5.7
czes¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004).
spetniajaca wymogi wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmniej :
- Odpornos$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho:
dla strefy mniej krytycznej < 1.0 log(10)CFU
- Odpornosé na przenikanie drobnoustrojéw na mokro:
dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index
- Czystos¢ — czasteczki state : dla obu stref <2.5 log(10)PM
- Pylenie : dla obu stref < 3.0 log(10)
- Czystos¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2
- Odpornos$¢ na przenikanie cieczy (cisnienie hydrostatyczne):
dla strefy krytycznej > 150, dla mniej krytycznej > 50 cm H20
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho:
dla krytycznej > 300 kPa , dla mniej krytycznej > 140 kPa

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 300 kPa
- Wytrzymatos¢ na rozciaganie — na sucho:

dla krytycznej > 90/90 N , dla mniej krytycznej > 30/50 N




[image: image7.jpg]- Wytrzymatos¢ na rozciaganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 100/100 N Jednoczesnie
spetniajace parametry uzupetniajace:

- Palnos¢ : 1 klasa dopuszcza sie topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami
termicznymi (np. diatermia).
Odpowiedz:
NIE.

Zapytanie 26 — dot. pozycji 5
Czy zamawiajacy dopusci 'Oblozenie do chirurgii, zestaw uniwersalny, pakowany w zew.

opakowanie typu folia —papier , wew. opakowanie z wiékniny zapewniajace zachowanie sterylnosci

po wyjeciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelno$ci lub rozdarciu zew. opakowania,
bez zawartosci lateksu i polietylenu.

W zestawie;

1 Serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej  wzmocniona
trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym ,, 152x190 cm.+5cm.

I Serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trojwarstwowym SMS-
em polipropylenowym 80x144 cm.+5cm.

I Tasma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm.£2cm.x55 cm.+5cm.
I Recznik do rak, 38x56 cm.+5¢cm.

I Worek papierowy, przylepny
2 Serwety, wykonane z SMS z polipropylenu bez zawartosci lateksu, polietylenu i celulozy,
przylepne wzdtuz diuzszego z bokéw — boczne, 100x90 +5¢cm.

nasigkliwos¢ ( % run off < 80 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 wedlug punktu 5.7
czes¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004).

spetniajaca wymogi standardowe dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmniej:

log(10)CFU

- Odpornos$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro: dla strefy krytycznej > 2.8 Barrier Index

- Czystos¢ — czasteczki state: dla krytycznej < 3.5 log(10)PM, dla mniej krytycznej < 3.5
log(10)PM

- Pylenie: dla krytycznej < 4.0 log(10), dla mniej krytycznej < 4.0 log(10)

- Czystos¢ mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2

- Odpornos¢ na przenikanie cieczy (cisnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej > 30, dla mnie;j
krytycznej > 10 cm H20

- Wytrzymatos¢ na wypychanie — na sucho: dla strefy krytycznej > 40 kPa , dla mniej krytycznej >
40 kPa

- Wytrzymatos¢ na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 40 kPa
- Wytrzymatos¢ na rozciaganie — na sucho: dla krytycznej > 15N, dla mniej krytycznej > 15 N
- Wytrzymatos¢ na rozciaganie — na mokro: dla strefy krytycznej > 15 N

Jednoczesnie spetniajace parametry uzupetniajace:

- Palnos¢: I klasa dopuszcza sie topienie materialu w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami
termicznymi (np. diatermia).

I Serweta, wykonana z widkniny SMS polipropylenowej bez zawartosci lateksu, polietylenu
i celulozy przylepna wzdtuz jednego z brzegéw — dolna, 175x180 cm.+5cm.

> nasiakliwos¢ ( % run off <80 %, dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 wedhug punktu 5.7
czes¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004).

spetniajaca wymogi dla obu stref jak dla serwet bocznych
Jednoczesnie spetniajace parametry uzupetniajace:

- Palnos¢: I klasa dopuszcza sie topienie materiatu w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami
termicznymi (np. diatermia).

I Serweta, wykonana z widkniny SMS polipropylenowej bez zawartosci lateksu, polietylenu
1 celulozy przylepna wzdtuz jednego z brzegéw — géra, 149x241 cm.+10cm.




[image: image8.jpg]nasiakliwo$¢ ( %o run off < 80 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.2006 wediug punktu 5.7
czes¢ 2 Normy PN-EN 13795-2:2004). .

spetniajaca wymogi dla obu stref jak dla serwety dolnej oraz bocznych
Jednoczeénie spelniajace parametry uzupelniajace:

- Palno$¢ : I klasa dopuszcza Sig topienie materialu W kontakcie z ogniem i innymi czynnikami
termicznymi (np. diatermia).
Odpowiedz:
TAK.

Zapytanie 27 — dot. pozycji 11

Czy zamawiajacy dopusci Serweta podwojnie pakowana na stolik Mayo, wykonana z folii PE
wzmocniona absorbujacym Sponbond polipropylenowym w rozm. 58x137 cm.£2cm.

Reszta opisu zgodnie z SIWZ w/w pozycji?

Odpowiedz:

NIE.

Zapytanie 28 — dot. pozycji 15

Czy zamawiajacy dopusci Fartuch chirurgiczny, barierowy, wykonany z wiokniny SMS
oddychajacy na calej powierzchni bez dodatkowych wzmocnien, barwny znacznik na szwie gérnym
identyfikujacy przeznaczenie oraz poziom ochrony, wW zestawie jatowy recznik, sterylny, pakowany
w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z wiokniny zapewniajace zachowanie sterylnosci
po wyjeciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelnosei lub rozdarciu zew. opakowania,
spetniajacy wymogi dla poszczegolnych parametrow opisanych w normie EN 13795:

- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho: dla strefy mniej krytycznej < 1.0 log(10)CFU
- Odpornos¢é na przenikanie drobnoustrojow na mokro: dla strefy krytycznej > 5.0 Barrier Index

- Czystos¢ — czasteczki state: dla obu stref < 2.5 log(10)PM

- Pylenie: dla obu stref < 3.0 log(10)

- Czystos¢ mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?2

- Odpornos¢ na przenikanie cieczy (ci$nienie hydrostatyczne): dla obu stref > 50 cm H20

- Wytrzymatos¢ na rozciaganie — na sucho: dla obu stref >30N

- Wytrzymatos¢ na rozciaganie — na mokro: dla strefy krytycznej > 40 N

- Palnoéé: I klasa (opisana w NFPA-702)

- Odpornos¢ na przetarcie: 5 { Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5 }.
Odpowiedz:

TAK.

Zapytanie 29 — dot. pozycji 31

Czy zamawiajacy dopusci fartuch chirurgiczny kroj typu reglan, wykonany z wiokniny SMS bez
sawartoéci lateksu, celulozy oraz polietylenu, paroprzepuszczalny na calej powierzchni bez
dodatkowych wzmocnien, barwny snacznik na szwie gornym identyfikujacy przeznaczenie oraz
poziom ochrony, w zestawie jatowy recznik, sterylny, pakowany w opakowanie Zew. folia-papier,
wew. opakowanie z wiokniny zapewniajace zachowanie sterylnosci po wyjeciu z opakowania zew.
lub w przypadku utraty szczelnosci lub rozdarciu zew. opakowania .Fartuch sktadany
w opakowaniu w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe zbrudzenie przy zakladaniu czyli strong
wewnetrzng fartucha na zewnatrz. Takie ztozenie umozliwia pobranie fartucha reka bez rgkawicy
sterylnej i zatozenie go W sposob jalowy. jednoczesnie spetniajacy wymogi dla poszczegdlnych
parametréw opisanych w normie EN 13795 :

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojéw na sucho: dla strefy mniej krytycznej < 1.0 log(10)CFU

- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro: dla strefy krytycznej > 5.0 Barrier Index

- Czysto$¢ — czasteczki state: dla obu stref < 2.5 log(10)PM

- Pylenie: dla obu stref < 3.0 log(10)

- Czystos¢ mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2




[image: image9.jpg]- Odpornosé na przenikanie cieczy (cisnienie hydrostatyczne): dla obu stref > 50 cm H20
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 140 kPa

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 140 kPa

- Wytrzymato$é na rozciaganie — na sucho: dla obu stref >30 N

- Wytrzymalo$é na rozciaganie — na mokro: dla strefy krytycznej > 40 N
- Palno$¢: 1 klasa ( opisana w NFPA-702 )

- Odporno$é na przetarcie: 5 { Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5 ).
Odpowiedz:

TAK.





