[image: image1.jpg]Szpital im. Stanislawa Leszczynskiego

UL .RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

htpp//: www.szpital.net.pl e-mail: szpital@szpital.net.pl

SZPITAL tel. 32/2511-761 fax. 32/2514-533

Katowice, dnia ..... //D 21022 O //17 ....... r.

Szp.Leszez. /AT/ZL/zP/GP/1 738 12011

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup aparatow ultrasonograficznych
Nr sprawy: Szp. Leszcz./PN/70/11

Zamawiajacy — Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego informuje, ze wptynety zapytania do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat posiadajacy zapis petli filmowych oraz zdje¢
w formatach AVLJPG,BMP,FRM - surowych danych z mozliwoscig p6zniejszej obrobki?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze obrazy z aparatu USG powinny by¢ przesylane na serwer PACS w
standardzie DICOM. ponadto aparat powinien umozliwiaé zapis plikbw w formatach:
AVLIJPG,TIFF. W zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat posiadajacy zoom 10x?
Zoom 80x jest zapewne wynikiem bledu pisarskiego. Osiemdziesigciokrotne powiekszenie

5 mm wycinka obrazu nie zmiesciloby si¢ na monitorze o przekatnej 15 cali, nie mowiac juz
o praktycznie nie diagnostycznej jakosci takiego obrazu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zoom 8 x i dokonuje zmiany w tresci SIWZ. Aparat posiadajacy zoom
10x zostanie dopuszczony.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1
1. Zamawiajacy w punkcie mozliwo$é rozbudowy wymaga funkcji: AMM, CMM poniewaz
nie sa to standardowe opcje uzywane w ultrasonografach, prosz¢ o wyjasnienie nazwy i
funkcji uzytych skrotow.
2. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG
wyposazony w glowicg liniowa o zakresie czgstotliwosci pracy 5 -14 MHz?
3. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG,
wyposazony w glowice convexo o zakresie czestotliwosei 2 — 5 MHz?
4. Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, wyposazony
w glowicg kardiologiczna sektorowa o zakresie czestotliwosci pracy 2-4 MHz?
Odpowiedz:
ad do 1. AMM sa to przekroje anatomiczne, CMM sg to przekroje kolorowe — Zamawiajacy
rezygnuje z tego zapisu w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
ad do 2. Tak, Zamawiajacy dopusci.
ad do 3. Tak, Zamawiajacy dopusci.
ad do 4. Tak, Zamawiajacy dopusci.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokohuje zmiany w tresci SIWZ.
T g

NVAVaN BN ol en V7 |




[image: image2.jpg]0

|
U

ﬂ(, Zamayiajacy dopusck W zwi

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 2

Czy w pkt 15 — mapy szarosci min. 250, Zamawiajacy wymaga aby aparat posiadal min. 250
odcieni szarosci ( standardowe aparaty posiadaja 256), czy min. 250 map szarosci ( standardowo
aparaty posiadaja 10-30 )?

Odpowiedz:

Zamawiajacy miat na mysli odcienie szarosci min. 256.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 4
1. Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, wyposazony
w monitor o przekatnej 12 cali i mozliwoscia podziatu ekranu na dwa obrazy w czasie
obrazowania?
2. Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, wyposazony
w jeden aktywny port na glowice?
3. Czy zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, wyposazony
W zoom 4x, oraz opcji Power Dopplera kierunkowego?
Odpowiedz:
ad do 1. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
ad do 2. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
ad do 3. Zamawiajacy wymaga zoom 8 x i dokonuje zmiany w tresci SIWZ.

Dotyczy PAKIETU nr 1 - Stacjonarny aparat ultrasonograficzny na kélkach— ilos¢ 1 sztuka,
miejsce przeznaczenia: Oddzial Onkologiczny z Pododdziatem Choréb Wewngtrznych

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w ktorym
dynamika w trybie B-mode posiada zakres 30 — 70 dB? Pragniemy podkresli¢, iz jest to niewielka
roznica w gérym zakresie, ktéra wymaga Zamawiajacy i nie wplynie w Zzaden sposéb na
diagnostyke. Chcemy nadmieni¢, iz istotniejszym parametrem jest dynamika systemu, ktora
Zamawiajacy okreslit w SIWZ na poziomie min 174 dB, ktéra ma bezposredni wptyw na jakos¢
diagnostyczng i parametry uzyskiwanych obrazéw. Nasze urzadzenie, ktore chcemy zaoferowac
posiada ogoélna dynamike systemu powyzej 200 dB, ktora przewyzsza wartos¢ o wiele wigcej niz
wymaga Zamawiajacy. a ktéra na pewno wplynie bezposrednio na tryb B-mode jak réwniez na tryb
Doppler. W zwiazku z powyzszym prosimy o dopuszczenie aparatu ultrasonograficznego, w ktorym
dynamika w trybie B-mode posiada zakres 30 — 70 dB.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry posiada dysk
twardy o pojemnosci 80 GB? Jest to wystarczajaca wartos¢, ktéra pozwala zapisa¢ na dysku twardym
ponad 70 000 b/w i kolorowych obrazéw lacznie z informacjami raportowymi. Dodatkowo oferowany
przez nas aparat spetnia wymog dotyczacy posiadania mozliwosci archiwizacji na CD/DVD, Pen-
Drive, ktére umozliwiaja dodatkowa archiwizacje.

Odpowiedz:

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr i, Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia tresci na:

»» Archiwizacja wbudowana w aparat — dysk twardy — min. 80 GB”

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w ktorym Pamie¢
Cine Loop posiada 2729 klatek? Pragniemy zaznaczyé, iz jest to niewielka réznica od ilosci, ktora
wymaga Zamawiajacy i wystarczajaca wartoé¢ do przegladania w trakcie diagnostyki zaréwno badan
w trybie 2D oraz Dopplerowskich.

Odpowiedz:

u ztym Zamawiajq7dokonuje zmiany w tresci SIWZ.
(/l &/ ’ ; /;/7 / 2




[image: image3.jpg]Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w ktéorym mozliwy
jest zapis petli filmowych oraz zdje¢ w formatach TIEF , AVI, ale bez mozliwosci stosowania formatu
Raw Data? Pragniemy zaznaczy¢, iz format Raw Data jest charakterystyczny dla jednego producenta i
W zaden sposob nie wplywa na proces przesylania oraz archiwizacji danych obrazowych. W
wigkszosci dostepnych na rynku aparatow ultrasonograficznych czotowych producentéw taki format

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze obrazy z aparatu USG powinny by¢ przesylane na serwer PACS

w standardzie DICOM, ponadto aparat powinien umozliwiaé zapis plikéw w formatach:
AVLIPG,TIFF. W zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry posiada 4
ogniska mozliwe do ustawienia? Chcemy zauwazy¢, iz w praktycznej ultrasonografii nie stosuje sie 8
ognisk a jedynie max 1-3 ogniska w trakcie badania, gdyz uzycie wigkszej ilosci ognisk obniza
wartos¢ diagnostyczna tj. spowalnia obraz w szczegblnosci w trakcie badan Dopplerowskich oraz
zmniejsza rozdzielczos¢.

Odpowiedz:

W Zataczniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 1, Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia tresci na:

»» Ogniska regulowane elektronicznie - min. 4 ogniska

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry posiada zoom
(powigkszenie) 10 razy? Pragniemy zauwazy¢, iz zoom = 80 nie jest parametrem mierzalnym i
wykorzystanie takiej wartosci w zaden sposéb nie spelni swojego zadania. Wigkszos¢ producentow
oferuje zoom na poziomie max 8-krotnym powigkszeniu, ktére tak naprawde pozwala, aby oko

ludzkie moglo rozroznic i zidentyfikowaé miejsca powigkszane w trakcie badania.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zoom 8 x i dokonuje zmiany w tresci SIWZ. Aparat posiadajacy zoom
10x zostanie dopuszczony.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktory posiada
glowice convex w zakresie 1.8 — 5.0 MHz i ktory spetnia pozostale parametry wymagane w STWZ
przez Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.W zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci STWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry posiada
glowicg sektorowa kardiologiczna w zakresie 1.8 — 3,7 MHz i ktéry spelnia pozostate parametry
wymagane w SIWZ przez Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci. W zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry nie posiada
rozbudowy o tryb anatomiczny M-mode?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ poprzez wykreslenie parametru — ,, Mozliwosé
rozbudowy aparatu o funkacje ...... 7

w7 (]





[image: image4.jpg]Pytanie nr 15

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu dotyczacego mozliwosci rozbudowy o tryp AMM, CMM
oraz SRI, ktore sa nazwami wilasnymi konkretnego producenta i uniemozliwiaja zlozenie
konkurencyjnej oferty? Zapisy takie $wiadcza o niedotrzymaniu zasad uczciwej konkurencji i
uniemozliwiaja zlozenie oferty na aparat, ktéry posiada wiele istotnych funkcj przewyzszajacych
wymagania okreslone w SIWZ przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 14.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry posiada
Frame Rate 498 Hz? Pragniemy zaznaczy¢, iz jest to niewielka réznica od ilosci, ktéra wymaga
Zamawiajacy 1 wystarczajaca wartos$¢ zaréwno dla badan w trybie 2D jak i Dopplerowskich.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Dotyczy PAKIETU nr 2 Stacjonarny aparat ultrasonograficzny — ilo§é 1 sztuka, miejsce
przeznaczenia: Pracownia USG

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktory nie posiada
mozliwoscei obrotu panelu sterowania z klawiatura alfanumeryczna? Pragniemy nadmienié¢, iz
parametr ten nie ma wplywu na jakos¢ diagnostyczna i uniemozliwia nam zlozenie oferty

konkurencyjnej. Oferowany przez nas aparat posiada podnoszony panel sterowania z klawiaturg

alfanumeryczna i jest stosunkowo lekki, co umozliwia tatwe manewrowanie.
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopusci i dokonuje zmiany w tresci SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktory posiada dysk
twardy o pojemnosci 160 GB? Jest to wystarczajaca warto$¢, ktéra pozwala zapisa¢ na dysku
twardym ponad 150 000 b/w i kolorowych obrazéw tacznie z informacjami raportowymi. Dodatkowo
oferowany przez nas aparat spelnia wymég dotyczacy posiadania mozliwosci archiwizacji na
CD/DVD, Pen-Drive, ktore umozliwiaja dodatkowa archiwizacje.

Odpowiedz:

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 2, Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia tresci na:

»» Wbudowany w aparat dysk twardy do archiwizacji danych - min. 160GB”

Pytanie nr 19

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry posiada 500
linii obrazowych? Cheemy nadmieni¢, iz istotniejszym parametrem jest od$wiezanie obrazu ..frame
rate”, ktérqg Zamawiajacy okreslit w SIWZ na poziomie min. 700 Hz, ktéry ma bezposredni wplyw na
jako$¢ diagnostyczng i parametry uzyskiwanych obrazéw. Oferowane przez nas urzadzenie posiada

~frame rate” powyzej 1000 Hz, ktére o wiele wigeej przewyzsza warto$¢ wymagang przez
Zamawiajacy, a ktora na pewno wplynie bezposrednio na uzyskany obraz.
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci. W zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktory posiada

czgstotliwos¢ pracy glowic w zakresie 1,2 — 13 MHz? ChcielibySmy nadmieni¢, iz réznica 3 MHz w
gornym zakresie nie wplynie w zaden sposéb na jakos¢ obraz ta. Dodatkowo chcemy zwrécié
u&% iz Znamawiaj acy wIWZ wymaga, aby wykonawca ‘ymwal glowice, ktére beda pracowaty
N 4 W

4
h.





[image: image5.jpg]w zakresach nie wyzszych niz 10 MHz. W zwiazku z tym zakres czestotliwosci pracy aparatu, ktory

checemy zaoferowaé bedzie zgodny z czgstotliwo$ciami pracy oferowanych glowic.
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry posiada
regulacj¢ bramki Dopplerowskiej w zakresie 1.0 — 20 mm? Pragniemy zauwazy¢, iz réznica 0.3 mm
nie ma zadnego wplywu na diagnostyke, szczegolnie dla badan naczyniowych.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry posiada PRF
dla PW réwny 19.5 KHz? Jest to niewielka réznica w stosunku do wymogu Zamawiajacego,
natomiast oferowany przez nas aparat posiada o wiele wigksza wartosé¢ zakresu PRF dla CW niz
wymaga Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z glowica liniowa
do badan matych narzadow i naczyniowych o zmiennej czestotliwosci pracy, ktéra posiada 144
elementy i spetniajaca pozostale wymagania SIWZ oraz posiadajaca az 4 czestotliwosci do wyboru w
trybie 2D? Chcemy nadmieni¢, iz sa to niewielkie roznice, ktére nie wplyna na jakos¢ diagnostyczna i
stosowane sg wsrod wielu naszych klientow a dodatkowym atutem jest fakt, iz oferowane przez nas
glowice posiadaja pozostale o wiele lepsze parametry niz wymaga Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, z glowica
endovaginalng o zmiennej czestotliwosci pracy, ktora posiada 128 elementy i spelniajaca pozostale
wymagania SIWZ? Chcemy nadmieni¢, iz sg to niewielkie réznice, ktére nie wplyna na jakos¢
diagnostyczng i stosowane sa wérod wielu naszych klientéw, a dodatkowym atutem jest fakt, iz
oferowane przez nas glowice posiadaja pozostate o wiele lepsze parametry niz wymaga Zamawiajacy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, z glowica
wolumetryczng (objetosciowa) convex o zmiennej czestotliwosci pracy, ktéra posiada zakres
czgstotliwoscei 1,9 — 6.7 MHz i spetniajaca pozostale wymagania STWZ? Chcemy nadmieni¢, iz sg to
niewielkie réznice, ktore nie wplyna na jakos¢ diagnostyczna i stosowane sg wsrod wielu naszych
klientéw a dodatkowym atutem Jest fakt, iz oferowane przez nas glowice posiadaja pozostale o wiele
lepsze parametry niz wymaga Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci. W zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci STWZ.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w ktérym mozliwy
jest zapis petli filmowych oraz zdje¢ w formatach TIFF, AV, ale bez mozliwosci stosowania formatu
BMP? Pragniemy zaznaczy¢, iz format BMP w zaden spos6b nie wplywa na proces przesylania oraz
archiwizacji danych obrazowych. W wigkszosci dostepnych na rynku aparatow ultrasonograficznych

czolowych producentéw taki format nie jest stosowany, ;gyz\gie ma potwierdzenia przez
ownikéw o zasadngsci jego stosowania. Oferowan “przez nas formaty zapisu tj. TIFF

M/ka(r e I :




[image: image6.jpg]odpowiada wymaganemu przez Zamawiajacego formatowi tj. JPG. i zgodny jest i kompatybilny z
systemem Windows.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze obrazy z aparatu USG powinny by¢ przesylane na serwer PACS w
standardzie DICOM. ponadto aparat powinien umozliwia¢ zapis plikow w formatach: AVLJPG.TIFF.
W zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w ktérym mozliwe
jest wykonanie pomiarow na obrazach z archiwum, lecz bez mozliwosci wzmocnienia obrazu
zamrozonego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w ktérym mozliwa
jest tylko rozbudowa o obrazowanie tomograficzne na obrazie zamrozonym? Pragniemy nadmieni¢, iz
W obecnym czasie w ultrasonografii nie stosuje sie oprogramowania do obrazowania tomograficznego
ze wzgledu na jego stabe parametry diagnostyczne oraz ze wzgledu na stosowanie typowych badan z
uzyciem aparatow TK i MR. W zwiazku z powyzszym prosimy o dopuszczenie aparat
ultrasonograficzny, ktory posiada obrazowanie tomograficzne na obrazie zamrozonym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Pakiet nr 2 w miejscu oznaczonym V. Mozliwosé
rozbudowy wykresla tres¢ w Lp. 49 - ,Mozliwosé rozbudowy o obrazowanie tomograficzne na
obrazie zywym i zamrozonym w trybie 3D/4D z mozliwoscia wykonania automatycznych pomiaréw
objetosei bryly” i dokonuje zmiany w punkcie IV oraz wykresla w catosci punkt V.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry nie posiada
dotykowego panelu sterowania funkcjami aparatu umieszczonego na konsoli sterowania? Nie jest to
jedyne rozwiazanie na rynku pozwalajace na wygodng i fatwg obstuge aparatu USG, ktorej wymaga
Zamawiajacy. W naszym rozwiazaniu wystepuje prosty i intuicyjny panel sterowania, na ktorym
opisane sa bardzo czytelnie wszystkie funkcje potrzebne do sprawnej obshugi i ktére w bardzo szybki
sposob pozwalajq zmieniaé funkcje oraz parametry w trakcie badania. Prosimy wiec o pozytywne
rozpatrzenie 1 dopuszczenie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego, ktéry posiada wiele innych
parametrow wyzszych niz wymaga Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry nie posiada
mozliwosci rozbudowy o obrazowanie 3D z Dopplerem Kolorowym i Dopplerem mocy w bryle i 3
plaszczyznach? Jest to funkcjonalnosé, ktéra nie sprawdza si¢ w praktyce ultrasonograficznej a w

przypadku checi rozbudowy przez Zamawiajacego w przysztosci koszty rozbudowy oferowane przez
producentéw sa bardzo wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektow diagnostycznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Pakiet nr 2 w miejscu oznaczonym V. Mozliwos¢

rozbudowy wykresla tres¢ w Lp. 46 — wObrazowanie 3D z Dopplerem Kolorowym i Dopplerem
Mocy w bryle i 3 plaszczyznach”

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry nie posiada
mozliwosci rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury przy pomiarach
objetosci w trybie 3D? Jest to funkcjonalnos¢, ktora nie sprawdza si¢ w praktyce ultrasonograficznej a
w przypadku checi rozbudowy przez Zamawiajacego w przysztosci koszty rozbudowy oferowane

ez periucentéw sq bar: ie w stosunku do uzyskiwanych efektow diagnostycznych.
0 - /7 ; :





[image: image7.jpg]Odpowiedz:
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Pakiet nr 2 w miejscu oznaczonym V. Mozliwosé

rozbudowy wykresla tres¢ w Lp. 47 — ,,Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury przy
pomiarach objetosci w trybie 3D

Pytanie nr 32

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktéry nie posiada
mozliwosci rozbudowy o obrazowanie tr6jwymiarowego serca ptodu w ruchu w trybie podstawowym
Kolorowym Dopplerze oraz obrazie tomograficznym? Jest to funkcjonalno$é, ktéra nie sprawdza si¢
w praktyce ultrasonograficznej a w przypadku checi rozbudowy przez Zamawiajacego w przysztosci

koszty rozbudowy oferowane przez producentéw sa bardzo wysokie w stosunku do uzyskiwanych
efektéw diagnostycznych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Pakiet nr 2 w miejscu oznaczonym V. Mozliwos¢

rozbudowy wykresla tres¢ w Lp. 50 — ,,Obrazowanie tréjwymiarowe serca plodu w ruchu w trybie
podstawowym Kolorowym Dopplerze oraz w obrazie tomograficznym.”

Dotyczy pakietow:
Pakiet 1 - Stacjonarny aparat ultrasonograficzny na kélkach
Pakiet 2 - Stacjonarny aparat ultrasonograficzny

Pakiet 3 - Stacjonarny przewozny aparat ultrasonograficzny

Pytanie nr 33

1. Zamawiajacy wymaga dolaczenia do oferty opisu sposobu uzytkowania urzadzenia lub
instrukcji obstugi w jezyku polskim.

Sa to dokumenty bardzo obszerne, zawierajace nawet kilkaset stron. Czy z uwagi na powyzsze

Zamawiajacy wyrazi zgode na odstapienie od powyzszego wymogu na etapie sktadania ofert?

alternatywnie

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze pytania Zamawiajacy wyrazi zgode na
dotaczenia do oferty opisu sposobu uzytkowania urzadzenia lub instrukcji obstugi w jezyku polskim w
formie elektronicznej, a w przypadku dostarczenia w/w dokumentéw w formie papierowej
Zamawiajacy wyrazi zgode na ich wydzielenie z oferty i potwierdzenie za zgodnos¢ z oryginalem
oraz podpisania wylacznie na pierwszej stronie dokumentu?

2. Zamawiajacy zardwno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym przewiduje mozliwos¢
naliczania kar umownych w przypadku braku sprawnosci urzadzenia. Czy Zamawiajacy odstapi od
naliczania kar umownych w przypadku, gdy wykonawca w przypadku braku sprawnosci wstawi
nieodplatnie urzadzenie zast¢pceze o zblizonych parametrach?

Odpowiedz:

ad do 1. Zamawiajacy wyraza zgodg na dolaczenie do oferty opisu sposobu uzytkowania urzadzenia
lub instrukcji obstugi w jezyku polskim w formie elektroniczne;.

ad do 2. Zamawiajacy odstapi od naliczania kar umownych, gdy wykonawca w przypadku braku

sprawnosci wstawi nieodplatnie urzadzenie zastepcze o zblizonych parametrach maksymalnie do 7
dni kalendarzowych.

Pytanie nr 34 Dotyczy pakiet nr 1
Prosimy o potwierdzenie. ze zaszta pomylka pisarska i Zamawiaj acy wymaga aparatu wyposazonego

W zoom min. 8 X, a nie 80 x. lub, ze Zamawiajacy dopusci zoom 64x — jest to obecnie najwyzszy

parametr na rynku.
Odpowiedz:

Po zmianie, Zamawiajacy wymaga aparatu wyposazonego w zoom min. 8 X.




[image: image8.jpg]Pytanie nr 35 Dotyczy pakiet nr 2, Ad 43

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat zapisu danych w standardowym formacie Raw Data (surowe dane
z zapisem informacji o pacjencie)? Tylko taki format pozwala na pelny postprocessing zapisanych
badan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia. ze obrazy z aparatu USG powinny by¢ przesylane na serwer PACS w
standardzie DICOM. ponadto aparat powinien umozliwiaé zapis plikbw w formatach:
AVLIPG,TIFF. W Zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ.

Pytanie nr 36 Dotyczy pakiet nr 2

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal mozliwosci rozbudowy o niedopplerowska metode oceny
przeptywéw bez kodowania kolorem? Opcja ta staje si¢ w dzisiejszych czasach standardem.
Wymaganie mozliwosci rozbudowy pozwoli Zamawiajacemu uniknaé w przyszlosci wysokich
kosztow zakupu aparatu ultrasonograficznego Wyposazonego w w/w opcje.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWIZ

Pytanie nr 37 Dotyczy Pakiet nr 3

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal zapisu danych w standardowym formacie Raw Data (surowe dane

z zapisem informacji o pacjencie)? Tylko taki format pozwala na pelny postprocessing zapisanych
badan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia. ze obrazy z aparatu USG powinny by¢ przesylane na serwer PACS w
standardzie DICOM. ponadto aparat powinien umozliwia¢ zapis plikéw w formatach:
AVLIPG,TIFF. W Zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci STWZ.

Pytanie nr 38 Dotyczy Pakiet 4

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat zapisu danych w standardowym formacie: Raw Data (surowe dane

z zapisem informacji o pacjencie)? Tylko taki format pozwala na pely postprocessing zapisanych
badan.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia. ze obrazy z aparatu USG powinny by¢ przesylane na serwer PACS w

standardzie DICOM. ponadto aparat powinien umozliwia¢ zapis plikéw w formatach:
AVLJPG,TIFF. W Zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci STWZ.

Pytanie nr 39 Dotyczy Pakiet nr 4

Zamawiajacy nie uwzglednil bardzo waznego parametru dla aparatéw przenosnych, ktérym jest waga
aparatu. Aby aparat spelnil w petni swoja funkcje, czyli mogt by¢ bez probleméw transportowany
pomigdzy oddziatami szpitala, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga aparatu, ktérego
waga wynosi ponizej 5 kg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie nr 40 Dotyczy Pakiet nr 4

Zamawiajacy wymaga zoom x 10, w praktyce podczas badania usg wykorzystuje si¢ co najwyzej
zoom x 4, czy Zamawiajacy dopusci zatem aparat wysokiej klasy z zoomem x §?

Odpowiedz:

W Zataczniku nr 2 do STWZ w Pakiecie nr 4 w migjscu onaczonym IV F unkcje uzytkowe w pozycji
Lp. 25, Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia tresci na:

»» zoom dla obrazéw na zywo, obrazéw zamrozonych - min. 8 x”.

Dotyezy Pakietu nr 1 — stacj onarny aparat ultrsonograficzny na kétkach — ilogé 1 szt.
miejsce przeznaczenia: Oddzial Onkologiczny z Pododdziatem choréb Wewnetrznych

Sk X s s




[image: image9.jpg]Pytanie nr 41

Czy Zamawiajacy nie pomylit si¢. w opisie i powinien wymagaé zapisu "BEAMFORMER”
umozliwiajacy podlaczenie sond obrazowych w zakresie min. 2-12 MHz?

Odpowiedz:

W Zataezniku nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 1, Zamawiajacy wykre$la zapis o brzmieniu:
"Beamformer umozliwiajacy podiaczenie do sond obrazowych minimum 2 — 12 Hz.”

Pytanie nr 42

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat z dyskiem twardym min. 80 GB?

Odpowiedz:

W Zataczniku nr 2 do STWZ w Pakiecie nr 1, Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia tresci na:
» Archiwizacja wbudowana w aparat — dysk twardy — min. 80 GB”

Pytanie nr 43

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat z petla min. 2000 klatek?

Odpowiedz:

Po zmianie, Zamawiajacy wymaga — ,»,Pamigc¢ Cine Loop min. 2000 klatek”.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiajacy nie dopuscil sie pomylki 1 nie powinien wymaga¢ zapisu ,, zoom min. 8x™?
Odpowiedz:

Po zmianie, Zamawiajacy wymaga aparatu wyposazonego w zoom min. 8 x.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiajacy dopusci aparat o ogniskach min. 62

Odpowiedz:

Po zmianie, Zamawiajacy wymaga min. 4 ognisk. Aparat posiadajacy 6 ognisk zostanie dopuszczony.
Pytanie nr 46

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat z szerokoscia bramki min. 1-15 mm?
Odpowiedz:

Po zmianie, Zamawiajacy wymaga — ., szeroko$é bramki dopplerowskiej min. 1- 15 mm”
Pytanie nr 47

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat z predkoscia przeptywu min. 5,0 msek?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu glowicg o zakresie min. 5 -12 MHz 192 elementowa?
Odpowiedz:

Tak. Po zmianie, Zamawiajacy wymaga — ,,Glowica liniowa do badan naczyniowych. Czgsto$¢ pracy

w zakresie min. 5,0 — 12.0 MHz. Krysztaty min. 128. Triplet. Obrazowanie trapezowe. Obrazowanie
harmoniczne”

Pytanie nr 49

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu glowicg o zakresie min. 2 — 5 MHz z 192 elementowa?
Odpowiedz:

Tak. Po zmianie, Zamawiajacy wymaga- ,, Glowica convexowa do badan Jamy brzusznej. Czestos¢
pracy w zakresie min. 2 — 5 MHz. Krysztaly min. 128. Obrazowanie harmoniczne”

Pytanie nr 50
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat z glowica o zakresie min. 2 — 4 MHz?
Odpowiedz:

Tak. Po zmianie, Zamawiajacy wymaga — ,,Glowica kardiologiczna sektorowa. Czgstos¢ pracy w

}%Kresie miﬂn. 2-3,7 MHz. Krg ztaty min. 64. kat skanu 90°. Obrazowanie harmoniczne”
. o A J/ 3 //Jj 9
1 [\ N

[ /




[image: image10.jpg]Pytanie nr 51

Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwosci rozbudowy o funkcje AMM, CMM, czy
Zamawiajacy moze rozszerzy¢ opis tych funkcji gdyz sa to skréty stosowane przez okreslonego
producenta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje z tego zapisu w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Dotyczy Pakietu nr 2

Pytanie nr 52 Dot. pkt.2

Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez mozliwoéé obrotu pulpitu sterowania? Aparat, ktory
cheieliby$my zaoferowac, jest lekki, Wyposazony w cztery skretne kota.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 53 Dot. Pkt. 4

Czy Zamawiajacy nie uwaza, ze wysokiej klasy aparat USG powinien by¢ Wyposazony w monitor
min. 19”2 Zapewni to pozyskanie aparatu perspektywicznego o najnowszych rozwiazaniach.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potrzymuje zapisy SIWZ i wprowadza wymdg dodatkowego monitora min. 17 cali dla
osoby badane;.

Pytanier nr 54 Dot. Pkt.7

Zamawiajacy w tym punkcie wymaga zaoferowania cyfrowego systemu formowania wiazki nie
podajac w ogéle minimalnej wartosci niezaleznych kanaléw przetwarzania, a jest to istotny parametr
okreslajacy klase aparatu. Wnosimy o zmiang tego punktu na: ,,Cyfrowy system formatowania wiazki
o ilosci niezaleznych kanaléw min. 60 000”. Pozwoli to Zamawiajacemu na okreslenia klasy
oferowanego sprzetu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszacza.

Pytanie nr 55 Dot. Pkt.11

Czy Zamawiajacy nie uwaza. ze wysokiej klasy aparat USG powinien posiada¢ dynamike powyzej
200 dB? Zapewni to pozyskanie aparatu perspektywicznego o najnowszych rozwigzaniach.
Odpowiedz:

Zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 56 Dot. Pkt.12

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat USG posiadajacy predkos¢ odswiezania ok. 500 Hz?
Dla standardowych badan istotne sq wielkosci od$wiezania np. dla glebokosci 15 cm i kacie np. 60
stopni. Réwniez stosowanie nowoczesnych metod przetwarzania obrazu powoduje, ze te wielkosci nie
sq porownywalne. Tylko w starych typach aparatéw maksymalna predkos¢ odswiezania miata
zasadnicze znaczenie. W dobie cyfrowej obrébki obrazu bardziej istotna jest wynikowa jakos¢ obrazu

oraz np. parametr szybkosci od$wiezania obrazu przy pelnym kacie obrazowania i np. glebokosci 15
cm

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza na to zgody.

Pytanie nr 57 Dot. Pkt.28.b

Czy przez szerokos¢ glowicy Zamawiajacy mial na mysli parametr FOV, ktéry dokladnie opisuje
mozliwosci glowicy? Czy zamawiajacy dopusci aparat o dhugosci FOV 38 mm?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.
/ | /\
M\ In / d 10
[ - ‘ ’




[image: image11.jpg]Pytanie nr 58 Dot. Pkt. 31.a

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat USG posiadajacy glowice objetosciowa convex
szerokopasmowa o czestotliwosciach pracy 2,0-7,2 MHz? Nalezy zauwazy¢, ze sa to rzeczywiste
czestotliwosci pracy a nie pasmo pracy, ktore jest najczesciej duzo szersze niz rzeczywiste
czestotliwosci pracy. Niektorzy oferenci podaja szerokos¢ pasma dla spadku sygnatu o — 20dB, czy
praktycznie tam gdzie nie ma sygnahu.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 59 Dot. Pkt. 28.a, 29.a, 30.a, 31.a

Niektoérzy oferenci podaja szerokosé pasma dla spadku sygnatu o minus 20dB, czyli praktycznie tam,
gdzie nie ma sygnatu. W zwiazku z POWYZszym wnosimy o zmiane opisu z: ,,Pasmo przenoszenia”
na: ,, Wybierane czestotliwosci pracy”.Da to mozliwosé rzeczywistego poréwnania parametréw sond.
Odpowiedz:

Zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 60 Dot. Pkt. 20

Czy Zamawiajacy zamiast trybu Anatomiczny M-mode dopusci réwnowazne rozwiazania
umozliwiajace wykonywanie dokladnych pomiaréw serca?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne.

Pytanie nr 61 Dot. Pkt.20

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat USG nieposiadajacy ..Kierunkowego Power Doppler”,
a posiadajacy zamiast tego Szerokopasmowy Doppler ADF, ktéry ma réwnowazne czulosci i
Jednoczesnie duzo wicksza rozdzielezos¢, dzigki czemu posiada duzo wigksze mozliwosci
diagnostyczne?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 62 Dot. Pkt. 24

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat posiadajacy regulacje bramki w zakresie
1-20 mm? Wymog bramki mniejszej niz milimetr nie ma podtoza klinicznego, gdyz takiej bramki sie
w praktyce nie uzywa.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 63 Dot. Pkt.25,26

Czy nie zaszta tu pomytka w opisie parametrow PRF dla tryb6w Dopplera PW i CW? Najczesciej
stosuje si¢ wartosci PRF dla PW > 10 KHz oraz CW > 40 KHz. Szczegélnie parametr dla Dopplera
CW jest bardzo zanizony i nie pozwoli na wykorzystanie aparatu jako echokardiografu do czego w
zwiazku z sonda sektorowa miatby by¢ réwniez uzywany? Wnosimy o zmiang zapisow dla wartosci
PRF dla PW > 10 KHz oraz CW > 40 KHz.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis dla wartoéci PRF dla PW min. 22,0 KHz, natomiast zapis dla
wartosci PRF dla CW wynosi >40KHz.

Pytanie nr 64 Dot. Pkt. 45,46,49,50

Czy w zwiazku z tym, ze aparat ma by¢ wyposazony w glowice objetosciowa z trybem 3D/4D aparat
nie powinien by¢ réwniez wyposazony standardowo w funkcje opisane w powyzszych punktach.
Zapewni to Zamawiajacemu najbardziej optymalne wykorzystanie aparatu.
A wigkszos¢ tych funkeji jest standardowo dostarczana z modutem 3D/4D.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga. /\
/.,./\ / "





[image: image12.jpg]Pytanie nr 65 Dot. Pkt. 47

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat z polautomatycznym obrysem struktur 3D
z wyliczeniem ich objetosci?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 66 Dot. Pkt. 44, 51,52,53

Czy Zamawiajacy przez zapis w pkt. 44 ., Funkcja DICOM 3.0”wymaga, aby aparat posiadat funkcje
opisane w pkt. 51,52,53?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla zapis w pkt 44 i jednoczesnie dokonuje zmiany zapisu w tresci STWZ.

Dotyczy Pakiet 1 Zalacznik Nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 67

Dot. parametru: ,,Dynamika systemu minimum 174 dB”.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o maksymalnej
dynamice systemu réwnej 170 dB? Réznica 4 db nie ma znaczenia diagnostycznego, a w praktyce
wykorzystuje si¢ wartosci od 80 — do 120 dB.

Odpowiedz:

Pytanie nr 68

Dot. parametru: ,,Dynamika typu B — mode minimum 30 — 150 dB”

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z mozliwoscig
zmiany dynamiki w trybie B-mode w zakresie od 60 do 170 dB? W praktyce wykorzystywane
wartosci mieszcza si¢ w zakresie od 80 — do 120 dB

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 69

Dot. parametru: ,,Frame — rate min. 690 Hz”

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktérego
maksymalna wartos¢ od$wiezania obrazu — frame rate wynosi 155 Hz?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopusci.

Pytanie nr 70

Dot. parametru: ,.Pamig¢¢ Cine Loop minimum 3000 klatek”

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z mozliwoscig
zapamigtania w pamigci podrecznej CINE LOOP — 1024 obrazéw (klatek)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopusci.

Pytanie nr 71

Dot. parametru: ..Zapis petli filmowych oraz zdje¢ w formatach Al, JPG, Rawa data — z mozliwoscia
pozniejszej obrobki”

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z mozliwoscig
zapisu petli filmowych oraz zdje¢ tylko w formatach: BMP, JPG, TIFF, DICOM?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia. ze obrazy z aparatu USG powinny by¢é przesylane na serwer PACS w
standardzie DICOM. ponadto aparat powinien umozliwia¢ zapis plikéw w formatach:

AVLIPG,TIFF. W zwiazku z tym Zamawiajacy dokonuje zmia?i\SIWZ.
Yo % L k/ % ;) 4 C




[image: image13.jpg]Pytanie nr 72

Dot. parametru: ,, Aparat Wyposazony w zoom min 80

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z mozliwoscia
powigkszenia obrazu zoom § x?

Odpowiedz:

Po zmianie, Zamawiajacy Wymaga aparatu wyposazonego w zoom min. 8§ x.

Pytanie nr 73
Dot. parametru: ,,Ogniska regulowania elektroniczne — 8 ognisk™
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z mozliwoscia

uruchomienia maksymalnie 4 ognisk, regulowanych elektronicznie z 8 strefami ogniskowania?
Odpowiedz:

Po zmianie, Zamawiajacy Wwymaga min. 4 ognisk.

Pytanie nr 74
Dot. parametru: ..Szerokos¢ bramki dopplerowskie minimum 1 — 16 mm”

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z mozliwoscig
regulacji szerokosci bramki dopplerowskiej w zakresie od 0,5 — 15 mm?

0,5 mm szerokos¢ bramki umozliwia detekcje sygnahu dopplerowskiego z bardzo malych naczyn.
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 75

Dot. parametru: ..Glowica liniowa do badan naczyniowych. Czgstos¢ pracy min. 4,0 — 12,0 MHz.
Krysztaly min. 128. Triplet. Obrazowanie trapezowe. Obrazowanie harmoniczne”.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat ultrasonograficzny wyposazony w glowice liniowa o
zakresie czgstotliwosci od 5 do 12 MHz | spelniajaca pozostate wymagania?

Odpowiedz:

Tak. Po zmianie Zamawiajacy wymaga - ” Glowica liniowa do badan naczyniowych. Czgstos¢ pracy

w zakresie min. 5,0 — 12.0 MHz. Krysztaty min. 128. Triplet. Obrazowanie trapezowe. Obrazowanie
harmoniczne”.

Pytanie nr 76

Dot. parametru: ,,Glowica kardiologiczna sektorowa. Czestosé pracy min. 1,7 — 4,0 MHz. Krysztaly
min. 64. kat skanu 90°. Obrazowanie harmoniczne”

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu  aparat ultrasonograficzny wyposazony w glowice
kardiologiczna sektorowa typu phase array o zakresie czestotliwosci od 2 do 4 MHz ;i spetniajaca
pozostate wymagania?

Odpowiedz:

Tak. Po zmianie Zamawiajacy wymaga - ,,Glowica kardiologiczna sektorowa. Czgstos¢ pracy w
zakresie min. 2,0 — 3,7 MHz. Krysztaty min. 64. kat skanu 90°. Obrazowanie harmoniczne”

Pytanie nr 77

Dot. parametru: .,Urzadzenie zgodne z DICOM 3.0, DICOM WORKLIST i DICOM MPPS.”
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat ultrasonograficzny zgodny z DICOM 3.0, DICOM

Worklist, ale bez klasy DICOM MPPS? Integracja urzadzenia z systemem RIS bez DICOM MPPS (w
urzadzeniu) jest mozliwa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci STWZ, jak w Zataczniku nr 2 do SIWZ,

Pytanie nr 78

Dot. parametru: ..Konfiguracja MPPS urzadzenia z posiadanym przez Zamawiajacego systemem RIS
Pixel Technology™

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat ultrasonograficzny zgodny z DICOM 3.0. DICOM
bez klasy DICOM MPPS i bez mozliwesct

AN I





[image: image14.jpg]posiadanym przez Zamawiajacego systemem RIS Pixel? Integracja urzadzenia z systemem RIS bez
DICOM MPPS (w urzadzeniu) jest mozliwa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ jak w Zakaczniku nr 2 do SIWZ.

Dotyczy Pakiet 2 Zalacznik Nr 2 do SIWZ,

Pytanie nr 79
Dot. punktu 51

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat ultrasonograficzny zgodny z DICOM 3.0, DICOM
Worklist, ale bez klasy DICOM MPPS? Integracja urzadzenia z systemem RIS bez DICOM MPPS (w
urzadzeniu) jest mozliwa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ Jak w Zataczniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 80
Dot. punktu 53

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat ultrasonograficzny zgodny z DICOM 3.0, DICOM
Worklist, ale bez klasy DICOM MPPS i bez mozliwosci konfiguracji MPPS urzadzenia z posiadanym

przez Zamawiajacego systemem RIS Pixel? Integracja urzadzenia z systemem RIS bez DICOM
MPPS (w urzadzeniu) jest mozliwa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany w treéci STWZ Jak w Zataczniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 81
Dot. punktu 52

jest wymagane. —

Dotyezy Pakiet 3 Zalacznik Nr 2 do SIWZ,

Pytanie nr 82

Dot. punktu 8

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktorego
maksymalna wartos¢ odswiezania obrazu — frame rate wynosi 155 Hz?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopusci.

Pytanie nr 83
Dot. punktu 17
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, z mozliwoscia

zapisu sekwencji filmowych na wbudowany twardy dysk tylko z pamigci CINE (po zamrozeniu
obrazu)?

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84

Dot. punktu 20

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z funkcja zoom dla
obrazéw na zywo > 10 x i dla obrazéw zamrozonych 8 x?

Odpowiedz:

W Zalaczniku nr 2 do SIWZ, w Pakiecie nr 3 w poz. Lp. 26, Zamawiajacy dokonuje zmiany

guzmienia tresci na: Zoom dla obrazdw na zywo, obrazéw zamrozonych — min. § x *.
< ' : 14




[image: image15.jpg]Pytanie nr 85

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat ultrasonograficzny zgodny z DICOM 3.0, DICOM

Worklist, ale bez klasy DICOM MPPS? Integracja urzadzenia z systemem RIS bez DICOM MPPS (w
urzadzeniu) jest mozliwa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ jak w Zakaczniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 86
Dot. punktu 24

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat ultrasonograficzny zgodny z DICOM 3.0, DICOM

Worklist, ale bez klasy DICOM MPPS i bez mozliwosci konfiguracji MPPS urzadzenia

z posiadanym przez Zamawiajacego systemem RIS Pixel? Integracja urzadzenia z systemem RIS bez
DICOM MPPS (w urzadzeniu) jest mozliwa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci SIWZ jak w Zataczniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 87
Dot. punktu 23

Co Zamawiajacy wymaga w ramach konfiguracji WORKLIST urzadzenia z posiadanym przez
Zamawiajacego systemem RIS? Czy wymagane jest dokupienie dodatkowych licencji systemu RIS ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga integracji urzadzenia z systemem RIS. Dokupienie dodatkowych licencji nie
jest wymagane.

Dotyczy Pakiet 4 Zalycznik Nr 2 do STWZ

Pytanie nr 88

Dot. punktu 25

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z funkcja zoom dla
obrazéw na zywo > 10 x i dla obrazéw zamrozonych 8 x?

Odpowiedz:

W Zataczniku nr 2 do SIWZ. w Pakiecic nr 4, W poz. Lp. 25, Zamawiajacy dokonuje zmiany
brzmienia tresci na: ,, Zoom dla obrazéw na zywo, obrazéw zamrozonych — min. 8 x .

Pytanie nr 89
Dot. punktu 32

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat ultrasonograficzny zgodny z DICOM 3.0, DICOM
Worklist, ale bez klasy DICOM MPPS? Integracja urzadzenia z systemem RIS bez DICOM MPPS (w
urzadzeniu) jest mozliwa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci STWZ jak w Zataczniku nr 2 do SIWZ,

Pytanie nr 90
Dot. punktu 34

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat ultrasonograficzny zgodny z DICOM 3.0. DICOM
Worklist, ale bez klasy DICOM MPPS i bez mozliwosci konfiguracji MPPS urzadzenia z z

posiadanym przez Zamawiajacego systemem RIS Pixel? Integracja urzadzenia z systemem RIS bez
DICOM MPPS (w urzadzeniu) jest mozliwa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci STWZ jak w Zalaczniku nr 2 do SIWZ,

Pytanie nr 91

. /0/1, LQ% %{ o // 15

| \—




[image: image16.jpg]Co Zamawiajacy wymaga w ramach konfiguracji WORKLIST urzadzenia z posiadanym przez
Zamawiajacego systemem RIS? Czy wymagane jest dokupienie dodatkowych licencji systemu RIS ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga integracji urzadzenia z systemem RIS. Dokupienie dodatkowych licencji nie
jest wymagane.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze w Pakiecie nr 4, w poz. 2 wymagane sg 2 szt. wozkow z

mozliwoscia dokowania aparatu.

w zalaczeniu:
-Pakiet nr 1,2,3,4 — Oferta cenowa — Zatacznik nr 2 do SIWZ — obowiazujacy po zmianach

DYRES

lek. med. VJodzimie

lierz Miaap
LG L ivlgab

7ot >‘<V\ 4 w




