## Slide 1
Karol Szymerkowski
Daniel Raczyński
AlignRT i zastosowanie kliniczne

## Slide 2: Jak dziala alignRT: Technologia
3 kamery moniturujace powierzchnie pacjenta
Powierzchnia z danej sesji, porównywana jest z referencyjnymi danymi z TK
Pozycjonowanie:
Otrzymujemy informacje o przesunieciach w osi X,Y I Z oraz rotacji <1mm, <1 stopien
Treatment:
Beam Hold jesli pacjent ruszy sie w ktoryms z 6 stopni swobody
20s Video DIBH
Notes: Video kopieren von sales presenation

## Slide 3: Odtwarzanie Powierzchni
System tworzy model trójwymiarowej powierzchni, składający się z 20.000 pkt
Każdy punkt posiada parametry x, y, z
Każdy trójkąt składa się z 3 sąsiadujących punktów.
Smooth rendering

## Slide 4: Rekonstrukcja Powierzchni
Left pod
Right pod
Central pod
Add surfaces – no cutback
Add surfaces – after cutback
Merge cutback surface

## Slide 5
Device overview- Jak to dziala?
Rigid registration
W trakcie treatment capture lub w takcie monitoringu aktualna powierzchnia jest porównywana do powierzchnii referencyjnej za pomocą metody dopasowania Iterative Closest Point
Informacja o przesunieciach w czasie rzeczywistym.

## Slide 6: Surface Statistics

## Slide 7: Kalibracje
7
Płyta kalibracyjna: Wykorzystywana do codzinnej kontroli jakości i miesięcznej kalibracji.
Pokrowiec: Płyta kalibracyjna powinna być przechowywana w pokrowcu. Zarysowania powstała na skutek użytkowania mogą mieć wpływ na wyniki kalibracji

## Slide 8: Miesięczna Kalibracja
Cel: Kalibracja wewnętrznych parametrów kamery takich jak ogniskowa soczewki oraz parametrów zewnętrznych takich jak położenie izocentrum.
Wymagana dla rekonstrukcji powierzchni w 3D
Oblicza dla każdej z kamer:
  Pozycje i orientacje w 3D
  Ogniskową soczewek
Pozycja i orientacja każdej kamery jest okreslana na podstawie położenia środka tacy kalibracjnej dlatego ważne jest dokładne pozycjonowanie tacy względem izocentrum.
**IF DONE INCORRECTLY ALIGNRT WILL INCORRECTLY PERFORM MATCHING **
8

## Slide 9: Daily QA
9
Cel: Sprawdzenie czy miesięczna kalibracja jest nadal aktywna.
Nie definiuje nowego izocentrum. Sprawdza położenie kamer względem siebie.
Zakres tolerancji 1mm
Wszelkie problemy spowodowane są złym położeniem tacy lub zmianą pozycji kamer.
Trzeba wykonywać co 24h

## Slide 10: MV Isocentre Calibration
Cel: Procedura kalibracji w celu dokładnego dostrojenia położenia izocentrum AlignRT w taki sposób, aby optymalnie dopasowało się do izocentrum radiograficznego.
MV Isocentre Calibration jest wysoce rekomendowana przed wykonywaniem procedur z dużymi kątami stołu takimi jak SRS czy SBRT
Jeśli MV Isocentre Calibration została wykonana nieprawidłowo, położenie izocentrum AlignRT może różnić się od położenia izocentrum radiograficznego. To może skutkować nieprawidłowymi obliczeniami RTD’s

## Slide 11: MV Isocentre CALIBRATION – Konsewencja przesiunięcia Izo
x
Acquire reference capture
Patient Couch 0°
x
Rotate Patient 270°
Rotate Surface 270°
x
x
x√2
Resultant RTDs between Patient and Surface
- Linac Isocenter
- AlignRT Isocenter
- Relative point of linac ISO in AlignRT reference surface
Physical Location AlignRT Surface Location
Example: Real time delta walkout at couch rotations caused by a longitudinal AlignRT calibration offset
Paxton et al. J Appl Clin Med Phys 2017.
Notes: Y (MAG offset) = 2 * x * sin (theta ./ 2) where theta is angle from red to orange, around yellow

## Slide 12: MV Isocentre CALIBRATION – Konsekwencje przesiunięcia Izo
x
Patient Couch 0°
Chart: Effects of Hypothetical AlignRT Calibration Offset
270 300 330 0 30 60 90
Paxton et al. J Appl Clin Med Phys 2017.

## Slide 13: Fantom do kalibracji
Cube dostarczany jest razem z tacą do pozcyjonowania.
Taca posiada wcięcia ułatwiające pozycjonowanie.
Na powierzchni fantomu znajdują sie linie pomagające ułożyć kostkę względem laserów.

## Slide 14: Orientacja znacnzików
W środku kostki znajduje sie 5 nieprzepuszczalnych dla promieniowania znaczników. Każdy z nich ma średnicę 7,5 mm. Jeden ze znaczników znajduje się w samym środku kostki pozostałe rozmieszczone są niesymetrycznie.

## Slide 15: Mv Cube Calibration
Powierzchnia fantomu jest automatycznie załadowana w oknie do kalibrancji w formacie DICOM.
Lokalizacja izocentrum AlignRT jest początkowo określana podczas procedury kalibracji miesięcznej, a następnie jest aktualizowana po ponownej MV Cube Calibration

## Slide 16: MV Cube Calibration
Stworzyć plan na potrzeby zrobienia 4 ortogonalnych zdjęć MV.
  Plan musi zawierać następujące pola:
  Posterior MV, Left Lateral MV, Anterior MV, and Right Lateral MV
  Wszystkie pola powinny być sumetryczne a ich rozmiar powinien pozwolić na zobrazowanie wszystkich sfer. Zalecany rozmiar pola 10x10cm
  Niska energia, kilka jendostek monitorowych
  Upewnij się, że uzyskane zdjęcia można wyeksportować w formacie DICOM do folderu,d o którego AlignRT ma dostęp.
  C:\VRTQAPhantom\Images
  .

## Slide 17: Radiograficzna Analiza
Kiedy kostka znajduje się w zakresie tolerancji, nalezy wybrać Capture celem uzyskania statycznego zdjęcia powierzchni i RTD’s.
Oprogramowanie wykorzystuje delty z pozycji sześcianu do określenia wszelkich przesunięć potrzebnych do ponownej kalibracji.

## Slide 18
Wybierz Radiographic Analysis
  Jeśli zdjęcia nie zostały wyeksportowane w formacie DICOM, analiza nie może być wykonana.
Dostępne są 2 opcje: Image Centre i Field Centre
Analiza Radiograficzna

## Slide 19: Kalibracja Izocentrum
Należy sprawdzić czy ws.
Select Recalibrate Isocentre to apply the differences displayed in the ‘AlignRT – MV Calibration Difference’ column to the existing AlignRT isocenter location
To proceed without recalibrating the system isocenter, select Do not recalibrate
You will be prompted to create a report to include the results

## Slide 20: Stage three: obtaining real-time deltas
Using proper access rights*, log in to AlignRT
Enter MV Isocentre Calibration mode of AlignRT by the following path:
  Select SYSTEM MAINTENANCE
  Select MV ISOCENTRE CALIBRATION
*Only users with proper User Access Control Rights can perform MV Isocentre Calibration
Notes: -

## Slide 21: Raporty
21
Raporty mogą zostać wygenerowane dla każdej z kalibracji.
Notes: New slide

## Slide 22: Miesięczna Kalibracja
Przygotowanie:
Ustalenie stopnia natężenia światła w bunkrze dla wszystkich kalibracji.
Gantry na 0° lub 180° (AP)
Kolimator na 0°
Duże pole świetlne 25x25cm
Płyta kalibracyjna położona na stabilnej części stołu w dobrej
orientacji względem gantry
100 SSD
22

## Slide 23: Zastosowanie: Kazdy pacjent, kazda frakcja
Bezramowe SRS
Mozgowie
Glowa i szyja
Pierś na FB + DIBH
SBRT
Breath Hold SBRT
Sarcomy
Miednica
Pediatria
Notes: Three question for audience!
-What are the applications of these you find interesting?

## Slide 24: AlignRT- Piers na swobodnym oddechu
Dokładniejsze i szybsze pozycjonowanie1,2,3
Ograniczenie liczby powtarzanych zdjęć 1
Minimlizowanie wartości przesunięc4
Łatwe i szybkie obliczanie SSD,
Detekcja zmian w powierzchni pacjenta
Funkcja Move couch
References available in separate document
1 Wiant et al. The Accuracy of AlignRT Guided Set-Up for Whole Breast and Chestwall Irradiation, AAPM Abstract SU-D-213CD-2 2012
2 Chang et al. Video surface image guidance for external beam partial breast irradiation. Pract Radiat Oncol. 2012 Apr-Jun;2(2):97-105.
3 Magnelli et al. Clinical Evaluation of a Three-Dimensional Optical Surface Based Imaging Device for Breast Treatment Setup. AAPM Abstract SU-E-J-77 2012
4 O’Connor et al. A Review of the Magnitude of Patient Imaging Shifts in Relation to Departmental Policy Changes. AAPM Abstract SU-E-J-16 2014
Notes: 1 Wiant et al. The Accuracy of AlignRT Guided Set-Up for Whole Breast and Chestwall Irradiation, AAPM Abstract SU-D-213CD-2 2012
2 Chang et al. Video surface image guidance for external beam partial breast irradiation. Pract Radiat Oncol. 2012 Apr-Jun;2(2):97-105.
3 Magnelli et al. Clinical Evaluation of a Three-Dimensional Optical Surface Based Imaging Device for Breast Treatment Setup. AAPM Abstract SU-E-J-77 2012
4 O’Connor et al. A Review of the Magnitude of Patient Imaging Shifts in Relation to Departmental Policy Changes. AAPM Abstract SU-E-J-16 2014