ZMIANA Z DNIA  28.11.2018

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. |  |  | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mammograf ze stołem stereotaktycznym i zestawem biopsyjnym wraz z wykonaniem projektu osłon , adaptacją pomieszczeń, montażem i instalacją – 1 komplet |  | X |  |
|  |  | 1.1 | Mammograf fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019. |  |  |
|  |  | 1.2 | Mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki, spełniające wymagania polskiego prawa. |  |  |
|  |  | 1.3 | Najważniejsze podzespoły, takie jak lampa RTG lub detektor, generator, statyw pochodzą od tego samego producenta. |  | Lampa RTG, detektor, generator, statyw jednego producenta Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 |  | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  | X |  |
|  |  | 2.1 | Generator wysokoczęstotliwościowy. |  |  |
|  |  | 2.2 | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW. |  |  |
|  |  | 2.3 | Zakres wysokiego napięcia min. 25 - 45 kV. |  |  |
|  |  | 2.4 | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV. |  |  |
|  |  | 2.5 | Maksymalna wartość ekspozycji min. 500 mAs. |  |  |
|  |  | 2.6 | Automatyczna kompensacja zmian napięcia ± 10 %. |  |  |
|  |  | 2.7 | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra. |  |  |
| 3 |  | LAMPA RTG |  | X |  |
|  |  | 3.1 | Typ i producent lampy RTG | podać |  |
|  |  | 3.2 | Anoda wirująca |  |  |
|  |  | 3.3 | Prędkość wirowania anody min. 5.000 obr./min. |  |  |
|  |  | 3.4 | Wielkość nominalna małego ogniska zgodnie z IEC336 max. 0,1 mm. |  |  |
|  |  | 3.5 | Wielkość nominalna dużego ogniska zgodnie z IEC336 max. 0,3 mm. |  |  |
|  |  | 3.6 | Filtry dodatkowe (minimum 2) – podać materiał każdego filtra |  |  |
|  |  | 3.7 | Anoda minimum dwu materiałowa dla każdego ogniska lampy: -materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o niskiej i średniej gęstości utkania (molibden), -materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o wysokiej gęstości utkania umożliwiający zmniejszenie dawki promieniowania u takiej grupy pacjentek (inny niż molibden). | Podać rodzaje materiałów anody | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | 3.8 | Pojemność cieplna anody min.300 kHU. |  |  |
| 4 |  | AUTOMATYKA |  | X |  |
|  |  | 4.1 | Automatyka kontroli ekspozycji AEC. |  |  |
|  |  | 4.2 | Automatyka doboru filtrów |  |  |
|  |  | 4.3 | Automatyczna kontrola kompresji |  |  |
|  |  | 4.4 | Ręczna kontrola kompresji |  |  |
|  |  | 4.5 | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji |  |  |
|  |  | 4.6 | Automatyka kontroli ekspozycji AEC |  | W pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | 4.7 | Automatyka kontroli ekspozycji AEC |  | Dobór wszystkich parametrów ekspozycji (kV, mAs, filtr, materiał anody) na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (nie na podstawie pomiaru grubości kompresji).Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  |  | 4.8 | Minimum 3 różne tryby pełnej automatyki AEC (wpływające na wybór kV, mAs, filtra, materiału anody - na podstawie gęstości radiologicznej tkanki, nie na podstawie pomiaru grubości kompresji) w celu doboru odpowiedniej techniki do budowy anatomicznej badanej piersi |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 |  | STATYW MAMMOGRAFICZNY |  | X |  |
|  |  | 5.1 | Statyw wolnostojący. |  |  |
|  |  | 5.2 | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym. |  |  |
|  |  | 5.3 | Zmotoryzowany obrót głowicy. |  |  |
|  |  | 5.4 | Zakres obrotu głowicy min. 350°. |  |  |
|  |  | 5.5 | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180° (detektor na górze, lampa na dole). |  |  |
|  |  | 5.6 | Odległość ognisko - detektor obrazu min. 66 cm. |  |  |
|  |  | 5.7 | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. l,5x. |  |  |
|  |  | 5.8 | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych); możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła (kompresja i dekompresja). |  |  |
|  |  | 5.9 | Osłona twarzy pacjentki. |  |  |
|  |  | 5.10 | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): - min. 18 cm x 23 cm, - min. 23 cm x 29 cm, - docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych. |  |  |
|  |  | 5.11 | Płytka kompresyjna o wymiarach 18 cm x 23 cm ±1cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora; automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki 18 cm x 23 cm ±1cm. |  |  |
|  |  | 5.12 | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja). |  |  |
|  |  | 5.13 | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) min. 71cm - 140 cm (wysokość górnej powierzchni stolika od podłogi). |  | Najmniejsza wartość odległości górnej powierzchni stolika od podłogi dla dolnej pozycji głowicy -5 pkt., wartość graniczna odległości górnej powierzchni stolika od podłogi dla dolnej pozycji głowicy - 0 pkt., pozostałe wartości proporcjonalnie |
| 6 | DETEKTOR CYFROWY |  |  | X |  |
|  | 6.1 | Typ i producent detektora |  | podać |  |
|  | 6.2 | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm oraz min. 23 cm x 29 cm, w technologii TFT. |  |  |  |
|  | 6.3 | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 s. |  |  |  |
|  | 6.4 | Rozmiar piksela max. 100 µm. |  |  |  |
|  | 6.5 | Zakres dynamiki min. 12 bit. |  |  |  |
|  | 6.6 | Kratka przeciwrozproszeniowa. |  |  |  |
|  | 6.7 | Informacje podczas ekspozycji mają być zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora. |  |  |  |
|  | 6.8 | Brak konieczności codziennej (lub z innym interwałem) kalibracji detektora w celu zachowania jakości obrazu - stabilna technologia detektora (kalibracja tylko przez serwis podczas przeglądów lub ewentualnych usterek). |  |  |  |
|  | 6.9 | Współczynnik wydajności kwantowej detektora DQE min. 65%. |  |  | Największa wartość oferowanego parametru - 5 pkt. Wartość graniczna oferowanego parametru - 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | 6.10 | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 25 s. |  |  | Najkrótszy czas - 5 pkt. Wartość graniczna - 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie. |
| 7 | KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  | X |  |
|  | 7.1 | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika). |  |  |  |
|  | 7.2 | UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików. |  |  |  |
|  | 7.3 | Szyba ochronna dla operatora; ekwiwalent min. 0,5 mm Pb. |  |  |  |
|  | 7.4 | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 19” (1.280 x1.024 piksele). |  |  |  |
|  | 7.5 | Pamięć operacyjna RAM min. 2 GB. |  |  |  |
|  | 7.6 | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 10.000 obrazów. |  |  |  |
|  | 7.7 | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM. |  |  |  |
|  | 7.8 | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia. |  |  |  |
|  | 7.9 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: - DICOM Storę, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, Modality Work List, - DICOM Query/Retrive. |  |  |  |
|  | 7.10 | Funkcje: powiększenie, pomiary długości, dodawanie tekstu do obrazu -pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI, nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej. |  |  |  |
|  | 7.11 | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS. |  |  |  |
| 8 | STANOWISKO OBRAZOWO - OPISOWE DLA RADIOLOGA – 1 szt. |  |  | X |  |
|  | 8.1 | Stanowisko obrazowo – opisowe. |  |  |  |
|  | 8.2 | System operacyjny. |  | podać typ i środowisko |  |
|  | 8.3 | Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 1 TB. |  |  |  |
|  | 8.4 | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa. |  |  |  |
|  | 8.5 | Prezentacja obrazów z mammografu, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego, USG. |  |  |  |
|  | 8.6 | Możliwość prezentacji obrazów dwu energetycznej mammografu spektralnej: funkcjonalność stopniowej redukcji tła przy przejściu od obrazu klasycznego do spektralnego (zrekonstruowanego). |  |  |  |
|  | 8.7 | Diagnostyczne monitory obrazowe LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) przekątna monitora >21”, monitory parowane, prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP, -jasność każdego monitora > 500 cd/nr. |  |  |  |
|  | 8.8 | Liczba monitorów diagnostycznych - 2 szt. |  |  |  |
|  | 8.9 | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19”. |  |  |  |
| 8 | 8.10 | Kalibracja monitorów o rozdzielczości 5MP w standardzie D1COM. |  |  |  |
|  | 8.11 | Oprogramowanie umożliwiające min.: automatyczne umieszczanie na monitorach 5 MP obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej, jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki na monitorach 5 MP, porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów, - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości. |  |  |  |
|  | 8.12 | Oprogramowanie obsługowe – postprocessing. |  | opisać |  |
|  | 8.13 | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: zmianę okna obrazowego (wyświetlania), odwrócenie skali szarości, oznaczanie obszarów zainteresowania. |  |  |  |
|  | 8.14 | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych. |  | opisać |  |
|  | 8.15 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: D1COM Send/Recive, DICOM Storage, DICOM Basic Print, DICOM Query/Retrieve. |  |  |  |
|  | 8.16 | Oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy: - możliwość oceny głębokości na jakiej leży zmiana (min. nr płaszczyzny i głębokość w mm); - możliwość przeglądania płaszczyzn i grubszych warstw w postaci pętli filmowych; - zrekonstruowane obrazy tomosyntezy zgodne ze standardem DICOM. |  |  |  |
|  | 8.17 | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching). |  |  |  |
|  | 8.18 | Ułożenie zdjęć mammograficznych w tzw. układ mammograficzny (4 zdjęcia na dwóch monitorach w odbiciu lustrzanym). |  |  |  |
|  | 8.18 | Możliwość definiowania protokołów - kroków przeglądania kolejnych zdjęć. |  |  |  |
|  | 8.19 | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. |  |  |  |
|  | 8.20 | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. |  |  |  |
|  | 8.21 | Pamięć operacyjna RAM stanowiska obrazowo-opisowego dla lekarza min. 8 GB. |  |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru 2 pkt. graniczna wartość oferowanego parametru 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | 8.22 | Oprogramowanie dedykowane do obrazowania piersi z implantami. |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 8.23 | Oprogramowanie stacji obrazowo-opisowej dla radiologa w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon. |  |  | Język polski – 5 pkt Czytelne ikony – 0 pkt |
| 9 | PRZYSTAWKA DO BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ |  |  | X |  |
|  | 9.1 | Przystawka stereotaktyczna umożliwiająca wykonanie biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej, podciśnieniowej oraz zakładanie znaczników. |  |  |  |
|  | 9.2 | Wykonanie biopsji stereotaktycznej z wykorzystaniem detektora cyfrowego zaoferowanego mammografu. |  |  |  |
|  | 9.3 | Format obrazu stereotaktycznego |  | podać |  |
|  | 9.4 | Pozycjoner igły umożliwiający wykonanie biopsji w pozycji pionowej lub bocznej. |  |  |  |
|  | 9.5 | Dokładność pozycjonowania igły w 3 osiach min. ± 1 mm. |  |  |  |
|  | 9.6 | Automatyczna lub ręczna kontrola pozycjonowania igły. |  |  |  |
|  | 9.7 | Powiększenie, inwersja oraz zmiana parametrów okna dla obrazów stereotaksji. |  |  |  |
|  | 9.8 | Możliwość definiowania przez użytkownika rodzaju igły. |  |  |  |
| 10 | STÓŁ STEREOTAKTYCZNY |  |  | X |  |
|  | 10.1 | Stół mobilny (na kółkach) dedykowany do wykonywania biopsji stereotaktycznej. |  |  |  |
|  | 10.2 | Zmotoryzowany ruch góra-dół. |  |  |  |
|  | 10.3 | Zakres ruchu góra-dół min. 65 cm – 85 cm. |  |  |  |
|  | 10.4 | Obciążalność podczas ruchu góra- dół > 220 kg. |  |  |  |
|  | 10.5 | Zasilanie 230 VAC |  |  |  |
|  | 10.6 | Długość >180 cm. |  |  |  |
|  | 10.7 | Szerokość > 60 cm. |  |  |  |
| 11 | CYFROWA TOMOSYNTEZA PIERSI |  |  | X |  |
|  | 11.1 | Mammograf wyposażony w funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D. opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  |  |  |
|  | 11.2 | Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) wykonywane bez zatrzymywania głowicy lampy lub w technice krokowej. |  |  | Technika krokowa – 15 pkt Technika bez zatrzymania głowicy – O pkt |
|  | 11.3 | Rozdzielczość zdjęć używanych do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D (dotyczy wszystkich trybów tomosyntezy - jeśli system posiada więcej niż jeden). |  | podać rozdzielczość i rozmiar piksela w trybie 3D | Tak – 15 pkt Nie ( łączenie pikseli itp.) – 0 pkt |
|  | 11.4 | Czas wykonania skanu tomosyntezy max. 25 s. |  |  | Minimalna wartość oferowanego parametru 5 pkt. Wartość graniczna 0 pkt. pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | 11.5 | Zakres skanu tomosyntezy (dla trybu tomosyntezy, dla którego został podany czas skanu w punkcie nr 11.4 - jeśli system posiada więcej niż jeden tryb tomosyntezy) min. ± 7,50º |  | podać | Maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt, wartość graniczna oferowanego parametru 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | 11.6 | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy max. 1 mm. |  |  | Najmniejsza wartość oferowanego parametru 5 pkt. Graniczna wartość oferowanego parametru 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
|  | 11.7 | Akwizycja obrazu 3D tomosyntezy z wykorzystaniem dedykowanej kratki przeciwrozproszeniowej lub kratki przeciwrozproszeniowej wykorzystywanej w technice 2D. |  | podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 11.8 | Możliwość otrzymania zdjęć syntetycznych 2D z akwizycji tomosyntezy. |  | podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 11.9 | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji obrazu z Akwizycji w technice 3D. |  | podać nazwę algorytmu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 11.10 | Możliwość przeglądania obrazów 3D na stanowisku obrazowo-opisowym w formie płaszczyzn (do dokładnej oceny) oraz w formie umożliwiającej szybkie przeglądanie - warstw składających się z serii zrekonstruowanych płaszczyzn. |  | opisać funkcjonalność | Automatyczne tworzenie grubszych warstw, składających się z serii płaszczyzn, w procesie rekonstrukcji i tomosyntezy (bez konieczności ingerencji/ustawień przez użytkownika).Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | 11.11 | Średnia dawka gruczołowa w trybie AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza jak w standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu grubości piersi min. 20 mm - 100 mm (oba tryby dotyczą tego samego mammografu, dawki muszą być poniżej dawek granicznych EU REF). |  | potwierdzić w materiałach informacyjnych dot. oferowanego mammografu oraz publikacjach, nie dopuszcza się oświadczenia | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 12 | MAMMOGRAFIA SPEKTRALNA Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO |  |  | X |  |
|  | 12.1 | Mammograf wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą wykonywanie dwu energetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (opartej na niskoenergetycznej - do 30 kV i wysokoenergetycznej - powyżej 45 kV ekspozycji). Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku kompercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  |  |  |
|  | 12.2 | Otrzymane w wyniku rekonstrukcji obrazy: klasyczny obraz mammografu cyfrowej oraz obrazy z wytłumionym tłem pokazujące wzmocnione ogniska angiogenezy zmiany chorobowej |  |  |  |
|  | 12.3 | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu dedykowany przez producenta do wykonywania mammografu spektralnej z kontrastem jodowym. |  |  |  |
| 13 | OPROGRAMOWANIE CAD |  |  | X |  |
|  | 13.1 | System typu CAD kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego mammografem cyfrowym oraz stacją opisową. |  |  |  |
|  | 13.2 | Analiza co najmniej zdjęć 2D: CC oraz MLO bez limitu na ilość badań przeprowadzanych rocznie. |  |  |  |
|  | 13.3 | Zaawansowane algorytmy pozwalające na identyfikację i zaznaczanie potencjalnych zmian: masy, zakłócenia architektury, asymetrie. |  |  |  |
|  | 13.4 | Zaawansowane algorytmy pozwalające na identyfikację i zaznaczanie potencjalnych klastrów mikrozwapnień. |  |  |  |

Uwaga:

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej