ZMIANA Z DNIA 23.01.2019

Załącznik Nr 3.4 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Pakiet nr 4

Nazwa sprzętu:

Detektory o małej objętości (półprzewodnikowe, diamentowe) do dozymetrii małych pól –   1 komplet

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. |  | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transmisyjna komora referencyjna do pomiaru małych pól (mniejszych niż 5cm x 5cm w izocentrum) niezaburzająca analizowanej wiązki . |  | X |
|  | 1.1 | Typ: wodoodporna, płasko-równoległa komora jonizacyjna. |  |
|  | 1.2 | Objętość pomiarowa: 10,5 cm3. |  |
|  | 1.3 | Mała gęstość okna wejściowego: 72 mg/cm2. |  |
|  | 1.4 | Zakres energetyczny: od 60Co do 25MV dla wiązek fotonowych. |  |
|  | 1.5 | Dedykowany uchwyt do posiadanego fantomu wodnego typu MP3-M. |  |
|  | 1.6 | Kompatybilna z posiadanym fantomem wodnym typu MP3-M. |  |
|  | 1.7 | Typ złącza: TNC. |  |
| 2 | Detektor diamentowy |  | X |
|  | 2.1 | Detektor diamentowy wodoodporny |  |
|  | 2.2 | Mała objętość pomiarowa: 0,004mm3 (1,1mm promień i 1µm grubości). |  |
|  | 2.3 | Niska zależność temperaturowa: ≤ 0,08 %/K |  |
|  | 2.4 | Bardzo mała zależność kątowa: ≤ 1% dla ±400. |  |
|  | 2.5 | Wysoka stabilność dawki < 0,25 % / kGy przy 18MV. |  |
|  | 2.6 | Zakres pomiaru pola: od 1cm x 1cm do 40cm x 40cm. |  |
|  | 2.7 | Dedykowany uchwyt do posiadanego fantomu wodnego typu PTW-MP3. |  |
|  | 2.8 | Typ złącza: TNC. |  |
| 3 | Dioda SRS wodoodporne |  | X |
|  | 3.1 | Detektor półprzewodnikowy zoptymalizowany do pomiarów małych pól fotonowych o energii 6MV. |  |
|  | 3.2 | Półprzewodnik typu P; detektor wodoodporny. |  |
|  | 3.3 | Objętość czynna: 0,3 mm3. |  |
|  | 3.4 | Zakres wielkości pola: od 1cm x 1cm2 do 10cm x 10cm2 |  |
|  | 3.5 | Dedykowany uchwyt do posiadanego fantomu wodnego typu MP 3 - M |  |
|  | 3.6 | Typ złącza: TNC |  |

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej