ZMIANA Z DNIA 08.08.2019R.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

#### Pieczątka firmowa

Urządzenie: Zakup i dostarczenie Aparatu RTG diagnostyczny wraz z montażem i instalacją – 1 komplet

Parametry techniczno-funkcjonalne sprzętu

| Lp. |  | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kostno-płucny aparat RTG cyfrowy |  | X |
| 2 | Generator HF |  | X |
|  | 2.1 | Moc: ≥50 KW. |  |
|  | 2.2 | Zakres kV: 40 - 150, co 1 kV. |  |
|  | 2.3 | Zakres mA: 10 – 630. |  |
|  | 2.4 | Zakres ms min: 1- 6.300. |  |
|  | 2.5 | Zakres mAs: 0,1 – 500. |  |
|  | 2.6 | AEC. |  |
|  | 2.7 | Zasilanie 400VAC 3 fazy. |  |
| 3 | Kolumna podłogowa |  | X |
|  | 3.1 | Regulacja wysokości w zakresie min 44 – 180 cm (ognisko - podłoga). |  |
|  | 3.2 | Łączny zakres ruchu wzdłużnego kolumny i stołu min : 220 cm. |  |
|  | 3.3 | Obrót kolumny min: ± 90°. |  |
|  | 3.4 | Obrót lampy wokół osi poziomej min : ± 135°. |  |
|  | 3.5 | Łączny ruch poprzeczny lampy i stołu min : 25 cm. |  |
| 4 | Stół ze stałą wysokością |  | x |
|  | 4.1 | Wymiary blatu ≥ 200 cm x≥ 65 cm. |  |
|  | 4.2 | Wysokość: 65 cm – 78 cm. |  |
|  | 4.3 | Max. obciążenie: ≥ 200 kg. |  |
|  | 4.4 | Ekwiwalent pochłaniania max: 1,4 mmAl (dla 100 kV). |  |