## Pakiet nr 1
Załącznik Nr 1A.1 do SIWZ - dot. Pakietu nr 1
…....................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Mikroskop optyczny - 1 sztuka
Producent ……………………………………………
Model………………………………………………….
Kraj producenta...……………………………………
Rok produkcji: 2019 (sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany sprzęt | Wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE | Uwagi
1. | Mikroskop laboratoryjny do jasnego pola widzenia z obiektywem planachromatycznym | Tak
2. | Nasadka binokularowa z możliwością ustawienia dwóch wysokości okularów (rozstaw okularów: 48-75 mm, obrotowa o 360 stopni) | Tak
3. | Okulary o powiększeniu 10 x, z regulacją +/- 5 dioptrii i polu widzenia 20 mm | Tak
4. | Miska rewolwerowa czterogniazdowa | Tak
5. | Obiektywy typu planachromat o długości nie dłuższej niż 60 mm | Tak
| 10 x (N.A.0,25) | Tak
| 40 x/ (N.A.0,65) | Tak
| 100 x oil/ ( N.A.1,25 ). | Tak
6. | Wbudowany w statyw układ oświetlenia z żarówką LED, płynna regulacja natężenia oświetlenia | Tak
7. | Stolik: z poziomym przesuwem bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu, z zakresem przesuwu nie mniejszym niż 70 x 30 mm | Tak
8. | Wbudowana przesłona aperturowa | Tak
9. | Pokrowiec antystatyczny | Tak
10. | Pokrętło makro z regulacją ciężkości ruchu | Tak
11. | Gwarancja 24 miesiące. Okres gwarancji liczony od daty podpisania „Protokołu instalacji i uruchomienia” i „Protokołu instruktażu” | Tak
Potwierdzenie spełniania wymagań musi być udokumentowane: w dołączonych do oferty instrukcjach obsługi, lub innych dokumentach producenta z zaznaczeniem parametrów wymaganych zakreślaczem..
………………………………………………..
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  | Str. 1

## Pakiet nr 2
Załącznik Nr 1A.2 do SIWZ - dot. Pakietu nr 2
…....................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Mikroskop optyczny z kamerą i możliwością dokumentacji obrazu - 1 sztuka
Producent ……………………………………………
Model………………………………………………….
Kraj producenta...……………………………………
Rok produkcji: 2019 (sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany sprzęt | Wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE | Uwagi
1. | Mikroskop laboratoryjny do jasnego pola widzenia z obiektywem planachromatycznym | Tak
2. | Nasadka trinokularowa z możliwością ustawienia dwóch wysokości okularów (rozstaw okularów min. 48-75 mm ,obrotowa o 360 stopni), stały podział światła okular/kamera: 50/50% | Tak
3. | Okulary o powiększeniu 10 x z regulacją +/- 5 dioptrii i polu widzenia 20 mm | Tak
4. | Miska rewolwerowa czterogniazdowa | Tak
5. | Obiektywy typu planachromat o długości nie większej niż 60mm | Tak
| 10 x (N.A.0,25) | Tak
| 40 x/ (N.A.0,65) | Tak
| 100 x oil/ ( N.A.1,25 ). | Tak
6. | Wbudowany w statyw układ oświetlenia z żarówką LED, płynna regulacja natężenia oświetlenia | Tak
7. | Stolik: z poziomym przesuwem o wymiarach nie mniejszych niż 210 x 150 mm z zakresem przesuwu min. 75 x 50 mm, bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu | Tak
8. | Pokrętło makro z regulacją ciężkości ruchu | Tak
9. | Pokrowiec antystatyczny | Tak
10. | Kamera mikroskopowa wraz z możliwością dokumentacji zdjęć:
| Rozdzielczość obrazu 2592x1944) | Tak
| Typ elementu światłoczułego: CMOS | Tak
| Rozmiar elementu światłoczułęgo: max. 1/1,8 cala | Tak
| Wielkość piksela: max. 3,2µm x 3,2µm | Tak
| Złącze USB 2.0 | Tak
| Szybkość odświeżania - maks. 60fps (Full HD 16:9 1920 x 1080 pikseli) w trybie HDMI, | Tak
| Adaptacja max. 0,5x | Tak
| złącze typu C-Mount | Tak
| Czas ekspozycji: tryb automatyczny: 1 ms – 100 ms | Tak
| Tryb pracy po podłączeniu do monitor przez kabel HDMI sterowanie kamery z menu dostępnego na ekranie, obsługa kamery, kalibracja, pomiary, porównywanie obrazów zapisanych z obrazem na żywo. Podłączenie myszy przez port USB kamery. | Tak
| Tryb sieciowy z wykorzystaniem bezprzewodowej karty sieciowej, dostęp do funkcji przez sieć WiFi generowaną przez kamerę z urządzeń zaopatrzonych w system Android, iOS® lub Windows® | Tak
| Wyposażenie kamery – mysz USB, kabel HDMI, adapter USB-WLAN, karta SD 16GB. | Tak
11. | Gwarancja 24 miesiące. Okres gwarancji liczony od daty podpisania „Protokołu instalacji i uruchomienia” i „Protokołu instruktażu” | Tak
Potwierdzenie spełniania wymagań musi być udokumentowane: w dołączonych do oferty instrukcjach obsługi, lub innych dokumentach producenta z zaznaczeniem parametrów wymaganych zakreślaczem..
………………………………………………..
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  | Str. 2

## Pakiet nr 3
Załącznik Nr 1A.3 do SIWZ - dot. Pakietu nr 3
…....................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Wirówka laboratoryjna - 1 sztuka
Producent ……………………………………………
Model………………………………………………….
Kraj producenta...……………………………………
Rok produkcji: 2019 (sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany sprzęt | Wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE | Uwagi
1. | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20913xg (14000 rpm) | Tak
2. | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-4400 | Tak
3. | Czas wirowania 0-99 min. | Tak
4. | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 32 x 40 x 24 cm | Tak
5. | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora | Tak
6. | Blokada pokrywy podczas wirowania | Tak
7. | Blokada startu przy otwartej pokrywie | Tak
8. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | Tak
9. | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości | Tak
10. | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania | Tak
11. | Wirówka musi posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak
12. | Pobór mocy max. 200W | Tak
13. | Waga urządzenia nie większa 20 kg | Tak
14. | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jaki rcf | Tak
15. | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | Tak
16. | Instalacja, uruchomienie wraz z przeszkoleniem personelu. | Tak
17. | Gwarancja 24 miesiące. Okres gwarancji liczony od daty podpisania „Protokołu instalacji i uruchomienia” i „Protokołu instruktażu” | Tak
18. | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczenie prędkości wirowania bez konieczności wpisywania nr rotora | Tak
19. | Wyposażenie dodatkowe: rotor wychylny z czterema pojemnikami o pojemności 250 ml każdy. Kosze (pojemniki) do sterylizacji w autoklawie. | Tak
Potwierdzenie spełniania wymagań musi być udokumentowane: w dołączonych do oferty instrukcjach obsługi, lub innych dokumentach producenta z zaznaczeniem parametrów wymaganych zakreślaczem..
………………………………………………..
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  | Str. 3

## Pakiet nr 4
Załącznik Nr 1A.4 do SIWZ - dot. Pakietu nr 4
…....................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Pieczątka firmowa
Wirówka laboratoryjna - 1 sztuka
Producent ……………………………………………
Model………………………………………………….
Kraj producenta...……………………………………
Rok produkcji: 2019 (sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany sprzęt | Wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE | Uwagi
1. | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20913xg (14000 rpm) | Tak
2. | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200-14000 | Tak
3. | Czas wirowania 1-99 min. | Tak
4. | Bezobsługowy silnik indukcyjny | Tak
5. | Możliwość zapisu programów użytkownika w ilości min. 10 | Tak
6. | Możliwość wprowadzenie różnych prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próbki | Tak
7. | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 47 x 55 x 34 cm | Tak
8. | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora | Tak
9. | Blokada pokrywy podczas wirowania | Tak
10. | Blokada startu przy otwartej pokrywie | Tak
11. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawiania szybkości wirowania | Tak
12. | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu zadanej prędkości | Tak
13. | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania | Tak
14. | Wirówka musi posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak
15. | Pobór mocy max. 900W | Tak
16. | Waga urządzenia nie większa 55 kg | Tak
17. | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf | Tak
18. | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | Tak
19. | Instalacja, uruchomienie wraz z przeszkoleniem personelu. | Tak
20. | Gwarancja 24 miesiące. Okres gwarancji liczony od daty podpisania „Protokołu instalacji i uruchomienia” i „Protokołu instruktażu” | Tak
21. | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczenie prędkości wirowania bez konieczności wpisywania nr rotora | Tak
22. | Wyposażenie dodatkowe: rotor wychylny z czterema pojemnikami o pojemności 250 ml każdy oraz czterema adapterami na co najmniej 52 probówki o poj. 5-12ml, wys. do 11cm i średnicy max. 16mm. Kosze z adapterami do sterylizacji w autoklawie. | Tak
Potwierdzenie spełniania wymagań musi być udokumentowane: w dołączonych do oferty instrukcjach obsługi, lub innych dokumentach producenta z zaznaczeniem parametrów wymaganych zakreślaczem..
………………………………………………..
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  |  | Str. 4