ZMIANA Z DNIA 29.04.2020

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OFERTA CENOWA

Oferuję  wykonanie  przedmiotu zamówienia za cenę :

| l.p. | *Asortyment | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto | Wartość ogółem netto | Kwota podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detektory półprzewodnikowe do weryfikacji dawki in-vivo pacjentów poddanych radioterapii: typu ISORAD 6-12 MV | 8 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Detektory półprzewodnikowe do weryfikacji dawki in-vivo pacjentów poddanych radioterapii: typu ISORAD 15-25 MV | 8 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Detektory półprzewodnikowe do weryfikacji dawki in-vivo pacjentów poddanych procedurze TBI: typu Electron QED | 12 szt. |  |  |  |  |

*do systemu dozymetrii IN VIVO rf- IVD producenta Sun Nuclear Corporation spełniających nw. warunki (parametry):

- 	pomiar: pomiar dawki promieniowania fotonowego X lub elektronowego w zakresie 1 – 20 MeV oraz promieniowania gamma terapeutycznych źródeł izotopowych,

- budowa: cylindryczna konstrukcja dla odpowiedzi izotropowej i/lub aktywna powierzchnia pomiaru 0,64 mm2  (0,8 X 0,8) mm, giętkie doprowadzenie  o długości 1,5 – 3 m,

- 	czułość: min. 25 nC/Gy, spadek czułości < 3% w pełnym zakresie kątowym (360 deg),

- 	utrata sygnału: < 2% przy podaniu dawki ok. 200cGy w przeciągu 15 min. od zakończenia ekspozycji,

- 	zależność temperaturowa: < 2%, gdy sygnał wynosi ok. 20 mV, na 1 C w zakresie temp. Od 0º do temperatury, w jakiej dokonano pomiaru do dawki skumulowanej 4000 mV; 
< 1%, gdy sygnał wynosi ok. 200 mV, na 1 Cº w zakresie temp. Od 0º do temperatury, 
w jakiej dokonano pomiaru do dawki skumulowanej 20000 mV,

- 	zależność energetyczna dla fotonów i elektronów: < 5%, w zakresie energii od 1 do 20 MeV w przypadku pomiaru wykonywanego z nakładką zapewniającą równowagę elektronową,

-	kompatybilne z czytnikiem/zestawem  rf-IVD2

Cena całkowita podana w ofercie, tj. oferowana cena ryczałtowa ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia  ( razem poz.1,2,3 ) cyframi:…………………………………………………………………

Cena całkowita podana w ofercie, tj. oferowana cena ryczałtowa ( z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia  (razem poz.1,2,3) słownie:…………………………………………………………………..

........................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej