ZMIANA Z DNIA 29.04.2020

ZATWIERDZAM:

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

nr sprawy nadany przez Zamawiającego: K.C.O./PN / 11 / 2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej SIWZ

#### Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego: 	ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy: 	8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 	www.kco.katowice.pl

nr telefonu: 	32/ 2511 – 761

32/ 2515 – 231 do 4

nr faksu: 	32/ 2514 – 533

adres poczty elektronicznej:  szpital@kco.katowice.pl

Nr konta bankowego:     BNP Paribas Bank Polska   S.A. Oddział w Katowicach

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 	634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843)– zwana dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie detektorów półprzewodnikowych do weryfikacji dawki in-vivo pacjentów poddanych radioterapii: typu ISORAD 6-12 MV i 15-25 MV oraz dla pacjentów poddanych procedurze TBI: typu Electron QED

w ilości:

- 8 szt. 6-12 MV typu ISORAD Detector,

- 8 szt. 15-25 MV typu ISORAD Detector

- 12 szt.  typu Electron  QED Detector,

do systemu dozymetrii IN VIVO rf- IVD producenta Sun Nuclear Corporation spełniających nw. warunki (parametry):

- 	pomiar: pomiar dawki promieniowania fotonowego X lub elektronowego w zakresie 1 – 20 MeV oraz promieniowania gamma terapeutycznych źródeł izotopowych,

- budowa: cylindryczna konstrukcja dla odpowiedzi izotropowej i/lub aktywna powierzchnia pomiaru 0,64 mm2  (0,8 X 0,8 ) mm, giętkie doprowadzenie  o długości 1,5 – 3 m,

- 	czułość: min. 25 nC/Gy, spadek czułości < 3% w pełnym zakresie kątowym (360 deg),

- 	utrata sygnału: < 2% przy podaniu dawki ok. 200cGy w przeciągu 15 min. od zakończenia ekspozycji,

- 	zależność temperaturowa: < 2%, gdy sygnał wynosi ok. 20 mV, na 1 C w zakresie temp. Od 0º do temperatury, w jakiej dokonano pomiaru do dawki skumulowanej 4000 mV;