## Załącznik Nr 1A
| Załącznik Nr 1A do SIWZ | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
zintegrowana platforma biochemiczno-immunochemiczna
Producent ……………………………………………
Model………………………………………………….
Kraj producenta...……………………………………
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zintegrowana platforma biochemiczno-immunochemiczna
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowaną platformę | Parametr oferowany TAK/NIE | Uwagi
1. | Zintegrowana platforma biochemiczno-immunochemiczna wypsażona w moduł ISE (Na+, K+, Cl-)
2. | Platforma wyposażona w podajnik próbek umożliwaijący aspirację materiału do badań bez konieczności ręcznego przenoszenia pomiędzy modułami (ISE, biochemia, immunochemia)
3. | Platforma o roku produkcji: nie wcześniej niż 2017 rok
4. | Wymiar platformy nie przekraczający długości 350 cm
5. | Platforma w pełni automnatyczna pracująca w trybie pacjent po pacjencie
6. | Analiza w fazie ciekłej
7. | Wydajność: nie mniejsza niż 500 oznaczeń biochemicznych (bez ISE) na godzinę, nie mniejsza niż 100 oznaczeń immunochemicznych na godzinę
8. | Metody pomiaru dla części biochemicznej: fotometryczna, potencjometryczna, turbidymetryczna; dla części immunochemicznej met. chemiluminescencyjna
9. | Możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych, parametrów krzepnięcia (D-Dimer) oraz ISE dla części biochemicznej; hormonów, markerów nowotworowych, diagnostyki infekcji, przeciwciał, parametrów kardiologicznych, diagnostyki anemii dla części immunochemicznej
10. | Możliwość wykonania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu i PMR
11. | Ważność odczynników od daty dostarczenia do laboratorium min. 6 mies.
12. | Możliwość pomiaru interferencji ze strony próbki (hemoliza, lipemia, zażółcenie)
13. | Liczba pozycji na próbki badane w podajniku min. 100 z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy
14. | Ilość chłodzonych miejsc odczynnikowych umożliwiająca jednoczasowe wykonywanie panelu min. 40 różnych badań w części biochemicznej oraz min. 25 różnych badań w części immunochemicznej
15. | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych
16. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu liniowości
17. | Automatyczna detekcja obecności próbki, skrzepów, pęcherzyków w próbce badanej przy aspiracji materiału
18. | Możliwość zastosowania probówek pierwotnych, wtórnych i naczynek pediatrycznych
19. | Brak potrzeby wyłączenia platformy po skończonej pracy - wymagana stała gotowość do pracy
20. | Automatyczne procedury konserwacyjne. Czas konserwacji dziennej nie dłuższy niż 15 min.
21. | Stacja wody oczyszczonej jako wyposażenie platformy, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych na czas trwania umowy, konserwacja stacji na koszt Wykonawcy.
22. | Zasilacz UPS jako wyposażenie platformy, czas podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napięcia, wystarczający do zakończenia badań będących w trakcie wykonywania, w momwncie wystąpienia zaniku napięcia
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  | str. 1
| Załącznik Nr 1A do SIWZ | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zintegrowana platforma biochemiczno-immunochemiczna - ciąg dalszy
Lp. | Minimalne wymagania graniczne konieczne do spełnienia przez oferowaną platformę | Parametr oferowany TAK/NIE | Uwagi
23. | Sterowanie platformą z jednego stanowiska komputerowego stanowiącego jego wyposażenie
24. | Platforma wyposażona w drukarkę z możliwością wydruku raportów kalibracji oraz wyników pacjentów poza LIS
25. | Instalacja, uruchomienie wraz z połączeniem platformy z laboratoryjną siecią informatyczną, zapewnienie komunikacji dwukierunkowej z LSI (aktualnie Zamawiający użytkuje system o nazwie e-Lab firmy ECLIPSE), na koszt Wykonawcy
26. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i czynności konserwacyjnych na koszt Wykonawcy (minimum 10 osób)
27. | Platforma oznakowana znakiem CE
28. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty napraw, wymianę podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (minimum 1 raz w roku) oraz wszystkie części i akcesoria nie uwzględnione w formularzu ofertowym.
29. | Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality dla parametrów: LDL bezpośredni, UIBC, białko w moczu, glukoza w moczu, amylaza w moczu, HBsAg, P/c anty HBs, P/c anty HCV, HIV, HE4, P/c Toxo IgM, P/c Toxo IgG - minimum 1 raz w roku, na koszt Wykonawcy
30. | Zdalna diagnostyka serwisowa przez internet
31. | Wszystkie odczynniki do testów płynne, gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego ich przygotowywania
32. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie wraz z platformą odczynniki i materiały zużywalne (tzw. zestaw startowy) niezbędne do uruchomienia platformy
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |  | str. 2

## Załącznik Nr 1B
| Załącznik Nr 1B do SIWZ | [6 empty] | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki biochemiczne, materiały kontrolne i kalibratory do zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej | [6 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | Ilość oznaczeń na 36 m-cy** | Metoda | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena 1 opakowania netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Cena 1 opakowania brutto | Wartość ogółem brutto
[6 empty] | opakowania | opakowań | opak. | brutto |  | opak. | brutto
1. | Fosfataza zasadowa | 42000
2. | Aminotransferaza alaninowa GPT | 125500
3. | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 120100
4. | Alfa- Amylaza w surowicy i moczu | 5000
5. | Kinaza kreatynowa | 11000
6. | Gamma- Glutamylotransferaza | 9500
7. | Bilirubina całkowita | 105100
8. | Cholesterol całkowity | 15700
9. | Cholesterol HDL | 9700
10. | Cholesterol LDL bezpośredni | 10100
11. | Kreatynina | 178000
12. | Glukoza | 144000
13. | Żelazo | 9600
14. | Dehydrogenaza mleczanowa | 26400
15. | Fosforany | 4600
16. | Magnez | 8500
17. | Wapń całkowity | 17800
18. | Białko całkowite | 17600
19. | Białko w moczu i PMR | 6500
20. | Triglicerydy | 12200
21. | Kwas moczowy | 6400
22. | Mocznik | 22200
23. | Białko C-reaktywne | 81500
24. | Prealbumina | 500
25. | Wankomycyna | 500
26. | D-Dimery | 7200
27. | Albumina | 8000
28. | CKMB | 13200
29. | UIBC | 1300
30. | Elektrolity (Na+. K+, Cl-) | 160000
31. | Hemoglobina glikowana | 3200
*INNE nie wymienione (mat. kontrolne i kalibratory)
| *wypełnia Wykonawca wpisując ilości materiałów kontrolnych i kalibratorów zapewniające wykonanie kontroli wg wymagań dodatkowych pkt. 2. | [6 empty] | SUMA: |  |  | SUMA:
** Podane ilości obejmują badania. Ilość testów na kalibracje i kontrole do uwzględnienia przez Wykonawcę przy wyliczeniu ilości niezbędnych opakowań odczynników w kolumnie "Ilość opakowań na 36 m-cy", przy założeniu codziennej kontroli wewnętrznej na dwóch poziomach 7 dni w tygodniu.
W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów - Wykonawca nieodpłatnie dostarczy wszystkie wyżej wymienione.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę
2. Kontrola codzienna na dwóch poziomach 7 dni w tygodniu
3. Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality dla parametrów: LDL bezpośredni, UIBC, białko w moczu, glukoza w moczu, amylaza w moczu, - minimum 1 raz w roku, na koszt Wykonawcy, wg harmonogramu przygotowanego na dany rok przez Zamawiającego
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | str. 1

## Załącznik Nr 1C
| Załącznik Nr 1C do SIWZ | [6 empty] | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Odczynniki immunochemiczne, materiały kontrolne i kalibratory do zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej | [6 empty] | pieczęć firmowa
Lp. | Asortyment | Ilość oznaczeń na 36 m-cy** | Metoda | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena 1 opakowania netto | Wartość ogółem netto | VAT % | Cena 1 opakowania brutto | Wartość ogółem brutto
[6 empty] | opakowania | opakowań | opak. | brutto |  | opak. | brutto
1. | Estradiol | 2200
2. | Progesteron | 3900
3. | FSH-Hormon folikulotropowy | 1600
4. | LH -Hormon luteinizujący | 900
5. | PRL -Prolaktyna | 1500
6. | TSH -tyreotropina | 23000
7. | fT3-wolna trójjodotyronina | 7900
8. | f T4-wolna tyroksyna | 10400
9. | AFP - alfa fetoproteina | 3300
10. | beta HCG - Gonadotropina kosmówkowa | 6800
11. | CA 19-9 | 7100
12. | CA 125 | 12200
13. | PSA | 17900
14. | CEA | 20300
15. | CA 15-3 | 4200
16. | HBs antygen | 3100
17. | Troponina wysokoczuła (zgodnie z zaleceniami PTK) | 14800
18. | Prokalcytonina | 3800
19. | Witamina B12 | 5300
20. | Ferrytyna | 1500
21. | HCV przeciwciała | 2600
22. | HBs przeciwciała | 900
23. | Testosteron | 1700
24. | Anty-TPO | 1400
25. | HIV-przeciwciała+białko krążące p24 (test IV generacji) | 2100
26. | P/c Toxo IgM | 1400
27. | P/c Toxo IgG | 1200
28. | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 2800
29. | IgE całkowite | 1500
30. | HE4 | 1400
*INNE nie wymienione (mat. kontrolne i kalibratory)
| *wypełnia Wykonawca wpisując ilości materiałów kontrolnych i kalibratorów zapewniające wykonanie kontroli wg wymagań dodatkowych pkt. 2. | [6 empty] | SUMA: |  |  | SUMA:
** Podane ilości obejmują badania. Ilość testów na kalibracje i kontrole do uwzględnienia przez Wykonawcę przy wyliczeniu ilości niezbędnych opakowań odczynników w kolumnie "Ilość opakowań na 36 m-cy", przy założeniu codziennej kontroli wewnętrznej na dwóch poziomach 7 dni w tygodniu.
W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów - Wykonawca nieodpłatnie dostarczy wszystkie wyżej wymienione.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę
2. Kontrola wewnętrzna codziennie na dwóch poziomach 7 dni w tygodniu
3. Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality dla parametrów: HBsAg, P/c anty HBs, P/c anty HCV, HIV, HE4, P/c Toxo IgM, P/c Toxo IgG - minimum 1 raz w roku, na koszt Wykonawcy, wg harmonogramu przygotowanego na dany rok przez Zamawiającego
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [9 empty] | str. 1

## Załącznik Nr 1D
| Załącznik Nr 1D do SIWZ |  |  |  |  | ……………………………….
nazwa i adres Wykonawcy
| Materiały zużywalne do zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej |  |  |  |  | pieczęć firmowa
Wykaz wszytkich materiałów zużywalnych niezbędnych na okres 36 miesięcy.
| Asortyment - inne odczynniki (diluenty, płyny płuczące i inne) | Numer | Nazwa | Wielkość | Ilość | Cena | Wartość |  | Cena | Wartość
Lp. |  | katalogowy | handlowa | oferowanego | opakow. | 1 opakowania | ogółem | VAT % | 1 opakowania | ogółem
|  |  |  | opakowania | na 36 m-cy | netto | netto |  | brutto | brutto
*
| *wypełnia Wykonawca |  |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
W przypadku niedoszacowania oferty pod względem ilości innych odczynników (diluenty, płyny płuczące i inne) Wykonawca dostarczy w ramach umowy ilości niezbędne dla jej realizacji.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Wykonawca oświadcza, że przedstawiony powyżej wykaz zawiera wszystkie rzeczywiste koszty materiałów zużywalnych.
2. Łączną ilość oferowanego asortymentu należy zaokrąglić do 1 opakowania handlowego w górę.
3. System na gwarancji, odczynniki oferowane zgodne z ustawą o wyrobach medycznych.
UWAGA
1. Laboratoruim pracuje 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.
2. 70% badań jest wykonywanych w godz. 7:00-15:00.
3. W soboty, niedziele i święta wykonywanych jest o ok. 30% mniej badań niż w dni robocze.
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO / CYFRĄ /: ……….…………….. zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / CYFRĄ /: ………….………... zł
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO / słownie /: ………………………………………………………...
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | [7 empty] | str. 1