ZMIANA Z DNIA  05.03.2018r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ                                                          ...............................................

#### Nazwa i adres Wykonawcy

##### Pieczątka firmowa

OFERTA CENOWA

###### PAKIET NR 1

###### Aparat USG 1 sztuka

Miejsce przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Nazwa sprzętu medyczny: ………………………………………

Model: ……………………………………………….

Typ: …………………………………………………

Rok produkcji: 2017 lub nowszy [sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………….

| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem biało czarnym sterowanymi z panelu operatora | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub nowszy dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania kół | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LCD z podświetleniem LED, kolorowy, bez przeplotu | Przekątna ≥ 21cale Rozdzielczość monitora≥1920x1080x24 bity |  |
|  | Aparat wyposażony w touchscreen LED | TAK |  |
|  | Regulacja panelu sterowania | Góra /dół, Lewo/prawo |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Aparat posiada kanały nadawczo – odbiorcze min. 1 500 000 kanałów | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania min. 4 presetów (głowica i kategoria badania) dostępnych jednodotykowo z panelu operatora | TAK |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni, min. 8 bitów | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥3 |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE | ≥ 12500 |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym | ≥250 GB |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
|  | Moduł DICOM umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji | ≥2-28 cm |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Maksymalna osiągalna dynamika systemu | ≥200 dB |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu | ≥6 |  |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) | ≥2100 fps |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum) – dostępna na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Pełny postprocessing obrazu min.: auto optymalizacja tkanki, auto optymalizacja spektrum, zmiana map szarości | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Skala koloru - ilość kolorów | ≥256 |  |
|  | Doppler Mocy | TAK |  |
|  | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥0,7-15mm |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Powiększanie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 7 razy | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie trybów: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+SFlow, B+TD B+SFlow+PW, B+PPI+PW , B+C+PW, B+PD+PW, B+CW, B+TD+PW , B+DPD+PW, B+C+M, Dual B, Dual B+C, Dual, B+PD | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+C/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/C) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex | TAK |  |
|  | Funkcja polepszająca skalę kontrastu z uwydatnieniem granic tkanek. | TAK |  |
|  | Funkcja dedykowana do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości, przeznaczona do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań min.: - brzusznych - ginekologicznych - położniczych i wczesnej ciąży – z pełnym pakietem kalkulacji - nerki - echo serca płodu - urologicznych - naczyniowych – automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym i na zamrożonym spectrum - małych narządów - narządów położonych powierzchownie - mięśnioszkieletowych - piersi | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości - parametry badań dopplerowskich | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością dołączenia obrazów i zapamiętywania w systemie. | TAK |  |
|  | Wyjście do podłączenia dodatkowego monitora, Foot Swich, port (USB), | TAK |  |
| II. | Głowice |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-5 MHz -Kąt skanowania: min. 65° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 190 -Kąt skanowania: min. 200° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 5-12 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max. 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| III. | Urządzenia peryferyjne |  |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy biało - czarny | TAK |  |
| IV. | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne | TAK |  |
| V. | Inne wymagania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczane urządzenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfiguruje do prawidłowej pracy z tym systemem (urządzenie ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS) | TAK |  |
| 1. Zakup i dostarczenie aparatu USG w ilości 1 sztuka, zgodnego z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ wraz z transportem,, instalacją, uruchomieniem, podłączeniem dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowaniem do prawidłowej pracy z tym systemem, przekazaniem do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, okresem gwarancji – 24 miesiące, serwisem gwarancyjnym, w tym: Aparat USG Cena jedn.netto: ………………… zł x 1 sztuka = ………………………………..zł VAT %: …………… kwota podatku VAT ……………………………… zł Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ 1.1. Szkolenie personelu 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego Cena ogółem netto za szkolenie ……………………………………………zł VAT %: ……………………… Cena ogółem brutto za szkolenie …………………………………………..zł |  |  |  |
| RAZEM: ( suma poz. 1., poz. 1.1.) Cena ogółem brutto: cyfrą ………………………………………............ Cena ogółem brutto: słownie ……………………………………………................................ |  |  |  |
| 2. 24 miesięczny serwis pogwarancyjny (na warunkach określonych w SIWZ) cena netto: …………………………………. ………………………………………………………… VAT %: ………………………………………. cena brutto cyfrą: …………………………………………………………………………………… cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 3.Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy ....................... dni |  |  |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Parametr wymagany” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów.

……………………………………………………..

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej